《有源降噪耳机声衰减测试规范》

实验验证报告

《有源降噪耳机声衰减测试规范》制订工作组

2023.05.28

目    录

| 1 基本情况 ……………………………………………………………………………………… | （3） |
| --- | --- |
| 1.1 实验条件 ………………………………………………………………………………… | （3） |
| 1.2 实验方法 ……………………………………………………………………………… | （3） |
| 1.3 实验用标准器和配套设备……………………………………………………………… | （3） |
| 1.4 实验用样机 ……………………………………………………………………………… | （3） |
| 2 实验数据……………………………………………………………………………………… | （3） |
| 2.1 有源插入损失…………………………………………………………………… | （3） |
| 2.2 总插入损失……………………………………………………………………… | （7） |
| 2.3 单值评定量……………………………………………………………………… | （10） |

《有源降噪耳机声衰减测试规范》

实验验证报告

- 基本情况

  - 实验条件

实验时间：2023年3月10日～2023年5月20日

实验地点：湖北省计量测试技术研究院楼声学实验室，武汉金华之声听力技术有限公司静音室

环境参数：空气温度（20.5~21.7）℃

相对湿度（70~75）%

静压（101.6~101.8）kPa

  - 实验方法

本次实验采用了《有源降噪耳机声衰减测试规范（征求意见稿）》（以下简称“规范”）所描述的方法。

  - 实验用标准器和配套设备

本次验证实验所用标准器和主要配套设备如下：

- 3160型多通道声分析仪，丹麦B&K公司制造，编号：106157

- 真耳分析仪,MedRx AVANT ARC REM

- 测量传声器

- 消声室

  - 实验用样机

本次验证使用的样机为：

——1号：Bose QuietComfort 35 Ⅱ（美国Bose公司，出厂编号xxxx）。

1号样机的主动降噪功能分为强弱两档，本文中如无其它说明，开启主动降噪功均表示开启强档主动降噪。

- 实验结果数据

本次实验验证进行了以下三个项目的实验：

- 有源插入损耗；

- 总插入损耗；

- 单值评价量。

  - 有源插入损耗

根据规范中描述的方法（7.2.1），真耳分析仪声源按规范中表1的播放时间播放粉红噪声，7名受试者分别测量1号样机主动降噪和弱档主动降噪的有源插入损耗。

有源插入损耗的测量模型如式（2.1）所示：

LANC,fk=Loff,fk-Lon,fk           (2.1)

式中：

LANC,fk——倍频带fk上的有源插入损耗，dB；

Loff,fk——被动模式下倍频带fk上的真耳分析仪探测麦克风声压级，dB；

Lon,fk——有源模式下倍频带fk上的真耳分析仪探测麦克风声压级，dB。

表2.1 有源插入损耗的实验结果

| 有源插入损耗/dB | 倍频程带中心频率/Hz |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号样机（左耳） |  |  |  |  |  |  |  |
| 受试者序号 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1 | 27.6 | 21.2 | 15.5 | 4.7 | -8.5 | -0.2 | 0.3 |
| 2 | 25.5 | 17.4 | 14.2 | 4.2 | -6.2 | -2.7 | 0.2 |
| 3 | 27.9 | 20.5 | 9.7 | 3.9 | -5.8 | -3.2 | -1.3 |
| 4 | 24.7 | 20.8 | 13.8 | 1.8 | -8.2 | -0.4 | -0.3 |
| 5 | 26.5 | 21.4 | 15.7 | 5.2 | -5.2 | -2.3 | 0.2 |
| 6 | 27.3 | 19.6 | 11.2 | 1.1 | -4.9 | -1.8 | -1.0 |
| 7 | 26.8 | 18.7 | 13.6 | 3.7 | -7.7 | -1.6 | -0.5 |
| 平均值/dB | 26.6 | 19.9 | 13.4 | 3.5 | -6.6 | -1.7 | -0.3 |
| 标准偏差/dB | 1.16 | 1.46 | 2.20 | 1.51 | 1.47 | 1.12 | 0.629 |
| 合并样本标准偏差/dB | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
| 1号样机（右耳） |  |  |  |  |  |  |  |
| 受试者序号 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1 | 26.5 | 20 | 12.2 | 6.1 | -8.8 | -1.3 | 0.7 |
| 2 | 26.7 | 18.9 | 14.3 | -1.1 | -2.3 | 1.8 | -2.2 |
| 3 | 25.2 | 19.2 | 13.9 | 3.2 | -5.4 | -1.9 | -1.7 |
| 4 | 24.7 | 15.9 | 9.4 | 1.5 | -5.2 | -2.5 | -1.9 |
| 5 | 26.3 | 17.7 | 11.7 | 2.7 | -4.9 | -0.8 | -0.5 |
| 6 | 24.9 | 16.9 | 9.9 | 3.7 | -4.7 | -2.3 | 0.2 |
| 7 | 23.9 | 18.2 | 10.5 | 2.9 | -3.8 | -1.5 | -1.2 |
| 平均值/dB | 25.5 | 18.1 | 11.7 | 2.7 | -5.0 | -1.2 | -0.9 |
| 标准偏差/dB | 1.06 | 1.41 | 1.91 | 2.19 | 1.98 | 1.45 | 1.11 |
| 合并样本标准偏差/dB | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
| 1号样机弱档主动降噪（左耳） |  |  |  |  |  |  |  |
| 受试者序号 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1 | 16.4 | 13.2 | 6.4 | 2.3 | -3.3 | -1 | -0.2 |
| 2 | 17.7 | 13.1 | 5 | 0.2 | -3.4 | -0.4 | -2.7 |
| 3 | 16.5 | 12.7 | 6.4 | 0.4 | -1.7 | -2.1 | -0.1 |
| 4 | 17.2 | 10.9 | 2.9 | 2.7 | -5.7 | -3.7 | -2.1 |
| 5 | 15.3 | 11.3 | 6.5 | 0.2 | -1.5 | -3.1 | -0.5 |
| 6 | 17.4 | 14.9 | 2.1 | 2.9 | -4.9 | -4.2 | -1.3 |
| 7 | 15.1 | 10.7 | 2.4 | 0.3 | -1.2 | -2.2 | -0.7 |
| 平均值/dB | 16.5 | 12.4 | 4.5 | 1.3 | -3.1 | -2.4 | -1.1 |
| 标准偏差/dB | 1.01 | 1.52 | 2.01 | 1.27 | 1.74 | 1.38 | 0.99 |
| 合并样本标准偏差/dB | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
| 1号样机弱档主动降噪（右耳） |  |  |  |  |  |  |  |
| 受试者序号 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1 | 17.7 | 12.7 | 4.9 | -0.4 | -4.4 | -1 | 0.1 |
| 2 | 18.3 | 11.9 | 7.2 | -2.7 | -0.2 | 2.1 | -2.2 |
| 3 | 16.1 | 14.6 | 3.8 | 0.7 | -2.1 | -1.2 | 0.4 |
| 4 | 17.9 | 10.2 | 5.1 | -2.5 | -1.8 | -0.5 | -1.3 |
| 5 | 18.6 | 13.4 | 9.2 | -3.0 | -0.9 | -1.2 | -0.6 |
| 6 | 16.4 | 10.1 | 3.9 | -0.1 | -3.2 | -2.4 | 0.2 |
| 7 | 18.1 | 12.5 | 7.7 | -2.4 | -3.7 | -2.1 | -1.1 |
| 平均值/dB | 17.6 | 12.2 | 6.0 | -1.5 | -2.3 | -0.9 | -0.6 |
| 标准偏差/dB | 0.96 | 1.64 | 2.08 | 1.50 | 1.52 | 1.47 | 0.95 |
| 合并样本标准偏差/dB | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 |

  - 总插入损耗

根据规程中描述的方法（7.2.2），7名受试者分别测量1号和2号有源降噪耳机的总插入损耗。总插入损耗计算公式为：

Ltotal,fk=Lfk-Lon,fk+LCB-LCA （2.2）

式中：

Ltotal,fk——倍频带fk上的总插入损耗，dB；

Lfk——开放耳道下倍频带fk上的真耳分析仪探测麦克风声压级，dB；

Lon,fk——有源模式下倍频带fk上的真耳分析仪探测麦克风声压级，dB；

LCB——开放耳道下测量传声器C计权声压级，dB；

LCA——有源模式下测量传声器C计权声压级，dB。

表2.2 总插入损耗的实验结果

| 有源插入损耗/dB | 倍频程带中心频率/Hz |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号样机（左耳） |  |  |  |  |  |  |  |
| 受试者序号 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1 | 25.7 | 22.6 | 28 | 24.3 | 23.1 | 41.8 | 12.4 |
| 2 | 23.5 | 18.8 | 26.8 | 24.2 | 25.3 | 39.3 | 12.2 |
| 3 | 24.8 | 22.4 | 22.6 | 23.7 | 25.7 | 38.8 | 10 |
| 4 | 23.9 | 22.1 | 26.9 | 21.8 | 23.4 | 39.6 | 11.5 |
| 5 | 24.3 | 23.2 | 28.5 | 25.2 | 26.4 | 39.7 | 11.8 |
| 6 | 24.7 | 21.0 | 24.1 | 21.1 | 27.7 | 38.2 | 10.9 |
| 7 | 26.2 | 19.8 | 26.6 | 23.5 | 23.9 | 40.4 | 12.5 |
| 平均值/dB | 24.7 | 21.4 | 26.2 | 23.4 | 25.0 | 39.7 | 11.6 |
| 标准偏差/dB | 0.96 | 1.61 | 2.11 | 1.45 | 1.69 | 1.16 | 0.90 |
| 合并样本标准偏差/dB | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 |
| 1号样机（右耳） |  |  |  |  |  |  |  |
| 受试者序号 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1 | 25.5 | 21.2 | 26.1 | 24.2 | 28.2 | 37.1 | 16.6 |
| 2 | 25.3 | 20.7 | 28.4 | 21.3 | 24.1 | 31.7 | 13.5 |
| 3 | 23.6 | 18.7 | 28.7 | 23.7 | 25.3 | 36.2 | 12.4 |
| 4 | 26.2 | 21 | 26.9 | 21.9 | 24.7 | 34.3 | 11.7 |
| 5 | 23.4 | 21.8 | 26.1 | 24.2 | 23.4 | 35.1 | 12.8 |
| 6 | 25.2 | 21.6 | 26.6 | 21.2 | 24.6 | 34.6 | 12.5 |
| 7 | 24.7 | 19.2 | 23.2 | 21.3 | 25.2 | 35.0 | 12.7 |
| 平均值/dB | 24.8 | 20.6 | 26.6 | 22.5 | 25.1 | 34.9 | 13.2 |
| 标准偏差/dB | 1.02 | 1.19 | 1.82 | 1.42 | 1.53 | 1.70 | 1.60 |
| 合并样本标准偏差/dB | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 1号样机弱档主动降噪（左耳） |  |  |  |  |  |  |  |
| 受试者序号 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1 | 14.5 | 14.6 | 18.9 | 21.9 | 28.3 | 41 | 11.9 |
| 2 | 16.1 | 15.8 | 20.1 | 24 | 26.5 | 38.6 | 9 |
| 3 | 14.4 | 14.2 | 23.2 | 24.6 | 27.4 | 39.2 | 11.6 |
| 4 | 16.2 | 16.3 | 21.8 | 21.3 | 25.7 | 38.4 | 9.9 |
| 5 | 14.5 | 16.7 | 19.6 | 23.8 | 28.1 | 40.7 | 9.8 |
| 6 | 16.2 | 13.2 | 17.2 | 20.9 | 24.6 | 41.2 | 10.6 |
| 7 | 16.2 | 16.1 | 17.6 | 24.2 | 27.7 | 39.7 | 10.3 |
| 平均值/dB | 15.4 | 15.3 | 19.8 | 23.0 | 26.9 | 39.8 | 10.4 |
| 标准偏差/dB | 0.91 | 1.29 | 2.16 | 1.53 | 1.37 | 1.15 | 1.02 |
| 合并样本标准偏差/dB | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 1号样机弱档主动降噪（右耳） |  |  |  |  |  |  |  |
| 受试者序号 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1 | 16.7 | 15.9 | 18.8 | 21.7 | 26.6 | 37.4 | 14 |
| 2 | 16.9 | 15.7 | 21.3 | 23.7 | 28.2 | 33 | 11.5 |
| 3 | 15.4 | 15.2 | 21.4 | 24.1 | 26.7 | 34.1 | 11.8 |
| 4 | 17.3 | 13.7 | 21.8 | 20.4 | 26.4 | 34.9 | 11.7 |
| 5 | 17.2 | 14.8 | 18.2 | 22.3 | 25.2 | 34.8 | 11.2 |
| 6 | 15.3 | 14.9 | 17.8 | 20.2 | 24.5 | 35 | 11.2 |
| 7 | 17.4 | 16.2 | 21.7 | 22.8 | 25.3 | 35.1 | 11.4 |
| 平均值/dB | 16.6 | 15.2 | 20.1 | 22.2 | 26.1 | 34.9 | 11.8 |
| 标准偏差/dB | 0.89 | 0.84 | 1.79 | 1.51 | 1.23 | 1.33 | 0.98 |
| 合并样本标准偏差/dB | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |

  - 单值评价量

根据规范中描述的方法（7.2.3）和附录C中的SNR算例，根据总插入损耗计算1号样机的单值评价量。

SNRx值与其实际噪声谱无关，基于粉红噪声谱（见表1）和降噪耳机假设保护值AVPf(k)x，采用公式（2.3）计算

SNRx=100-10lgk=18100.1(LAfk-AVPf(k)x)SNRx=100-10lgk=17100.1(LAfk-AVPf(k)x) dB				(2.3)

式中：

SNRx——噪声倍频带内的单值评定量，dB；

LAfk——C计权声压级为100 dB的粉红噪声A计权倍频带声压级，dB；

AVPf(k)x——降噪耳机假设保护值, dB。

选择保护率为80%，相关的常数α=0.84。根据式2.4:

AVPf(k)x=mf(k)-αsf(k)                        (2.4)

式中：AVPf(k)x——fk为中心频率的倍频带上，选定保护率为80%的假设保护值，dB；

mf(k)——总插入损耗平均值，dB；

α——常数（见规范附录表C.1）；

sf(k)——总插入损耗的合成不确定度， dB。

计算降噪耳机的AVPf(k)80，结果见表2.3。

表2.3 假设保护值示例AVPf(k)80

| 1号样机（左耳） | 倍频带中心频率/Hz |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| mf(k) | 24.7 | 21.4 | 26.2 | 23.4 | 25 | 39.7 | 11.6 |
| sf(k) | 0.86 | 0.97 | 1.11 | 0.59 | 0.97 | 0.86 | 0.82 |
| αsf(k) | 0.72 | 0.81 | 0.93 | 0.50 | 0.81 | 0.72 | 0.69 |
| AVPf(k)80=mf(k)-αsf(k) | 24.0 | 20.6 | 25.3 | 22.9 | 24.2 | 39.0 | 10.9 |
| 1号样机（右耳） | 倍频带中心频率/Hz |  |  |  |  |  |  |
|  | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| mf(k) | 24.8 | 20.6 | 26.6 | 22.5 | 25.1 | 34.9 | 13.2 |
| sf(k) | 0.86 | 0.91 | 1.04 | 0.59 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| αsf(k) | 0.72 | 0.77 | 0.87 | 0.49 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| AVPf(k)80=mf(k)-αsf(k) | 24.1 | 19.8 | 25.7 | 22 | 24 | 34 | 12.4 |
| 1号样机弱档主动降噪（左耳） | 倍频带中心频率/Hz |  |  |  |  |  |  |
|  | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| mf(k) | 15.4 | 15.3 | 19.8 | 23.0 | 26.9 | 39.8 | 10.4 |
| sf(k) | 0.82 | 0.91 | 1.11 | 0.67 | 0.91 | 0.86 | 0.86 |
| αsf(k) | 0.69 | 0.77 | 0.93 | 0.57 | 0.77 | 0.72 | 0.72 |
| AVPf(k)80=mf(k)-αsf(k) | 14.8 | 14.5 | 18.8 | 22.4 | 26.1 | 39.1 | 9.7 |
| 1号样机弱档主动降噪（右耳） | 倍频带中心频率/Hz |  |  |  |  |  |  |
|  | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| mf(k) | 16.6 | 15.2 | 20.1 | 22.2 | 26.1 | 34.9 | 11.8 |
| sf(k) | 0.82 | 0.82 | 1.04 | 0.67 | 0.91 | 0.91 | 0.86 |
| αsf(k) | 0.69 | 0.69 | 0.87 | 0.57 | 0.77 | 0.77 | 0.72 |
| AVPf(k)80=mf(k)-αsf(k) | 15.9 | 14.5 | 19.3 | 21.6 | 25.4 | 34.1 | 11.1 |

用规范附录表3中的LAfk值，采用公式2.3计算SNR80，按数值修约规则取整数，下式为1号样机（左耳）数据计算过程：

SNR80= 100 – 10 lg100.1×51.9+100.1×62.8+100.1×63.5+100.1×69.1+100.1×69.0+100.1×54.0+100.1×80.0=19 dB

其它实验数据结算结果见表2.4。

表2.4  SNR80计算

| 1号样机（左耳） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位/dB | 倍频带中心频率/Hz |  |  |  |  |  |  |
|  | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| LAfk | 75.9 | 83.4 | 88.8 | 92.0 | 93.2 | 93.0 | 90.9 |
| AVPf(k)80 | 24.0 | 20.6 | 25.3 | 22.9 | 24.2 | 39.0 | 10.9 |
| LAfk-AVPf(k)80 | 51.9 | 62.8 | 63.5 | 69.1 | 69.0 | 54.0 | 80.0 |
| SNR80 | 19.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1号样机（右耳） |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位/dB | 倍频带中心频率/Hz |  |  |  |  |  |  |
|  | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| LAfk | 75.9 | 83.4 | 88.8 | 92.0 | 93.2 | 93.0 | 90.9 |
| AVPf(k)80 | 24.1 | 19.8 | 25.7 | 22.0 | 24.0 | 34.0 | 12.4 |
| LAfk-AVPf(k)80 | 51.8 | 63.6 | 63.1 | 70 | 69.2 | 59 | 78.5 |
| SNR80 | 20.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1号样机弱档主动降噪（左耳） |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位/dB | 倍频带中心频率/Hz |  |  |  |  |  |  |
|  | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| LAfk | 75.9 | 83.4 | 88.8 | 92.0 | 93.2 | 93.0 | 90.9 |
| AVPf(k)80 | 14.8 | 14.5 | 18.8 | 22.4 | 26.1 | 39.1 | 9.7 |
| LAfk-AVPf(k)80 | 61.1 | 68.9 | 70 | 69.6 | 67.1 | 53.9 | 81.2 |
| SNR80 | 17.8 |  |  |  |  |  |  |

| 1号样机弱档主动降噪（右耳） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位/dB | 倍频带中心频率/Hz |  |  |  |  |  |  |
|  | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| LAfk | 75.9 | 83.4 | 88.8 | 92.0 | 93.2 | 93.0 | 90.9 |
| AVPf(k)80 | 15.9 | 14.5 | 19.3 | 21.6 | 25.4 | 34.1 | 11.1 |
| LAfk-AVPf(k)80 | 60 | 68.9 | 69.5 | 70.4 | 67.8 | 58.9 | 79.8 |
| SNR80 | 18.8 |  |  |  |  |  |  |