《有源降噪耳机声衰减测试规范》

不确定度评定报告

《有源降噪耳机声衰减测试规范》修订工作组

2023.05.28

目    录

| 1 基本情况 ……………………………………………………………………………………… | （3） |
| --- | --- |
| 1.1 实验条件 ………………………………………………………………………………… | （3） |
| 1.2 实验方法 ……………………………………………………………………………… | （3） |
| 1.3 实验用标准器和配套设备……………………………………………………………… | （3） |
| 1.4 实验用样机 ……………………………………………………………………………… | （3） |
| 2 实验验证结果的测量不确定度评定……………………………………………………… | （3） |
| 2.1 有源插入损耗的不确定度评定………………………………………………… | （4） |
| 2.2 总插入损耗的不确定度评定………………………………………………… | （6） |

《有源降噪耳机声衰减测试规范》

不确定评定报告

- 基本情况

  - 实验条件

实验时间：2023年3月10日～2023年5月20日

实验地点：湖北省计量测试技术研究院楼声学实验室，武汉金华之声听力技术有限公司静音室

环境参数：空气温度（20.5~21.7）℃

相对湿度（70~75）%

静压（101.6~101.8）kPa

  - 实验方法

本次实验采用了《有源降噪耳机声衰减测试规范（征求意见稿）》（以下简称“规范”）所描述的方法。

  - 实验用标准器和配套设备

本次验证实验所用标准器和主要配套设备如下：

- 3160型多通道声分析仪，丹麦B&K公司制造，编号：106157

- 真耳分析仪,MedRx AVANT ARC REM

- 测量传声器

- 消声室

每个样机由7位被试者分别测量左右耳，其中3位女性和4位男性。被试者的外耳和中耳没有炎症和任何其他疾病。筛选被试者时，通过耳镜检查，排除耳道过窄、过于平坦或严重弯曲以及鼓膜缺陷等情况。实验前应先清除被试者耳道中耳垢。

  - 实验用样机

本次验证使用的样机为：

——1号：Bose QuietComfort 35 Ⅱ（美国Bose公司，出厂编号xxxx）；

1号样机的主动降噪功能分为强弱两档，本文中如无其它说明，开启主动降噪功均表示开启强档主动降噪。

- 实验数据及不确定度评定

本次实验验证进行了以下三个项目的实验：

- 有源插入损耗；

- 总插入损耗；

- 单值评价量。

不同型号的有源降噪耳机声衰减测试中的主要不确定度分量及评定方法类似，本附录以1号（Bose QuietComfort 35 Ⅱ）左耳测试实验结果为例，说明有源插入损耗、总插入损耗的测量不确定度评定方法。单值评价量是根据测量值按照规范附录《SNR值得计算示例》计算得到的计量特性，不单独进行测量不确定度评定。

  - 有源插入损耗

有源插入损耗的测量模型如式（2.1）所示：

LANC,fk=Loff,fk-Lon,fk           (2.1)

式中：

LANC,fk——倍频带fk上的有源插入损耗，dB；

Loff,fk——被动模式下倍频带fk上的真耳分析仪探测麦克风声压级，dB；

Lon,fk——有源模式下倍频带fk上的真耳分析仪探测麦克风声压级，dB。

    - 标准不确定度的评定

- 测量重复性u1

1号样机的有源插入损耗测量结果见表2.1.1，在相同条件下对7位受试者测量有源插入损耗，按下式计算合并样本标准偏差作为测量重复性引入的测量不确定度分量u1。

u1=σN

式中：u1 ——测量重复性引入的标准不确定度，dB；

σ ——多个受试者测量的有源插入损耗的标准偏差，dB；

N —— 受试者数量，个；

表2.1.1有源插入损耗的重复性测量结果

| 有源插入损耗/dB | 倍频程带中心频率/Hz |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受试者序号 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1 | 27.6 | 21.2 | 15.5 | 4.7 | -8.5 | -0.2 | 0.3 |
| 2 | 25.5 | 17.4 | 14.2 | 4.2 | -6.2 | -2.7 | 0.2 |
| 3 | 27.9 | 20.5 | 9.7 | 3.9 | -5.8 | -3.2 | -1.3 |
| 4 | 24.7 | 20.8 | 13.8 | 1.8 | -8.2 | -0.4 | -0.3 |
| 5 | 26.5 | 21.4 | 15.7 | 5.2 | -5.2 | -2.3 | 0.2 |
| 6 | 27.3 | 19.6 | 11.2 | 1.1 | -4.9 | -1.8 | -1.0 |
| 7 | 26.8 | 18.7 | 13.6 | 3.7 | -7.7 | -1.6 | -0.5 |
| 平均值/dB | 26.6 | 19.9 | 13.4 | 3.5 | -6.6 | -1.7 | -0.3 |
| 标准偏差/dB | 1.16 | 1.46 | 2.20 | 1.51 | 1.47 | 1.12 | 0.629 |
| 合并样本标准偏差/dB | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |

- 测量传声器灵敏度和声源声压级监测 u2

测量传声器在声场中监测声源声压级，保证在测量过程中声压级变化不超过±0.2 dB。按矩形分布，半宽区间为0.2 dB，引入的标准不确定度按照式（2.1.2）计算：

u2=0.2 /3=0.12  dB                              (2.1.2)

- 真耳分析仪声压级测量频率响应u3

真耳分析仪声压级测量频率响应以1000 Hz为参考点，此处引入的标准不确定度为0 dB，其它频率点的偏差估计为±0.7 dB，以k=2 计算，引入的标准不确定度按照式（2.1.3）计算：

u3=0.7  dB                              (2.1.3)

- 测试环境温度湿度变化 u4

测试环境温湿度变化引起的声压级测量变化估计为±0.4 dB，按矩形分布，半宽区间为0.4 dB，引入的标准不确定度按照式（2.1.4）计算：

u4=0.4 /3=0.23  dB                             (2.1.4)

- 真耳分析仪声压级测量分辨率u5

真耳分析仪声压级测量分辨率为0.1 dB，按均匀分布，半宽区间为0.05 dB，引入的标准不确定度按照式（2.1.5）计算：

u5=0.05 /3=0.03  dB                             (2.1.5)

- 测试信号电平 u6

测试信号电平变化引起的声压级变化的不确定度评估为±0.12 dB，引入的标准不确定度按照式（2.1.6）计算：

u6=012.  dB                             (2.1.6)

u1

    - 合成标准不确定度

上述标准不确定度分量互不相关，合成标准不确定度uc如式（2.1.7）计算,计算结果见表2.1.2

uc=u12+u22+u32+u42+u52+u62                           （2.1.7）

    - 扩展不确定度

取包含因子k=2，则有源插入损耗的扩展不确定度见表2.1.2。

表2.1.2 有源插入损耗测量不确定度来源及数值

| 序号 | 来源 | 符号 | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性（dB） | u1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
| 2 | 测量传声器灵敏度和声源声压级监测（dB） | u2 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 3 | 真耳分析仪声压级衰减量测量(dB) | u3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 4 | 测试环境温度湿度变化(dB) | u4 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| 5 | 真耳分析仪声压级测量分辨率(dB) | u5 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 6 | 测试信号电平（dB） | u6 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 合成标准不确定度（dB） |  | uc | 0.86 | 0.97 | 1.10 | 0.67 | 0.97 | 0.86 | 0.78 |
| 扩展不确定度（k=2）/（dB） |  | U | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 1.4 | 2.0 | 1.8 | 1.6 |

  - 总插入损耗的不确定度评定

总插入损耗的的测量模型如式（2.2）所示：

Ltotal,fk=Lfk-Lon,fk+LCB-LCA                     (2.2)

式中：

Ltotal,fk——倍频带fk上的总插入损耗，dB；

Lfk——开放耳道下倍频带fk上的真耳分析仪探测麦克风声压级，dB；

Lon,fk——有源模式下倍频带fk上的真耳分析仪探测麦克风声压级，dB；

LCB——开放耳道下测量传声器C计权声压级，dB；

LCA——有源模式下测量传声器C计权声压级，dB。

    - 标准不确定度的评定

- 测量重复性u1

1号样机的总插入损耗测量结果见表2.2.1，在相同条件下对7位受试者测量总插入损耗，按下式计算其合并样本标准偏差作为测量重复性引入的测量不确定度分量u1。

u1=σN （2.2.1）

式中：u1 ——测量重复性引入的标准不确定度，dB；

σ ——多个受试者测量的总插入损耗的标准偏差，dB；

N —— 受试者数量，个；

表2.2.1总插入损耗的重复性测量结果

| 有源插入损耗/dB | 倍频程带中心频率/Hz |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受试者序号 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1 | 25.7 | 22.6 | 28 | 24.3 | 23.1 | 41.8 | 12.4 |
| 2 | 23.5 | 18.8 | 26.8 | 24.2 | 25.3 | 39.3 | 12.2 |
| 3 | 24.8 | 22.4 | 22.6 | 23.7 | 25.7 | 38.8 | 10 |
| 4 | 23.9 | 22.1 | 26.9 | 21.8 | 23.4 | 39.6 | 11.5 |
| 5 | 24.3 | 23.2 | 28.5 | 25.2 | 26.4 | 39.7 | 11.8 |
| 6 | 24.7 | 21.0 | 24.1 | 21.1 | 27.7 | 38.2 | 10.9 |
| 7 | 26.2 | 19.8 | 26.6 | 23.5 | 23.9 | 40.4 | 12.5 |
| 平均值/dB | 24.7 | 21.4 | 26.2 | 23.4 | 25.0 | 39.7 | 11.6 |
| 标准偏差/dB | 0.96 | 1.61 | 2.11 | 1.45 | 1.69 | 1.16 | 0.90 |
| 合并样本标准偏差/dB | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 |

- 测量传声器灵敏度和声源声压级监测 u2

测量传声器在声场中监测声源声压级，保证在测量过程中声压级变化不超过±0.2 dB。按矩形分布，半宽区间为0.2 dB，引入的标准不确定度按照式（2.2.2）计算：

u2=0.2 /3=0.12  dB                              (2.2.2)

- 真耳分析仪声压级衰减量测量 u3

真耳分析仪声压级测量频率响应以1000 Hz为参考点，此处引入的标准不确定度为0 dB，其它频率点的偏差估计为±0.7 dB，以k=2 计算，引入的标准不确定度按照式（2.1.3）计算：

u3=0.7  dB                              (2.2.3)

- 测试环境温度湿度变化 u4

测试环境温湿度变化引起的声压级测量变化估计为±0.4 dB，按矩形分布，半宽区间为0.4 dB，引入的标准不确定度按照式（2.2.4）计算：

u4=0.4 /3=0.23  dB                             (2.2.4)

- 真耳分析仪声压级测量分辨率u5

真耳分析仪声压级测量分辨率为0.1 dB，按均匀分布，半宽区间为0.05 dB，引入的标准不确定度按照式（2.2.5）计算：

u5=0.05 /3=0. 03 dB                             (2.2.5)

- 测量传声器声压级衰减量测量u6

测量传声器声压级测量的不确定度为±0.2 dB，按均匀分布，半宽区间为0.2 dB，衰减量测量时，相当于两次独立测量引入的标准不确定度按照式（2.2.6）计算：

u6=2*0.2/3=0.16  dB                             (2.2.6)

u1

    - 合成标准不确定度

上述标准不确定度分量互不相关，合成标准不确定度uc如式（2.2.7）计算,计算结果见表2.1.2

uc=u12+u22+u32+u42+u52+u62                           （2.2.7）

    - 扩展不确定度

取包含因子k=2，则总插入损耗的扩展不确定度见表2.2.2。

表2.1.2 总插入损耗的测量不确定度来源及数值

| 序号 | 来源 | 符号 | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性（dB） | u1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 |
| 2 | 测量传声器灵敏度和声源声压级监测（dB） | u2 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 3 | 真耳分析仪声压级衰减量测量(dB) | u3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 4 | 测试环境温度湿度变化(dB) | u4 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| 5 | 真耳分析仪声压级测量分辨率(dB) | u5 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 6 | 测量传声器声压级衰减量测量 | u6 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| 合成标准不确定度（dB） |  | uc | 0.86 | 0.97 | 1.11 | 0.59 | 0.97 | 0.86 | 0.82 |
| 扩展不确定度（k=2）/（dB） |  | U | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 1.2 | 2.0 | 1.8 | 1.7 |