JJG

中华人民共和国国家计量检定规程

JJG 443—2023

燃油加油机

Fuel Dispensers

(征求意见稿)

202X-XX-XX实施

202X-XX-XX发布

国家市场监督管理总局

发 布

燃油加油机检定规程

JJG443—202X

代替 JJG 443-2015

Verification Regulation of

Fuel Dispensers

归  口  单  位：全国流量计量技术委员会液体流量分技术委员会

主要起草单位：

参加起草单位：

本规程委托全国流量计量技术委员会液体流量分技术委员会负责解释

目  录

引 言	I

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语和计量单位	1

3.1 术语	1

3.2 计量单位	2

4 概述	2

4.1 构造	2

4.2 工作原理	2

4.3 用途	4

5 计量性能要求	4

5.1 加油机的最大允许误差	4

5.2 加油机的付费金额误差	4

6  通用技术要求	4

6.1 铭牌、标记和随机文件	4

6.2 外观结构	5

6.4 自锁功能	5

7 计量器具控制	6

7.1 检定条件	6

7.2 检定项目	7

7.3 检定方法	7

7.4 计算公式	8

7.5 数据处理	10

7.6 检定结果的处理	10

7.7 检定周期	10

附录A  检定证书/检定结果通知书内页参考格式	11

附录B  加油机检定记录参考格式	12

附录C  加油机自动检定装置	16

# 引 言

JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》、JJF 1002—2010《国家计量检定规程编写规则》、JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》共同构成制定本规程的基础性系列规范。本规程参考了国际法制计量组织（OIML）发布的国际建议R 117 《非水液体动态测量系统》（Dynamic measuring systems for liquids other than water）关于检定的相关内容，结合我国燃油加油机的实际使用情况和行业现状，对JJG 443-2015版本进行修订的，在主要指标上与国际建议部分等效。

本规程与JJG 443-2015相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

──修改了部分定义；

──修改了自锁功能的组成；

──增加了编码器应是不可打开的，如被打开应失效且不可恢复的要求；

──增加了随机文件对型式评价报告中关键零部件和建议批准型号相关内容的要求；

──调整了计控主板封盖的要求；

──调整了加油机的检定周期；

──调整了自锁功能的检查方法；

──调整了首次检定和后续检定次数；

──调整了加油机重复性结果的取值方法；

──调整了多条油枪共用一个流量测量变换器的要求；

──调整了铭牌的要求；

──删除了检定条件对大气压、供电电源电压和供电电源频率的要求；

──删除了指示装置中显示数字的高度要求。

JJG 443-202X《燃油加油机》的历次版本发布情况为：

── JJG 443-1986《计量加油机试行检定规程》

── JJG 443-1998《燃油加油机》

── JJG 443-2006《燃油加油机》

── JJG 443-2015《燃油加油机》

燃油加油机检定规程

  - 范围

本规程适用于燃油加油机（以下简称加油机）的首次检定、后续检定和使用中检查。

  - 引用文件

本规程引用下列文件：

GB/T 9081  机动车燃油加油机

OIML R 117-1 非水液体动态测量系统 第一部分: 计量与技术要求（Dynamic measuring systems for liquids other than water  Part 1: Metrological and technical requirements）

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规程；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程。

  - 术语和计量单位

- 3.1 术语

本规程除引用GB/T 9081 中的术语外，还采用下列术语。

3.1.1加油机 fuel dispenser

用来给车辆加注燃料的一种液体体积测量系统，可具有附加装置和辅助装置。也适用于给小型船、小型飞机等加注燃料时的液体体积测量。

3.1.2自锁功能 self-locking function

加油机加油量异常或校验功能异常时，加油机自动锁定不能加油的功能。

3.1.3流量测量变换器  flow measurement transducer

将油品的流动量转换为机械转动信号送给编码器的部件。

3.1.4编码器 coding device

将流量测量变换器的机械转动信号转换为数字信号送给计控主板的部件。

3.1.5 计控主板 measurement controlling board

接收编码器传递的数字信号，并按法制计量控制要求生成加油数据，经监控微处理器传递给指示装置显示，具有数据通讯、处理、存储、控制等其他相关功能的部件。主要由计量微处理器、监控微处理器、存储器等组成。

3.1.6 最小付费变量 minimum specified price deviation

加油机的最小付费变量为单价与最小体积变量的乘积。

3.1.7软件标识	software identification

可代表所考虑软件或软件模块的可读字符串。加油机使用过程中可对其进行检查。

3.1.8校验功能	validation function

由校验装置对加油机中其他作为软件载体的组件进行校验，并记录变更和异常，必要时控制监控微处理器执行锁机的功能。

3.1.9自动检定装置 automatic verification device

由传感器、数字转换程序和计算机程序等实现加油机自动检定过程的综合系统。

- 3.2 计量单位

加油机的计量单位均采用法定计量单位，应符合表 1的规定。用于贸易结算的计量单位为升（L）,交易金额单位为人民币（元）。

表 1 计量单位

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 单位符号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 累积流量 | 升 | L |
| 2 | 瞬时流量 | 升每分钟 | L/min |
| 3 | 压力 | 帕[斯卡]、千帕 | Pa、kPa |
| 4 | 温度 | 摄氏度 | ℃ |
| 5 | 时间 | 分钟、秒 | min、s |

  - 概述

- 4.1 构造

加油机一般是由油泵、油气分离器、流量测量变换器、控制阀、编码器、计控主板、指示装置、油枪等主要部件组成的液体体积动态测量系统。

- 4.2 工作原理

自带泵型加油机由电动机驱动油泵，油泵将储油罐中的燃油经油管及过滤器泵入油气分离器进行油气分离；潜油泵型加油机由计控主板发出控制信号送到潜油泵控制盒，启动潜油泵。在泵压作用下燃油经控制阀、流量测量变换器、输油管、油枪输至受油容器。

加油过程中，燃油通过流量测量变换器带动编码器传动轴转动，其转数与累计流量呈正比。编码器将流量测量变换器的机械转动信号转换为数字信号送给计控主板，并通过监控微处理器将加油体积和付费金额传输至指示装置显示。典型的加油机工作原理示意图见图1、图2、图3。

储油罐

指示装置

计控主板

编 码 器

流量测量变换器

油气分离器

潜油泵

油枪

油泵

电机

图 1     加油机工作原理示意图

图2 自带泵型新型加油机原理示意图

图3 潜油泵型新型加油机原理示意图

- 4.3 用途

加油机是一种主要用于为车辆添加液体燃料，计量各种液体燃料累计体积流量的液体体积动态测量系统，可具有附加装置和辅助装置，也适用于给小型船、小型飞机加注燃料时的液体体积测量。

  - 计量性能要求

- 5.1 加油机的最大允许误差

加油机的最大允许误差和重复性见表 规定。

表 2 最大允许误差和重复性

| 流量范围 | 最大允许误差 | 重复性 |
| --- | --- | --- |
|  | ±0.30% | 0.10% |
|  | ±0.50% | 0.17% |

- 5.2 加油机的付费金额误差

加油机显示的付费金额不大于单价和体积示值计算的付费金额，且二者之差的绝对值不超过最小付费变量。

- 6  通用技术要求

- 6.1 铭牌、标记和随机文件

6.1.1加油机铭牌应易于查看，并标明：

a) 制造厂名；

b) 产品名称；

c) 规格型号；

d) 制造年月；

e) 出厂编号；

f) 流量范围；

g) 最大允许误差；

h) 最小被测量；

i) 电源电压；

j) Ex标志和防爆合格证编号；

k) CPA标志及编号（规程实施后出厂的加油机适用）。

6.1.2多于一条油枪的加油机应标注油枪编号。

6.1.3加油机出厂随机文件应附其型式评价报告中关键零部件和建议批准型号的信息（规程实施后出厂的加油机适用）。

- 6.2 外观结构

加油机关键零部件与型式批准有关的信息应可方便查看。

6.2.1 指示装置

加油机的指示装置应清晰显示单价、付费金额、交易的体积量。加油机显示的体积量应是工况条件下的体积量。

6.2.2禁止多条油枪共用一个流量测量变换器（规程实施后出厂的加油机适用）。

在用的多条油枪共用一个流量测量变换器型加油机，当其中一条油枪加油时，其他油枪应由控制阀锁定不能加油。

6.2.3加油机的流量测量变换器的调整装置处、编码器与流量测量变换器之间、计控主板与机体间等三个位置应加有效封印。

6.2.4计控主板与编码器的连接线中间不得有接插头（规程实施后出厂的加油机适用），计控主板与指示装置的连接线中间不得有接插头。

6.2.5指示装置上不应有可以改变显示内容的附加电路或装置。当有其他显示装置时，其他显示装置显示的内容应与加油机指示装置的显示内容一致。

6.2.6 计控主板的封盖应将计控主板有效密封，应能防止计控主板、监控微处理器被更换，应能防止计控主板的软件烧录端口外露。

6.3 软件标识

对于JJF 1521-2023《燃油加油机型式评价大纲》实施后出厂的加油机应有清晰的软件标识。软件标识应能覆盖各组件法制计量相关软件代码与法制计量相关数据域。加油机应能防止与软件标识不匹配的软件运行。软件标识应能永久地存在加油机上，或通过命令、操作展现。

- 6.4 自锁功能

用于国内油品贸易结算的加油机应具有自锁功能，自锁功能由监控微处理器、编码器、指示装置和相应的程序来实现。当加油机加油量异常或校验功能异常时，加油机应被锁定无法加油。

6.4.1 监控微处理器

当计量微处理器或编码器中微处理器的程序被非法变更时，监控微处理器应对加油机进行锁定，加油机无法加油。

6.4.2 编码器和计控主板

监控微处理器、编码器和指示装置应具备唯一序列号，不可更改。

6.4.2.1 编码器应与监控微处理器进行相互验证，当编码器与监控微处理器相互验证失败时，加油机应被锁定无法加油。

6.4.2.2 初始化后的加油机，更换计控主板后，如不重新初始化，在进行3次加油操作后编码器应停止向计控主板发送信号，加油机应被锁定无法加油，编码器应记录、保存更换计控主板的相关信息。

6.4.2.3 当加油量异常时,在累计加油5次后编码器应停止向计控主板发送信号，加油机应被锁定无法加油，编码器应记录、保存异常情况的相关信息。

6.4.2.4 编码器应是不可打开的，如被打开应失效且不可恢复。

6.5校验功能

JJF 1521-2023《燃油加油机型式评价大纲》实施后出厂的加油机应具有校验功能，应有校验装置，能够对加油机中其他作为软件载体的组件进行校验，并记录变更、维修人员身份信息和异常，必要时控制监控微处理器执行锁机。

- 7 计量器具控制

计量器具控制包括加油机的首次检定、后续检定和使用中检查。

- 7.1 检定条件

7.1.1 主标准器和配套设备及要求见表3。

表3  主标准器和配套设备表

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标准金属量器（以下简称量器） | 量器应符合JJG 259《标准金属量器》检定规程的技术要求，应具有导液管。量器的最大允许误差不超过±0.05%，容积不小于加油机的最小体积变量的1000倍，并不小于检定流量下1min的排放量。量器配有水平调节装置，水平调节装置的准确度为0.05 mm/m。必要时应有保温措施。 |
| 2 | 温度计 | U ≤0.2 ℃( k = 2)、最小分度值不大于 0.2 ℃、（MPE≤0.2 ℃） |
| 3 | 秒表 | 最大允许误差：±0.5 s/d |
| 4 | 加油机检定专用手持终端 | 包括但不限于以下功能： 1.查询总累计（含年累计、月累计、日累计）、当次加油量、序列号、时间戳、异常加油量； 2.启动自锁功能、查询自锁功能启用状态； 3.校验功能查询 |

量器、温度计、秒表应有有效的计量溯源证书。对于自动检定装置和检定方法见附录C 。

7.1.2检定环境条件

检定环境温度：-25 ℃～＋55 ℃，检定过程中环境温度的变化应不超过5 ℃，环境温度应在加油机和量器附近测量；

相对湿度：≤95%。

7.1.3 检定介质温度

检定时，介质温度与环境温度的最大温差不得超过10 ℃，如超过10 ℃，量器应有保温措施。

- 7.2 检定项目

首次检定、后续检定及使用中检查的项目见表4。

表4 检定项目表

| 检定项目 | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检查 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观检查 | ＋ | ＋ | ＋ |
| 软件标识检查（如适用） | ＋ | ＋ | ＋ |
| 自锁功能检查 | ＋ | ＋ | ＋ |
| 校验功能检查（如适用） | ＋ | ＋ | ＋ |
| 示值误差 | ＋ | ＋ | ＋ |
| 重复性 | ＋ | ＋/- | ＋/- |
| 付费金额误差 | ＋ | - | - |

注： 1.“+”为应检项目，“-”为不检项目，“＋/-”若后续检定只检定一次，则可不进行加油机重复性的检定。

2. 使用中检查是为了检查加油机的检定标记或检定证书是否有效，封印是否损坏，使用中的计量器具状态

是否受到明显变动，及其误差是否超过加油机的最大允许误差。

- 7.3 检定方法

7.3.1 外观检查

7.3.1.1 检查加油机的铭牌标记、外观结构和随机文件，其结果应符合第6.1、6.2的要求。

首次检定时检查加油机出厂时的封印,后续检定和使用中检查时检查加油机上一周期检定时的封印。

检查加油机的内部结构，若存在明显新增线路和部件，需确认后再进行检定。

7.3.2软件标识检查（如适用）

对于JJF 1521-2023《燃油加油机型式评价大纲》实施后出厂的加油机，查看并核对其软件标识是否与型式评价报告的软件标识一致。

7.3.3自锁功能检查

检查加油机自锁功能，应符合6.4的要求。

7.3.3.1通过专用接口，使用加油机检定专用手持终端查询监控微处理器、编码器和指示装置（规程实施后出厂的加油机适用）的序列号、加油机自锁功能的运行情况和异常加油量。首次查询到的监控微处理、编码器、指示装置序列号的注册使用单位应与被检加油机生产单位一致。

7.3.2.2 检查加油机的当次加油量是否和加油机检定专用手持终端的查询结果一致，总累计加油量是否和加油机检定专用手持终端的查询结果在合理范围内。

7.3.4校验功能检查（如适用）

对于JJF 1521-2023《燃油加油机型式评价大纲》实施后出厂的加油机，查验其校验功能结果是否正常。

7.3.5示值误差检定

检定加油机的流量点选择见表5。

表5  流量点选择

| 类型 | 流量点 | 测量次数 |
| --- | --- | --- |
| 首次检定 | 0.8 QL ≤ Q ≤ QL | 3 |
|  | 0.4 QL ≤ Q ≤ 0.8 QL | 3 |
| 后续检定/使用中检查 | 0.4 QL ≤ Q ≤ QL | 1 |
| 注： 1 QL指加油机现场检定时的最大流量。 2 后续检定如示值误差有疑义，则测量次数增加2次。 3 关键零部件维修后的检定按首次检定处理。 |  |  |

7.3.5.1将量器放置在坚硬的平地上（若量器安放在运载汽车上或其他支架上，则必须保证检定时无任何晃动），并使量器良好接地。

7.3.5.2进行试运行，启动加油机（有油气回收装置的加油机应同时启动油气回收装置），将油枪开启并调节到现场检定时的最大流量Q L，并用秒表计时，确定现场检定时的最大流量。将油液注入量器内，直至注满。量器被注满后，将油枪放回托架，按量器检定证书上规定的放液时间将量器内的油液放净，关闭阀门，使量器处于准备状态。

7.3.5.3用水平调节装置将量器调平并使量器良好接地。

7.3.5.4提取油枪，启动加油机，使加油机的指示装置回零，将流量调至检定流量，向量器内注油，同时用温度计测量油枪出口处的油品温度，待温度计读数稳定时再读取油温，当油液注满量器时，关闭油枪。

7.3.5.5待量器中的油沫和气泡消失后，读取并记录量器的示值，测量并记录量器中的油液温度，然后按量器检定或校准证书上规定的放液时间将量器内的油液放净，关闭阀门。

7.3.5.6如需重复检定，则重复上述7.3.5.3～7.3.5.5的步骤。

7.3.5.7 如需要，完成其它流量点的检定。

7.3.6 付费金额检定

首次检定时，采用定加油金额或随机加油的方式检定3次付费金额误差，读取并记录加油机的示值和加油机显示的付费金额，其付费金额误差的平均值应符合5.2的要求。

- 7.4 计算公式

7.4.1量器测得的在检定温度tJ下的实际体积值VBt按公式（1）计算：

VBt=VB [1+βY（tJ-tB）+βB（tB -20）]               (1)

式中：VBt ——量器在tJ下给出的实际体积值，L；

VB ——量器在20℃下标准容积，L；

βY、βB ——分别为检定介质和量器材质的体膨胀系数，℃-1；

汽 油：12×10-4/℃；煤油、轻柴油：9×10-4/℃；

注: 其他油品查询体膨胀系数后使用。

不锈钢：50×10-6/℃；碳钢：33×10-6/℃；黄铜、青铜：53×10-6/℃；

tJ、tB ——分别为加油机内流量测量变换器输出的油温（由油枪口处油温代替）和量器内的油温，℃；

7.4.2体积量示值误差EV按公式（2）计算：

EV=×100%                                 （2）

式中：EV ——加油机的体积相对误差，%；

VJ ——加油机在tJ下指示的体积值，L；

7.4.3重复性En按公式（3）计算：

En=EVmax−EVmindn                                 (3)

式中：En ——重复性，%；

EVmax、EVmin ——分别为规定流量下的示值误差最大值和最小值，%；

dn ——极差系数；3次测量dn取1.69；

7.4.4 流量QV按公式（4）计算：

QV=                                        (4)

式中：QV ——流经加油机的体积流量，L/min；

Vt ——在测量时间t内加油机显示的体积值，L；

t ——测量时间，s；

7.4.5 付费金额PC按公式（5）计算：

PC = PU×VJ                                       (5)

式中：PC ——付费金额，元；

PU ——油品的单价，元/升；

7.4.6 付费金额误差EP按公式（6）计算：

EP =︱PC－PJ︱                                  (6)

式中：EP ——付费金额误差，元；

PJ ——加油机显示的付费金额，元。

- 7.5 数据处理

按公式（2）计算各检定点各次检定的示值误差，取平均值作为该点的示值误差，在各点的示值误差中取绝对值最大者作为加油机的示值误差。若后续检定只测量一次，则其示值误差即为加油机的示值误差。

按公式（3）计算各检定点的重复性，在各检定点的重复性中取最大值作为加油机的重复性，若后续检定只测量一次，则可不进行加油机重复性的检定。

按公式（6）计算加油机的付费金额误差，取平均值作为加油机的付费金额误差。

- 7.6 检定结果的处理

检定合格的加油机，发给检定证书，并在加油机显著位置粘贴检定合格标志；检定不合格的加油机发给检定结果通知书，指出不合格项目。检定证书和检定结果通知书的内页参考格式见附录A。

检定合格的加油机必须在下列三个位置加以有效封印：

- 1）流量测量变换器的调整装置处；

- 2）编码器与流量测量变换器之间；

- 3）计控主板与机体之间。

- 7.7 检定周期

首次检定周期一般不超过半年。

后续检定周期一般不超过1年。经调整合格的加油机，检定周期调整为半年，连续2次后续检定合格后，其检定周期恢复为1年。

更换主板、编码器、流量测量变换器等关键零部件的维修后检定按首次检定处理。

- 附录A  检定证书/检定结果通知书内页参考格式

A．1 检定证书内页信息格式

| 证书编号XXX-XXXX |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检定机构授权说明 |  |  |  |  |  |  |
| 检定依据 |  |  |  |  |  |  |
| 检定地点 |  |  |  |  |  |  |
| 检定环境条件 | 温度： ℃ | 相对湿度： % |  |  |  |  |
| 检定使用的计量标准装置 |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  | 计量标准考核证书编号 |  | 有效期至 |
| 检定使用的主标准器 |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  | 检定/校准证书编号 |  | 有效期至 |
| 检定结果 |  |  |  |  |  |  |
| （一）检定结果 |  |  |  |  |  |  |
| 1. 外观检查： |  |  |  |  |  |  |
| 2.软件标识检查（如适用） |  |  |  |  |  |  |
| 3.自锁功能检查: |  |  |  |  |  |  |
| 监控微处理器序列号： |  |  | 编码器序列号： |  |  |  |
| 指示装置序列号（如适用）： |  |  | 异常记录： |  |  |  |
| 序列号的注册使用单位与被检加油机生产单位一致（首次查询）： | £是 £否 |  | 自锁功能开启状态： |  | £是 £否 |  |
| 当次加油量是否一致 | £是 £否£总累计加油量是否在合理范围内： |  | £是 £否££4.校验功能检查（如适用） |  |  |  |
| 5. 示值误差： |  |  |  |  |  |  |
| 重复性（如适用）： |  |  |  |  |  |  |
| 7. 付费金额误差：（首次检定适用） |  |  |  |  |  |  |
| （二）检定条件 |  |  |  |  |  |  |
| 检定用介质： |  |  |  |  |  |  |
| 现场检定时的最大流量： L/min |  |  |  |  |  |  |
| （三）其他 |  |  |  |  |  |  |
| 铅封号： |  |  |  |  |  |  |

A．2 检定结果通知书内页信息格式参照以上格式，并给出不合格项目。

- 附录B  加油机检定记录参考格式

B．1首次检定格式

受检单位：                           制造厂家：                出厂日期：                       规格型号：

油枪编号：                           检定用介质：              出厂编号：                       标准器编号：

检定环境条件：温度：     ℃          相对湿度：    %          铅封号：

现场检定时的最大流量：    L/min      软件标识（如适用）                                 检验功能（如适用）

（一）铭牌标记、外观结构和随机文件检查

| 序号 | 项目 | 合格 | 不合格 | 不适用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加油机铭牌 |  |  |  |
| 2 | 多于一条油枪的加油机应标注油枪编号 |  |  |  |
| 3 | 随机文件检查 |  |  |  |
| 4 | 指示装置 |  |  |  |
| 5 | 禁止多条油枪共用一个流量测量变换器 |  |  |  |
| 6 | 封印 |  |  |  |
| 7 | 计控主板与编码器、计控主板与指示装置的连接线中间不得有接插头 |  |  |  |
| 8 | 指示装置显示的内容只受监控微处理器控制，指示装置上不应有可以改变显示内容的附加电路或装置 |  |  |  |
| 9 | 计控主板的封盖应将计控主板有效密封 |  |  |  |

注：在对应的合格、不合格或不适用栏内画“X”。

（二）自锁功能检查

| 监控微处理器序列号： 编码器序列号： 指示装置： 异常加油量： 序列号的注册使用单位与被检加油机生产单位一致（首次查询）： £是 £否 自锁功能启用状态： £是 £否 当次加油量是否一致： £是 £否 总累计加油量是否在合理范围内： £是 £否 （三）示值检定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量点 | 测量 | 加油机 | 量器 | 量器 |  | 油枪出口 |  | 量器 | 实际体 | 单次测量 |  | 示值误差 | 重复性 |  |  |
|  | 次序 | 示值 | 刻度 | 示值 |  | 处油温 |  | 内油温 | 积值 | 相对误差 |  |  |  |  |  |
| （L/min） |  | VJ（L） | H（mm） | VB（L） |  | tJ（℃） |  | tB（℃） | VBt （L） | EV（%） |  | （%） | En（%） |  |  |
| 0.8 Q L ≤Q(1)≤Q L | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.4 Q L ≤Q(2)≤0.8 Q L | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）付费金额检定. |  |
| 测量点 | 测量 | 加油机示值 | 油品单价 |  | 显示的付费金额 |  | 计算的付费金额 |  | 付费金额误差 |  | （元） |  |  |  |  |
| （L/min） | 次序 | VJ（L） | Pu（元/升） |  | PJ（元） |  | Pc（元） |  | EP=︱PC－PJ︱（元） |  |  |  |  |  |  |
| 0.8 Q L ≤Q(1)≤Q L | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检定结论：                     检定员：                      复核员：                    日期：

B．2后续检定格式

受检单位：                           制造厂家：                出厂日期：                       规格型号：

油枪编号：                           检定用介质：              出厂编号：                       标准器编号：

检定环境条件：温度：     ℃          相对湿度：    %          铅封号：

现场检定时的最大流量：    L/min      软件标识（如适用）                      检验功能（如适用）

（一）铭牌标记、外观结构和随机文件检查

| 序号 | 项目 | 合格 | 不合格 | 不适用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加油机铭牌 |  |  |  |
| 2 | 多于一条油枪的加油机应标注油枪编号 |  |  |  |
| 3 | 随机文件检查 |  |  |  |
| 4 | 指示装置 |  |  |  |
| 5 | ⑴禁止多条油枪共用一个流量测量变换器。 ⑵当多条油枪共用一个流量测量变换器时，其中一条油枪加油时，其他油枪应由控制阀锁定不能加油 |  |  |  |
| 6 | 封印 |  |  |  |
| 7 | 计控主板与编码器、计控主板与指示装置的连接线中间不得有接插头 |  |  |  |
| 8 | 指示装置显示的内容只受监控微处理器控制，指示装置上不应有可以改变显示内容的附加电路或装置 |  |  |  |
| 9 | 计控主板的封盖应将计控主板有效密封 |  |  |  |
| 10 | 在加油机显著位置粘贴检定合格标志 |  |  |  |

注：在对应的合格、不合格或不适用栏内画“X”。

（二）自锁功能检查

监控微处理器序列号：                  编码器序列号：              指示装置（如适用）：             异常加油量：

序列号的注册使用单位与被检加油机生产单位一致（首次查询）： £是  £否        自锁功能启用状态： £是  £否

当次加油量是否一致： £是  £否             总累计加油量是否在合理范围内： £是  £否

| （三）示值检定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量点 （L/min） | 测量 次序 | 加油机 | 量器 | 量器 | 油枪出口 | 量器 | 实际体 | 单次测量 | 示值误差 | 重复性 |
|  |  | 示值 | 刻度 | 示值 | 处油温 | 内油温 | 积值 | 相对误差 |  |  |
|  |  | VJ（L） | H（mm） | VB（L） | tJ（℃） | tB（℃） | VBt（L） | EV（%） | （%） | En（%） |
| 0.4 Q L ≤Q(3)≤Q L | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整后（如需要） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.4 Q L ≤Q(3)≤Q L | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检定结论：

检定员：                                     复核员：                                   日期：

- 附录C  加油机自动检定装置

C．1自动检定装置的结构和组成

自动检定装置（以下简称装置）包括配备了温度传感器和液位传感器的量器、操作控制系统和回油箱。量器有导油管和排气装置，回油箱的大小一般可容纳一台加油机检定所排放的油量。

C．2自动检定装置的工作原理

在加油机定量加油模式下，通过对油枪出口处的温度、量器中油温和液位等参数的自动测量、补偿和计算，实现对加油机的自动检定。

C．3自动检定装置的技术要求

自动检定装置技术要求见表6。

表6  自动检定装置技术要求表

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自动检定装置 | 量器应符合JJG 259《标准金属量器》检定规程的技术要求，应具有导液管。量器的最大允许误差不超过±0.05%，容积不小于加油机的最小体积变量的1000倍，并不小于检定流量下1min的排放量。量器配有水平调节装置，水平调节装置的准确度为0.05 mm/m。必要时应有保温措施。 |
|  |  | 温度传感器的最小分度值不大于0.2 ℃， 测量范围不小于-25 ℃～ ＋55 ℃。经自动转换的电脑显示温度值其示值误差不大于0.2 ℃。 |
|  |  | 经自动转换的电脑显示容积值其读数误差不超过量器计量颈分辨力（0.02 mm）所对应的容量值。 |
| 2 | 加油机检定专用手持终端 | 包括但不限于以下功能： 1.查询总累计（含年累计、月累计、日累计）、当次加油量、序列号、时间戳、异常加油量； 2.启动自锁功能、查询自锁功能启用状态； 3.校验功能查询 |

注：自动检定装置需满足防爆的要求

C．3自动检定装置的检定方法

C.3.1外观检查

参照本规程7.3.1条进行检查。

C.3.2软件标识检查（如适用）

参照本规程7.3.2条进行检查

C.3.3自锁功能检查

参照本规程7.3.3条进行检查。

C.3.4校验功能检查

参照本规程7.3.3条进行检查。

C.3.5示值误差检定

参照本规程7.3.5选择流量点。将量器放置在坚硬的平地上（若量器安放在运载汽车上或其他支架上，则必须保证检定时无任何晃动），用水平调节装置将量器调平并使量器良好接地。进行试运行，启动加油机（有油气回收装置的加油机应同时启动油气回收装置），将油枪开启并调节到现场检定时的最大流量Q L，并将量器润湿，使量器处于准备状态。

提取油枪，启动加油机，使加油机的指示装置回零，将流量调至检定流量，向量器内注油；同时用温度传感器测量油枪出口处油温，并将数据传输至操作控制系统；当油液注满量器时，关闭油枪，读取并记录加油机的示值和加油机显示的付费金额；待量器中的油沫和气泡消失后，温度传感器测量量器内的油温，并将数据传输至操作控制系统；液位传感器记录量器标尺高度并转换成体积值传输至操作控制系统；然后按量器检定证书上规定的放液时间将量器内的油液放入回油箱，关闭阀门。

重复上述步骤，按要求完成各流量点的示值误差检定。

C.3.6付费金额检定

参照本规程7.3.6条进行检定。

C.3.7 误差计算和数据处理

按照本规程7.4、7.5条的要求，操作控制系统自动完成加油机的检定记录及证书并打印，其格式分别参照本规程附录A、附录B。

C.3.6 检定结果的处理和检定周期

按照本规程7.6、7.7条执行。

注：仲裁检定时，不能使用加油机自动检定装置进行检定。