+

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF ××—××××

扭矩传感器校准规范

Calibration Specification for Torque Transducers

（征求意见稿）

202×-×-×发布                                 202×-×-×实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局  发 布

| 扭矩传感器 校准规范 | JJF ××-×× |
| --- | --- |
| Calibration Specification for Torque Transducers |  |

归口单位：全国力值硬度重力计量技术委员会

主要起草单位：

参加起草单位：

本规范委托全国力值硬度重力计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目  录

引  言	IV

1	范围	5

2	引用文件	5

3	术语和计量单位	5

4	概述	6

5	计量特性	7

6	校准条件	7

7	校准项目和校准方法	9

8	校准结果表达	13

9	复校时间间隔	14

附录A	15

附录B	17

附录C	18

- 引  言

本规范依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》规定的规则编写。

本规范在制定过程中充分考虑了GB/T 7665《传感器通用术语》、JJF1001《通用计量术语及定义》、JJF 1011-2006《力值与硬度计量术语及定义》等技术文件。

本规范主要参考了 JJG391-2009《力传感器》计量检定规程中相关的校准项目、方法及计量性能等内容。

本规范为首次制定。

扭矩传感器校准规范

# 范围

本规范适用于扭矩传感器（以下简称传感器）的校准。

# 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF1001通用计量术语及定义

JJF1011力值与硬度计量术语及定义

JJF1059.1测量不确定度评定与表示

GB/T 7665传感器通用术语

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 术语、符号和计量单位

JJF1001《通用计量术语及定义》、JJF1011《力值与硬度计量术语及定义》及GB/T 7665《传感器通用术语》界定的术语和定义适用于本规范。

规范中使用的符号、计量单位及含义如表1所示。

表1   符号、计量单位与含义

| 符号 | 计量单位*1 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| Z | %FS*2 | 传感器的零点输出 |
| Zd | %FS | 传感器的零点漂移 |
| R | %FS | 传感器的重复性 |
| L | %FS | 传感器的直线性 |
| H | %FS | 传感器的滞后 |
| Cp | %FS | 传感器的蠕变 |
| Cr | %FS | 传感器的蠕变恢复 |
| Sb | %FS/12月*3 | 传感器的长期稳定性 |
| St | %FS/10K | 传感器的额定输出温度影响 |
| Zt | %FS/10K | 传感器的零点输出温度影响 |
| θ0 | µV 、mV、mV/V | 预热完成后，传感器的零点输出值 |
| θf | µV 、mV、mV/V | 传感器的额定输出值 |
| Fn | N、kN | 传感器的额定负荷 |
| θ0max | µV 、mV、mV/V | 30min内传感器零点输出值的最大值 |
| θ0min | µV 、mV、mV/V | 30min内传感器零点输出值的最小值 |
| θfϕ(ϕ=0o) | µV 、mV、mV/V | 0º方位角时传感器的额定输出值 |
| m | - | 校准循环的次数 |
| θfj | µV 、mV、mV/V | 0º方位角，第j次测量时，额定负荷时的输出读数 |
| θ0j | µV 、mV、mV/V | 0º方位角，第j次（j=1，2，…，m）进程测量时，零负荷时的输出读数 |
| n | - | 旋转角度的个数 |
| θfϕ | µV 、mV、mV/V | ϕ方位角时传感器的额定输出读数， 其中ϕ分别为0º、120º、240º或0º、90º、180º、270º |
| θ0ϕ | µV 、mV、mV/V | ϕ方位角时传感器的零点输出读数， 其中ϕ分别为0º、120º、240º或0º、90º、180º、270º |
| ΔθR | µV 、mV、mV/V | 进程重复校准时各负荷点输出极差的最大值 |
| ΔθL | µV 、mV、mV/V | 进程平均校准曲线与平均端点直线偏差的最大值 |
| ΔθH | µV 、mV、mV/V | 回程平均校准曲线与进程平均校准曲线偏差的最大值 |
| S | mV/V | 传感器的输出灵敏度 |
| V | V | 传感器加载试验开始时和结束时激励电压测量值的平均值 |
| S’ | mV/V | 传感器上次校准时的输出灵敏度 |
| Zth,Ztl | %FS | 分别为上限温度和下限温度时的零点输出温度影响 |
| Th,Ts,Tl | ℃ | 分别为校准时的上限温度、标准校准温度和下限温度 |
| θ0h,θ0s,θ0l | µV 、mV、mV/V | 分别为Th,Ts,Tl相对应的零点输出的平均值； |
| Sth,Stl | %FS | 分别为上限温度和下限温度时的额定输出温度影响 |
| θfh,θfs,θfl | µV 、mV、mV/V | 分别为Th,Ts,Tl相对应的额定负荷下输出读数的平均值 |
| 注 *1：以上计量单位是参考应变式传感器的一般情况给出的，允许采用其它单位进行读数和计算，如“Hz”或“Nm”等。 *2：“%FS”表示“%额定输出”，即相对于额定输出的百分比（以下同）。 *3：“%FS/12月”传感器稳定性考核时间也可以选择其它时长，如6个月或3个月，此时本指标可表述为“%FS/6月”或“%FS/3月” |  |  |

# 概述

扭矩传感器是能感受扭矩并转换成可测电信号进行输出的传感器，主要配套用于各种扭矩或力矩量的测量场合。传感器的工作原理有应变式、磁电式、光电式等，其结构通常由传扭接头、承扭轴、信号转换元件和信号传输元件等部分组成。

# 计量特性

5.1  外观及附件

5.1.1 传感器应有铭牌，铭牌上应有名称、型号、规格、准确度级别、制造厂名、出厂编号及日期等信息。

5.1.2传感器及其附件应稳固地安放在坚固的包装箱中。

5.1.3 传感器的连接端头应具有合适结构和足够刚度，表面应平滑，不应有锈蚀、擦伤和杂物等影响装配质量和技术性能的弊病。

5.2 传感器其它有关技术特性（如灵敏度偏差、过载特性、非轴向载荷影响、固有频率、循环寿命、外磁场影响、抗振动性能、输入电阻、输出电阻、绝缘电阻、激励电压等）应满足相应技术文件（如有关的国家标准、部门标准、出厂说明书等）的要求。

5.3  技术指标

传感器的准确度分级及对应的技术指标见表2。

表2  准确度分级及技术指标一览表

| 传感器级别 | 给出稳定性指标时 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 不给出稳定性指标时 | 0.01NS*1 | 0.02NS | 0.03NS | 0.05NS | 0.1NS | 0.3NS | 0.5NS | 1NS |
| 最大允许误差 大允许误差 | 零点输出（%FS） | ±2.0 |  |  |  | ±5.0 |  | ±10.0 |  |
|  | 零点漂移（%FS） | 0.005 | 0.01 | 0.015 | 0.025 | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 0.5 |
|  | 重复性（%FS） | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.0 |
|  | 直线度（%FS） | ±0.01 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.3 | ±0.5 | ±1.0 |
|  | 滞后（%FS） | ±0.01 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.3 | ±0.5 | ±1.0 |
|  | 长期稳定性(%FS/12月)*2 | ±0.02 | ±0.04 | ±0.06 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.6 | ±1.0 | ±2.0 |
|  | 输出灵敏度（mV/V） | 无要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 蠕变/蠕变恢复(%FS) | ±0.01 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.3 | ±0.5 | ±1.0 |
|  | 零点输出温度影响（%FS/10K） | ±0.01 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.3 | - | - |
|  | 额定输出温度影响（%FS/10K） | ±0.01 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.3 | - | - |
| 注 *1：“NS”表示未进行稳定性考核。 *2： 当传感器的稳定性考核时间选择其它时长时（如6个月或3个月），本指标对应的数值可进行等比例缩减。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 校准条件

6.1 环境条件

1）环境温度：（20±5）℃；

2）相对湿度：≤80％；

3）大气压强：（90~106）kPa；

4）在校准过程中，环境温度的变化不得超过1℃/h。

5）其他条件：装置及其周围环境应无明显影响校准结果的振动和冲击源，无强电场、强磁场、强声场的干扰。

注：

1当使用条件与校准条件不一致时，应注意由此引起的有关技术特性的偏差，需要时应对校准结果进行修正。

2 在大气压强变化可能明显影响传感器零点输出的地方，应注意大气压强变化。

6.2 放置时间

传感器应在标准环境条件下放置足够长的时间，保证其温度与标准校准条件的温度相同并稳定。推荐传感器的放置时间不少于8h。

6.3 安装和加载条件

6.3.1 使用任何加载装置都必须保证加载接触面的质量。

6.3.3 传感器的安装应保证传感器的主轴线和加载轴线相重合，使倾斜负荷和偏心负荷的影响减到最小。

6.3.2 传感器两端传扭接头应配套与加载装置连接的工装配合应良好，不得有明显粗大间隙。对于优于0.01（NS）级、0.02（NS）级、0.03（NS）级、0.05（NS）级的扭矩传感器，其连接工装应采用径向具有挠性的弹性联轴器，已较少联轴环节引入的侧向力等的影响。

6.4 连接及预热

6.4.1校准前必须按照正确的接线方法将传感器与激励及指示仪表相连，当使用外部激励电源时，应在带负载（即传感器的输入端与激励电源连接）的状态下调节激励电源，将其输出电压调节到传感器规定的激励电压，并通电预热。

6.4.2 预热时间应符合制造厂的规定，在各个部分稳定后，方可进行校准。制造厂没有规定预热时间时，传感器、指示仪表及激励电源等一般预热半小时以上。

6.4 校准用仪器设备

6.4.1 扭矩基（标）准机

按照表3的要求选择合适的扭矩基（标）准机作为扭矩加载装置。

表3 扭矩（基）标准机的准确度级别要求

| 传感器准确度级别 | 扭矩基（标）准机准确度级别/复现扭矩值的测量不确定度（k=2） |
| --- | --- |
| 0.01/0.01NS | 优于0.01级/小于0.01% |
| 0.02/0.02NS | 不低于0.01级/不大于0.01% |
| 0.03/0.03NS |  |
| 0.05/0.05NS | 不低于0.02级/不大于0.02% |
| 0.1/0.1NS | 不低于0.05级/不大于0.05% |
| 0.3/0.3NS | 不低于0.1级/不大于0.1% |
| 0.5/0.5NS |  |
| 1/1NS | 不低于0.3级/不大于0.3% |

6.4.2 指示仪表

传感器校准中使用的指示仪表（包括可向传感器提供激励电压的指示仪表）的相关准确度指标，原则上应不超过被校传感器相应准确度指标的三分之一。

6.4.3激励电源

传感器校准中使用的激励电源输出电压的四小时稳定性，应不超过传感器相应准确度指标的五分之一。

6.4.4 恒温箱

恒温箱的温度调节范围不应小于传感器的温度补偿范围。有效恒温区的温度波动度一般不应超过±0.5℃，温度均匀度一般不应大于2℃。

# 校准项目和校准方法

7.1  校准项目

校准项目应包括5中规定的计量特性，校准项目可根据被校仪器的用途进行选择。对校准规范的偏离，应在校准证书中说明。

7.2  校准方法

7.2.1 通过目视、手感等方法进行传感器外观及附件检查，应符合5.1的要求。

7.2.2 需要时，根据相应技术文件（如有关的国家标准、部门标准、出厂说明书等）的要求，对5.2条规定的项目进行检查。

7.2.3 零点输出和零点漂移

7.2.3.1 将传感器安装调整到工作状态。按照本规范6.4的要求，对传感器和与其相连的电子仪器进行连接和预热。

7.2.3.2 根据需要对传感器输入端的激励电压进行测量和调整。

7.2.3.3 记录传感器的零点输出值θ0，按公式（1）进行传感器的零点输出Z的计算。

Z=θ0θf×100%                           （1）

7.2.3.4 观察并记录传感器在30min内的零点变化，按公式（2）进行传感器的零点漂移Zd的计算。

Zd=θ0max−θ0minθf×100%                     （2）

7.2.4 重复性、直线度、滞后、长期稳定性、输出灵敏度

7.2.4.1 将传感器安装调整到工作状态。按照本规范第6.4条要求，对传感器和与其相连的指示仪表和激励电源进行连接和预热。

7.2.4.2 需要时，重新对传感器输入端的激励电压进行测量和调整，并根据需要调整指示仪表的零点。

7.2.4.3 操作加载装置对传感器施加预负荷至少3次，每次额定负荷的保持时间应为30s～1min。每次加载至额定负荷后卸荷到零负荷，等待至少30s。

7.2.4.4 卸除最后一次预负荷之后，等待30s～1min，根据需要，可对激励电压进行检测或调整，调整指示仪表的量程和零点，读取零点输出值。

7.2.4.5初级负荷一般为额定负荷的10%～20%，校准点应尽量均匀分布，一般不少于5点（不包括零负荷），推荐为8点（分别为额定负荷的10%，20%，30%，40%，50%，60%，80%，100%）。

7.2.4.6 逐级施加递增负荷，直到额定负荷。在每一级负荷加到后，保持一定时间，再读取输出值。负荷保持时间可取5s，15s，30s和1min，推荐取30s，在取其它时间时，应注明。

7.2.4.7 达到额定负荷后，逐级施加递减负荷。在每一级负荷退回后，保持一定时间，再读取输出值。负荷保持时间可取5s，15s，30s和1min，推荐取30s，在取其它时间时，应注明。

7.2.4.8 退回到零负荷，保持30s～1min，读取零点输出值。需要时，重新调整指示仪表的零点。

7.2.4.9 连续进行7.2.4.6～7.2.4.8步骤至少3次。

7.2.4.10 对于0.01（NS）级、0.02（NS）级、0.03（NS）级、0.05（NS）级的传感器，在完成7.2.4.9步骤后，将传感器绕其主轴线依次转到120º、240º方位角上，若无法实现上述转角位置，则允许采用下面的位置：0º、90º、180º、270º。每次转动后，应预加额定负荷一次，再对传感器施加额定负荷1次，并记录各个方位下的额定负荷输出值，退回到零负荷。

7.2.4.11 根据上述校准结果，按公式（3）～公式（9）计算相应的技术指标（参见图1）。

图1 传感器校准曲线示意图

额定负荷下输出：

没有方位试验时

θf=θfϕ(ϕ=0o)     =1mj=1m(θfj−θ0j)                          （3）

有方位试验时

θf=1ni=1n(θfϕ−θ0ϕ)                          （4）

注：在有方位时，θf的计算中0º方位角的额定输出值应为0º方位角第一个试验循环时额定负荷下的读数值

重复性

R=ΔθRθf×100%                            （5）

直线度

L=ΔθLθf×100%                             （6）

滞后

H=ΔθHθf×100%                             （7）

输出灵敏度

S=θfV                                    （8）

注：当配用的指示仪表直接以mV/V为单位时，不必按公式（8）进行计算，可以直接引用额定负荷时仪表指示值作为传感器的输出灵敏度。

长期稳定性

Sb=S'−SS×100%                            （9）

7.2.5 蠕变，蠕变恢复

7.2.5.1 将传感器安装调整到工作状态。按照本规范第6.4条要求，对传感器和与其相连的电子仪器进行连接和预热。

7.2.5.2 对传感器施加预负荷3次，每次加载至额定负荷后退到零负荷。如果施加预负荷对本校准结果有影响时，则不应对传感器施加预负荷，至少在校准前24h之内不应施加任何负荷。

7.2.5.3 根据需要，可重新对传感器输入端的激励电压进行测量和调整。

7.2.5.4 调整指示仪表的量程和零点，读取零点输出值。

7.2.5.5 尽快施加额定负荷，加载后立即（建议5s～10s）读取输出值。而后在30min内按一定的时间间隔（一般不应超过5min）依次读取其它额定负荷输出值。

7.2.5.6 尽快卸除额定负荷，负荷卸除后立即（建议5s～10s）读取输出值。而后在30min内按一定的时间间隔（一般不应超过5min）依次读取其它零负荷输出值。

7.2.5.7 根据上述校准结果，按公式（10）或（11）计算传感器的蠕变或蠕变恢复（参见图2）。在给出蠕变Cp时，应注明加载时间（t1−t0）和第一次读数时间（t2−t1）。在给出蠕变恢复Cr时，应注明卸荷时间（t4−t3）和第一次读数时间（t5−t4）。

图2传感器蠕变曲线示意图

t1−t0——从零负荷到额定负荷的时间；

t2−t1——从加到额定负荷到第一次读数的时间（5～10s）；

t3−t2——观测蠕变的时间（30min）；

t4−t3——卸除负荷的时间（约等于t1−t0）；

t5−t4——从卸到零负荷到第一次读数的时间（5～10s）；

t6−t5——观测蠕变恢复的时间（30min）；

θ0,θ2,θ3,θ5,θ——与时间t0,t2,t3,t5,t6相对应的输出读数。

蠕变            Cp=θ2−θ3θf×100  %                          （10）

蠕变恢复        Cr=θ5−θ6θf×100%                           （11）

7.2.6 零点输出温度影响和额定输出温度影响

7.2.6.1 根据用户要求确定传感器校准温度范围的下限和上限，若无特别说明时通常取-10℃和40℃分别作为下限温度和上限温度。

7.2.6.2将传感器（包括尽可能多的电缆线）放到扭矩标准机配套的恒温箱中，并安装调整到工作状态。

7.2.6.3 施加预负荷3次，每次加载至额定负荷后退到零负荷。

7.2.6.4 卸除最后一次预负荷之后，等待1min，根据需要，可重新对传感器输入端的激励电压进行测量和调整。调整指示仪表的量程和零点，读取零点输出值。

7.2.6.5 施加额定负荷，在额定负荷加到后，保持30s，读取输出值。卸荷至零负荷，等待1min，读取零点输出值。需要时，重新调整激励电压及指示仪表的零点，读取零点输出值。连续进行此步骤3次。

7.2.6.6 升高恒温箱的温度，直至传感器校准温度范围的上限，在传感器温度充分稳定后，重复7.2.6.3～7.2.6.5步骤。

7.2.6.7 下降恒温箱的温度，直至传感器校准温度范围的下限，在传感器温度充分稳定后，重复7.2.6.3～7.2.6.5步骤。

7.2.6.8 将恒温箱的温度恢复到实验室环境温度，待温度充分稳定后，重复7.2.6.3～7.2.6.5步骤。

7.2.6.9 根据上述校准结果，按公式（12）和公式（13）分别计算上限温度和下限温度时的零点输出温度影响，按公式（14）和公式（15）分别计算上限温度和下限温度时的额定输出温度影响。

零点输出温度影响：

Zth=θ0h−θ0sθfTh−Ts10×100 %                        （12）

Ztl=θ0l−θ0sθfTl−Ts10×100 %                       （13）

额定输出温度影响：

Sth=（θfh−θ0h）−（θfs−θ0s）θfTh−Ts10×100%             （14）

Stl=（θfl−θ0l）−（θfs−θ0s）θfTl−Ts10×100 %             （15）

7.2.6.10 校准结果处理时，取Zth和Ztl二者的绝对值较大者作为零点输出温度影响值Zt。取Sth和Stl二者的绝对值较大者作为额定输出温度影响值St。

7.2.7.11 在有条件时，将零点输出温度影响和额定输出温度影响分别进行校准为宜。

7.2.7.12 当遇到升降温前后得到的实验室环境温度下的校准结果不一致时，应分别用这二次的结果进行计算，取其绝对值较大者作为最后的相应温度影响指标。

# 校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映，校准证书应至少包括以下信息：

a）标题，“校准证书”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）

d）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h）如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k）校准环境的描述；

l）校准结果及其测量不确定度的说明；

m）对校准规范的偏离的说明；

n）校准证书签发人的签名、职务、或等效标识；

o）校准结果仅对被校对象有效的声明；

p）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

推荐的校准结果原始记录的内容格式见附录A，校准证书的内容格式见附录B。

# 复校时间间隔

传感器的复校时间间隔可根据实际使用情况，由用户自主决定，建议复校时间为1年。

# 附录A

### 输出灵敏度校准结果的不确定度评估

扭矩传感器的输出灵敏度是静态校准的主要校准结果，需对其相应的测量不确定度进行评价。以下针对应变式传感器输出灵敏度测量不确定度评价过程进行举例说明。

A.1测量模型

扭矩传感器的输出灵敏度按公式（A.1）计算。

S=θfV                            （A.1）

式中：

——扭矩传感器的输出灵敏度，mV/V；

θf——额定负荷下扭矩扭矩传感器的输出信号，mV；

V——激励电压，V。

由上式可知，扭矩传感器输出灵敏度校准结果的不确定度由额定扭矩、激励电压、仪表示值三部分影响量。用于相对不确定度评定的数学模型如下：

uc,rel(S)=c12ur2(F)+c22ur2(V)+c32ur2(θf)           （A.2）

式中灵敏系数为：c1=c3 =1，c2=-1。

A.2 不确定度来源

A.2.1扭矩标准机施加的额定扭矩误差引入的相对标准不确定度ur(F)

根据扭矩标准机的证书，扭矩测量不确定度不超过U1r，k=2，则引入的相对标准不确定度ur(F)按照下式计算：

ur(Fn)=U1r2                               （A.3）

A.2.2额定输出电压测量仪表示值误差引入的相对标准不确定度ur(θf)

按照数字电压表的证书，电压测量相对误差不超过±Δθ，假定为均匀分布，则引入的相对标准不确定度ur (θf)按照下式计算：

ur(θf)=Δθ3                               （A.4）

A.2.3激励电压的示值误差引入的相对标准不确定度ur(V)

根据证书, 激励电压的示值相对误差不超过±ΔV，假定为均匀分布，则引入的相对标准不确定度ur(V)按照下式计算：

ur(V)=ΔV3                        （A.5）

A.2.4测量重复性对灵敏度校准的影响引入的相对标准不确定度ur(R)

用A类方法进行评定。在相同条件下进行3次重复测量，设某测量点的3次测量值的最大值和最小值分别为x1max和x1min，可得单次测量结果的试验标准差的相对量为：

sx1=(x1max−x1min)(x1×dn1)

式中dn1为极差系数，测量次数为3次，则取dn1=1.69。

由重复性引入的测量不确定度影响量为：

ur(R)=sx1=s(x1)3                    （A.6）

A.3 合成标准不确定度

各不确定分量互不相关，扭矩传感器输出灵敏度校准结果的相对合成标准不确定度，按照公式（A.2）计算。

A.4 扩展不确定度

取k=2，扭矩传感器输出灵敏度校准结果的扩展不确定度按照公式（A.7）计算：

（A.7）

A.5 扩展不确定度计算示例

矩传感器输出灵敏度校准结果的扩展不确定度计算示例如表A-1所示：

表A-1 不确定度示例计算表

| 序号 | 标准不确定度 | 不确定度来源 |  | 输出量标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ur(F) | 扭矩标准机施加的额定扭矩误差 |  | 0.025% |
| 2 | ur (θf) | 额定输出电压测量仪表示值误差 |  | 0.012% |
| 3 | ur (V) | 激励电压的示值误差 |  | 0.006% |
| 4 | ur(R) | 测量重复性引入的影响 |  | 0.047% |
| 合成标准不确定度uc,rel(S) |  |  | 0.055% |  |
| 扩展不确定度（k=2） |  |  | 0.11%% |  |

# 附录B

### 扭矩传感器校准原始记录

送检单位                                    单位地址                            校准日期     年   月   日    证书编号：____________

制 造 厂                                    型号规格              　   出厂编号                  环境温度     ℃    相对湿度    ％

| 扭矩 （ ） | 向指示器读数（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  | R (%FS) | 理论值 （uV） | Δ （uV） |  | L (%FS) | Δ （uV） | H (%FS) |  | 测试时间（min） |  | 零点 （ ） |  | 蠕变数据 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 | 均值 |  | / | Δ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测试方位（º） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 零点输出（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 额定输出（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 方位均值（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观检查 ，附件 ，预负荷 次，每次到 。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 测量范围 。 |  |  |  |  |  | 上期灵敏度（mV/V） |  |  |  |  |  |  |  |
| 灵敏度S (mV/V) |  |  |  | 零点输出Z (%FS) |  |  |  |  | 零点输出温度影响Zt (%FS/10K) |  |  |  |  |  | 测量标准 |  | 型号 |  | 编号 |  | 有效期 |  |
| 重复性R (%FS) |  |  |  | 零点漂移Zd (%FS/30min) |  |  |  |  | 额定输出温度影响St (%FS/10K) |  |  |  |  |  | 扭矩标准机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 直线度L (%FS) |  |  |  | 稳定度Sb (%FS/12月) |  |  |  |  | 激励电压1（ VDC ） |  |  |  |  |  | 指示仪表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 滞后H (%FS) |  |  |  | 蠕变Cp 或Cr (%FS/30min) |  |  |  |  | 激励电压2（ VDC ） |  |  |  |  |  | 激励电源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校准员 |  |  |  | 核验员 |  |  |  |

# 附录C

### 扭矩传感器校准证书内页格式

| 扭矩（ ） | __ __向指示器读数进程平均示值（ ） | __ __向指示器读数回程平均示值（ ） |
| --- | --- | --- |
| 激 励 电 压 |  |  |
| 零点输出 |  |  |
| 零点漂移 |  |  |
| 重复性 |  |  |
| 直线度 |  |  |
| 滞后 |  |  |
| 长期稳定性 |  |  |
| 输出灵敏度 |  |  |
| 蠕变/蠕变恢复 |  |  |
| 零点输出温度影响 |  |  |
| 额定输出温度影响 |  |  |