实验报告（一）

- 实验目的

为编写《通信用脉冲激光光源校准规范》提供依据、验证方法、测量数据等，确保该校准规范的可行性和校准结果不确定度评定的合理性，针对通信用脉冲激光光源进行了以下实验。

- 实验地点及时间：

地点：国家通信计量站 北京市海淀区花园北路52号科研楼509室

时间：2023年03月08日

- 环境条件

温度：23 ℃

相对湿度：34％

电压：220 V

- 校准设备

表一 校准用设备一览表

| 名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 不确定度(k=2) 或准确度等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光谱分析仪 | 86146B | US41500195 | 波长：0.2 nm (k=2) 功率：0.25dB (k=2) 波长线性度： ±0.03 nm |
| 光万用表 （功率计） | 8163B (81624B) | DE48204192 DE41100958 | 不确定度：1.0% 线性度：±0.003dB (-60～10)dBm |
| 宽带示波器 | 86100D | MY54360168 | 3‰ |

- 校准人

孙小强，傅栋博

- 被校通信用脉冲激光光源信息

型号：PLS-1310-10

序列号：TAI201407063265

研制厂家：国家通信计量站

- 校准方法及结果

（一）校准项目

脉冲宽度

重复频率

脉冲峰值功率

中心波长

光谱谱宽

（二）校准方法

参照《通信用脉冲激光光源校准规范（征求意见稿）》中的方法对通信用脉冲激光光源进行校准。

（三）校准结果

1. 脉冲宽度

| 设置值T0 /ns | 三次测量值/ns | 测量值Ta /ns | 相对示值误差/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 10.04 | 10.03 | 0.3% |
|  | 10.00 |  |  |
|  | 10.06 |  |  |
| 50 | 50.04 | 50.04 | 0.1% |
|  | 50.06 |  |  |
|  | 50.03 |  |  |
| 1000 | 1000.14 | 1000.16 | 0.1% |
|  | 1000.18 |  |  |
|  | 1000.15 |  |  |

2. 重复频率

| 设置值f0 /kHz | 三次测量值/kHz | 测量值fa /kHz | 相对示值误差/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 0.10 | 0.10 | 0.0% |
|  | 0.10 |  |  |
|  | 0.10 |  |  |
| 500 | 500.0 | 500.03 | 0.01% |
|  | 500.1 |  |  |
|  | 500.0 |  |  |
| 1000 | 1000.0 | 1000.2 | 0.02% |
|  | 1000.2 |  |  |
|  | 1000.3 |  |  |

3. 脉冲峰值功率

| 输出功率三次 测量值/dBm | 平均值/dBm | 脉冲宽度/µs | 重复频率/Hz | 脉冲峰值功率 /dBm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.432 | 0.432 | 10.03 | 2000.0 | 17.43 |
| 0.432 |  |  |  |  |
| 0.433 |  |  |  |  |

4. 中心波长

| 标称值/nm | 1310 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 三次测量值/nm | 1308.63 | 1308.65 | 1308.62 |
| 中心波长偏差/nm | 1308.63 |  |  |

5. 光谱宽度

| 三次测量值/nm | 0.85 | 0.83 | 0.85 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平均值/nm | 0.84 |  |  |

测量结果的不确定度(k=2)

脉冲宽度： 0.6%         脉冲峰值功率：0.2dB

中心波长：  0.07nm         脉冲谱宽： 0.05nm

- 实验结论

该实验结果证明，《通信用脉冲激光光源校准规范》中所提出的校准方法和装置均能满足要求，具有较强的实施性。