中华人民共和国国家计量校准规范

JJF xxxx－xxxx

通信用脉冲激光光源

Calibration Specification of Pulsed Laser Sources for Communications

(征求意见稿)

xxxx－xx－xx批准                             xxxx－xx－xx实施

国家市场监督管理总局  发布

通信用脉冲激光光源校准规范

JJF xxxx－xxxx

Calibration Specification of Pulsed Laser

Sources for Communications

本规范经国家市场监督管理总局xxxx年xx月xx日批准，并自xxxx年xx月xx日起施行。

归 口  单 位：全国光学计量技术委员会

主要起草单位：中国信息通信研究院

参加起草单位：中国电子科技集团公司第四十一研究所

航天恒星科技有限公司

本规范委托全国光学计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

孙小强（中国信息通信研究院）

傅栋博（中国信息通信研究院）

张大元（中国信息通信研究院）

参加起草人：

郑祥亮（中国电子科技集团公司第四十一研究所）

殷  杰（航天恒星科技有限公司）

目    录

引   言	IV

1	范围	1

2	引用文件	1

3	概述	1

4	计量特性	1

4.1	脉冲宽度：	1

4.2	重复频率：	1

4.3	脉冲峰值功率	1

4.4	中心波长	1

4.5	光谱宽度	1

5	校准条件	1

5.1	环境条件	1

5.2	校准用设备	2

6	校准项目和校准方法	2

6.1	外观及工作正常性检查	2

6.2	脉冲宽度校准	2

6.3	重复频率校准	3

6.4	脉冲峰值功率校准	3

6.5	中心波长和脉冲宽度校准	4

7	校准结果	4

8	复校时间间隔	5

附录A   校准原始记录推荐格式	6

附录B   校准证书内页推荐格式	8

附录 C  脉冲激光光源校准不确定度评定示例	9

引   言

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本校准规范制定工作的基础性系列规范。

本规范为首次制定。

通信用脉冲激光光源校准规范

# 范围

本规范适用于脉冲宽度大于1ns的通信用脉冲激光光源的校准。

# 引用文件

JJF 1755-2019无源光网络（PON）功率计校准规范

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范。

# 概述

通信用脉冲激光光源（以下简称“脉冲激光光源”）可产生脉冲宽度和重复频率可调的脉冲光信号，被广泛应用于光纤通信、量子通信和自由空间光通信领域。在光纤通信测量应用中，脉冲激光光源是无源光网络功率计校准所需的关键计量标准器。脉冲激光光源需要计量校准的关键参数包括：脉冲宽度、重复频率、脉冲峰值功率、中心波长、光谱谱宽等。

# 计量特性

## 脉冲宽度：

### 脉冲宽度范围：＞1 ns

### 最大允许相对示值误差：±5%

## 重复频率：

### 重复频率范围：＜1 GHz

### 最大允许相对示值误差：±2%

## 脉冲峰值功率：≥ 0 dBm

## 中心波长：标称波长±20nm范围内

## 光谱宽度：≤10 nm

注：以上技术指标不适用于合格性判别，仅供参考。

# 校准条件

## 环境条件

### 环境温度：（23±5）℃

### 相对湿度：≤80％

### 电源：（220±11）V，（50±1）Hz

### 实验室应无剧烈震动和影响测量结果的电磁干扰

## 校准用设备

### 光谱分析仪

#### 波长范围：(1250～1650)nm

#### 功率测量范围：（-50～+18）dBm

#### 功率最大允许误差：±0.5 dB

#### 波长测量不确定度：0.06 nm （k=2）

#### 波长分辨力：≤0.01 nm

#### 波长分辨率带宽：≤0.1 nm

#### 动态范围：≥40dB (±0.2nm处)

### 光功率计

#### 工作波长：(1250～1650)nm

#### 测量范围：（-60～+13）dBm

#### 最大允许误差：±0.35 dB

#### 功率非线性：±0.02 dB

#### 分辨力：≤0.01dB

### 示波器

#### 频带宽度：DC～6GHz；

#### 时间间隔测量不确定度：0.1%（k=2）

### 光电变换器

#### 工作波长：覆盖脉冲激光光源的工作波长；

#### 频带宽度：DC～6GHz。

### 光纤活动连接器：建议采用FC/PC型或FC/APC型。

### 法兰盘：建议采用FC型，插入损耗：≤0.1 dB，重复性：≤0.05 dB。

# 校准项目和校准方法

## 外观及工作正常性检查

#### 被校仪器应有型号、出厂编号、制造厂名及相应的警示标志等；

#### 被校仪器应带有必要的附件；

#### 被校仪器各部件应安装牢固，能确保工作正常；

#### 被校仪器开机后显示功能和操作功能等正常；

#### 所有校准用设备和被校仪器均置于平稳的工作平台上并进行预热。各段连接光纤的位置在测试过程中应保持固定。

## 脉冲宽度校准

##### 图1 脉冲宽度校准连接框图

#### 按图1连接设备，设置脉冲激光光源的脉冲宽度为可设置值的下限值T0，将输出端接至光电变换器将光信号转换为电信号，用示波器测量出脉冲宽度，重复测量三次取算术平均值作为测量结果Ta。脉冲宽度的相对示值误差为

(1)

#### 分别设置脉冲激光光源的脉冲宽度为可设置值的中间值和上限值，重复步骤a)，完成脉冲宽度中间值和上限值的校准。

## 重复频率校准

#### 按图1连接设备，设置脉冲激光光源的重复频率为可设置值的下限值f0，将输出端接至光电变换器将光信号转换为电信号，用示波器测量出重复频率，重复测量三次取算术平均值作为测量结果fa。重复频率的相对示值误差为

(2)

#### 分别设置脉冲激光光源的重复频率为可设置值的中间值和上限值，重复步骤a)，完成重复频率中间值和上限值的校准。

## 脉冲峰值功率校准

##### 图2 脉冲峰值功率校准连接框图

#### 按图2连接设备，按照脉冲激光光源说明书要求设置脉冲宽度和重复频率，将输出端接至光功率计，重复测量三次取算术平均值作为脉冲激光光源的输出平均光功率P0。

#### 脉冲峰值功率Pa与平均光功率值P0（单位均为dBm）的数学关系为

(3)

式中：

f ——脉冲重复频率，单位为Hz；

Ta ——脉冲宽度，单位为s。

## 中心波长和光谱宽度校准

##### 图3中心波长和光谱宽度校准连接框图

#### 按图3连接设备，按照脉冲激光光源说明书要求设置脉冲宽度和重复频率，将输出端接至光谱分析仪，对中心波长重复测量三次取算术平均值作为脉冲激光光源中心波长的测量结果。中心波长偏差表示为

(4)

式中：

——中心波长测量值，单位为nm；

——中心波长标称值，单位为nm。

#### 根据光源类型对光谱宽度进行测量，分布反馈式光源测量-20dB光谱宽度，法布里-珀罗光源测量RMS光谱宽度，对光谱宽度重复测量三次取算术平均值作为脉冲激光光源光谱宽度的校准结果。

# 校准结果

校准结果应在校准证书上反映，推荐校准证书内页格式见附录B。校准证书应准确、客观的报告校准结果。校准结果用校准数据的形式给出，并给出测量不确定度，不确定度评定实例见附录C。校准证书应至少包括以下信息：

#### 标题：“校准证书”；

#### 实验室名称和地址；

#### 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

#### 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

#### 客户的名称和地址；

#### 被校对象的描述和明确标识；

#### 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

#### 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

#### 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

#### 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

#### 校准环境的描述；

#### 校准结果及其测量不确定度的说明；

#### 校准证书校准人、审核人和签发人的签名，以及签发日期；

#### 校准结果仅对被校对象有效的声明；

#### 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

# 复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。建议不超过1年。更换重要部件、维修或对仪器性能有怀疑时，应及时校准。

# 附录A   校准原始记录推荐格式

证书编号：

共        页第        页

A.1  外观及工作正常性检查

| 外观 |  |
| --- | --- |
| 工作正常性检查 |  |

A.2  脉冲宽度

| 设置值T0 /ns | 三次测量值/ns | 测量值Ta /ns | 相对示值误差/% |
| --- | --- | --- | --- |

A.3  重复频率

| 设置值f0 / Hz | 三次测量值/ Hz | 测量值fa / Hz | 相对示值误差/% |
| --- | --- | --- | --- |

A.4  脉冲峰值功率

| 输出功率三次 测量值/dBm | 平均光功率/dBm | 脉冲宽度/s | 重复频率/Hz | 脉冲峰值功率 /dBm |
| --- | --- | --- | --- | --- |

A.5中心波长

| 标称值/nm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 三次测量值/nm |  |  |  |
| 中心波长偏差/nm |  |  |  |

A.6  光谱宽度

| 三次测量值/nm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 平均值/nm |  |  |  |

测量结果的不确定度(k=2)

脉冲宽度：              重复频率：           脉冲峰值功率：

中心波长：              脉冲谱宽：

| 温度 |  | ℃ | 相对湿度 |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准日期 |  |  |  |  |  |

校准人（签名）                                     核验人（签名）

# 附录B   校准证书内页推荐格式

证书编号：

共        页第        页

B.1 脉冲宽度

| 设置值T0 /ns | 测量值Ta /ns | 相对示值误差/% |
| --- | --- | --- |

B.2 重复频率

| 设置值f0 /Hz | 测量值fa / Hz | 相对示值误差/% |
| --- | --- | --- |

B.3  脉冲峰值功率：     dBm

B.4 中心波长：    nm

B.5 光谱宽度：    nm

测量结果的不确定度(k=2)

脉冲宽度：              重复频率：           脉冲峰值功率：

中心波长：              脉冲谱宽：

# 附录 C  通信用脉冲激光光源校准不确定度评定示例

依据通信用脉冲激光光源校准规范的各校准项目的计量特性、校准条件及校准方法的规定，对TLS-1310型号的脉冲激光光源进行了校准，针对脉冲宽度，脉冲峰值功率，中心波长，脉冲谱宽测量结果的不确定度进行了评定。

C.1 脉冲宽度校准

C.1.1 不确定度来源

- 由示波器测量分辨力引入的标准不确定度u1；

- 由示波器测量时间间隔引入的标准不确定度u2；

- 测量重复性引入的标准不确定度u3。

C.1.2不确定度评定

C.1.2.1 示波器测量分辨力引入的标准不确定度分量。

延迟时间测量分辨力为0.01ns，在测量结果大于10ns的条件下，以相对扩展不确定度来计算。，按均匀分布，，则：

(C.1)

C.1.2.2 示波器测量时间间隔引入的标准不确定度分量。

示波器采用Agilent 86100C，依据校准证书得到测量时间间隔的不确定度为0.1%，，则

(C.2)

C.1.2.3 测量重复性引入的标准不确定度分量。

测量重复性主要指被校脉冲激光光源在多次测量时候引入的不确定度。重复测量三次，测量结果分别为10.04ns，10.00ns和10.06ns。采用极差法, 得标准偏差为, 查表得测量次数n=3时, dn =1.69。则：

(C.3)

C.1.3 相对不确定度合成

C.1.3.1 相对标准不确定度评定表

表C.5  相对标准不确定度评定表

| 序号 | 不确定度来源 |  | 分布类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 示波器测量分辨力 |  | 均匀 |
| 2 | 示波器测量时间间隔 |  | 均匀 |
| 3 | 测量重复性 |  | 正态 |

C.1.3.2 合成相对标准不确定度

以上各项标准不确定度分量之间独立不相关，按计算公式，合成标准不确定度为：

(C.4)

C.1.4 相对扩展不确定度

取包含因子，则。

可得到被校脉冲激光光源脉冲宽度测量结果的相对扩展不确定度Urel=0.6%。

C.2 脉冲峰值功率校准

C.2.1 不确定度来源

不确定度来源主要有以下4个方面：

- 脉冲宽度和周期测量引入的不确定度u1

- 光功率计功率测量准确性引入的不确定度u2

- 光功率计分辨力引入的不确定度u3

- 测量重复性引入的不确定度u4

- 光纤活动连接器自身损耗引入的不确定度u5

C.2.2不确定度评定

C.2.2.1脉冲宽度和周期测量引入的不确定度u1

脉冲宽度测量结果的相对扩展不确定度为0.6%，换算成以dB为单位，则a1=0.026dB，包含因子k=2，则测量脉冲周期引入的不确定分量为

dB                         (C.5)

同理测量脉冲周期引入的不确定分量

dB                                    (C.6)

灵敏系数。

C.2.2.2光功率计功率测量准确性引入的不确定度u2

光功率计功率测量不确定度U=0.06 dB，k=2，则

dB                                      (C.7)

C.2.2.3光功率计分辨力引入的不确定度u3

光功率计分辨力为0.001 dB，则a3＝0.0005 dB，按照均匀分布，k=3，则

u3=0.0005k=0.00053=0.00029 dB                              (C.8)

C.2.2.4测量重复性引入的不确定度u3

对连续输出光功率进行三次重复测量，测量值分别为0.432 dBm，0.432 dBm，0.433 dBm，采用极差法，查表得测量次数n=3时，dn=1.69。则单次测量作为校准结果时，

dB                                 (C.9)

C.2.2.5光纤活动连接器自身损耗引入的不确定度u5

光纤活动连接器自身损耗最大值为0.1dB，则a5＝0.1 dB，按照均匀分布，k=3，则

dB                                          (C.10)

C.2.3  不确定度合成

C.2.3.1 标准不确定度评定表

| i | ui | 不确定度来源 | 分布 | ki | ui/ dB | 评定方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u1 | 脉冲宽度和周期测量 | 正态 | 2 | 0.013 | B |
| 2 | u2 | 光功率计功率测量准确性 | 正态 | 2 | 0.03 | B |
| 3 | u3 | 光功率计分辨力 | 均匀 | 3 | 0.00029 | B |
| 4 | u4 | 测量重复性 | 正态 | —— | 0.0006 | A |
| 5 | u5 | 光纤活动连接器自身损耗 | 均匀 | 3 | 0.058 | B |
| uc=0.066 dB |  |  |  |  |  |  |
| U=kuc=0.14 dB |  |  |  |  |  |  |

C.2.3.2合成标准不确定度

由于各不确定度分量间不相关，合成标准不确定度为

(C.11)

其中测量重复性和光谱分析仪分辨力引入的标准不确定度分量（u3和u4）因重复计算，因此合成时取较大分量进行计算，则

dB                      (C.12)

C.2.4扩展不确定度

包含因子k=2, 则U = 2×0.103=0.2 dB。

可得到被校脉冲激光光源输出光功率测量结果的扩展不确定度U=0.2 dB （k=2）。

C.3中心波长校准

C.3.1不确定度来源

不确定度来源主要有以下4个方面：

- 稳定光源波长稳定性引入的不确定度u1

- 光谱分析仪分辨力引入的不确定度u2

- 光谱分析仪波长修正值修正不完善引入的不确定度u3

- 测量重复性引入的不确定度u4

C.3.2不确定度评定

C.3.2.1光源波长稳定性引入的不确定度u1

8163B型稳定光源在15min时间内实验测量得到波长稳定度为±0.005nm，a1=0.005nm，按照均匀分布，k=3，则

u1=0.005k=0.0053=0.0029nm                                    (C.13)

C.3.2.2光谱分析仪分辨力引入的不确定度u2

光谱分析仪分辨力为0.01nm，则a2＝0.005nm，按照均匀分布，k=3，则

u2=0.005k=0.0053=0.0029nm                                    (C.14)

C.3.2.3光谱分析仪波长修正值修正不完善引入的不确定度u3

光谱分析仪波长修正值的扩展不确定度为0.06 nm，包含因子k=2，则

u3=0.06k=0.062=0.03nm                                        (C.15)

C.3.2.4测量重复性引入的不确定度u4

对标称值为1310nm的稳定光源进行三次重复测量，测量值分别为1308.63nm，1308.65nm，1308.62nm，采用极差法，查表得测量次数n=3时，dn=1.69。则单次测量作为校准结果时，

nm                                  (C.16)

C.3.3不确定度合成

C.3.3.1 标准不确定度评定表

| i | ui | 不确定度来源 | 分布 | ki | ui/ nm | 评定方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u1 | 稳定光源波长稳定性 | 均匀 | 3 | 0.0029 | A |
| 2 | u2 | 光谱分析仪分辨力 | 均匀 | 3 | 0.0029 | B |
| 3 | u3 | 光谱分析仪波长修正值修正不完善 | 正态 | 2 | 0.03 | B |
| 4 | u4 | 测量重复性 | 正态 | —— | 0.018 | A |
| uc=0.035 nm |  |  |  |  |  |  |
| U=kuc=0.07 nm |  |  |  |  |  |  |

C.3.3.2 合成标准不确定度

由于各不确定度分量间不相关，合成标准不确定度为

uc=u12+u22+u32+u42                               （C.17）

其中测量重复性和光谱分析仪分辨力引入的标准不确定度分量（u2和u4）因重复计算，因此合成时取较大分量进行计算，则

nm                          （C.18）

C.3.4 扩展不确定度

包含因子k=2, 则U = 2×0.035=0.07 nm。

可得到被校脉冲激光光源中心波长偏差测量结果的扩展不确定度U=0.07 nm （k=2）。

C.4光谱宽度

C.4.1不确定度来源

不确定度来源主要有以下3个方面：

- 光谱分析仪测量波长间隔引入的不确定度u1

- 光谱分析仪分辨力引入的不确定度u2

- 测量重复性引入的不确定度u3

C.4.2不确定度评定

C.4.2.1光谱分析仪测量波长间隔引入的不确定度u1

光谱分析仪分辨率带宽为0.06nm，a1＝0.03nm，按均匀分布，则

nm                                        (C.19)

C.4.2.2光谱分析仪分辨力引入的不确定度u2

光谱分析仪分辨力为0.01nm，则a2＝0.005nm，按照均匀分布，k=3，则

u2=0.005k=0.0053=0.0029nm                                    (C.20)

C.4.2.3测量重复性引入的不确定度u3

对稳定光源的光谱宽度进行三次重复测量，测量值分别为0.85nm，0.83nm，0.85nm，采用极差法，查表得测量次数n=3时，dn=1.69。则单次测量作为校准结果时，

nm                                 (C.21)

C.4.3不确定度合成

C.4.3.1 标准不确定度评定表

| i | ui | 不确定度来源 | 分布 | ki | ui/ nm | 评定方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u1 | 光谱分析仪测量波长间隔 | 均匀 | 3 | 0.018 | B |
| 2 | u2 | 光谱分析仪分辨力 | 均匀 | 3 | 0.0029 | B |
| 3 | u3 | 测量重复性 | 正态 | —— | 0.012 | A |
| uc=0.022 nm |  |  |  |  |  |  |
| U=kuc=0.05 nm |  |  |  |  |  |  |

C.4.3.2 合成标准不确定度

由于各不确定度分量间不相关，合成标准不确定度为

uc=u12+u22+u32                                  (C.12)

其中测量重复性和光谱分析仪分辨力引入的标准不确定度分量（u2和u3）因重复计算，因此合成时取较大分量进行计算，则

uc=u12+u32=0.022nm                          (C.13)

C.4.4扩展不确定度

包含因子k=2, 则U = 2×0.022=0.05 nm。

可得到被校脉冲激光光源光谱宽度测量结果的扩展不确定度U=0.05 nm （k=2）。