中华人民共和国国家计量技术规范

JJF ****-****

在线糖量（含量）计校准规范

Calibration Specification of On-line sugar content meters

（征求意见稿）

****年**月**日发布                       ****年**月**日实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 发

在线糖量（含量）计

JJF ****-****

校准规范

Calibration Specification

of On-line sugar content meters

归 口  单 位：全国物理化学计量技术委员会在线理化分析仪器分技术委员会

主要起草单位：新疆维吾尔自治区计量测试研究院

黑龙江省计量检定测试研究院

参加起草单位：  湖南楚一机电有限公司                             广西壮族自治区计量检测研究院

湖南省计量科学研究院

本规范委托全国物理化学计量技术委员会在线理化分析仪器分技术委员会负责解

本规范主要起草人：

参加起草人：

目   录

引  言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3 概述	1

4 计量特性	1

5 校准条件	1

5.1环境条件	1

5.2测量标准及其他设备	2

6 校准项目和校准方法	2

6.1外观及工作正常性检查	2

6.2示值误差	2

6.3 重复性	2

6.4 稳定性	3

7 校准结果	3

7.1校准记录	3

7.2校准证书	3

8 复校时间间隔	4

附录A 在线糖量（含量）计校准原始记录格式	5

附录B 校准证书的内容	6

附录C 蔗糖和葡萄糖水溶液的温度修正表	8

附录D 在线糖量（含量）计示值误差测量不确定度评定示例	9

# 引  言

本规范依据JJF1001—2011《通用计量术语及定义》、JJF1071—2010《国家计量校准规范编写规则》和JJF1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》共同构成本规范制订的基础性系列规范。参考OIML R 142 Edition2018 （ E） 《 Automated refractometers: Methords and means of verification》、OIML R 108 《测量果汁糖含量的折射仪（Refractometers for the measurement of the sugar content of fruit juices）》、OIML R 124 《测量葡萄汁糖含量的折射仪（Refractometers for the measurement of the sugar content of grape must）》、ICUMSA SPS-3（2000） 折射率及折射率表-官方（Refractometry and Tables - Official）、JJG820-1993《手持糖量（含量） 计及手持折射仪》、 JJF（新）35－2019《在线糖量（含量）计校准规范》、JJF（津）68-2022《数字糖量计及数字折光仪校准规范》、JJF(津) 83-2023《 数字折光仪校准规范》、JJF(陕) 028-2020《数显糖量计校准规范》、JJG（粤）063-2021《数字糖量计及数字折光仪校准规范》、JJG(桂)《台式液体折射仪校准规范》并结合工作现状制订。

本规范为首次发布。

在线糖量（含量）计校准规范

- 范围

- 本规范适用于折光原理测量的在线糖量计，或通过测量液体折射率换算为物质含量的折射仪，也可参照校准。

- 引用文件

本规范引用下列文件：

ICUMSASPS-3(2000)折射率及折射率表-官方(Refractometry and Tables  -Official)

凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范。

- 概述

在线糖量（含量）计广泛应用于食品、饮料、制糖、化工、制药等行业生产现场，通过测量液体折射率对含糖溶液的浓度（物质的含量）进行实时原位连续监测。仪器利用折射原理测量，采用临界角全反射测量的技术进行测量，通常由传感器单元、检测单元、数据采集处理单元、传输显示单元和自动清洗单元组成。

- 计量特性

在线糖量（含量）计的计量特性见表1。

表1  在线糖量（含量）计的计量特性

| 计量特性 | 分度值 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 折射率示值误差 | - 0.001≤分度值≤0.01 | - ±0.02 |
|  | - 0.0001≤分度值<0.001 | - ±0.0005 |
|  | - 分度值<0.0001 | - ±0.0002 |
| 温度示值误差 | - 0.001≤分度值≤0.01 | - ±0.5℃ |
|  | - 0.0001≤分度值<0.001 | - ±0.5℃ |
|  | - 分度值<0.0001 | - ±0.3℃ |
| 重复性 | - 0.001≤分度值≤0.01 | - ±0.01 |
|  | - 0.0001≤分度值<0.001 | - ±0.001 |
|  | - 分度值<0.0001 | - ±0.0001 |
| 稳定性 | / | 0.003% |

注：以上指标不做合格判定依据，仅供校准及测量不确定度评定时参考。

- 校准条件

- 5.1环境条件

    - 环境温度： (15～40) ℃。

    - 相对湿度：≤85 %。

    - 供电电源：电压（220±22）V，频率（50±1）Hz，或符合仪器工作要求的电源。

- 5.2测量标准及其他设备

5.2.1优先采用与被校在线糖量（含量）计量性能相匹配的液体折射率有证标准物质，标准物质的测量不确定度应不大于被校仪器的折射率示值误差。若测量折射率范围内没有相应折射率标准物质，可按照本规范附录A的方法使用自行配制的折射率标准溶液进行校准。使用自行配制的标准溶液应当仔细评估溶液配制过程引入的测量不确定度，其不确定度应当满足不大于被校仪器的折射率示值误差的要求。

5.2.2 容量瓶、移液管，A级。

5.2.3纯水：符合GB/T6682的一级水

5.2.4 数字温度计，（10-100）℃，分辨力0.01℃及以上，经校准后最大允差不超过±0.01℃。

5.2.5 恒温水浴箱：用于控制样品槽内的被测液体温度在检测要求内，在（10-30）℃范围内，温度波动±0.02℃/10mins。

样品槽：样品槽用于盛放被测标准溶液，可与被测在线糖量（含量）计的棱镜之间无漏液衔接，要求样品槽中倒入被测标准溶液后，溶液可以覆盖被校在线糖量（含量）计棱镜表面，样品槽具有一定深度，可保证数字温度计的传感器伸入底部测温时，被测液体可将测温传感器浸没，最大程度上不受空气温度波动干扰。样品槽外层需要被水域包裹，故附有可通水域的夹层空间，并水域部分与恒温水浴箱联通，实现水域循环，如图1所示：

图1  在线糖量（含量）计检测设备示意图

- 校准项目和校准方法

- 6.1外观及工作正常性检查

6.1.1 仪器应有下列标志: 仪器名称、型号、制造日期、仪器编号和制造厂名。

6.1.2 外观不应有影响仪器正常工作的机械损伤，各紧固件和电缆接插件均应紧固，插接良好。

6.2 温度示值误差

保持正常水域循环，按仪器说明书校正使被测仪器处于正常工作状态，将纯水注入样品槽，并插入测温探头至底部与棱镜接触，分别设置恒温水域温度为10.0℃，20.0℃，30.0℃，待温度平衡稳定后读取数字温度计和被校仪器的温度示值，重复测量3次，以被校仪器显示温度的平均值与数字温度计实测温度平均值的差值作为温度示值误差，计算公式如式(1)所示：

ΔT=T−TS                       (1)

式中：

ΔT—被测仪器温度示值误差， ℃

T —被测仪器温度示值的平均值， ℃;

TS—数字温度计的温度示值的平均值，℃。

- 6.3折射率示值误差

按在线糖量（含量）计说明书校正使仪器处于正常工作状态。将水域温度设置在20.0℃，待温度平衡后，在用户使用的测量范围内，依次用折射率高值与低值两种标准溶液作为被测样进行测量。

待样品槽内溶液温度波动在（20.0±0.02）℃以内，用数字温度计测量标准溶液温度并记录，读取稳定后的折射率测量示值，同时重复测量3次，按式（2）计算示值误差。

Δx=x20−xs                                (2)    式中：

x20— 被测标准溶液温度为（20.0±0.03）℃时的折射率实测平均值；

—溶液温度为（20.0±0.03）℃时标准溶液的折射率认定值。

- 6.3 重复性

选取尽量标准值接测在线糖量（含量）计的折射率量程范围的50%处或用户使用范围的50%处的标准溶液，对被测在线糖量（含量）计重复测量7次，记录被测在线糖量（含量）计的示值，按式（3）计算仪器测量重复性：

d(R)=Rmax−Ralignlmin                                  （3）

式中：

d(R)-示值重复性；

Rmax,Rmin-分别为7次测量值的最大值和最小值。

- 6.4 稳定性

在线糖量（含量）计量程范围内选取折射率值较大的标准溶液进行测量，恒温水域设置为20.0℃，待在线糖量（含量）计示值稳定时记录仪器初始测量示值，每隔15分钟重复测量一次，连续测量1小时，记录稳定测量示值，稳定性取读数中的最大值和最小值相对起始值变化幅度表示，按式（4）计算：

δ=(xmax−xmin)x0×100%                            （4）

式中：

δ — 仪器稳定性，%；

— 测量中最小测量值；

— 测量中最大测量值；

x0— 仪器初始测量。

- 校准结果

校准结果应在校准证书上反映。校准证书应至少包括以下信息：

a）标题：“校准证书”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h）如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k）校准环境的描述；

l）校准结果及测量不确定度的说明；

m）对校准规范的偏离说明；

n）校准证书签发人的签名、职务或等效标识以及签发日期；

o）校准结果仅对被校对象有效的声明；

p）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

8   复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔，一般不超过1年。

- 附录A

- 在线糖量（含量）计校准原始记录格式

原始记录编号                            证书编号

| 委托单位： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造厂 |  |  |  | 校准地点 |  |
| 仪器型号： |  |  |  | 仪器编号： |  |
| 环境温度: ℃ |  | 环境湿度： ％RH |  | 校准日期： |  |
| 校准依据： |  | 校准员： |  | 核验员： |  |
| 仪器量程： |  | 仪器分度值： |  |  |  |
| ##### 折射率标准物质 | 标准物质编号 | 认定值 | 不确定度 |  | 有效期 |

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 平均值/℃ | 示值误差/℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测仪器温度示值/℃ |  |  |  |  |  |
| 数字温度计温度示值/℃ |  |  |  |  |  |

一、温度示值误差：

二、折射率示值误差                                      测量温度：

| 标准物质认定值 | 测量值 |  |  | 平均值 | 示值误差 % | 扩展不确定度U（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |

- 三、重复性

| 标准物质认定值 | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 重复性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 四、稳定性

| 标准物质认定值 | 仪器初始值 | 测量值 |  |  |  |  | 稳定性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附录B

校准证书（内页）格式

一、折射率示值误差

| 标准物质 认定值 | 测量平均值 | 示值误差 | 扩展不确定度U（k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

二、温度示值误差

三、测量重复性：

四、稳定性：

附录 C

蔗糖、葡萄糖、果糖、转化糖溶液质量浓度与折射率的换算公式

根据 ICUMSA  SPS-3(2000),  当蔗糖溶液、葡萄糖溶液、果糖溶液和转化糖溶液的 质量浓度在(0～85)%范围内，溶液温度在(15～30)℃范围内，测量波长为589.3nm时，其相对标况下空气的折射率满足以下等式 (B.1)

n(w,t)=a₁+a₂W+a₃W²+a₄W³+a₅W⁴+a₆W⁵

-(b₁+b₂w+b₃w²+b₄w³)(t-20)

-(c₁+c₂W+g²w+f³)k+20

(B.1)

式中n(w,t)—— 相对标况下空气的折射率；

w—— 修正到真空中的溶液质量浓度， g/100 g;

t—— 溶液温度，℃。

表 B.1 糖溶液相对标况空气折射率的多项式系数

| 系数 | 蔗糖 | 葡萄糖 | 果糖 | 转化糖 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a₁ | 1.3329873 | 1.3329877 | 1.3329877 | 1.3329877 |
| a₂ | 0.1427980×10-2 | 0.1424484×10-2 | 0.1411992×10-² | 0.1417012×10-² |
| a₃ | 0.543899×10-5 | 0.494960×10-5 | 0.522601×10-⁵ | 0.521920×10-⁵ |
| a₄ | 0.130586×10-7 | 0.131457×10-7 | 0.637150×10-8 | 0.509029×10-8 |
| a₅ | 0.120330×10⁹ | 0.357838×10-10 | 0.223415×10⁹ | 0.203697×10-9 |
| a₆ | -0.89754×10-12 | -0.41661×10-12 | -0.19817×10-ll | -0.15510×10-ll |
| b1 | 0.909×10⁴ | 0.897×10⁴ | 0.897×10⁴ | 0.897×104 |
| b₂ | 0.1319×10-5 | 0.1622×10-5 | 0.2213×10-5 | 0.1921×10-5 |
| b₃ | 0.711×10-8 | 0.641×10-8 | 0.1072×10-7 | 0.833×10-8 |
| b₄ | -0.88×10-10 | -0.130×10-9 | -0.123×10-9 | -0.123×10-9 |
| c₁ | 0.1455×10-5 | 0.163×10-5 | 0.163×10-5 | 0.163×10-5 |
| c₂ | -0.150×10-7 | -0.215×10-7 | -0.215×10-7 | -0.215×10-7 |
| c₃ | 0 | -0.62×10-10 | -0.62×10-10 | -0.62×10-10 |
| c₄ | 0 | 0.17×10-11 | 0.17×10-11 | 0.17×10-11 |

附录 D

(15～40)℃纯水折射率表

本表根据附录B 的等式B.1 和 表B.1 的系数计算。

| 温度 | 折射率 | 温度 | 折射率 | 温度 | 折射率 | 温度 | 折射率 | 温度 | 折射率 | 温度 | 折射率 | 温度 | 折射率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.0 | 1.333405 | 17.0 | 1.333247 | 19.0 | 1.333077 | 21.0 | 1.332895 | 23.0 | 1.332702 | 25.0 | 1.332496 | 27.0 | 1.332280 |
| 15.1 | 1.333398 | 17.1 | 1.333239 | 19.1 | 1.333068 | 21.1 | 1.332886 | 23.1 | 1.332692 | 25.1 | 1.332486 | 27.1 | 1.332269 |
| 15.2 | 1.333390 | 17.2 | 1.333230 | 19.2 | 1.333059 | 21.2 | 1.332876 | 23.2 | 1.332682 | 25.2 | 1.332475 | 27.2 | 1.332257 |
| 15.3 | 1.333382 | 17.3 | 1.333222 | 19.3 | 1.333050 | 21.3 | 1.332867 | 23.3 | 1.332671 | 25.3 | 1.332465 | 27.3 | 1.332246 |
| 15.4 | 1.333375 | 17.4 | 1.333214 | 19.4 | 1.333041 | 21.4 | 1.332857 | 23.4 | 1.332661 | 25.4 | 1.332454 | 27.4 | 1.332235 |
| 15.5 | 1.333367 | 17.5 | 1.333205 | 19.5 | 1.333032 | 21.5 | 1.332848 | 23.5 | 1.332651 | 25.5 | 1.332443 | 27.5 | 1.332224 |
| 15.6 | 1.333359 | 17.6 | 1.333197 | 19.6 | 1.333023 | 21.6 | 1.332838 | 23.6 | 1.332641 | 25.6 | 1.332433 | 27.6 | 1.332212 |
| 15.7 | 1.333351 | 17.7 | 1.333189 | 19.7 | 1.333014 | 21.7 | 1.332829 | 23.7 | 1.332631 | 25.7 | 1.332422 | 27.7 | 1.332201 |
| 15.8 | 1.333343 | 17.8 | 1.333180 | 19.8 | 1.333005 | 21.8 | 1.332819 | 23.8 | 1.332621 | 25.8 | 1.332411 | 27.8 | 1.332190 |
| 15.9 | 1.333336 | 17.9 | 1.333172 | 19.9 | 1.332996 | 21.9 | 1.332809 | 23.9 | 1.332611 | 25.9 | 1.332400 | 27.9 | 1.332178 |
| 16.0 | 1.333328 | 18.0 | 1.333163 | 20.0 | 1.332987 | 22.0 | 1.332800 | 24.0 | 1.332600 | 26.0 | 1.332390 | 28.0 | 1.332167 |
| 16.1 | 1.333320 | 18.1 | 1.333155 | 20.1 | 1.332978 | 22.1 | 1.332790 | 24.1 | 1.332590 | 26.1 | 1.332379 | 28.1 | 1.332156 |
| 16.2 | 1.333312 | 18.2 | 1.333146 | 20.2 | 1.332969 | 22.2 | 1.332780 | 24.2 | 1.332580 | 26.2 | 1.332368 | 28.2 | 1.332144 |
| 16.3 | 1.333304 | 18.3 | 1.333138 | 20.3 | 1.332960 | 22.3 | 1.332771 | 24.3 | 1.332570 | 26.3 | 1.332357 | 28.3 | 1.332133 |
| 16.4 | 1.333296 | 18.4 | 1.333129 | 20.4 | 1.332951 | 22.4 | 1.332761 | 24.4 | 1.332559 | 26.4 | 1.332346 | 28.4 | 1.332121 |
| 16.5 | 1.333288 | 18.5 | 1.333120 | 20.5 | 1.332941 | 22.5 | 1.332751 | 24.5 | 1.332549 | 26.5 | 1.332335 | 28.5 | 1.332110 |
| 16.6 | 1.333280 | 18.6 | 1.333112 | 20.6 | 1.332932 | 22.6 | 1.332741 | 24.6 | 1.332538 | 26.6 | 1.332324 | 28.6 | 1.332098 |
| 16.7 | 1.333271 | 18.7 | 1.333103 | 20.7 | 1.332923 | 22.7 | 1.332731 | 24.7 | 1.332528 | 26.7 | 1.332313 | 28.7 | 1.332086 |
| 16.8 | 1.333263 | 18.8 | 1.333094 | 20.8 | 1.332914 | 22.8 | 1.332721 | 24.8 | 1.332517 | 26.8 | 1.332302 | 28.8 | 1.332075 |
| 16.9 | 1.333255 | 18.9 | 1.333086 | 20.9 | 1.332904 | 22.9 | 1.332711 | 24.9 | 1.332507 | 26.9 | 1.332291 | 28.9 | 1.332063 |

(15～40)℃纯水折射率表(续)

| 温度 | 折射率 | 温度 | 折射率 | 温度 | 折射率 | 温度 | 折射率 | 温度 | 折射率 | 温度 | 折射率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.0 | 1.332051 | 31.0 | 1.331811 | 33.0 | 1.331560 | 35.0 | 1.331296 | 37.0 | 1.331022 | 39.0 | 1.330735 |
| 29.1 | 1.332040 | 31.1 | 1.331799 | 33.1 | 1.331547 | 35.1 | 1.331283 | 37.1 | 1.331007 | 39.1 | 1.330720 |
| 29.2 | 1.332028 | 31.2 | 1.331787 | 33.2 | 1.331534 | 35.2 | 1.331269 | 37.2 | 1.330993 | 39.2 | 1.330706 |
| 29.3 | 1.332016 | 31.3 | 1.331774 | 33.3 | 1.331521 | 35.3 | 1.331256 | 37.3 | 1.330979 | 39.3 | 1.330691 |
| 29.4 | 1.332004 | 31.4 | 1.331762 | 33.4 | 1.331508 | 35.4 | 1.331242 | 37.4 | 1.330965 | 39.4 | 1.330676 |
| 29.5 | 1.331992 | 31.5 | 1.331750 | 33.5 | 1.331495 | 35.5 | 1.331229 | 37.5 | 1.330951 | 39.5 | 1.330661 |
| 29.6 | 1.331981 | 31.6 | 1.331737 | 33.6 | 1.331482 | 35.6 | 1.331215 | 37.6 | 1.330937 | 39.6 | 1.330647 |
| 29.7 | 1.331969 | 31.7 | 1.331725 | 33.7 | 1.331469 | 35.7 | 1.331202 | 37.7 | 1.330923 | 39.7 | 1.330632 |
| 29.8 | 1.331957 | 31.8 | 1.331712 | 33.8 | 1.331456 | 35.8 | 1.331188 | 37.8 | 1.330908 | 39.8 | 1.330617 |
| 29.9 | 1.331945 | 31.9 | 1.331700 | 33.9 | 1.331443 | 35.9 | 1.331174 | 37.9 | 1.330894 | 39.9 | 1.330602 |
| 30.0 | 1.331933 | 32.0 | 1.331687 | 34.0 | 1.331430 | 36.0 | 1.331160 | 38.0 | 1.330880 | 40.0 | 1.330587 |
| 30.1 | 1.331921 | 32.1 | 1.331674 | 34.1 | 1.331416 | 36.1 | 1.331147 | 38.1 | 1.330865 |  |  |
| 30.2 | 1.331909 | 32.2 | 1.331662 | 34.2 | 1.331403 | 36.2 | 1.331133 | 38.2 | 1.330851 |  |  |
| 30.3 | 1.331897 | 32.3 | 1.331649 | 34.3 | 1.331390 | 36.3 | 1.331119 | 38.3 | 1.330837 |  |  |
| 30.4 | 1.331885 | 32.4 | 1.331636 | 34.4 | 1.331377 | 36.4 | 1.331105 | 38.4 | 1.330822 |  |  |
| 30.5 | 1.331872 | 32.5 | 1.331624 | 34.5 | 1.331363 | 36.5 | 1.331091 | 38.5 | 1.330808 |  |  |
| 30.6 | 1.331860 | 32.6 | 1.331611 | 34.6 | 1.331350 | 36.6 | 1.331077 | 38.6 | 1.330793 |  |  |
| 30.7 | 1.331848 | 32.7 | 1.331598 | 34.7 | 1.331337 | 36.7 | 1.331063 | 38.7 | 1.330779 |  |  |
| 30.8 | 1.331836 | 32.8 | 1.331585 | 34.8 | 1.331323 | 36.8 | 1.331050 | 38.8 | 1.330764 |  |  |
| 30.9 | 1.331824 | 32.9 | 1.331573 | 34.9 | 1.331310 | 36.9 | 1.331036 | 38.9 | 1.330750 |  |  |

附录 D

(15～40)℃蔗糖溶液质量分数折射率修正表

本表来自于ICUMSA  SPS-3(2000)。仪器在温度T 时的测量值应当加上表中相应温度和浓度对应的值，以修正到参考温度

20.0℃下的值。

|  | 蔗糖溶液质量分数(g/100g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 15 | -0.29 | -0.30 | -0.32 | -0.33 | -0.34 | -0.35 | -0.36 | -0.37 | -0.37 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.37 | -0.37 |
| 16 | -0.24 | -0.25 | -0.26 | -0.27 | 0.28 | -0.28 | -0.29 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.30 | -0.30 | -0.30 |
| 17 | -0.18 | -0.19 | -0.20 | -0.20 | -0.21 | -0.21 | -0.22 | -0.22 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.22 |
| 18 | -0.12 | -0.13 | -0.13 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 |
| 19 | -0.06 | -0.06 | -0.07 | -0.07 | 0.07 | 0.07 | -0.07 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | 0.08 | 0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | 0.08 | 0.07 |
| 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| 温度 22 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| (℃) 23 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 |
| 24 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 |
| 25 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.37 |
| 26 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.45 |
| 27 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 |
| 28 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.60 |
| 29 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.67 |
| 30 | 0.74 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.76 | 0.76 |

(15～40)℃蔗糖溶液质量分数折射率修正表(续)

|  | 蔗糖溶液质量分数(g/100g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 31 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.82 |
| 32 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 0.90 |
| 33 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.01 | 1.00 | 0.98 |
| 34 | 1.10 | 1.11 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.11 | 1.09 | 1.07 | 1.05 |
| 温度 35 | 1.10 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.23 | 1.21 | 1.19 | 1.17 | 1.15 | 1.13 |
| (℃) 36 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | 1.33 | 1.34 | 1.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 1.34 | 1.33 | 1.31 | 1.29 | 1.28 | 1.25 | 1.23 | 1.20 |
| 37 | 1.39 | 1.40 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.43 | 1.43 | 1.41 | 1.40 | 1.38 | 1.36 | 1.33 | 1.31 | 1.28 |
| 38 | 1.49 | 1.50 | 1.51 | 1.52 | 1.53 | 1.53 | 1.54 | 1.54 | 1.53 | 1.53 | 1.52 | 1.50 | 1.48 | 1.46 | 1.44 | 1.42 | 1.39 | 1.36 |
| 39 | 1.59 | 1.60 | 1.61 | 1.62 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.62 | 1.61 | 1.59 | 1.57 | 1.55 | 1.52 | 1.50 | 1.47 | 1.43 |
| 40 | 1.69 | 1.70 | 1.71 | 1.72 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.72 | 1.71 | 1.70 | 1.68 | 1.66 | 1.63 | 1.61 | 1.58 | 1.54 | 1.51 |

- 附录D

- 在线糖量（含量）计示值误差测量不确定度评定示例

D.1  概述

D.1.1 环境条件：符合本校准规范的环境条件。

##### D.1.2 测量设备：折射率标准物质GBW(E)130840,标准值1.33299，扩展不确定度

U=2×10-5，k=2

##### 折射率标准物质GBW(E)130842,标准值1.30842，扩展不确定度

U=5×10-5，k=2

数字温度计：（10-100）℃，分辨力0.01℃，经校准后最大允差±0.01℃。

恒温水槽：在（10-30）℃范围内，温度波动±0.02℃/10mins。

D.1.3  测量方法：按本规范正文6.3条进行示值误差的校准。

D.2  测量模型及不确定度计算公式

D.2.1建立测量模型

折射率示值误差测量模型

Δx=x−xs

式中：Δx—— 被校仪器示值温度为２０℃时的折射率示值误差；

x ——被校仪器示值温度为２０℃时的示值平均值；

xs—— 折射率标准物质在温度为２０℃时的修正参考值。

D.2.2不确定度传播率：

灵敏系数为 c1=∂Δx∂x=1　　　c2=∂Δx∂xs=−1

测量量的不确定度彼此不相关，有：

uc2(Δx)=c12u(x)2+c22u(xs)2

D.3　输入量的标准不确定度分析与评定

仪器示值误差测量不确定度来源于测量结果平均值引入的不确定度、标准物质认定值引入的不确定度和温度测量误差引入的不确定度。

D.3.1不确定度分量来源及其描述

各不确定度分量来源及其描述见表D.1。

表D.1 不确定度分量来源及其描述

| 标准不确定度 | 不确定度分量来源 | 不确定度来源描述 |
| --- | --- | --- |
| u(x) | 测量结果平均值引入的不确定度 | 测量重复性引入的标准不确定度u(x1) |
|  |  | 温度测量误差引起的不确定度u(x2) |
|  | 标准物质引入的不确定度 | 标准物质认定值引入的不确定度 |

D.3.2 标准不确定度u(x)的评定

标准不确定度u(x)的来源有二个，一是测量重复性引入的不确定度u(x1)；二是温度测量误差引起的不确定度u(x2)

测量重复性引入的标准不确定度u(x1)，可以通过连续测量测量列得到，用A类方法进行评定。本次测量选择折射率溶液标准物质对1台性能稳定、工作正常的仪器进行测量，测量温度（20±0.05）℃，每台仪器重复测量7次，测量重复性引入的标准不确定度，可通过极差法计算得出:

s(RkT)=RmaxT−RminTC

式中：    测量温度为T 时的单个测量值R T的实验标准偏差；

C—— 极差系数，可查表 (G.1) 得到。

表 G.1  极差系数表

| n | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 1.13 | 1.69 | 2.06 | 2.33 | 2.53 | 2.70 | 2.85 | 2.97 |

实际校准时重复测量3次，取其算数平均值作为测量值，可得：

（D.2）u(x1)=s(RkT)3

| 分度值范围 |  |  | u(x1) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 0.001<分度值≤0.01 | - 2.7×10-5 | - 1×10-5 | 5.8×10-6 |
| - 0.0001≤分度值<0.001 | - 1.9×10-5 | - 7×10-6 | 4.0×10-6 |
| - 分度值<0.0001 | - 2.7×10-6~1.9×10-5 | - 1×10-6~7×10-6 | 4.0×10-6 |

温度测量误差引起的不确定度u(x2)评定，测量温度为20.0℃，数字温度计的最大允误差是±0.1℃，查纯水折射率表（该标准物质的组成是纯水），由此引起的折射率最大允误差为0.000009，按均匀分布，按公式（D.3）计算u(x2)=0.0000093=0.0000052

D.3.3输入量的标准不确定度的评定

输入量的标准不确定度来源于标准物质的认定值引入的不确定度，

U=5×10 -5 , k=2（20.00±0.03）℃，用B类方法进行评定，按公式（D.4）计算：

u(xs)=0.000052=0.000025                               （D.4）

D.4 标准不确定度分量汇总（见表D.2）

表D.2   标准不确定度分量汇总表

| 标准不确定度 | 不确定度来源 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| u(x) | 测量结果平均值引入的不确定度分量 | - 0.001<分度值≤0.01 | 5.8×10-6 |
|  |  | - 0.0001≤分度值<0.001 | 4.0×10-6 |
|  |  | - 分度值<0.0001 | 4.0×10-6 |
|  | 由温度测量误差引起的不确定度分量 | 5.2×10-6 |  |
|  | 标准物质认定值引入的不确定度分量 | 2.5×10-5 |  |

D.5 合成标准不确定度

按公式（D.2）计算合成标准不确定度：

| 分度值范围 | 合成标准不确定度 |
| --- | --- |
| - 0.001<分度值≤0.01 | 2.5×10-5 |
| - 0.0001≤分度值<0.001 | 2.5×10-5 |
| - 分度值<0.0001 | 2.5×10-5 |

D.6 扩展不确定度

取包含因子k=2,  按照式 (G.12) 计算折射率示值误差的扩展不确定度，得：

U=uc×k=2.5×10-52＝5×10-5

JJF  XXXX—XXXX

中华人民共和国

国家计量技术规范

在线糖量（含量）计校准规范

JJF XXXX—XXX