- 在线糖量（含量）计示值误差测量不确定度评定示例

D.1  概述

D.1.1 环境条件：符合本校准规范的环境条件。

##### D.1.2 测量设备：折射率标准物质GBW(E)130840,标准值1.33299，扩展不确定度

U=2×10-5，k=2

##### 折射率标准物质GBW(E)130842,标准值1.30842，扩展不确定度

U=5×10-5，k=2

数字温度计：（10-100）℃，分辨力0.01℃，经校准后最大允差±0.01℃。

恒温水槽：在（10-30）℃范围内，温度波动±0.02℃/10mins。

D.1.3  测量方法：按本规范正文6.3条进行示值误差的校准。

D.2  测量模型及不确定度计算公式

D.2.1建立测量模型

折射率示值误差测量模型

Δx=x−xs

式中：Δx—— 被校仪器示值温度为２０℃时的折射率示值误差；

x ——被校仪器示值温度为２０℃时的示值平均值；

xs—— 折射率标准物质在温度为２０℃时的修正参考值。

D.2.2不确定度传播率：

灵敏系数为 c1=∂Δx∂x=1　　　c2=∂Δx∂xs=−1

测量量的不确定度彼此不相关，有：

uc2(Δx)=c12u(x)2+c22u(xs)2

D.3　输入量的标准不确定度分析与评定

仪器示值误差测量不确定度来源于测量结果平均值引入的不确定度、标准物质认定值引入的不确定度和温度测量误差引入的不确定度。

D.3.1不确定度分量来源及其描述

各不确定度分量来源及其描述见表D.1。

表D.1 不确定度分量来源及其描述

| 标准不确定度 | 不确定度分量来源 | 不确定度来源描述 |
| --- | --- | --- |
| u(x) | 测量结果平均值引入的不确定度 | 测量重复性引入的标准不确定度u(x1) |
|  |  | 温度测量误差引起的不确定度u(x2) |
|  | 标准物质引入的不确定度 | 标准物质认定值引入的不确定度 |

D.3.2 标准不确定度u(x)的评定

标准不确定度u(x)的来源有二个，一是测量重复性引入的不确定度u(x1)；二是温度测量误差引起的不确定度u(x2)

测量重复性引入的标准不确定度u(x1)，可以通过连续测量测量列得到，用A类方法进行评定。本次测量选择折射率溶液标准物质对1台性能稳定、工作正常的仪器进行测量，测量温度（20±0.05）℃，每台仪器重复测量7次，测量重复性引入的标准不确定度，可通过极差法计算得出:

s(RkT)=RmaxT−RminTC

式中：    测量温度为T 时的单个测量值R T的实验标准偏差；

C—— 极差系数，可查表 (G.1) 得到。

表 G.1  极差系数表

| n | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 1.13 | 1.69 | 2.06 | 2.33 | 2.53 | 2.70 | 2.85 | 2.97 |

实际校准时重复测量3次，取其算数平均值作为测量值，可得：

（D.2）u(x1)=s(RkT)3

| 分度值范围 |  |  | u(x1) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 0.001<分度值≤0.01 | - 2.7×10-5 | - 1×10-5 | 5.8×10-6 |
| - 0.0001≤分度值<0.001 | - 1.9×10-5 | - 7×10-6 | 4.0×10-6 |
| - 分度值<0.0001 | - 2.7×10-6~1.9×10-5 | - 1×10-6~7×10-6 | 4.0×10-6 |

温度测量误差引起的不确定度u(x2)评定，测量温度为20.0℃，数字温度计的最大允误差是±0.1℃，查纯水折射率表（该标准物质的组成是纯水），由此引起的折射率最大允误差为0.000009，按均匀分布，按公式（D.3）计算u(x2)=0.0000093=0.0000052

D.3.3输入量的标准不确定度的评定

输入量的标准不确定度来源于标准物质的认定值引入的不确定度，

U=5×10 -5 , k=2（20.00±0.03）℃，用B类方法进行评定，按公式（D.4）计算：

u(xs)=0.000052=0.000025                               （D.4）

D.4 标准不确定度分量汇总（见表D.2）

表D.2   标准不确定度分量汇总表

| 标准不确定度 | 不确定度来源 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| u(x) | 测量结果平均值引入的不确定度分量 | - 0.001<分度值≤0.01 | 5.8×10-6 |
|  |  | - 0.0001≤分度值<0.001 | 4.0×10-6 |
|  |  | - 分度值<0.0001 | 4.0×10-6 |
|  | 由温度测量误差引起的不确定度分量 | 5.2×10-6 |  |
|  | 标准物质认定值引入的不确定度分量 | 2.5×10-5 |  |

D.5 合成标准不确定度

按公式（D.2）计算合成标准不确定度：

| 分度值范围 | 合成标准不确定度 |
| --- | --- |
| - 0.001<分度值≤0.01 | 2.5×10-5 |
| - 0.0001≤分度值<0.001 | 2.5×10-5 |
| - 分度值<0.0001 | 2.5×10-5 |

D.6 扩展不确定度

取包含因子k=2,  按照式 (G.12) 计算折射率示值误差的扩展不确定度，得：

U=uc×k=2.5×10-52＝5×10-5

JJF  XXXX—XXXX

中华人民共和国

国家计量技术规范

在线糖量（含量）计校准规范

JJF XXXX—XXX