国家计量技术规范

《变比测试仪校准规范》

试验报告

规范编制工作组

2024年6月

# 试验报告1

# 一、试验目的

选取1台变比测试仪作为试验对象，按规范中规定的主要校准项目进行试验，验证该规范的正确性和可行性。

# 二、试验项目

## 1 变比示值

1.1 试验方法

采用6.2.2方法对被测变比测试仪进行试验。

1.2 试验系统组成和所用设备

| 名称 | 测量范围 | 技术指标 （最大允许误差） |
| --- | --- | --- |
| 双极分压器 | 变比：1~10000 | 0.005级 |
| 变比组别测试仪检定装置 | 变比：1~2500 组别：12种及Z形 | 变比：单相：0.01级； 三相：0.05级 |

1.3 被测变比测试仪

| 设备名称 | 型号 | 制造厂商 | 编号 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变比测试仪 | BBC6638 | 保定市金达电力科技有限公司 | JD3031 | 1~1000：±（0.1%×K+2个字）； 1000~5000：±（0.2%×K+2个字）。 |

1.4 试验条件

环境温度：19.7℃，相对湿度：53%

1.5原始数据：

外观检查：符合要求

通电检查：符合要求

相序和组别测试功能检查：符合要求

输出电压检查：符合要求

单相变比示值：

| ###### 标准值 | ###### 显示值 | ###### 示值误差（%） | ###### U，k=2 | ###### 标准值 | ###### 显示值 | ###### 示值误差（%） | ###### U，k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 1 | ###### 0.9998 | ###### -0.02 | ###### 0.0002 | ###### 200 | ###### 199.97 | ###### -0.02 | ###### 0.03 |
| ###### 2 | ###### 1.9996 | ###### -0.02 | ###### 0.0003 | ###### 500 | ###### 499.9 | ###### -0.02 | ###### 0.1 |
| ###### 5 | ###### 4.998 | ###### -0.04 | ###### 0.001 | ###### 1000 | ###### 1000.2 | ###### 0.02 | ###### 0.2 |
| ###### 10 | ###### 10.001 | ###### 0.01 | ###### 0.002 | ###### 2000 | ###### 2001 | ###### 0.05 | ###### 1 |
| ###### 20 | ###### 20.00 | ###### 0.00 | ###### 0.01 | ###### 5000 | ###### 4998 | ###### -0.04 | ###### 1 |
| ###### 50 | ###### 50.00 | ###### 0.00 | ###### 0.01 | ###### / | ###### / | ###### / | ###### / |
| ###### 100 | ###### 100.02 | ###### 0.02 | ###### 0.02 | ###### / | ###### / | ###### / | ###### / |

三相变比示值：

| ###### 组别 |  | ###### Y/y0 | ###### Y/y6 | ###### D/d0 | ###### D/d6 | ###### Y/d5 | ###### Y/d11 | ###### D/y5 | ###### D/y11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 变比值 |  | ###### 10 | ###### 10 | ###### 10 | ###### 10 | ###### 17.3205 | ###### 17.3205 | ###### 5.7735 | ###### 5.7735 |
| ###### AB | ###### 显示值 | ###### 10.005 | ###### 10.005 | ###### 10.004 | ###### 10.004 | ###### 17.331 | ###### 17.331 | ###### 5.777 | ###### 5.777 |
|  | ###### 示值误差 | ###### 0.05% | ###### 0.05% | ###### 0.04% | ###### 0.04% | ###### 0.06% | ###### 0.06% | ###### 0.06% | ###### 0.06% |
|  | ###### U，k=2 | ###### 0.006 | ###### 0.006 | ###### 0.006 | ###### 0.006 | ###### 0.010 | ###### 0.010 | ###### 0.004 | ###### 0.004 |
| ###### BC | ###### 显示值 | ###### 10.004 | ###### 10.005 | ###### 10.004 | ###### 10.005 | ###### 17.331 | ###### 17.331 | ###### 5.777 | ###### 5.777 |
|  | ###### 示值误差 | ###### 0.04% | ###### 0.05% | ###### 0.04% | ###### 0.05% | ###### 0.06% | ###### 0.06% | ###### 0.06% | ###### 0.06% |
|  | ###### U，k=2 | ###### 0.006 | ###### 0.006 | ###### 0.006 | ###### 0.006 | ###### 0.010 | ###### 0.010 | ###### 0.004 | ###### 0.004 |
| ###### CA | ###### 显示值 | ###### 10.004 | ###### 10.005 | ###### 10.004 | ###### 10.005 | ###### 17.331 | ###### 17.332 | ###### 5.777 | ###### 5.777 |
|  | ###### 示值误差 | ###### 0.04% | ###### 0.05% | ###### 0.04% | ###### 0.05% | ###### 0.06% | ###### 0.07% | ###### 0.06% | ###### 0.06% |
|  | ###### U，k=2 | ###### 0.006 | ###### 0.006 | ###### 0.006 | ###### 0.006 | ###### 0.010 | ###### 0.010 | ###### 0.004 | ###### 0.004 |

1.6 试验结果

在规定的试验条件下，试品采用规范中的方法，结果符合设备的技术指标要求。

1.7结论

试验结果表明规范项目和技术要求合理、方法正确，可操作性较强。

1.8试验时间和人员

试验时间：2024.03.22

试验人员：李文强、王梅洲

试验地点：山东省计量科学研究院国家产业计量中心园区8108实验室

# 试验报告2

# 一、试验目的

选取1台变比测试仪作为试验对象，按规范中规定的主要校准项目进行试验，验证该规范的正确性和可行性。

# 二、试验项目

## 1 变比示值

1.1 试验方法

中采用6.2.2方法对被测变比测试仪进行试验。

1.2 试验系统组成和所用设备

| 名称 | 测量范围 | 技术指标 （最大允许误差） |
| --- | --- | --- |
| 双极分压器 | 变比：1~10000 | 0.005级 |
| 变比组别测试仪检定装置 | 变比：1~2500 组别：12种及Z形 | 变比：单相：0.01级； 三相：0.05级 |

1.3 被测变比测试仪

| 设备名称 | 型号 | 制造厂商 | 编号 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 匝数比测试仪 | SH-6810 | 江苏盛华电气有限公司 | JD86FB | 1~1000：±（0.1%×K+2个字）； 1000~5000：±（0.2%×K+2个字）。 |

1.4 试验条件

环境温度：19.6℃，相对湿度：47%

1.5原始数据

外观检查：符合要求

通电检查：符合要求

相序和组别测试功能检查：符合要求

输出电压检查：符合要求

单相变比示值：

| ###### 标准值 | ###### 显示值 | ###### 示值误差（%） | ###### U，k=2 | ###### 标准值 | ###### 显示值 | ###### 示值误差（%） | ###### U，k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 1 | ###### 0.9991 | ###### -0.09 | ###### 0.0002 | ###### 200 | ###### 119.94 | ###### -0.03 | ###### 0.03 |
| ###### 2 | ###### 2.000 | ###### 0.00 | ###### 0.001 | ###### 500 | ###### 499.6 | ###### -0.08 | ###### 0.1 |
| ###### 5 | ###### 4.999 | ###### -0.02 | ###### 0.001 | ###### 1000 | ###### 999.7 | ###### -0.03 | ###### 0.2 |
| ###### 10 | ###### 10.002 | ###### 0.02 | ###### 0.002 | ###### 2000 | ###### 1999.4 | ###### -0.03 | ###### 0.4 |
| ###### 20 | ###### 20.00 | ###### 0.00 | ###### 0.01 | ###### 5000 | ###### 4992 | ###### -0.16 | ###### 1 |
| ###### 50 | ###### 49.99 | ###### -0.02 | ###### 0.01 | ###### / | ###### / | ###### / | ###### / |
| ###### 100 | ###### 100.00 | ###### 0.00 | ###### 0.02 | ###### / | ###### / | ###### / | ###### / |

三相变比示值：

| ###### 组别 |  | ###### Y/y0 | ###### Y/y6 | ###### D/d0 | ###### D/d6 | ###### Y/d5 | ###### Y/d11 | ###### D/y5 | ###### D/y11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 变比值 |  | ###### 10 | ###### 10 | ###### 10 | ###### 10 | ###### 17.3205 | ###### 17.3205 | ###### 5.7735 | ###### 5.7735 |
| ###### AB | ###### 显示值 | ###### 10.002 | ###### 10.002 | ###### 10.002 | ###### 10.002 | ###### 17.329 | ###### 17.326 | ###### 5.776 | ###### 5.775 |
|  | ###### 示值误差 | ###### 0.02% | ###### 0.02% | ###### 0.02% | ###### 0.02% | ###### 0.05% | ###### 0.03% | ###### 0.04% | ###### 0.03% |
|  | ###### U，k=2 | ###### 0.006 | ###### 0.006 | ###### 0.006 | ###### 0.006 | ###### 0.010 | ###### 0.010 | ###### 0.004 | ###### 0.004 |
| ###### BC | ###### 显示值 | ###### 10.003 | ###### 10.002 | ###### 10.002 | ###### 10.002 | ###### 17.328 | ###### 17.329 | ###### 5.777 | ###### 5.775 |
|  | ###### 示值误差 | ###### 0.03% | ###### 0.02% | ###### 0.02% | ###### 0.02% | ###### 0.04% | ###### 0.05% | ###### 0.06% | ###### 0.03% |
|  | ###### U，k=2 | ###### 0.006 | ###### 0.006 | ###### 0.006 | ###### 0.006 | ###### 0.010 | ###### 0.010 | ###### 0.004 | ###### 0.004 |
| ###### CA | ###### 显示值 | ###### 10.002 | ###### 10.002 | ###### 10.002 | ###### 10.002 | ###### 17.329 | ###### 17.329 | ###### 5.777 | ###### 5.776 |
|  | ###### 示值误差 | ###### 0.02% | ###### 0.02% | ###### 0.02% | ###### 0.02% | ###### 0.05% | ###### 0.05% | ###### 0.06% | ###### 0.04% |
|  | ###### U，k=2 | ###### 0.006 | ###### 0.006 | ###### 0.006 | ###### 0.006 | ###### 0.010 | ###### 0.010 | ###### 0.004 | ###### 0.004 |

1.6 试验结果

在规定的试验条件下，试品采用规范中的方法，结果符合设备的技术指标要求。

1.7结论

试验结果表明规范项目和技术要求合理、方法正确，可操作性较强。

1.8试验时间和人员

试验时间：2024.03.25

试验人员：李文强、孙小杰

试验地点：山东省计量科学研究院国家产业计量中心园区8108实验室

# 试验报告3

# 一、试验目的

选取1台变比测试仪作为试验对象，按规范中规定的主要校准项目进行试验，验证该规范的正确性和可行性。

# 二、试验项目

## 1 变比示值

1.1 试验方法

中采用6.2.2方法对被测变比测试仪进行试验。

1.2 试验系统组成和所用设备

| 名称 | 测量范围 | 技术指标 （最大允许误差） |
| --- | --- | --- |
| 双极分压器 | 变比：1~10000 | 0.005级 |
| 变比组别测试仪检定装置 | 变比：1~2500 组别：12种及Z形 | 变比：单相：0.01级； 三相：0.05级 |

1.3 被测变比测试仪

| 设备名称 | 型号 | 制造厂商 | 编号 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动变比测试仪 | BB-3A | 福建省普华电子科技有限公司 | 054 | 0.2级 |

1.4 试验条件

环境温度：20.2℃，相对湿度：51%

1.5原始数据

外观检查：符合要求

通电检查：符合要求

相序和组别测试功能检查：符合要求

输出电压检查：符合要求

单相变比示值：

| ###### 标准值 | ###### 显示值 | ###### 示值误差（%） | ###### U，k=2 | ###### 标准值 | ###### 显示值 | ###### 示值误差（%） | ###### U，k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 1 | ###### 1.0003 | ###### 0.03 | ###### 0.0002 | ###### 200 | ###### 200.26 | ###### 0.13 | ###### 0.04 |
| ###### 2 | ###### 2.0016 | ###### 0.08 | ###### 0.0004 | ###### 500 | ###### 500.63 | ###### 0.13 | ###### 0.08 |
| ###### 5 | ###### 5.0035 | ###### 0.07 | ###### 0.0008 | ###### 1000 | ###### 1001.4 | ###### 0.14 | ###### 0.2 |
| ###### 10 | ###### 10.009 | ###### 0.09 | ###### 0.002 | ###### 2000 | ###### 2004.2 | ###### 0.21 | ###### 0.4 |
| ###### 20 | ###### 20.027 | ###### 0.14 | ###### 0.004 | ###### 5000 | ###### 5017.4 | ###### 0.35 | ###### 0.8 |
| ###### 50 | ###### 50.064 | ###### 0.13 | ###### 0.008 | ###### 10000 | ###### 10056 | ###### 0.56 | ###### 2 |
| ###### 100 | ###### 100.08 | ###### 0.08 | ###### 0.02 | ###### / | ###### / | ###### / | ###### / |

三相变比示值：

| ###### 组别 |  | ###### Y/y0 | ###### Y/y6 | ###### D/d0 | ###### D/d6 | ###### Y/d5 | ###### Y/d11 | ###### D/y5 | ###### D/y11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 变比值 |  | ###### 10 | ###### 10 | ###### 10 | ###### 10 | ###### 17.3205 | ###### 17.3205 | ###### 5.7735 | ###### 5.7735 |
| ###### AB | ###### 显示值 | ###### 10.014 | ###### 10.013 | ###### 10.013 | ###### 10.012 | ###### 17.346 | ###### 17.349 | ###### 5.7783 | ###### 5.7799 |
|  | ###### 示值误差 | ###### 0.14% | ###### 0.13% | ###### 0.13% | ###### 0.12% | ###### 0.15% | ###### 0.16% | ###### 0.08% | ###### 0.11% |
|  | ###### U，k=2 | ###### 0.006 | ###### 0.006 | ###### 0.006 | ###### 0.006 | ###### 0.010 | ###### 0.010 | ###### 0.004 | ###### 0.004 |
| ###### BC | ###### 显示值 | ###### 10.014 | ###### 10.014 | ###### 10.012 | ###### 10.014 | ###### 17.347 | ###### 17.346 | ###### 5.7796 | ###### 5.7783 |
|  | ###### 示值误差 | ###### 0.14% | ###### 0.14% | ###### 0.12% | ###### 0.14% | ###### 0.15% | ###### 0.15% | ###### 0.11% | ###### 0.08% |
|  | ###### U，k=2 | ###### 0.006 | ###### 0.006 | ###### 0.006 | ###### 0.006 | ###### 0.010 | ###### 0.010 | ###### 0.004 | ###### 0.004 |
| ###### CA | ###### 显示值 | ###### 10.013 | ###### 10.011 | ###### 10.013 | ###### 10.013 | ###### 17.349 | ###### 17.348 | ###### 5.7799 | ###### 5.7784 |
|  | ###### 示值误差 | ###### 0.13% | ###### 0.11% | ###### 0.13% | ###### 0.13% | ###### 0.16% | ###### 0.16% | ###### 0.11% | ###### 0.08% |
|  | ###### U，k=2 | ###### 0.006 | ###### 0.006 | ###### 0.006 | ###### 0.006 | ###### 0.010 | ###### 0.010 | ###### 0.004 | ###### 0.004 |

1.6 试验结果

在规定的试验条件下，试品采用规范中的方法，结果符合设备的技术指标要求。

注：显示值中存在超差的数据，经多次测量，确认是此被校设备超差。

1.7结论

试验结果表明规范项目和技术要求合理、方法正确，可操作性较强。

1.8试验时间和人员

试验时间：2024.03.27

试验人员：王梅洲、孙小杰

试验地点：山东省计量科学研究院国家产业计量中心园区8108实验室

# 试验报告4

# 一、试验目的

选取1台变比测试仪作为试验对象，按规范中规定的主要校准项目进行试验，验证该规范的正确性和可行性。

# 二、试验项目

## 1 变比示值

1.1 试验方法

采用6.2.2方法对被测变比测试仪进行试验。

1.2 试验系统组成和所用设备

| 名称 | 测量范围 | 技术指标 （最大允许误差） |
| --- | --- | --- |
| 变比组别测试仪校准装置 | 变比：1~1100 组别：12种及Z形 | 变比：单相：0.02级； 三相：0.05级 |

1.3 被测变比测试仪

| 设备名称 | 型号 | 制造厂商 | 编号 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变比测试仪 | JYT | 保定金源科技有限公司 | 04131533 | 500以下：±（0.1%×K+2个字）；500~2000：±（0.2%×K+2个字）； 2000以上：±（0.3%×K+2个字）。 |

1.4 试验条件

环境温度：22.9℃，相对湿度：70%

1.5原始数据：

外观检查：符合要求

通电检查：符合要求

相序和组别测试功能检查：符合要求

输出电压检查：符合要求

单相变比示值：

| ###### 标准值 | ###### 显示值 | ###### 示值误差（%） | ###### U，k=2 | ###### 标准值 | ###### 显示值 | ###### 示值误差（%） | ###### U，k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 1 | ###### 1.0002 | ###### 0.02 | ###### 0.0004 | ###### 36.667 | ###### 36.680 | ###### 0.04 | ###### 0.014 |
| ###### 2 | ###### 2.0009 | ###### 0.05 | ###### 0.0007 | ###### 68.75 | ###### 68.775 | ###### 0.04 | ###### 0.025 |
| ###### 4 | ###### 4.0013 | ###### 0.03 | ###### 0.0015 | ###### 87.5 | ###### 87.525 | ###### 0.03 | ###### 0.032 |
| ###### 11 | ###### 11.004 | ###### 0.04 | ###### 0.0041 | ###### 110 | ###### 110.02 | ###### 0.05 | ###### 0.041 |
| ###### 18 | ###### 18.340 | ###### 0.04 | ###### 0.0067 | ###### 550 | ###### 550.04 | ###### 0.01 | ###### 0.20 |
| ###### 22 | ###### 22.011 | ###### 0.05 | ###### 0.0081 | ###### 1100 | ###### 1100.2 | ###### 0.02 | ###### 0.41 |
| ###### 25 | ###### 25.014 | ###### 0.06 | ###### 0.0092 | ###### / | ###### / | ###### / | ###### / |

三相变比示值：

| ###### 组别 |  | ###### Y/y0 | ###### Y/y6 | ###### D/d0 | ###### D/d6 | ###### Y/d5 | ###### Y/d11 | ###### D/y5 | ###### D/y11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 变比值 |  | ###### 10 | ###### 10 | ###### 10 | ###### 10 | ###### 17.3205 | ###### 17.3205 | ###### 5.7735 | ###### 5.7735 |
| ###### AB | ###### 显示值 | ###### 10.005 | ###### 10.004 | ###### 10.005 | ###### 10.007 | ###### 17.335 | ###### 17.331 | ###### 5.7761 | ###### 5.7754 |
|  | ###### 示值误差 | ###### 0.05% | ###### 0.04% | ###### 0.05% | ###### 0.07% | ###### 0.08% | ###### 0.06% | ###### 0.05% | ###### 0.03% |
|  | ###### U，k=2 | ###### 0.005 | ###### 0.005 | ###### 0.005 | ###### 0.005 | ###### 0.009 | ###### 0.009 | ###### 0.003 | ###### 0.003 |
| ###### BC | ###### 显示值 | ###### 10.006 | ###### 10.007 | ###### 10.005 | ###### 10.005 | ###### 17.332 | ###### 17.332 | ###### 5.7757 | ###### 5.7762 |
|  | ###### 示值误差 | ###### 0.06% | ###### 0.07% | ###### 0.05% | ###### 0.05% | ###### 0.07% | ###### 0.07% | ###### 0.04% | ###### 0.05% |
|  | ###### U，k=2 | ###### 0.005 | ###### 0.005 | ###### 0.005 | ###### 0.005 | ###### 0.009 | ###### 0.009 | ###### 0.003 | ###### 0.003 |
| ###### CA | ###### 显示值 | ###### 10.006 | ###### 10.006 | ###### 10.004 | ###### 10.005 | ###### 17.333 | ###### 17.332 | ###### 5.7759 | ###### 5.7763 |
|  | ###### 示值误差 | ###### 0.06% | ###### 0.06% | ###### 0.04% | ###### 0.05% | ###### 0.07% | ###### 0.07% | ###### 0.04% | ###### 0.05% |
|  | ###### U，k=2 | ###### 0.005 | ###### 0.005 | ###### 0.005 | ###### 0.005 | ###### 0.009 | ###### 0.009 | ###### 0.003 | ###### 0.003 |

1.6 试验结果

在规定的试验条件下，试品采用规范中的方法，结果符合设备的技术指标要求。

1.7结论

试验结果表明规范项目和技术要求合理、方法正确，可操作性较强。

1.8试验时间和人员

试验时间：2024.03.17

试验人员：何洪伟、戴立恒

试验地点：云南省计量测试技术研究院B栋2105实验室

# 试验报告5

# 一、试验目的

选取1台变比测试仪作为试验对象，按规范中规定的主要校准项目进行试验，验证该规范的正确性和可行性。

# 二、试验项目

## 1 变比示值

1.1 试验方法

采用6.2.2方法对被测变比测试仪进行试验。

1.2 试验系统组成和所用设备

| 名称 | 测量范围 | 技术指标 （最大允许误差） |
| --- | --- | --- |
| 变比标准核查标准 | 变压比：单相K：(1～10000)，三相K：10 | 单相：0.005级 三相：0.05级 |

1.3 被测变比测试仪

| 设备名称 | 型号 | 制造厂商 | 编号 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变压器变比测试仪 | HD6810E | 扬州华电电气有限公司 | 6546 | 1~500：±（0.1%×K+2个字）； 500~10000：±（0.5%×K+2个字）。 |

1.4 试验条件

环境温度：20.1℃，相对湿度：51%

1.5原始数据：

外观检查：符合要求

通电检查：符合要求

相序和组别测试功能检查：符合要求

输出电压检查：符合要求

单相变比示值：

| ###### 标准值 | ###### 显示值 | ###### 示值 ###### 误差 | ###### U，k=2 | ###### 标准值 | ###### 显示值 | ###### 示值 ###### 误差 | ###### U，k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 1 | ###### 0.9996 | ###### -0.04% | ###### 0.0006 | ###### 200 | ###### 199.98 | ###### -0.01% | ###### 0.02 |
| ###### 2 | ###### 1.9992 | ###### -0.04% | ###### 0.0006 | ###### 500 | ###### 499.95 | ###### -0.01% | ###### 0.03 |
| ###### 5 | ###### 4.9982 | ###### -0.04% | ###### 0.0009 | ###### 1000 | ###### 999.80 | ###### -0.02% | ###### 0.03 |
| ###### 10 | ###### 10.004 | ###### 0.04% | ###### 0.001 | ###### 2000 | ###### 1999.60 | ###### -0.02% | ###### 0.03 |
| ###### 20 | ###### 20.006 | ###### 0.03% | ###### 0.001 | ###### 5000 | ###### 4999.2 | ###### -0.02% | ###### 0.1 |
| ###### 50 | ###### 50.024 | ###### 0.05% | ###### 0.003 | ###### 10000 | ###### 9999.0 | ###### -0.01% | ###### 0.1 |
| ###### 100 | ###### 100.02 | ###### 0.02% | ###### 0.01 | ###### / | ###### / | ###### / | ###### / |

三相变比示值：

| ###### 组别 |  | ###### Y/y0 | ###### Y/y6 | ###### D/d0 | ###### D/d6 | ###### Y/d5 | ###### Y/d11 | ###### D/y5 | ###### D/y11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 变比值 |  | ###### 10 | ###### 10 | ###### 10 | ###### 10 | ###### 10 | ###### 10 | ###### 10 | ###### 10 |
| ###### AB | ###### 显示值 | ###### 9.998 | ###### 9.996 | ###### 9.994 | ###### 9.996 | ###### 9.992 | ###### 9.994 | ###### 9.996 | ###### 9.994 |
|  | ###### 示值误差 | ###### -0.02% | ###### -0.04% | ###### -0.06% | ###### -0.04% | ###### -0.08% | ###### -0.06% | ###### -0.04% | ###### -0.06% |
|  | ###### U，k=2 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| ###### BC | ###### 显示值 | ###### 9.998 | ###### 9.996 | ###### 9.994 | ###### 9.994 | ###### 9.992 | ###### 9.994 | ###### 9.996 | ###### 9.994 |
|  | ###### 示值误差 | ###### -0.02% | ###### -0.04% | ###### -0.06% | ###### -0.06% | ###### -0.08% | ###### -0.06% | ###### -0.04% | ###### -0.06% |
|  | ###### U，k=2 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| ###### CA | ###### 显示值 | ###### 9.998 | ###### 9.996 | ###### 9.994 | ###### 9.994 | ###### 9.992 | ###### 9.994 | ###### 9.996 | ###### 9.994 |
|  | ###### 示值误差 | ###### -0.02% | ###### -0.04% | ###### -0.06% | ###### -0.06% | ###### -0.08% | ###### -0.06% | ###### -0.04% | ###### -0.06% |
|  | ###### U，k=2 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |

1.6 试验结果

在规定的试验条件下，试品采用规范中的方法，结果符合设备的技术指标要求。

1.7结论

试验结果表明规范项目和技术要求合理、方法正确，可操作性较强。

1.8试验时间和人员

试验时间：2024.03.25

试验人员：董平、袁兴生

试验地点：山西省太原市坞城南路190号3号楼303室

# 试验报告6

# 一、试验目的

选取1台变比测试仪作为试验对象，按规范中规定的主要校准项目进行试验，验证该规范的正确性和可行性。

# 二、试验项目

## 1 变比示值

1.1 试验方法

采用6.2.2方法对被测变比测试仪进行试验。

1.2 试验系统组成和所用设备

| 名称/型号 | 测量范围 | 技术指标 （最大允许误差） |
| --- | --- | --- |
| 变比组别测试仪检定装置/ BBJ-H | 变比范围1~1000 组别1~12 | 单相：±0.01%读数 三相：±0.05%读数 |
| 单盘感应分压器/ FGB-1 | 0～1000V | ±0.0002%读数 |

1.3 被测变比测试仪

| 设备名称 | 型号 | 制造厂商 | 编号 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变压器变比测试仪 | JYT | 保定市金源科技有限公司 | 04151974 | 1~10000：±（0.2%读数+2个字） |

1.4 试验条件

环境温度：20℃，相对湿度：53%

1.5原始数据：

外观检查：符合要求

通电检查：符合要求

相序和组别测试功能检查：符合要求

输出电压检查：符合要求

单相变比示值：

| ###### 标准值 | ###### 显示值 | ###### 示值误差（%） | ###### U，k=2 | ###### 标准值 | ###### 显示值 | ###### 示值误差（%） | ###### U，k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 1 | ###### 1.0006 | ###### 0.06 | ###### 0.0002 | ###### 100 | ###### 100.10 | ###### 0.10 | ###### 0.02 |
| ###### 2 | ###### 2.0009 | ###### 0.05 | ###### 0.0003 | ###### 200 | ###### 200.19 | ###### 0.09 | ###### 0.03 |
| ###### 5 | ###### 5.0008 | ###### 0.02 | ###### 0.0009 | ###### 500 | ###### 500.31 | ###### 0.06 | ###### 0.09 |
| ###### 10 | ###### 10.007 | ###### 0.07 | ###### 0.002 | ###### 1000 | ###### 1000.6 | ###### 0.06 | ###### 0.2 |
| ###### 20 | ###### 20.011 | ###### 0.05 | ###### 0.003 | ###### 5000 | ###### 5003.0 | ###### 0.06 | ###### 0.9 |
| ###### 50 | ###### 50.005 | ###### 0.01 | ###### 0.009 | ###### 10000 | ###### 10004 | ###### 0.04 | ###### 2 |

三相变比示值：

| ###### 组别 |  | ###### Y/y0 | ###### Y/y6 | ###### D/d0 | ###### D/d6 | ###### Y/d5 | ###### Y/d11 | ###### D/y5 | ###### D/y11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 变比值 |  | ###### 10 | ###### 10 | ###### 10 | ###### 10 | ###### 17.321 | ###### 17.321 | ###### 5.774 | ###### 5.774 |
| ###### AB | ###### 显示值 | ###### 10.006 | ###### 10.006 | ###### 10.006 | ###### 10.006 | ###### 17.320 | ###### 17.329 | ###### 5.7741 | ###### 5.7741 |
|  | ###### 示值误差 | ###### 0.06% | ###### 0.06% | ###### 0.06% | ###### 0.06% | ###### -0.01% | ###### 0.05% | ###### 0.00% | ###### 0.00% |
|  | ###### U，k=2 | ###### 0.008 | ###### 0.008 | ###### 0.008 | ###### 0.008 | ###### 0.014 | ###### 0.014 | ###### 0.0047 | ###### 0.0047 |
| ###### BC | ###### 显示值 | ###### 10.006 | ###### 10.006 | ###### 10.007 | ###### 10.007 | ###### 17.329 | ###### 17.329 | ###### 5.7743 | ###### 5.7742 |
|  | ###### 示值误差 | ###### 0.06% | ###### 0.06% | ###### 0.07% | ###### 0.07% | ###### 0.05% | ###### 0.05% | ###### 0.01% | ###### 0.00% |
|  | ###### U，k=2 | ###### 0.008 | ###### 0.008 | ###### 0.008 | ###### 0.008 | ###### 0.014 | ###### 0.014 | ###### 0.0047 | ###### 0.0047 |
| ###### CA | ###### 显示值 | ###### 10.006 | ###### 10.005 | ###### 10.007 | ###### 10.007 | ###### 17.329 | ###### 17.328 | ###### 5.7744 | ###### 5.7744 |
|  | ###### 示值误差 | ###### 0.06% | ###### 0.05% | ###### 0.07% | ###### 0.07% | ###### 0.05% | ###### 0.04% | ###### 0.01% | ###### 0.01% |
|  | ###### U，k=2 | ###### 0.008 | ###### 0.008 | ###### 0.008 | ###### 0.008 | ###### 0.014 | ###### 0.014 | ###### 0.0047 | ###### 0.0047 |

1.6 试验结果

在规定的试验条件下，试品采用规范中的方法，结果符合设备的技术指标要求。

1.7结论

试验结果表明规范项目和技术要求合理、方法正确，可操作性较强。

1.8试验时间和人员

试验时间：2024. 03.20

试验人员：郭子娟、余雪芹

试验地点：国家高电压计量站绝缘预防性试验标准研究室D105

# 试验报告7

# 一、试验目的

选取1台变比测试仪作为试验对象，按规范中规定的主要校准项目进行试验，验证该规范的正确性和可行性。

# 二、试验项目

## 1 变比示值

1.1 试验方法

采用6.2.2方法对被测变比测试仪进行试验。

1.2 试验系统组成和所用设备

| 名称/型号 | 测量范围 | 技术指标 （最大允许误差） |
| --- | --- | --- |
| 变比组别测试仪检定装置/ BBJ-H | 变比范围1~1000 组别1~12 | 单相：±0.01%读数 三相：±0.05%读数 |
| 单盘感应分压器/ FGB-1 | 0～1000V | ±0.0002%读数 |

1.3 被测变比测试仪

| 设备名称 | 型号 | 制造厂商 | 编号 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变压器变比组别极性测试仪 | BZJ-H | 武汉新电电气股份有限公司 | 10A1610001 | 1~1000：±0.2%读数； 1000~10000：±0.5%读数 |

1.4 试验条件

环境温度：22℃，相对湿度：64%

1.5原始数据：

外观检查：符合要求

通电检查：符合要求

相序和组别测试功能检查：符合要求

输出电压检查：符合要求

单相变比示值：

| ###### 标准值 | ###### 显示值 | ###### 示值误差（%） | ###### U，k=2 | ###### 标准值 | ###### 显示值 | ###### 示值误差（%） | ###### U，k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 1 | ###### 1.0001 | ###### 0.01 | ###### 0.0002 | ###### 200 | ###### 199.99 | ###### 0.00 | ###### 0.04 |
| ###### 2 | ###### 2.0007 | ###### 0.04 | ###### 0.0004 | ###### 500 | ###### 500.09 | ###### 0.02 | ###### 0.09 |
| ###### 5 | ###### 5.0005 | ###### 0.01 | ###### 0.0009 | ###### 1000 | ###### 1000.9 | ###### 0.09 | ###### 0.2 |
| ###### 10 | ###### 10.002 | ###### 0.02 | ###### 0.002 | ###### 2000 | ###### 2002.1 | ###### 0.10 | ###### 0.4 |
| ###### 20 | ###### 20.004 | ###### 0.02 | ###### 0.004 | ###### 5000 | ###### 5001.2 | ###### 0.02 | ###### 0.9 |
| ###### 50 | ###### 50.006 | ###### 0.01 | ###### 0.009 | ###### 10000 | ###### 9999.5 | ###### -0.01 | ###### 1.8 |
| ###### 100 | ###### 100.01 | ###### 0.01 | ###### 0.02 | ###### / | ###### / | ###### / | ###### / |

三相变比示值：

| ###### 组别 |  | ###### Y/y0 | ###### Y/y6 | ###### D/d0 | ###### D/d6 | ###### Y/d5 | ###### Y/d11 | ###### D/y5 | ###### D/y11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 变比值 |  | ###### 10 | ###### 10 | ###### 10 | ###### 10 | ###### 17.321 | ###### 17.321 | ###### 5.774 | ###### 5.774 |
| ###### AB | ###### 显示值 | ###### 10.002 | ###### 10.002 | ###### 9.9998 | ###### 10.000 | ###### 17.323 | ###### 17.324 | ###### 5.7775 | ###### 5.7775 |
|  | ###### 示值误差 | ###### 0.02% | ###### 0.02% | ###### 0.00% | ###### 0.00% | ###### 0.01% | ###### 0.02% | ###### 0.06% | ###### 0.06% |
|  | ###### U，k=2 | ###### 0.006 | ###### 0.006 | ###### 0.006 | ###### 0.006 | ###### 0.010 | ###### 0.010 | ###### 0.0035 | ###### 0.0035 |
| ###### BC | ###### 显示值 | ###### 10.005 | ###### 10.004 | ###### 10.001 | ###### 10.001 | ###### 17.325 | ###### 17.325 | ###### 5.7759 | ###### 5.7760 |
|  | ###### 示值误差 | ###### 0.05% | ###### 0.04% | ###### 0.01% | ###### 0.01% | ###### 0.02% | ###### 0.02% | ###### 0.03% | ###### 0.03% |
|  | ###### U，k=2 | ###### 0.006 | ###### 0.006 | ###### 0.006 | ###### 0.006 | ###### 0.010 | ###### 0.010 | ###### 0.0035 | ###### 0.0035 |
| ###### CA | ###### 显示值 | ###### 10.007 | ###### 10.007 | ###### 10.005 | ###### 10.005 | ###### 17.325 | ###### 17.323 | ###### 5.7775 | ###### 5.7771 |
|  | ###### 示值误差 | ###### 0.07% | ###### 0.07% | ###### 0.05% | ###### 0.05% | ###### 0.02% | ###### 0.01% | ###### 0.06% | ###### 0.05% |
|  | ###### U，k=2 | ###### 0.006 | ###### 0.006 | ###### 0.006 | ###### 0.006 | ###### 0.010 | ###### 0.010 | ###### 0.0035 | ###### 0.0035 |

1.6 试验结果

在规定的试验条件下，试品采用规范中的方法，结果符合设备的技术指标要求。

1.7结论

试验结果表明规范项目和技术要求合理、方法正确，可操作性较强。

1.8试验时间和人员

试验时间：2024.05.16

试验人员：郭子娟、余雪芹

试验地点：国家高电压计量站绝缘预防性试验标准研究室D105

# 试验报告8

# 一、试验目的

选取1台变比测试仪作为试验对象，按规范中规定的主要校准项目进行试验，验证该规范的正确性和可行性。

# 二、试验项目

## 1 变比示值

1.1 试验方法

采用6.2.2方法对被测变比测试仪进行试验。

1.2 试验系统组成和所用设备

| 名称/型号 | 测量范围 | 技术指标 （最大允许误差） |
| --- | --- | --- |
| 变比组别测试仪检定装置/ BBJ-H | 变比范围1~1000 组别1~12 | 单相：±0.01%读数 三相：±0.05%读数 |
| 单盘感应分压器/ FGB-1 | 0～1000V | ±0.0002%读数 |

1.3 被测变比测试仪

| 设备名称 | 型号 | 制造厂商 | 编号 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多功能变比测试仪 | CVT2300A | 上海思创电器设备有限公司 | 231088 | 1~6000：±（0.2%读数+3个字） |

1.4 试验条件

环境温度：23℃，相对湿度：68%

1.5原始数据：

外观检查：符合要求

通电检查：符合要求

相序和组别测试功能检查：符合要求

输出电压检查：符合要求

单相变比示值：

| ###### 标准值 | ###### 显示值 | ###### 示值误差（%） | ###### U，k=2 | ###### 标准值 | ###### 显示值 | ###### 示值误差（%） | ###### U，k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 1 | ###### 1.0001 | ###### 0.01% | ###### 0.0004 | ###### 200 | ###### 200.01 | ###### 0.00% | ###### 0.08 |
| ###### 2 | ###### 1.9999 | ###### -0.01% | ###### 0.0008 | ###### 500 | ###### 499.87 | ###### -0.03% | ###### 0.20 |
| ###### 5 | ###### 5.0003 | ###### 0.01% | ###### 0.0020 | ###### 1000 | ###### 1000.1 | ###### 0.01% | ###### 0.4 |
| ###### 10 | ###### 10.000 | ###### 0.00% | ###### 0.004 | ###### 2000 | ###### 1999.5 | ###### -0.03% | ###### 0.8 |
| ###### 20 | ###### 20.000 | ###### 0.00% | ###### 0.008 | ###### 5000 | ###### 5003.4 | ###### 0.07% | ###### 2.0 |
| ###### 50 | ###### 49.998 | ###### 0.00% | ###### 0.020 | ###### 6000 | ###### 6007 | ###### 0.12% | ###### 2 |
| ###### 100 | ###### 100.00 | ###### 0.00% | ###### 0.04 | ###### / | ###### / | ###### / | ###### / |

三相变比示值：

| ###### 组别 |  | ###### Y/y0 | ###### Y/y6 | ###### D/d0 | ###### D/d6 | ###### Y/d5 | ###### Y/d11 | ###### D/y5 | ###### D/y11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 变比值 |  | ###### 10 | ###### 10 | ###### 10 | ###### 10 | ###### 17.321 | ###### 17.321 | ###### 5.774 | ###### 5.774 |
| ###### AB | ###### 显示值 | ###### 9.9968 | ###### 9.9970 | ###### 9.9968 | ###### 9.9968 | ###### 17.317 | ###### 17.319 | ###### 5.7752 | ###### 5.7719 |
|  | ###### 示值误差 | ###### -0.03% | ###### -0.03% | ###### -0.03% | ###### -0.03% | ###### -0.02% | ###### -0.01% | ###### 0.02% | ###### -0.04% |
|  | ###### U，k=2 | ###### 0.0070 | ###### 0.0070 | ###### 0.0070 | ###### 0.0070 | ###### 0.012 | ###### 0.012 | ###### 0.0040 | ###### 0.0040 |
| ###### BC | ###### 显示值 | ###### 9.9968 | ###### 9.9969 | ###### 9.9970 | ###### 9.9970 | ###### 17.315 | ###### 17.317 | ###### 5.7717 | ###### 5.7736 |
|  | ###### 示值误差 | ###### -0.03% | ###### -0.03% | ###### -0.03% | ###### -0.03% | ###### -0.03% | ###### -0.02% | ###### -0.04% | ###### -0.01% |
|  | ###### U，k=2 | ###### 0.0070 | ###### 0.0070 | ###### 0.0070 | ###### 0.0070 | ###### 0.012 | ###### 0.012 | ###### 0.0040 | ###### 0.0040 |
| ###### CA | ###### 显示值 | ###### 9.9970 | ###### 9.9974 | ###### 9.9970 | ###### 9.9969 | ###### 17.315 | ###### 17.317 | ###### 5.7716 | ###### 5.7751 |
|  | ###### 示值误差 | ###### -0.03% | ###### -0.03% | ###### -0.03% | ###### -0.03% | ###### -0.03% | ###### -0.02% | ###### -0.04% | ###### 0.02% |
|  | ###### U，k=2 | ###### 0.0070 | ###### 0.0070 | ###### 0.0070 | ###### 0.0070 | ###### 0.012 | ###### 0.012 | ###### 0.0040 | ###### 0.0040 |

1.6 试验结果

在规定的试验条件下，试品采用规范中的方法，结果符合设备的技术指标要求。

1.7结论

试验结果表明规范项目和技术要求合理、方法正确，可操作性较强。

1.8试验时间和人员

试验时间：2024.06.17

试验人员：郭子娟、赵世杰

试验地点：国家高电压计量站绝缘预防性试验标准研究室D105