# JJF

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF ××××－202×

静电激励器电源校准规范

Calibration Specification for Electrostatic Actuator Supply

（征求意见稿）

本稿完成日期：2024.07

202X－XX－XX发布                          202X－XX－XX实施

国家市场监管总局发布

| 静电激励器电源校准规范 Calibration Specification for Electrostatic Actuator Supply | JJF XXXX－202X |
| --- | --- |

归口单位：全国声学计量技术委员会

起草单位：中国测试技术研究院

本规范委托全国声学计量技术委员会负责解释。

本规范起草人：

鄂治群  （中国测试技术研究院）

尹永钊  （中国测试技术研究院）

汤  晓  （中国测试技术研究院）

罗  浩  （重庆市计量质量检测研究院）

张  涛  （天津市计量监督检测科学研究院）

熊文波  （杭州爱华智能科技有限公司）

戴  斌  （上海思百吉仪器系统有限公司）

目    录

| 引言………………………………………………………………………………… 1 范围 …………………………………………………………………………… 2 引用文件 ……………………………………………………………………… 3 术语和计量单位 ……………………………………………………………… 4 概述 …………………………………………………………………………… 5 计量特性 ……………………………………………………………………… 6 校准条件 ……………………………………………………………………… 6.1 环境条件 …………………………………………………………………… 6.2 主要标准器及其它设备 …………………………………………………… 7 校准项目和校准方法 ………………………………………………………… 7.1 校准项目 …………………………………………………………………… 7.2 校准方法 …………………………………………………………………… 8 校准结果表达 ………………………………………………………………… 8.1 校准记录 …………………………………………………………………… 8.2 校准数据处理 ……………………………………………………………… 8.3 校准证书 …………………………………………………………………… 8.4 校准结果的测量不确定度 ………………………………………………… 9 复校时间间隔 ………………………………………………………………… 附录A 校准记录的内容 ………………………………………………………… 附录B 校准证书的内容 ………………………………………………………… 附录C 测量不确定度评定实例 ………………………………………………… | （Ⅱ） （1） （1） （1） （2） （2） （2） （2） （2） （3） （3） （3） （3） （3） （4） （4） （4） （7） （7） （8） （9） |
| --- | --- |

引    言

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。

本规范参考国家标准GB/T 20441.4－2006《测量传声器  第4部分：工作标准传声器规范》、国家标准GB/T 20441.6－2017《电声学 测量传声器 第6部分：用于测定频率响应的静电激励器》和JJG 175-2015《工作标准传声器检定规程（静电激励器法）》编制。

本规范为首次发布。

静电激励器电源校准规范

- 范围

本规范适用于静电激励器电源的校准。

- 引用文件

本规范引用下列文件：

JJF 1001　通用计量术语及定义

JJF 1034　声学计量名词术语及定义

JJG 175-2015 工作标准传声器检定规程（静电激励器法）

GB/T 3102.7　声学的量和单位

GB/T 3947　声学名词术语

GB/T 20441.6－2017 电声学 测量传声器 第6部分：用于测定频率响应的静电激励器

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 术语和计量单位

本规范采用GB/T 3102.7中规定的量和单位。

JJF 1001、JJF 1034和GB/T 3947中界定的术语和定义适用于本规范。

3.1  静电激励器 electrostatic actuator

用于测量传声器频率响应的装置，它包括置于传声器膜片附近的导电的刚性金属板。该装置在金属板和膜片之间提供一个随时间变化的电压，从而产生能在膜片表面激励出均匀分布的声压的静电力。

［IEC 61094-6:2004，定义3.1］。

- 概述

静电激励器电源是用来供给静电激励器800 V直流电压，同时将交流信号放大，其主要由直流电源模块、交流信号放大器、电阻、电容组成，通过将信号发生器的输出交流信号放大，以满足静电激励器激励电压的要求。可用于实验室和生产线进行传声器的频率响应测量。

- 计量特性

  - 交流信号增益

参考频率下静电激励器电源的信号增益一般不小于20dB。

  - 直流输出电压

静电激励器电源的输出电压通常为800V，相对误差一般不超过±10%。

  - 频率响应

静电激励器电源的频率响应在20Hz~50kHz一般不超过±0.15dB，更高的频率上限的误差可由制造商给出。f0由制造商给出，若无具体规定，则f0取250Hz。

注：由于校准无需做出合格与否的判定，因此上述技术要求仅供参考。

- 校准条件

  - 环境条件

空气温度：(20～30) ℃；

相对湿度：30%～90%；

静压：(80～103) kPa。

  - 测量标准及其他设备

- 声频信号发生器：校准频率范围内总失真不大于0.1 %，在测试期间内的幅值稳定性优于±0.02 dB。

注：可用符合要求的声分析仪的信号输出通道取代信号发生器。

- 前置放大器：校准频率范围内，频率响应不超过±0.1 dB，总失真不大于0.1 %，在测试期间内的稳定性优于±0.01dB。

- 数字电压表：校准频率范围内，交流电压示值的最大允许误差不超过±0.2 %，直流电压示值的最大允许误差不超过±0.05 %。输入阻抗（电压表）

注：可用符合要求的声分析仪输入通道取代数字电压表。

- 静电激励器：参考频率上（通常选取250 Hz），其响应的重复性优于0.04 dB。

- 声分析仪：校准频率范围内，输入通道的频率响应不应超过±0.1 dB，级线性误差不应超过±0.2 dB，电压示值的最大允许误差不超过±0.2 %。

- 高压高阻衰减器：校准频率范围内，衰减量的最大允许误差不超过±0.5%。输入阻抗不小于20GΩ。

- 数字示波器：校准频率范围内，电压幅度测量最大允许误差不超过±0.5%。

- 校准项目和校准方法

  - 校准项目

静电激励器电源的校准项目见表1。实验室应根据静电激励器电源的型号及客户要求，选择相关的校准项目。

表1  静电激励器电源校准项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 技术要求的条号 | 校准方法的条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流信号增益 | 5.1 | 7.2.2 |
| 2 | 直流输出电压 | 5.2 | 7.2.3 |
| 3 | 频率响应 | 5.3 | 7.2.4 |

  - 校准方法

    - 校准前检查

静电激励器电源应具有以下清晰耐久的标志：

——制造商的名称或商标；

——产品的型号；

——产品的序列号。

静电激励器电源应附有单独的出厂资料，出厂资料包括正常工作的供电方式。

    - 信号增益

信号增益校准装置的示意图见图1。

图1  交流信号增益校准示意图

按下列步骤校准静电激励器电源的信号增益：

- 依次连接信号发生器、静电激励器电源、静电激励器、数字电压表；

- 使用数字电压表测量静电激励器电源输入端和输出端的电压值；

- 用输出端的电压值与输入端的电压值之比取对数后乘以20，即为静电激励器电源的信号增益。

按照公式（1）计算静电激励器电源的信号增益：

(1)

式中：

—静电激励器电源的信号增益，dB；

—静电激励器电源的的输入电压，V；

—静电激励器电源的的输出电压，V。

注：校准无法关闭直流输出电压的静电激励器电源时，需在K1与输出端之间串一个隔直流电容。

    - 直流输出电压

输出电压校准装置的示意图见图2。

图2  直流输出电压校准示意图

按下列步骤校准静电激励器电源的输出电压：

- 依次连接静电激励器电源、高压高阻衰减器、数字电压表；

- 开启静电激励器电源开关；

- 使用数字电压表测量经高压高阻衰减器衰减后的电压，将该电压乘以高压高阻衰减器的衰减倍数即为静电激励器电源直流输出电压。

按照公式（2）计算静电激励器电源的输出电压：

（2）

式中：

—静电激励器电源的输出电压，V；

—数字示波器的测量电压示值，V；

—高压高阻衰减器的电压衰减倍数。

注：直流输出电压也可采用1000V DC挡的数字电压表直接测量，通过2只已知阻抗的电阻分压计算获得。

    - 频率响应

频率响应校准装置的示意图见图3。

图3  频率响应校准示意图

按下列步骤校准静电激励器电源的频率响应：

- 依次连接信号发生器、静电激励器电源、静电激励器、哑头与前置放大器、声分析仪；

- 保持信号发生器输出电压不变，在工作频率范围内按照1/3倍频程改变输出信号频率；

- 使用声分析仪测量校准频率范围内输出端的电压信号，以250Hz为参考点，计算静电激励器电源的频率响应。

按照公式（3）计算静电激励器电源的频率响应：

（3）

式中：

—被校频率下静电激励器电源的频率响应，dB；

—被校频率下的输出电压，V；

—参考频率下的输出电压，V。

- 校准结果表达

  - 校准记录

校准记录应尽可能详尽地记载测量数据和计算结果。

推荐的校准记录格式见附录A。

  - 校准数据处理

所有的数据应先计算，后修约。出具校准数据按如下方法修约：

a) 直流输出电压校准数据修约到0.1V；

b) 交流信号增益校准数据应修约到0.1 dB；

c) 频率响应校准数据应修约到0.01 dB。

  - 校准证书

经校准的静电激励器电源应出具校准证书。校准证书应包括的信息及推荐的校准证书内页格式见附录B。

  - 校准结果的不确定度评定

静电激励器电源校准结果的测量不确定度应按JJF 1059.1的要求评定，不确定度评定的实例见附录C。

- 复校时间间隔

静电激励器电源的复校时间间隔建议为一年。然而，复校时间间隔的长短取决于仪器的使用情况（使用部位的重要性、环境条件、使用频率）、使用者、仪器本身质量等诸多因素，因此，客户可根据实际使用情况自主决定复校的时间间隔。

附录A

校准记录的内容

静电激励器电源校准记录的内容及推荐的格式见图A.1。

静电激励器电源校准记录        共  页  第  页

记录编号                               出具证书编号

送校单位

仪器名称                    型号                     序列号

制造厂

一、外观检查：

二、信号增益：      dB

校准结果不确定度：

三、输出电压：      V

校准结果不确定度：

四、频率响应（参考频率        Hz）

| 频率/Hz | 频率响应/dB | 频率/Hz | 频率响应/dB |
| --- | --- | --- | --- |

校准结果不确定度：

图A.1  校准记录的格式

校准依据

使用的基标准装置：

使用的基标准装置不确定度：

校准环境条件：

气压                kPa；温度                ℃；相对湿度                %

校准员                                 核验员

校准日期             年            月            日

图A.1  校准记录的格式（续）

附录B

校准证书的内容

B.1  静电激励器电源的校准证书至少应包括以下信息：

a) 标题：“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书的唯一性标识（如编号）、每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校静电激励器电源的型号、规格及序列号；

g) 进行校准的日期；

h) 本技术规范的名称及代号；

i) 本次校准所用测量标准溯源性及有效性的说明；

j) 校准环境的描述；

k) 校准结果及其测量不确定度的说明；

l) 校准证书签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期；

m) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

n) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

B.2  推荐的静电激励器电源校准证书的内页格式见图B.1。

校 准 结 果              共  页  第  页

一、外观检查：

二、信号增益：      dB

校准结果不确定度：

三、输出电压：      V

校准结果不确定度：

四、频率响应（参考频率        Hz）

| 频率/Hz | 频率响应/dB | 频率/Hz | 频率响应/dB |
| --- | --- | --- | --- |

校准结果不确定度：

图B.1  校准证书内页的格式

校 准 结 果              共  页  第  页

校准依据

使用的基标准装置：

使用的基标准装置不确定度：

校准环境条件：

气压                kPa；温度                ℃；相对湿度                %

图B.1  校准证书内页的格式（续）

附录C

测量不确定度评定实例

C.1　频率响应测量的不确定度评定

1　测量模型

式中：

δi——被校频率下的静电激励器响应级，dB；

——参考频率下的输出电压，dB；

——被校频率下的输出电压，dB。

2　标准不确定度评定

不确定度的主要来源包括：测量重复性、信号发生器的频率响应、静电激励器、哑头、前置放大器、声分析仪、数据修约等。

1）测量重复性引入的标准不确定度分量u1

频率响应的校准结果见表1，以其标准偏差作为重复性引入的不确定度分量。

表1 频率响应测量重复性引入的标准不确定度分量u1

| 频率 /Hz | δf/dB |  |  |  |  |  | 平均值 dB | 标准偏差dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 20 | -0.09 | -0.10 | -0.09 | -0.09 | -0.10 | -0.08 | -0.09 | 0.007 |
| 25 | -0.09 | -0.08 | -0.09 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | 0.005 |
| 31.5 | -0.08 | -0.07 | -0.08 | -0.07 | -0.07 | -0.08 | -0.07 | 0.005 |
| 40 | -0.05 | -0.06 | -0.07 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | 0.004 |
| 50 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 0.001 |
| 63 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 0.004 |
| 80 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | 0.006 |
| 100 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.001 |
| 125 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.005 |
| 160 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.001 |
| 200 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.000 |
| 250 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.001 |
| 315 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 630 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.001 |
| 1250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 1600 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.001 |
| 2000 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.001 |
| 2500 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.001 |
| 3150 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.001 |
| 4000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.001 |
| 5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.001 |
| 6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.001 |
| 8000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.001 |
| 10000 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.001 |
| 12500 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.000 |
| 16000 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 0.001 |
| 20000 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 0.001 |
| 25000 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.001 |
| 31500 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | 0.001 |
| 40000 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.05 | 0.001 |
| 50000 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 0.001 |

2）信号发生器的频率响应引入的标准不确定度分量u2

由上级证书可知，信号发生器的频率响应优于±0.02dB，其引入的标准不确定度按均匀分布估计，则信号源稳定度引入的不确定度分量：

dB

3）静电激励器电压—声压转换引入的标准不确定度分量u3

静电激励器引入的不确定度主要是由电压—声压转换引起的，参考制造商提供的数据，列于表2。

表2 电压—声压转换等引入的标准不确定度分量

| 频率/Hz | 20 | 100 | 125 | 250 | 500 | 4000 | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | 50000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压—声压转换u3/dB | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.026 | 0.037 | 0.040 | 0.076 | 0.076 |

4）哑头的频率响应引入的标准不确定度分量u4

哑头的频率响应引入的不确定度，参考制造商提供的数据，列于表3。

表3哑头的频率响应引入的标准不确定度分量

| 频率/Hz | 20 | 50 | 100 | 200 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u4/dB | 0.023 | 0.018 | 0.014 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |

5）前置放大器的频率响应引入的标准不确定度分量u5

前置放大器的频率响应优于±0.01dB，其引入的标准不确定度按均匀分布估计，则前置放大器的频率响应引入的不确定度分量：

dB

6）声分析仪的频率响应引入的标准不确定度分量u6

在20Hz～50kHz的频率范围内，声分析仪的频率响应优于±0.02dB，包含因子k=2，则声分析仪的频率响应引入的不确定度分量u6大约为0.01dB。

7）数据修约等其他影响因素引入的标准不确定度分量u7

估计其他因素引入的标准不确定度，他影响因素引入的标准不确定度分量u7，估计为0.01 dB。

F.4.3合成标准不确定度

静电激励器电源的频率响应的测量不确定度的来源及数值汇总于表4中。对于没提供数据的频率点，根据不确定度分量的规律，取相邻频率点的最大值。由于表中各分量独立无关，得到的合成标准不确定度uC见表4。

F.4.4扩展不确定度

取包含因子k=2，则静电激励器电源频率响应的扩展不确定度见表4。

表4频率响应的测量不确定度分析

| 序号 | 来源 | 符号 | 20 Hz | 25 Hz | 31.5 Hz | 40 Hz | 50 Hz | 63 Hz | 80 Hz | 100 Hz | 125 Hz | 160 Hz | 200 Hz | 250 Hz | 315 Hz | 400 Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重复性 | u1 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | 0.004 | 0.006 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 信号发生器 | u2 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| 3 | 电压—声压转换 | u3 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| 4 | 哑头 | u4 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| 5 | 前置放大器 | u5 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
| 6 | 声分析仪 | u6 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| 7 | 其他 | u7 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| 标准不确定度 |  | uC | 0.080 | 0.033 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.028 | 0.029 | 0.029 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 扩展不确定度（k=2） |  | U | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |

表4频率响应的测量不确定度分析（续）

| 序号 | 来源 | 符号 | 500 Hz | 630 Hz | 800 Hz | 1 kHz | 1.25 kHz | 1.6 kHz | 2 kHz | 2.5 kHz | 3.15 kHz | 4 kHz | 5 kHz | 6.3 kHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重复性 | u1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 2 | 信号发生器 | u2 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| 3 | 电压—声压转换 | u3 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.026 | 0.026 |
| 4 | 哑头 | u4 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| 5 | 前置放大器 | u5 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
| 6 | 声分析仪 | u6 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| 7 | 其他 | u7 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| 标准不确定度 |  | uC | 0.070 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.035 |
| 扩展不确定度（k=2） |  | U | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |

表4灵敏度级的频率响应的测量不确定度分析（续）

| 序号 | 来源 | 符号 | 8 kHz | 10 kHz | 12.5 kHz | 16 kHz | 20 kHz | 25 kHz | 31.5 kHz | 40 kHz | 50 kHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重复性 | u1 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 2 | 信号发生器 | u2 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| 3 | 电压—声压转换 | u3 | 0.026 | 0.037 | 0.037 | 0.040 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.076 |
| 4 | 哑头 | u4 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| 5 | 前置放大器 | u5 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
| 6 | 声分析仪 | u6 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| 7 | 其他 | u7 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| 标准不确定度 |  | uC | 0.035 | 0.044 | 0.044 | 0.046 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.079 |
| 扩展不确定度（k=2） |  | U | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |