# 《噪声变送器电流输出特性校准规范》

# 实验验证报告

《噪声变送器电流输出特性校准规范》起草小组

2024.7.6

## 《噪声变送器电流输出特性校准规范》实验报告

### 基本情况

1.1实验时间和地点

实验时间为2024年3月~6月，实验地点为辽宁省计量科学研究院声学振动室。

实验温度为20.5 C~23.2 C，湿度为34 %RH~56%RH，气压为99.5 kPa~101.6kPa

1.2 实验方法

本实验采用《噪声变送器电流输出特性校准规范》（征求意见稿）中描述的方法。

1.3 实验用标准器和配套设备

表1.  实验室的计量标准器和配套设备

| 名称 | 型号 | 编号 | 制造单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 声校准器 | 4231 | 3028117 | 丹麦B&K公司 |
| 活塞发声器 | 4228 | 3234890 | 丹麦B&K公司 |
| 前置放大器 | 2669 | 2783832 | 丹麦B&K公司 |
| 声学分析仪 | 3160-A-042 | 3160-107949 | 丹麦B&K公司 |
| 数字电流表 | 2000 | 0964411 | KEITHLEY |
| 消声箱 | 2.00m×1.40m×1.40m | 2009 | 慈溪 |
| 低频耦合腔 | AWA6153S+ | 2008783 | 杭州爱华 |
| 精密衰减器 | LXY-PA-1 | 1148 | 灵兴元 |
| 声源 | LXY100-20K | 20191006 | 灵兴元 |

1.4实验用样机

本次实验共使用了以下3台样机：

- 台湾路昌公司生产的TR-SLT1A4型噪声变送器，编号：Q449748；

- 杭州兆华生产的2110型噪声变送器，编号：201138；

- 杭州兆华生产的2112型噪声变送器，编号：220534；

### 2、实验数据

本实验进行了以下三个项目的实验：

| 序号 | 项目名称 | 技术要求的条号 | 校准方法的条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参考条件下的电流输出 | 5.1 | 7.2.2 |
| 2 | 频率响应 | 5.2 | 7.2.3 |
| 3 | 幅值级线性 | 5.3 | 7.2.4 |
| 4 | 线性工作范围 | 5.4 | 7.2.5 |
| 5 | 自生噪声 | 5.5 | 7.2.6 |

样机1

台湾路昌公司生产的TR-SLT1A4型噪声变送器，编号：Q449748；

1指示声级调整

声校准器的型号   4228   ；声压级        124.0        dB。

噪声变送器在参考环境条件等效自由场声压级下的输出      15.71      mA。

2频率响应(参考频率f0=        250       Hz)

| 频率 （Hz） | 参考声压级 （dBA，参考20μPa） | 电流输出 （mA） | 灵敏度 （mA/dB） | 相对偏差 （dB, 参考SC） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 53.5 | 10.77 | 0.1265 | 0.26 |
| 31.5 | 64.6 | 11.92 | 0.1226 | -0.01 |
| 63 | 77.8 | 13.48 | 0.1219 | -0.06 |
| 125 | 87.9 | 14.82 | 0.1231 | 0.02 |
| 250 | 95.4 | 15.71 | 0.1227 | / |
| 500 | 80.8 | 14.01 | 0.1239 | 0.08 |
| 1000 | 84.0 | 14.34 | 0.1231 | 0.02 |
| 2000 | 85.2 | 14.54 | 0.1237 | 0.07 |
| 4000 | 85.0 | 14.30 | 0.1212 | -0.11 |
| 8000 | 82.9 | 14.28 | 0.1240 | 0.09 |

频率响应(参考频率f0=        1000       Hz)

| 频率 （Hz） | 参考声压级 （dBA，参考20μPa） | 电流输出 （mA） | 灵敏度 （mA/dB） | 相对偏差 （dB, 参考SC） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 53.5 | 10.77 | 0.1265 | 0.24 |
| 31.5 | 64.6 | 11.92 | 0.1226 | -0.03 |
| 63 | 77.8 | 13.48 | 0.1219 | -0.09 |
| 125 | 87.9 | 14.82 | 0.1231 | 0.00 |
| 250 | 95.4 | 15.71 | 0.1227 | -0.02 |
| 500 | 80.8 | 14.01 | 0.1239 | 0.06 |
| 1000 | 84.0 | 14.34 | 0.1231 | / |
| 2000 | 85.2 | 14.54 | 0.1237 | 0.04 |
| 4000 | 85.0 | 14.30 | 0.1212 | -0.14 |
| 8000 | 82.9 | 14.28 | 0.1240 | 0.06 |

3幅值级线性度

| 频率 （Hz） | 标准声压级 （dBA，参考20μPa） | 电流输出 （mA） | 灵敏度 （mA/dB） | 相对偏差 （dB, 参考SC） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 | 75.4 | 13.24 | 0.1225 | -0.01 |
|  | 95.4 | 15.71 | 0.1227 | / |
|  | 125.4 | 19.31 | 0.1221 | -0.05 |

4 自生噪声

| 频率计权 | 本机噪声/mA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| A | 7.73 | 7.81 | 7.88 | 7.81 |

样机2

杭州兆华生产的2110型噪声变送器，编号：201138；

1指示声级调整

声校准器的型号   4231   ；声压级        94.0        dB。

噪声变送器在参考环境条件等效自由场声压级下的输出      13.85      mA。

2频率响应(参考频率f0=        1000       Hz)

| 频率 （Hz） | 参考声压级 （dBA，参考20μPa） | 电流输出 （mA） | 灵敏度 （mA/dB） | 相对偏差 （dB, 参考SC） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 53.62 | 8.389 | 0.1291 | -0.29 |
| 31.5 | 64.47 | 9.932 | 0.1323 | -0.07 |
| 63 | 77.78 | 11.72 | 0.1327 | -0.04 |
| 125 | 87.80 | 13.06 | 0.1329 | -0.03 |
| 250 | 95.31 | 14.06 | 0.1329 | -0.03 |
| 500 | 80.65 | 12.26 | 0.1354 | 0.13 |
| 1000 | 84.38 | 12.64 | 0.1334 | / |
| 2000 | 85.32 | 12.84 | 0.1346 | 0.07 |
| 4000 | 85.13 | 12.84 | 0.1349 | 0.10 |
| 8000 | 82.80 | 12.49 | 0.1343 | 0.06 |

3幅值级线性

| 频率 （Hz） | 参考声压级 （dBA，参考20μPa） | 电流输出 （mA） | 灵敏度 （mA/dB） | 相对偏差 （dB, 参考SC） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 34.0 | 6.473 | 0.1731 | 2.30 |
|  | 44.0 | 7.353 | 0.1376 | 0.31 |
|  | 54.0 | 8.606 | 0.1340 | 0.07 |
|  | 64.0 | 9.923 | 0.1335 | 0.04 |
|  | 74.0 | 11.239 | 0.1331 | 0.02 |
|  | 84.0 | 12.58 | 0.1333 | 0.03 |
|  | 94.0 | 13.90 | 0.1331 | 0.02 |
|  | 104.0 | 15.21 | 0.1329 | / |
|  | 114.0 | 16.55 | 0.1330 | 0.01 |
|  | 124.0 | 17.88 | 0.1330 | 0.01 |
|  | 125.0 | 18.01 | 0.1330 | 0.01 |
|  | 126.0 | 18.14 | 0.1329 | 0.00 |
|  | 127.0 | 18.29 | 0.1330 | 0.01 |
|  | 128.0 | 18.41 | 0.1330 | 0.01 |
|  | 131.5 | 18.98 | 0.1339 | 0.07 |
|  | 136.6 | 19.01 | 0.1283 | -0.30 |

4：线性工作范围：    92.6       dB

5 自生噪声

| 频率计权 | 本机噪声/mA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| A | 4.04 | 4.05 | 4.06 | 4.05 |

样机3

杭州兆华生产的2112型噪声变送器，编号：220534；

1指示声级调整

声校准器的型号   4231   ；声压级        94.0        dB。

噪声变送器在参考环境条件等效自由场声压级下的输出      13.87      mA。

2频率响应(参考频率f0=        1000       Hz)

| 频率 （Hz） | 标准声压级 （dBA，参考20μPa） | 电流输出 （mA） | 灵敏度 （mA/dB） | 相对偏差 （dB, 参考SC） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 53.50 | 8.892 | 0.1327 | 0.76 |
| 25 | 59.15 | 9.451 | 0.1451 | 0.35 |
| 31.5 | 64.47 | 9.981 | 0.1385 | 0.05 |
| 40 | 69.41 | 10.58 | 0.1338 | -0.03 |
| 50 | 73.71 | 11.12 | 0.1326 | -0.06 |
| 63 | 77.78 | 11.67 | 0.1320 | -0.05 |
| 80 | 81.60 | 12.19 | 0.1322 | -0.03 |
| 100 | 84.84 | 12.63 | 0.1325 | -0.02 |
| 125 | 87.80 | 13.03 | 0.1326 | -0.02 |
| 160 | 90.73 | 13.42 | 0.1327 | -0.01 |
| 200 | 93.14 | 13.75 | 0.1328 | -0.01 |
| 250 | 95.31 | 14.03 | 0.1329 | -0.01 |
| 315 | 97.34 | 14.31 | 0.1328 | 0.00 |
| 400 | 99.21 | 14.55 | 0.1329 | -0.01 |
| 500 | 100.7 | 14.76 | 0.1328 | 0.00 |
| 630 | 102.0 | 14.94 | 0.1330 | 0.00 |
| 800 | 103.2 | 15.10 | 0.1330 | 0.01 |
| 1000 | 104.0 | 15.20 | 0.1331 | / |
| 1250 | 104.6 | 15.29 | 0.1330 | 0.01 |
| 1600 | 105.0 | 15.34 | 0.1331 | 0.01 |
| 2000 | 105.2 | 15.36 | 0.1331 | 0.00 |
| 2500 | 105.2 | 15.37 | 0.1330 | 0.01 |
| 3150 | 105.1 | 15.37 | 0.1331 | 0.02 |
| 4000 | 104.9 | 15.34 | 0.1333 | 0.02 |
| 5000 | 104.5 | 15.27 | 0.1332 | 0.00 |
| 6300 | 103.8 | 15.14 | 0.1330 | -0.03 |
| 8000 | 102.8 | 14.98 | 0.1326 | -0.05 |
| 10000 | 101.4 | 14.70 | 0.1322 | -0.12 |
| 12500 | 99.67 | 14.28 | 0.1311 | -0.29 |
| 16000 | 97.24 | 13.45 | 0.1287 | -0.75 |
| 20000 | 94.63 | 11.85 | 0.1220 | -2.07 |

3幅值线性度(线性工作范围)

| 频率 （Hz） | 标准声压级 （dBA，参考20μPa） | 电流输出 （mA） | 灵敏度 （mA/dB） | 相对偏差 （dB, 参考SC） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 44.0 | 7.343 | 0.1380 | 0.32 |
|  | 54.0 | 8.585 | 0.1340 | 0.06 |
|  | 64.0 | 9.919 | 0.1338 | 0.06 |
|  | 74.0 | 11.24 | 0.1335 | 0.04 |
|  | 84.0 | 12.58 | 0.1336 | 0.04 |
|  | 97.0 | 13.92 | 0.1336 | 0.04 |
|  | 104.0 | 15.20 | 0.1330 | / |
|  | 114.0 | 16.57 | 0.1334 | 0.03 |
|  | 124.0 | 17.96 | 0.1339 | 0.06 |
|  | 125.0 | 18.10 | 0.1340 | 0.07 |
|  | 126.0 | 18.24 | 0.1341 | 0.07 |
|  | 127.0 | 18.38 | 0.1341 | 0.07 |
|  | 128.0 | 18.52 | 0.1342 | 0.08 |
|  | 136.6 | 19.16 | 0.1299 | -0.21 |

4：线性工作范围：    92.6       dB

5 自生噪声

| 频率计权 | 本机噪声/mA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| A | 4.02 | 4.03 | 4.04 | 4.03 |

### 3 结论

根据各表中的实验数据分析，测量的重复性好，实验数据可信。样机的试验项目均符合本规范的计量性能要求。实验验证说明，本规范所提出的计量性能要求合理，设计的试验方法和要求的实验条件合理、可行，可满足噪声变送器电流输出特性计量校准的要求。