JJF

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXXX-XXXX

分布式光纤振动传感解调仪

校准规范

Calibration Specification for Distributed Optical Fiber Vibration Sensing Demodulation System

（报批稿）

XXXX-XX-XX   发布           XXXX-XX-XX   实施

国家市场监督管理总局 发 布

分布式光纤振动传感解调仪校准规范

JJF XX-20XX

Calibration Specification for Distributed optical fiber vibration sensing Demodulation system

| 归 口 单 位： | 全国光学计量技术委员会 |
| --- | --- |
| 主要起草单位： | 天津市计量监督检测科学研究院 中国信息通信研究院 |

本本规范委托全国光学计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

李元耀 (天津市计量监督检测科学研究院)

张  涛 (天津市计量监督检测科学研究院)

孙小强 （中国信息通信研究院）

参加起草人：

丁振杨 (天津大学)

刘  柯 (天津求实飞博科技有限公司)

封  皓 (天津精仪精测科技有限公司)

目   录

1  范围	1

2  引用文件	1

4  计量特性	2

4.1 最大测量长度误差	2

4.2 定位误差	2

4.3 空间分辨率	2

4.4 输出中心波长	2

4.5 输出光功率	2

4.7 振动频率误差	2

4.8振动漏报率	2

5  校准条件	2

5.1 环境条件	2

6  校准项目和校准方法	3

7	校准结果表达	5

8	复校时间间隔	5

校准证书内容	6

引  言

JJF ××××—××××《分布式光纤振动传感系统校准规范》（以下简称本规范）是针对分布式光纤振动传感系统的计量技术法规。本规范的编写以JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》为基础和依据。

本规范为首次发布。

分布式光纤振动传感系统校准规范

# 1  范围

本规范适用于分布式光纤振动传感系统的校准。

# 2  引用文件

本规范引用下列文件：

JJG 959-2001《光时域反射计检定规程》

JJF 1198-2008《通信用可调谐激光源校准规范》

JJG 2054-2015 《振动计量器具》

JJG 676-2019 《测振仪检定规程》

JJG 233-2008 《压电加速度计检定规程》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  概述

分布式光纤振动传感系统，又称分布式光纤振动检测（DVS）系统，是由监测主机和传感光缆组成。

扫频光源

耦合器

探测器

测试端口

参考臂

测量臂

反射镜

图1 分布式光纤振动传感系统工作原理图

传感系统依据光弹效应或者拉曼散射等基本原理实现监测。光弹效应使光纤在受到微小应变时折射率发生变化，进而引起光纤中瑞利散射光信号的干涉相位发生变化，实现对探测光缆周围环境中的振动或者声波信号的分布式探测；而利用光纤的本征特性、光纤受激拉曼散射的放大原理、光纤的反斯托克斯拉曼散射波强度受光纤振动调制的原理和光时域反射原理也可以实现振动传感监测。其工作原理图如图1所示。

入射光与光纤沿线某点的后向散射光产生干涉，该点上的声音或振动的变化会引起该干涉光相位的线性变化，因此在接收端对该点的干涉光相位进行解调就可以确定声音或振动的变化量。由于光纤在空间中的连续分布，可以定量检测到空间上的任意一点发生的物理量的变化，从而实现分布式传感。

# 4  计量特性

# 4.1 最大测量长度误差：≤20m

# 4.2 定位误差：优于±20m

# 4.3 空间分辨率误差：（0-20）m

# 4.4 输出中心波长：（1525~1610） nm

# 4.5 输出光功率：（-30~+14）dBm

# 4.7 振动频率误差：＜5%

# 4.8振动漏报率：≤10%

注：校准工作不做判断合格与否，上述计量特性要求仅供参考。

# 5  校准条件

# 5.1  环境条件

5.1.1 环境温度：（235） ℃，校准期间温度变化不超过2 ℃；

5.1.2 相对湿度：80％；

5.1.3 供电电压：（220±11） V，频率：(50±1） Hz；

5.1.4 周围无影响校准结果的振动和强磁场。

5.2  校准用计量器具

5.2.1 光时域反射计（OTDR）：优于±（1+2×10-5·L+取样分辨力）m，L为测试距离；

5.2.2 振动标准装置：振动频率范围：（10~5000）Hz，频率扩展不确定度优于0.5%，加速度测量不确定度优于3% (k=2)。

5.2.3 光功率计：测量不确定度：5% (k=2)

5.2.4 标准钢卷尺：MPE:±（0.03+0.03L）mm，L以米为单位，当L不是整数米时，取最接近的较大整数。

5.2.5 校准用光纤：FC/APC单模光纤

注：允许使用其他满足测量不确定度要求的标准器进行校准。

# 6  校准项目和校准方法

6.1 校准前的准备

6.1.1目视检查部件安装是否牢固，表面有无影响计量性能的碰伤、划痕及影响校准结果的其它缺陷；

6.1.2 按被校分布式光纤振动传感系统要求的电压加电，观察自检是否通过，显示是否正常，有无异味等异常现象；

6.1.3 按被校分布式光纤振动传感系统要求进行光路的准直和自校校准。

6.2 最大测量长度

a) 按仪器技术说明书的最大测量长度准备校准用光纤，光纤两端熔接FC/APC光纤跳线，也可以一端熔接FC/APC光纤跳线，另一端用切割刀处理端面；

b) 将校准用光纤放置在隔震平台，将校准用光纤接入到OTDR中；

c) 测量背向反射曲线，搜索末端反射峰位置，计算反射峰平均位置，得到校准用光纤长度；

d) 重复步骤c）3次，取平均值为校准用光纤标准长度L1；

e) 将校准用光纤接入待检仪器，重复步骤c）d），得到校准用光纤长度L2，则L=L2-L1为最大测量长度示值误差。

6.3 定位误差

a) 准备≥3段长度不等的校准用光纤，每段光纤均两端熔接FC/APC接头，每段光纤长度>待检仪器的空间分辨率，将校准用光纤用法兰盘连接，连接后总长度小于待检仪器的最大测量长度。

b) 将待测光纤放置在隔震平台，若校准用光纤≥10 m，则将校准用光纤接入到OTDR中，测量背向反射曲线，搜索反射峰位置，计算反射峰平均位置，得到校准用光纤≥3处损耗位置（法兰盘连接处），分别为P11，P21，P31；若校准用光纤<10 m，则用标准钢卷尺读取位置间隔（法兰盘连接处），分别为P11，P21，P31

d) 将校准用光纤接入待检仪器，重复步骤c）,得到校准用光纤长度P12，P22，P32，分别计算损耗处的位置示值误差，P1= P12-P11，P2=P22-P21，P3= P32-P31，取P1 P2，P3平均值为最终测量结果

6.4 空间分辨率

a) 按仪器技术说明书，准备校准用光纤，光纤两端熔接FC/APC接头，光纤上任意位置取两点，间隔为待检仪器的标称空间分辨率。将选取的两点位置粘于振动台上，其余光纤位于振动台外；

b) 将校准用光纤一段接入待检仪器，开启振动台，观察待检仪器示值，并调整待检位置间隔，直到待检仪器极限分辨为止，然后关闭振动台；

c) 若待检仪器空间分辨率＞10 m，则将校准用光纤接入OTDR，在极限分辨力处的两点绕环，读取位置间隔，将此间隔的平均值作为第一次测量结果；若待检仪器空间分辨率≤10 m，则在极限分辨力处的两点绕环，用标准钢卷尺读取位置间隔，将此间隔的平均值作为第一次测量结果；

d）重复步骤c），测量3次取平均值作为空间分辨率校准值。

6.5 输出中心波长

a) 仪器连接示意图如图2所示。将分布式光纤振动传感系统主机的输出端接入光谱分析仪，通过光谱分析仪得到起始波长和终止波长，进而计算出输出中心波长范围；

b) 重复上述操作记录n(n3)次得到的测量结果，由光谱分析仪测得的起始中心波长示值以及终止中心波长示值，最后利用公式（7）来得到输出中心波长：

分布式光纤振动传感系统主机

光谱分析仪

图2 输出中心波长校准连接示意图

6.6 输出光功率

a) 仪器连接示意图如图4所示

分布式光纤振动传感系统主机

光谱分析仪或光功率计

图3 光功率校准连接示意图

b) 按被较仪器说明书要求选择波长

c）在光谱仪或光功率计上读出最大输出功率值，并记录。

6.7 振动频率误差

a) 按仪器技术说明书，准备被检设备和待测光纤，参照待检仪器的标称空间分辨率，将待测光纤按照标准振动台的尺寸做出适当大小的光纤环，将制作好的光纤环作为信号传感部分粘于振动台上，其余光纤位于振动台外。

b) 开启振动台，设定目标振动频率和振动加速度，观察待检仪器示值，记录振动台的标准频率，调整振动台的振动频率，直到所有检测完成为止，然后关闭振动台。

c)取测量值与标称值差值的最大值作为校准结果。

6.8 振动漏报率

a）按6.7设置光纤、待检解调仪和振动台，将振动台的振动频率设置为任一解调仪能分辨的频率；

b）开启振动台，在待检解调仪上连续测量振动频率值20次，其中无法分辨频率的次数为n

c）取n/20为校准结果。

# 校准结果表达

经校准的传感系统出具校准证书，校准证书校准内容见附录A。

# 复校时间间隔

- 标准块复校时间间隔可根据实际使用情况由使用用户确定，建议复校时间间隔一般不超过1年。

- 校准证书内页推荐格式

证书编号：

共 页第 页

- 仪器最大测量长度误差

- 仪器定位误差

- 仪器空间分辨率

- 仪器中心波长

- 仪器输出光功率

- 仪器测振频率误差

- 仪器振动漏报率

- 附录B

- 校准原始记录推荐格式

证书编号：

共 页第 页

- 外观及工作正常性检查

| 外观 |  |
| --- | --- |
| 基本操作功能 |  |
| 菜单操作、数据存储功能 |  |

- 仪器最大测量长度

| 测量次数i | 最大测量长度显示值(km) | 最大测量长度参考值(km) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| · · · | · · · | · · · |
| n |  |  |
| 平均值 |  |  |
| 示值误差(m) |  |  |

- 仪器定位误差

| 测量点Pi | 定位误差显示值(m) | 定位误差参考值(m) |
| --- | --- | --- |
| P1 |  |  |
| P2 |  |  |
| P3 |  |  |
| 平均值 |  |  |
| 示值误差(m) |  |  |

- 仪器空间分辨率

| 测量次数i | 空间分辨率实测值(m) |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 平均值 |  |

- 仪器中心波长

| 测量次数i | 实测值(nm) |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 平均值 |  |

- 仪器输出光功率

| 测试波长： |  |
| --- | --- |
| 测量次数i | 输出光功率实测值(dBm) |
| 1 |  |
| 2 |  |
| · · · | · · · |
| n |  |
| 平均值 |  |

- 振动频率误差

| 测量值（Hz） 参考值（Hz） | 测量次数 |  |  | 平均值(Hz) | 示值误差(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |

- 振动漏保率

| 测量次数 | 测量值 （Hz） | 测量次数 | 测量值 （Hz） | 测量次数 | 测量值 （Hz） | 测量次数 | 测量值 （Hz） | 漏报次数 | 漏报率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 6 |  | 11 |  | 16 |  | 1 | 5% |
| 2 |  | 7 |  | 12 |  | 17 |  |  |  |
| 3 |  | 8 |  | 13 |  | 18 |  |  |  |
| 4 |  | 9 |  | 14 |  | 19 |  |  |  |
| 5 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  |  |  |

| 温度 |  | ℃ | 相对湿度 |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准地点 |  |  | 校准日期 |  |  |

校准人（签名）：			核验人（签名）：