- 分布式光纤振动传感系统计量校准规范试验报告

- 实验目的

为编写《分布式光纤振动传感解调仪计量校准规范》提供依据、验证方法、测量数据等，确保该校准规范的可行性和校准结果不确定度评定的合理性，针对分布式光纤振动传感解调仪（DVS）进行了以下试验。

- 实验地点及时间

地点：天津市计量监督检测科学研究院

时间：2024年7月10日

- 环境条件

温度：25 ℃

相对湿度：43 ％

电压：220 V，频率50 Hz；

- 校准设备

- 1、OTDR：AQ7280；

- 2、光功率计：8164B；

- 3、光谱分析仪：YOKOGAWA AQ6370D；

- 4、标准振动台、振动标准套组、信号发生器；

- 5、单模光纤：G.652D；

- 6、光纤长度传递标准；

- 7、FC/APC单模光纤跳线。

- 校准人

代志伟，李海腾，闪霁芳

- 被校仪器信息

仪器名称：分布式光纤振动监测系统

制造厂：天津精仪精测科技有限公司

- 校准方法及结果

- （一）校准项目

- 最大测量长度误差

- 定位误差

- 空间分辨率

- 输出中心波长

- 输出光功率

- 振动频率

- 振动漏报率

- （二）校准方法

参照《分布式光纤振动传感解调仪计量校准规范》（报批稿）中的校准方法进行校准。

- （三）校准结果

- 1. 最大测量长度误差

| 测量值（km） 参考值（km） | 测量次数 |  |  | 平均值(km) | 示值误差(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 10.64469 | 10.648 | 10.621 | 10.703 | 10.657 | 12.6 |

DVS最大测量长度示值误差：12.6 m

- 定位误差

| 测量值（km） 参考值（km） | 测量次数 |  |  | 平均值(km) | 示值误差(m) | 示值误差平均值(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1.01847 | 1.029 | 1.030 | 1.015 | 1.024 | 6.0 | 8.0 |
| 1.07391 | 1.080 | 1.079 | 1.079 | 1.079 | 5.3 |  |
| 1.13654 | 1.143 | 1.147 | 1.146 | 1.145 | 8.6 |  |
| 1.21046 | 1.218 | 1.221 | 1.219 | 1.219 | 8.9 |  |
| 1.27001 | 1.282 | 1.282 | 1.280 | 1.281 | 11.1 |  |

DVS定位误差：8.0 m

- 空间分辨率

| 测量值（m） 标称值（m） | 测量次数 |  |  | 平均值(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| 10 | 9.0 | 8.9 | 9.6 | 9.17 |

DVS空间分辨率：9m

- 输出中心波长

| 输出中心波长（nm） | 测量次数 |  |  | 平均值(nm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| 测量值 | 1550.2740 | 1550.2400 | 1550.2640 | 1550.2593 |

DVS输出中心波长：1550.2593 nm

- 输出光功率

波长设置：1550nm

| 光功率（mW） | 测量次数 |  |  | 平均值(mW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| 测量值 | 3.203 | 3.237 | 3.220 | 3.220 |

DVS输出光功率：3.220 mW=5.08dBm

- 振动频率误差

| 测量值（Hz） 参考值（Hz） | 测量次数 |  |  | 平均值(Hz) | 示值误差(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
| 80 | 80 | 80 | 81 | 80.3 | 1% |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 300 | 304 | 296 | 302 | 300.7 | 1% |
| 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |

DVS振动频率示值误差：1%

- 振动漏报率

| 测量次数 | 测量值 （Hz） | 测量次数 | 测量值 （Hz） | 测量次数 | 测量值 （Hz） | 测量次数 | 测量值 （Hz） | 漏报次数 | 漏报率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 6 | 80 | 11 | 80 | 16 | 80 | 1 | 5% |
| 2 | 80 | 7 | 80 | 12 | 80 | 17 | 81 |  |  |
| 3 | 81 | 8 | / | 13 | 80 | 18 | 80 |  |  |
| 4 | 81 | 9 | 81 | 14 | 81 | 19 | 81 |  |  |
| 5 | 81 | 10 | 81 | 15 | 81 | 20 | 81 |  |  |

DVS振动频率示值误差：10%

- 实验结论

该实验结果证明，《分布式光纤振动传感解调仪计量校准规范》（报批稿）中所提出的校准方法和装置均能满足要求，具有较强的实施性。