- 产业专用计量技术规范

- 碟形弹簧和螺旋压缩弹簧弹簧特性测试规范

- 测量不确定度分析报告

北京航天计量测试技术研究所 二〇二四年九月十日

- 碟形弹簧和螺旋压缩弹簧弹簧特性测试规范

- 测量不确定度分析报告

1  概述

依据JJF 1059.1的要求，根据本规范规定的原理、条件和方法，以碟形弹簧和螺旋压缩弹簧进行3次弹簧特性测试为例，给出弹簧特性的测量不确定度评定分析。

- 2  弹簧特性测量不确定度评定

- 2.1  测量模型

弹簧负荷均值测量模型，按公式（1）。

f=1ni=1nfi                             （1）

式中：

f—— n次测量，弹簧负荷均值，（N）；

fi——第i次测量，弹簧负荷值，（N）；

——测量次数，按客户要求，一般为3次。

弹簧变形量均值测量模型按公式（2）计算。

l=1ni=1nli                       （2）

式中：

l—— n次测量，弹簧变形量均值，（mm）；

li——第i次测量，弹簧变形量值，（mm）。

- 2.2  标准不确定度来源

弹簧特性测量标准不确定度来源及说明见表1。

- 表1  弹簧特性测量标准不确定度分量来源和说明

| 序号 | 符号 | 标准不确定度分量名称 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | uc(f) | 弹簧特性测量的标准不确定度分量 | 负荷测量重复性引入的标准不确定度分量 | 用A类方法评定 |
|  |  |  | 负荷测量设备引入的标准不确定度分量 | 用B类方法评定 |
|  |  |  | 变形量测量重复性引入的标准不确定度分量 | 用A类方法评定 |
|  |  |  | 变形量测量设备引入的标准不确定度分量 | 用B类方法评定 |

负荷测量引入的标准不确定度分量及变形量测量引入的标准不确定度分量二者互不相关。

- 2.3  标准不确定度评定

- 2.3.1  负荷测量引入的相对标准不确定度分量的评定

2.3.1.1  负荷测量重复性引入的相对标准不确定度分量uf1

负荷测量重复性按公式（3）计算。

Rf=fmax−fminf×100                         （3）

式中：

R——负荷测量重复性，%；

fmax——负荷测量的最大值，（N）；

fmin——负荷测量的最小值，（N）。

负荷测量重复性引入的相对标准不确定度uf1按公式（4）计算。

uf1=RC×n×100                         （4）

式中：

C——根据测量次数查表得到的极差系数，取值见表2。

- 表2　极差系数

| n | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 1.13 | 1.69 | 2.06 | 2.33 | 2.53 | 2.70 | 2.85 | 2.97 |

2.3.1.2  负荷测量设备引入的标准不确定度分量uf2

根据检定或校准证书，负荷测量设备的相对扩展不确定度为U1，则负荷测量设备相对不确定度分量可用B类评定方法按公式（5）计算。

uf2=U1k                            （5）

式中：

U1——负荷测量设备的相对扩展不确定度，%；

k——包含因子，一般取值2或3。

- 2.3.2  变形量测量引入的相对标准不确定度分量的评定

2.3.2.1  变形量测量重复性引入的相对标准不确定度分量ul1

变形量测量重复性按公式（6）计算。

Rl=lmax−lminl×100                         （6）

式中：

R——变形量测量重复性，%。

lmax——变形量测量的最大值，（mm）；

lmin——变形量测量的最小值，（mm）。

变形量测量重复性引入的相对标准不确定度ul1按公式（7）计算。

ul1=RC×n×100                         （7）

2.3.2.2  变形量测量设备引入的标准不确定度分量uf2

根据检定或校准证书，变形量测量设备的相对扩展不确定度为U2，则变形量测量设备相对不确定度分量可用B类评定方法按公式（8）计算。

ul2=U2k                            （8）

式中：

U2——变形量测量设备的相对扩展不确定度，%。

- 2.4  相对合成标准不确定度

相对合成标准不确定度按公式（9）计算。

uc(f)=u2f1+u2f2+u2l1+u2l2                     （9）

式中：

uc(f)——相对合成标准不确定度，%。

- 2.5  相对扩展不确定度

取包含因子k，按公式（10）计算可得相对扩展不确定度。

Ur=kuc(f)                            （10）

式中：

Ur——相对扩展不确定度，%。

- 2.6  测量不确定度评定示例

碟形弹簧和螺旋压缩弹簧弹簧特性测试试验所用的设备包括电子拉力试验机（型号：LDS-5A 编号：05018）、激光位移传感器（型号：LK-H085  编号：A3314008H）。

测试用设备已经过计量技术机构检定或校准，满足测试使用要求，并在有效期内。

电子拉力试验机技术指标见表3。

- 表3　电子拉力试验机技术指标

| 技术指标项目 | 测试使用要求 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 10N~5kN |
| 准确度等级 | 1级 |

激光位移传感器技术指标见表4。

- 表4　激光位移传感器技术指标

| 技术指标项目 | 校准使用要求 |
| --- | --- |
| 测量范围 | -18mm~18mm |
| 不确定度 | U=3μm（k=2） |

- 2.6.1  碟形弹簧测量不确定度评定示例

- 被测碟形弹簧，型号：GFDV-B4/30-2；编号：1#。

- 该碟形弹簧的基本技术指标如表5所示。

表5  碟形弹簧技术指标

| - 变形量（mm） | - 负荷（N） |
| --- | --- |
| - 0.23 | - ≥750N |

碟形弹簧负荷特性测试3次（n=3），测试数据如表6所示。

表6  碟形弹簧测试数据

| 测量次数 | 变形量值（mm） | 负荷值（N） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.230 | 781 |
| 2 | 0.230 | 780 |
| 3 | 0.230 | 782 |

弹簧负荷均值f=13i=1nfi=781N。

负荷测量重复性Rf=fmax−fminf×100=0.26%。

弹簧变形量均值l=13i=1nli=0.230mm。

变形量测量重复性Rl=lmax−lminl×100=0.00%。

依据弹簧特性测量不确定度评定方法，计算可得如下结果：

负荷测量重复性引入的相对标准不确定度uf1=RC×n=0.261.69×3×100=0.09%。

- 负荷测量标准设备引入的相对标准不确定度uf2=1.002=0.50%。

变形量测量重复性引入的相对标准不确定度ul1=RC×n=0.001.69×3×100=0.00%。

- 变形量测量标准设备引入的相对标准不确定度ul2=0.0030.2302×100=0.65%。

碟形弹簧相对合成标准不确定度uc(f)=u2f1+u2f2+u2l1+u2l2=0.83%。

取包含因子k=2，碟形弹簧相对扩展不确定度Ur=kuc(f)=1.7%。

碟形弹簧弹簧特性不确定度示例结果如表7所示。

表7  碟形弹簧弹簧特性不确定度示例结果表

| 负荷均值 （N） | 变形量均值 （mm） | uf1 （%） | （%） | （%） | （%） | （%） | (k=2)（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 781 | 0.230 | 0.09 | 0.50 | 0.00 | 0.65 | 0.83 | 1.7 |

- 2.6.2  螺旋压缩弹簧测量不确定度评定示例

- 被测螺旋压缩弹簧，型号：GRLV-1.0-017；编号：2#。

- 该螺旋压缩弹簧的基本技术指标如表8所示。

表8  螺旋压缩弹簧技术指标

| - 变形量（mm） | - 负荷（N） |
| --- | --- |
| - 11 | - 640N±50N |

螺旋压缩弹簧负荷特性测试3次（n=3），测试数据如表9所示。

表9  螺旋压缩弹簧测试数据

| 测量次数 | 变形量值（mm） | 负荷值（N） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10.998 | 642 |
| 2 | 11.001 | 644 |
| 3 | 11.002 | 645 |

负荷均值f=13i=1nfi=644N。

负荷测量重复性Rf=fmax−fminf×100=0.47%。

变形量均值l=13i=1nli=11.000mm。

变形量测量重复性Rl=lmax−lminl×100=0.04%。

依据弹簧特性测量不确定度评定方法，计算可得如下结果：

负荷测量重复性引入的相对标准不确定度uf1=0.471.69×3×100=0.16%。

- 负荷测量标准设备引入的相对标准不确定度uf2=1.002=0.50%。

变形量测量重复性引入的相对标准不确定度ul1=0.041.69×3×100=0.02%。

- 变形量测量标准设备引入的相对标准不确定度ul2=0.003112×100=0.02%。

螺旋压缩弹簧相对合成标准不确定度uc(f)=u2f1+u2f2+u2l1+u2l2=0.53%。

取包含因子k=2，螺旋压缩弹簧相对扩展不确定度Ur=kuc(f)=1.1%。

螺旋压缩弹簧弹簧特性不确定度示例结果如表7所示。

表7  螺旋压缩弹簧弹簧特性不确定度示例结果表

| 负荷均值 （N） | 变形量均值 （mm） | uf1 （%） | （%） | （%） | （%） | （%） | (k=2)（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 644 | 11.000 | 0.16 | 0.50 | 0.02 | 0.02 | 0.53 | 1.1 |

- 3  结果分析

根据测量不确定度评定结果，碟形弹簧和螺旋压缩弹簧弹簧特性测试规范所规定的计量特性要求、测试条件、测试方法科学合理，满足测试要求。