中华人民共和国国家计量技术规范

JJ  XXXX—2024

碟形弹簧和螺旋压缩弹簧

弹簧特性测试规范

Testing Specification for Spring Characteristics of Disc springs and Helical Compression springs

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布								XXXX-XX-XX实施

国家市场监督管理总局  发 布

JJ XXXX—2024

碟形弹簧和螺旋压缩弹簧

弹簧特性测试规范

Testing Specification for Spring Characteristics of

Disc springs and Helical Compression springs

归 口 单 位：全国力值硬度重力计量技术委员会

主要起草单位：北京航天计量测试技术研究所

本规范由北京航天计量测试技术研究所负责解释

本规范主要起草人：

李  晶（北京航天计量测试技术研究所）

孙海涛（北京航天计量测试技术研究所）

黄其刚（北京航天计量测试技术研究所）

高炳涛（北京航天计量测试技术研究所）

霍瑞东（北京航天计量测试技术研究所）

王小三（北京航天计量测试技术研究所）

梅红伟（北京航天计量测试技术研究所）

目  录

引  言	（II）

1	范围	（1）

2	引用文件	（1）

3	术语和计量单位	（1）

3.1  弹簧负荷偏差	（1）

4	概述	（1）

5	计量特性	（1）

5.1  弹簧特性	（1）

5.2  弹簧负荷偏差	（1）

5.3  弹簧刚度	（1）

6	测试条件	（2）

6.1  环境条件	（2）

6.2  测量标准及设备	（2）

7	测试项目和测试方法	（2）

7.1 测试项目	（2）

7.2 测试方法	（2）

7.3 数据处理	（3）

8	测试结果表达	（5）

9	复测时间间隔	（5）

附录A  弹簧特性测量不确定度评定示例	（6）

附录B  测试原始记录格式	（12）

附录C  测试证书内页格式	（13）

引  言

本规范以参考JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》为基础性系列规范进行制定。

本规范系首次发布。

碟形弹簧和螺旋压缩弹簧弹簧特性测试规范

- 范围

- 本规范适用于碟形弹簧和螺旋压缩弹簧弹簧特性的测试。

- 引用文件

本规范引用了下列文件：

GB/T 1805　弹簧术语

GB/T 1972.2 碟形弹簧 第2部分：技术条件

GB/T 1239.2 冷卷圆柱螺旋弹簧技术条件 第2部分：压缩弹簧

JJF 1059.1  测量不确定度评定与表示

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 术语和计量单位

GB/T 1805、GB/T 1972.2、GB/T 1239.2及JJF 1059.1界定的及以下术语和定义适用于本规范。

  - 弹簧负荷偏差

- 弹簧负荷实测值与设计值的差值。

- 概述

碟形弹簧是指单片碟形弹簧以及组合碟形弹簧。

螺旋压缩弹簧是指承受轴向压力的螺旋压缩弹簧。

- 计量特性

- 5.1  弹簧特性

弹簧特性满足设计要求。

- 5.2  弹簧负荷偏差

弹簧负荷偏差满足设计要求。

- 5.3  弹簧刚度

弹簧刚度满足设计要求。

- 测试条件

  - 环境条件

a)  环境温度：15℃～25℃；

b)  环境湿度：相对湿度≤85%；

c)  周围无影响仪器设备正常运行的电磁干扰和机械振动；

d)  其它环境条件应满足产品测试条件要求。

- 6.2  测量标准及其他测试用设备

测试用设备及技术指标见表1。

- 测试用设备及技术指标

| 序号 | 名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 负荷测试设备 | 负荷的测试范围一般为（0.001～300）kN。 负荷准确度等级应不低于1级。 |
| 2 | 变形量测试设备 | 变形量的测试范围一般为（0.001～500）mm 测量不确定度应不大于1%（k=2）。 |

- 测试项目和测试方法

- 7.1  测试项目

弹簧特性。如客户需要，可计算弹簧负荷偏差和弹簧刚度。

- 7.2  测试方法

如图1所示。将被测试的弹簧放在负荷测试设备的下压头组件上，调整位置使其受力轴线与上压头轴线重合。

1－变形量测试设备；2－负荷测试设备；3－上压头；4－弹簧；5－下压头组件

- 弹簧特性测试示意图

7.2.1  碟形弹簧弹簧特性测试方法

测试步骤如下：

- 将弹簧放置在负荷测试设备上，负荷示值清零；

- 设置加荷速度，一般为(1～5)mm/min；

- 施加预负荷，使弹簧压缩至预负荷，此时将负荷示值及变形量示值清零。预负荷可由供需双方商定，一般为弹簧负荷设计值的0.5%；

- 将弹簧压缩到不同变形量或指定高度，将此时的负荷值及变形量值记录到附录B中；

- 卸除到零负荷，保持30s；

- 可根据客户对测试次数的要求，按c）～e）的步骤，连续进行多次测试。

7.2.2  螺旋压缩弹簧弹簧特性测试方法

测试步骤如下：

- 将弹簧放置在负荷测试设备上，负荷示值清零；

- 设置加荷速度，一般为(1～5)mm/min；

- 施加试验负荷将弹簧预压一次，试验负荷按客户设计要求；

- 施加预负荷，使弹簧压缩至预负荷，此时将负荷示值及变形量示值清零。预负荷可由供需双方商定，一般为弹簧负荷设计值的0.5%；

- 将弹簧压缩到不同变形量或指定高度，将此时的负荷值及变形量值记录到附录B中；

- 卸除到零负荷，保持30s；

- 可根据客户对测试次数的要求，按d）～f）的步骤，连续进行多次测试。

7.3  数据处理

7.3.1  弹簧特性

弹簧负荷均值按公式（1）计算。

f=1ni=1nfi                    （1）

式中：

f—— n次测量，弹簧负荷均值，（N）；

fi—— 第i次测量，弹簧负荷值，（N）；

——测量次数，按客户要求，一般为3次。

弹簧变形量均值按公式（2）计算。

l=1ni=1nli                    （2）

式中：

l——弹簧变形量均值，（mm）；

li—— 第i次测量，弹簧变形量值，（mm）。

弹簧负荷重复性按公式（3）计算。

Rf=fmax−fminf×100%                 （3）

式中：

Rf——弹簧负荷测量重复性，（%）；

fmax——负荷测量的最大值，（N）；

fmin——负荷测量的最小值，（N）。

弹簧变形量测量重复性按公式（4）计算。

Rl=lmax−lminl×100                         （4）

式中：

R——弹簧变形量测量重复性，%。

lmax——变形量测量的最大值，（mm）；

lmin——变形量测量的最小值，（mm）。

7.3.2  弹簧负荷偏差

弹簧负荷偏差按公式（5）计算。

Δf=f−f0                    （5）

式中：

f0——弹簧负荷设计值，（N）。

7.3.3  弹簧刚度

弹簧刚度按公式（6）计算。

K=fl                    （6）

式中：

K——弹簧刚度，（N/mm）。

- 测试结果表达

经测试的弹簧应出具测试证书，测试结果应在测试证书上反映，测试证书内页格式参见附录C。测试证书应至少包含的信息如下：

a)  标题：“测试证书”；

b)  实验室名称和地址；

c)  进行测试的地点（如果与实验室的地址不同）；

d)  证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e)  客户的名称和地址；

f)  被测对象的描述和明确标识；

g)  进行测试的日期，如果与测试结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h)  如果与测试结果的有效性应用有关时，应对被测样品的抽样程序进行说明；

i） 测试所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j） 本次测试所用测量标准设备的溯源性及有效性说明；

k） 测试环境的描述；

l） 测试结果及其测量不确定度的说明；

m） 对测试规范的偏离的说明；

n） 测试证书或测试报告签发人的签名、职务或等效标识；

o） 测试结果仅对被测对象有效的声明；

p） 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

- 复测时间间隔

由于复测时间间隔的长短是由弹簧的使用情况、使用者、弹簧本身质量等诸因素所决定的，因此，送检单位可根据实际使用情况自主决定复测时间间隔。建议复测时间间隔不超过1年。

- 附录A

弹簧特性测量不确定度评定示例

A.1  概述

依据JJF 1059.1的要求，根据本规范规定的原理、条件和方法，以碟形弹簧和螺旋压缩弹簧进行3次弹簧特性测试为例，给出弹簧特性的测量不确定度评定分析。

- A.2  测量模型

弹簧负荷均值测量模型，按公式（A.1）。

f=1ni=1nfi                             （A.1）

式中：

f—— n次测量，弹簧负荷均值，（N）；

fi——第i次测量，弹簧负荷值，（N）；

——测量次数，按客户要求，一般为3次。

弹簧变形量均值测量模型按公式（A.2）计算。

l=1ni=1nli                       （A.2）

式中：

l—— n次测量，弹簧变形量均值，（mm）；

li——第i次测量，弹簧变形量值，（mm）。

- A.3  标准不确定度来源

弹簧特性测量标准不确定度来源及说明见表A.1。

- 表A.1  弹簧特性测量标准不确定度分量来源和说明

| 序号 | 符号 | 标准不确定度分量名称 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | uc(f) | 弹簧特性测量的标准不确定度分量 | 负荷测量重复性引入的标准不确定度分量 | 用A类方法评定 |
|  |  |  | 负荷测量设备引入的标准不确定度分量 | 用B类方法评定 |
|  |  |  | 变形量测量重复性引入的标准不确定度分量 | 用A类方法评定 |
|  |  |  | 变形量测量设备引入的标准不确定度分量 | 用B类方法评定 |

负荷测量引入的标准不确定度分量及变形量测量引入的标准不确定度分量二者互不相关。

- A.4  标准不确定度评定

- A.4.1  负荷测量引入的相对标准不确定度分量的评定

A.4.1.1  负荷测量重复性引入的相对标准不确定度分量uf1

负荷测量重复性按公式（A.3）计算。

Rf=fmax−fminf×100                         （A.3）

式中：

R——负荷测量重复性，%；

fmax——负荷测量的最大值，（N）；

fmin——负荷测量的最小值，（N）。

负荷测量重复性引入的相对标准不确定度uf1按公式（A.4）计算。

uf1=RC×n×100                         （A.4）

式中：

C——根据测量次数查表得到的极差系数，取值见表A.2。

- 表A.2　极差系数

| n | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 1.13 | 1.69 | 2.06 | 2.33 | 2.53 | 2.70 | 2.85 | 2.97 |

A.4.1.2  负荷测量设备引入的标准不确定度分量uf2

根据检定或校准证书，负荷测量设备的相对扩展不确定度为U1，则负荷测量设备相对不确定度分量可用B类评定方法按公式（A.5）计算。

uf2=U1k                            （A.5）

式中：

U1——负荷测量设备的相对扩展不确定度，%；

k——包含因子，一般取值2或3。

- A.4.2  变形量测量引入的相对标准不确定度分量的评定

A.4.2.1  变形量测量重复性引入的相对标准不确定度分量ul1

变形量测量重复性按公式（A.6）计算。

Rl=lmax−lminl×100                         （A.6）

式中：

R——变形量测量重复性，%。

lmax——变形量测量的最大值，（mm）；

lmin——变形量测量的最小值，（mm）。

变形量测量重复性引入的相对标准不确定度ul1按公式（A.7）计算。

ul1=RC×n×100                         （A.7）

A.4.2.2  变形量测量设备引入的标准不确定度分量uf2

根据检定或校准证书，变形量测量设备的相对扩展不确定度为U2，则变形量测量设备相对不确定度分量可用B类评定方法按公式（A.8）计算。

ul2=U2k                            （A.8）

式中：

U2——变形量测量设备的相对扩展不确定度，%。

- A.5  相对合成标准不确定度

相对合成标准不确定度按公式（A.9）计算。

uc(f)=u2f1+u2f2+u2l1+u2l2                     （A.9）

式中：

uc(f)——相对合成标准不确定度，%。

- A.6  相对扩展不确定度

取包含因子k，按公式（A.10）计算可得相对扩展不确定度。

Ur=kuc(f)                            （A.10）

式中：

Ur——相对扩展不确定度，%。

- A.7  测量不确定度评定示例

碟形弹簧和螺旋压缩弹簧弹簧特性测试试验所用的设备包括电子拉力试验机（型号：LDS-5A 编号：05018）、激光位移传感器（型号：LK-H085  编号：A3314008H）。

测试用设备已经过计量技术机构检定或校准，满足测试使用要求，并在有效期内。

电子拉力试验机技术指标见表A.3。

- 表A.3　电子拉力试验机技术指标

| 技术指标项目 | 测试使用要求 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 10N~5kN |
| 准确度等级 | 1级 |

激光位移传感器技术指标见表A.4。

- 表A.4　激光位移传感器技术指标

| 技术指标项目 | 校准使用要求 |
| --- | --- |
| 测量范围 | -18mm~18mm |
| 不确定度 | U=3μm（k=2） |

- A.7.1  碟形弹簧测量不确定度评定示例

- 被测碟形弹簧，型号：GFDV-B4/30-2；编号：1#。

- 该碟形弹簧的基本技术指标如表A.5所示。

表A.5  碟形弹簧技术指标

| - 变形量（mm） | - 负荷（N） |
| --- | --- |
| - 0.23 | - ≥750N |

碟形弹簧负荷特性测试3次（n=3），测试数据如表A.6所示。

表A.6  碟形弹簧测试数据

| 测量次数 | 变形量值（mm） | 负荷值（N） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.230 | 781 |
| 2 | 0.230 | 780 |
| 3 | 0.230 | 782 |

弹簧负荷均值f=13i=1nfi=781N。

负荷测量重复性Rf=fmax−fminf×100=0.26%。

弹簧变形量均值l=13i=1nli=0.230mm。

变形量测量重复性Rl=lmax−lminl×100=0.00%。

依据弹簧特性测量不确定度评定方法，计算可得如下结果：

负荷测量重复性引入的相对标准不确定度uf1=RC×n=0.261.69×3×100=0.09%。

- 负荷测量标准设备引入的相对标准不确定度uf2=1.002=0.50%。

变形量测量重复性引入的相对标准不确定度ul1=RC×n=0.001.69×3×100=0.00%。

- 变形量测量标准设备引入的相对标准不确定度ul2=0.0030.2302×100=0.65%。

碟形弹簧相对合成标准不确定度uc(f)=u2f1+u2f2+u2l1+u2l2=0.83%。

取包含因子k=2，碟形弹簧相对扩展不确定度Ur=kuc(f)=1.7%。

碟形弹簧弹簧特性不确定度示例结果如表A.7所示。

表A.7  碟形弹簧弹簧特性不确定度示例结果表

| 负荷均值 （N） | 变形量均值 （mm） | uf1 （%） | （%） | （%） | （%） | （%） | (k=2)（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 781 | 0.230 | 0.09 | 0.50 | 0.00 | 0.65 | 0.83 | 1.7 |

- A.7.2  螺旋压缩弹簧测量不确定度评定示例

- 被测螺旋压缩弹簧，型号：GRLV-1.0-017；编号：2#。

- 该螺旋压缩弹簧的基本技术指标如表A.8所示。

表A.8  螺旋压缩弹簧技术指标

| - 变形量（mm） | - 负荷（N） |
| --- | --- |
| - 11 | - 640N±50N |

螺旋压缩弹簧负荷特性测试3次（n=3），测试数据如表A.9所示。

表A.9  螺旋压缩弹簧测试数据

| 测量次数 | 变形量值（mm） | 负荷值（N） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10.998 | 642 |
| 2 | 11.001 | 644 |
| 3 | 11.002 | 645 |

负荷均值f=13i=1nfi=644N。

负荷测量重复性Rf=fmax−fminf×100=0.47%。

变形量均值l=13i=1nli=11.000mm。

变形量测量重复性Rl=lmax−lminl×100=0.04%。

依据弹簧特性测量不确定度评定方法，计算可得如下结果：

负荷测量重复性引入的相对标准不确定度uf1=0.471.69×3×100=0.16%。

- 负荷测量标准设备引入的相对标准不确定度uf2=1.002=0.50%。

变形量测量重复性引入的相对标准不确定度ul1=0.041.69×3×100=0.02%。

- 变形量测量标准设备引入的相对标准不确定度ul2=0.003112×100=0.02%。

螺旋压缩弹簧相对合成标准不确定度uc(f)=u2f1+u2f2+u2l1+u2l2=0.53%。

取包含因子k=2，螺旋压缩弹簧相对扩展不确定度Ur=kuc(f)=1.1%。

螺旋压缩弹簧弹簧特性不确定度示例结果如表A.10所示。

表A.10  螺旋压缩弹簧弹簧特性不确定度示例结果表

| 负荷均值 （N） | 变形量均值 （mm） | uf1 （%） | （%） | （%） | （%） | （%） | (k=2)（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 644 | 11.000 | 0.16 | 0.50 | 0.02 | 0.02 | 0.53 | 1.1 |

- 附录B

- 测试原始记录格式

证书编号：

表B.1  碟形弹簧和螺旋压缩弹簧弹簧特性测试原始记录

| 测试时间： |  |  |  | 测试地点： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格： |  |  | 设备编号： |  | 制造商： |  |  |
| 送测单位： |  |  |  | 温度： °C |  |  | 相对湿度： % |
| 测试依据： |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准 用设备 |  | 1. 负荷测试设备 | 型号： 序列号： |  |  | 仪器证书号： 标准有效期： |  |
|  |  | 2. 变形量测试设备 | 型号： 序列号： |  |  | 仪器证书号： 标准有效期： |  |
| 测试员（日期）： |  |  |  | 审核（日期）： |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

表B.2  弹簧特性测试结果

| 次数 | 负荷值（N） | 变形量（mm） | 负荷均值（N） | 测试结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 弹簧负荷均值(N)： 弹簧变形量均值（mm）： 弹簧负荷测量的相对扩展不确定度Ur %（k=2）： |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

- 附录C

- 测试证书内页格式

测 试 结 果

RESULTS OF TESTING

| 弹簧负荷均值（N）： |  |
| --- | --- |
| 弹簧变形量均值（mm）： |  |
| 弹簧负荷偏差（N）： |  |
| 弹簧刚度（N/mm）： |  |
| 弹簧特性测量的相对扩展不确定度Ur %（k=2）： |  |
| 备 注 | 下次送测时须携带此证书或其复印件。 |

- 以下空白

JJF XXXX—2024