《动态包裹计重系统校准规范》

试验报告

《动态包裹计重系统校准规范》起草小组

2024年9月

一、试验目的

通过对有代表性的静态包裹计重系统进行试验的方法，验证《动态包裹计重系统校准规范》的科学性、合理性和可行性。

- 二、试验依据：

本试验依据《动态包裹计重系统校准规范》中的相关要求进行。

- 三、使用的主要测量标准及其他设备：

| 名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 证书号 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子台秤 | 200g～60kg |  | 623003430 | 2024.11.26 |
| 游标卡尺 | 0～1000mm | U=6um+2×10-5L | 623002388 | 2024.09.17 |
| 非规则标准测量块 | 质量：6kg 长×宽×高：60cm×40cm×20cm | 质量：M1等级 长宽高：U=0.06mm | 质量：123040421 长宽高：123040468 | 质量：2024.11.12 长宽高：2024.11.12 |

四、试验环境

温度：(25～25)℃

湿度：65%RH

动态包裹计重系统校准记录格式（示例）

| 仪器名称 |  |  | 动态包裹计重系统 | 仪器出厂编号 |  |  |  | 2024851 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  |  | TLD950 | 制造企业 |  |  |  | 梅特勒-托利多 |  |
| 测量范围最小值 | 最小秤量 |  | 400g | 测量范围最大值 |  | 最大秤量 |  | 60kg |  |
|  | 最小测量尺寸L×W×H |  | 10cm×10cm×10cm |  |  | 最大测量尺寸L×W×H |  | 150cm×120cm×75cm |  |
| 质量参数分度值 |  |  | 20g | 几何量参数分度值L×W×H |  |  |  | 0.5cm×0.5cm×0.5cm |  |
| 校准依据 |  |  | JJF XXX-20XX动态包裹计重系统校准规范 |  |  |  |  |  |  |
| 校准日期 |  |  | 2024.7.15 | 温度 |  | (25～25)℃ |  | 湿度 | 65%RH |
| 主要计量标准器 |  | 名称 | 测量范围 |  |  | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 证书号 |  | 有效期 |
|  |  | 电子台秤 | 200g～60kg |  |  |  | 623003430 |  | 2024.11.26 |
|  |  | 游标卡尺 | 0～1000mm |  |  | U=6um+2×10-5L | 623002388 |  | 2024.09.17 |
|  |  | 非规则标准测量块 | 质量：6kg 长×宽×高：60cm×40cm×20cm |  |  | 质量：M1等级 长宽高：U=0.06mm | 质量：123040421 长宽高：123040468 |  | 质量：2024.11.12 长宽高：2024.11.12 |
|  |  | / | / |  |  | / | / |  | / |
| 送校单位名称 |  |  | XXX公司 |  |  |  |  |  |  |
| 送校单位地址 |  |  | XXXX |  |  |  |  |  |  |
| 校准地点 |  |  | 常州市新北区太湖西路111号 |  |  |  |  |  |  |
| 校准员 |  |  | 杨阳 |  | 核验员 |  | 吴佳猛 |  |  |

试验测量块示值：

| 长方形 试验测量块 | 质量参考值（kg） | 参考长（cm） | 参考宽（cm） | 参考高（cm） | 参考体积（cm3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 50 | 40 | 30 | 60000 |
| 序号 | 质量示值（kg） | 长示值（cm） | 宽示值（cm） | 高示值（cm） | 体积（cm3） |
| 1 | 5.02 | 50.0 | 40.0 | 30.0 | 60000 |
| 2 | 4.98 | 49.5 | 40.5 | 30.0 | 60142.5 |
| 3 | 5.04 | 50.0 | 40.5 | 30.0 | 60750 |
| 4 | 4.98 | 49.5 | 40.0 | 29.5 | 58410 |
| 5 | 5.02 | 49.5 | 40.5 | 30.0 | 60142.5 |
| 6 | 4.98 | 50.0 | 40.5 | 30.0 | 60750 |
| 7 | 4.96 | 49.5 | 40.0 | 30.0 | 59400 |
| 8 | 5.00 | 50.0 | 40.0 | 29.5 | 59000 |
| 9 | 5.04 | 49.5 | 40.0 | 30.0 | 59400 |
| 10 | 4.98 | 49.5 | 40.0 | 29.5 | 58410 |
| 示值平均值 | 5.00 | / |  |  | 59640.5 |
| 示值误差 | 0 |  |  |  | -359.5 |
| u | 0.03 |  |  |  | 859.5 |
| U(k=2) | 0.06 |  |  |  | 1719.10 |
| 非规则试验测量块（如适用） | 质量参考值（kg） | 长度参考值（cm） | 宽度参考值（cm） | 高度参考值（cm） | 体积参考值（cm3） |
|  | 6 | 60 | 40 | 20 | 48000 |
| 序号 | 质量示值（kg） | 长度示值（cm） | 宽度示值（cm） | 高度示值（cm） | 体积示值（cm3） |
| 1 | 6 | 60 | 40 | 20 | 48000 |
| 2 | 6.04 | 60.0 | 40.0 | 20.0 | 48000 |
| 3 | 6.02 | 60.0 | 40.0 | 20.5 | 49200 |
| 4 | 6.02 | 60.0 | 40.5 | 19.5 | 47385 |
| 5 | 5.96 | 60.5 | 40.0 | 20.0 | 48400 |
| 6 | 5.98 | 60.0 | 40.0 | 20.5 | 49200 |
| 7 | 6.00 | 60.5 | 39.5 | 20.0 | 47795 |
| 8 | 5.98 | 60.0 | 40.0 | 19.5 | 46800 |
| 9 | 6.04 | 60.5 | 40.0 | 20.0 | 48400 |
| 10 | 6.04 | 60.0 | 39.5 | 19.5 | 46215 |
| 示值平均值 | 6.01 | / |  |  | 47939.5 |
| 示值误差 | 0.01 |  |  |  | -60.5 |
| u | 0.03 |  |  |  | 955.1 |
| U(k=2) | 0.06 |  |  |  | 1910.19 |

试验测量块不同位置的测量：

| 试验测量块 | 质量参考值（kg） | 长度参考值（cm） | 宽度参考值（cm） | 高度参考值（cm） | 体积参考值（cm3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 50 | 40 | 30 | 60000 |
| 输送段（偏左） | 质量示值（kg） | 长度示值（cm） | 宽度示值（cm） | 高度示值（cm） | 体积示值（cm3） |
| 1 | 4.98 | 50.5 | 40.5 | 30 | 61357.5 |
| 2 | 5.00 | 49.5 | 39.5 | 30 | 58657.5 |
| 3 | 4.98 | 50.5 | 39.5 | 30.5 | 60839.9 |
| 4 | 5.02 | 50 | 40 | 30 | 60000 |
| 5 | 4.98 | 49.5 | 39.5 | 30 | 58657.5 |
| 6 | 5.02 | 50 | 40 | 30 | 60000 |
| 示值平均值 | 5.00 | / |  |  | 59918.7 |
| 示值误差 | -0.003 |  |  |  | -81.3 |
| 输送段（偏右） | 质量示值（kg） | 长示值（cm） | 宽示值（cm） | 高示值（cm） | 体积（cm3） |
| 1 | 5.00 | 50 | 39.5 | 29.5 | 58262.5 |
| 2 | 5.02 | 50 | 40.5 | 30 | 60750 |
| 3 | 5.00 | 50.5 | 40 | 30.5 | 61610 |
| 4 | 5.02 | 49.5 | 40.5 | 30.5 | 61144.9 |
| 5 | 5.00 | 50.5 | 40 | 30.5 | 61610 |
| 6 | 5.02 | 50.5 | 40.5 | 30 | 61357.5 |
| 示值平均值 | 5.01 | / |  |  | 60789.1 |
| 示值误差 | 0.01 |  |  |  | 789.1 |

五、试验结论

以下试验包括了本规范的主要内容，试验数据具有一定的代表性和说服力， 能够证明准规范规定的技术指标、校准方法和校准过程适用、科学、合理，满足 对动态包裹计重系统的校准要求。

《动态包裹计重系统校准规范》起草小组

2024年9月16日