地磁矢量场用磁通门磁力仪校准规范

试验报告

中国地震局地球物理研究所

二○二三年二月

地磁矢量场用磁通门磁力仪校准规范试验证报告

- 验证目的

通过对《地磁矢量场用磁通门磁力仪校准规范》中的主要校准项目进行试验，验证校准规范中的校准项目和校准条件是否合理、校准方法是否正确可行。

- 验证用设备

零磁空间装置、标准线圈、卧式磁屏蔽筒、高低温系统、GSM-90F1标准磁强计，GM4型磁通门磁力仪（被校准对象）。

弱磁感应强度检定系统的主要技术指标为：

- 磁屏蔽筒

- 内部剩余磁场强度<20nT；

- 噪声～2×10-12T/√Hz；

- 剩余磁场的稳定性<0.3nT/小时；

- 屏蔽系数S=200～4000；

- 标准线圈

- 线圈常数=152.2605 nT/mA；

- 磁场的非均匀度<1.2×10-6（r=60mm的球形区）；

- 线圈常数的温度系数<1×10-5/℃；

高低温系统的主要技术指标：

- 温度范围：-100℃～150℃；

- 温度波动：0.5℃；

- 温度偏差：0.5℃；

- 温度均匀度：1.5℃；

标准磁强计的主要技术指标为：

- a）磁场范围：20 μT～100 μT；

- b) 测量不确定度：0.3 nT。

- 实验条件

  - 温湿度

- 环境温度：24 ℃。

- 环境湿度：60%

  - 供电电源

满足（220±22）V，（50±1）Hz要求。

- 验证项目

- 磁场噪声

- 最大允许误差；

- 测量范围；

- 频带范围；

- D分量零偏；

- 正交度；

- 温度系数：

- 补偿磁场值范围。

- 验证结果

5.1磁场噪声

在零场下进行校准，结果见表1。

表1 磁场噪声测量结果

| H分量噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 次数 组数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | -0.02 | -0.10 | -0.10 | -0.04 | -0.10 | -0.04 | -0.06 | -0.11 | -0.11 | -0.03 |
| 2 | 0.01 | -0.12 | -0.06 | -0.06 | -0.10 | -0.10 | -0.08 | -0.10 | -0.05 | -0.02 |
| 3 | -0.02 | -0.10 | -0.09 | -0.08 | -0.12 | -0.06 | -0.09 | -0.06 | -0.06 | -0.04 |
| 4 | -0.04 | -0.10 | -0.14 | -0.06 | -0.10 | -0.10 | -0.04 | -0.06 | -0.06 | -0.03 |
| 5 | -0.04 | -0.10 | -0.15 | -0.05 | -0.09 | -0.10 | -0.04 | -0.02 | -0.04 | -0.06 |
| 6 | 0.02 | -0.12 | -0.14 | -0.04 | -0.15 | -0.10 | -0.04 | -0.09 | -0.09 | -0.02 |
| 7 | -0.03 | -0.11 | -0.16 | -0.10 | -0.12 | -0.10 | -0.09 | -0.08 | -0.04 | -0.03 |
| 8 | -0.04 | -0.08 | -0.12 | -0.10 | -0.16 | -0.11 | -0.04 | -0.08 | -0.05 | -0.04 |
| 9 | -0.04 | -0.08 | -0.17 | -0.08 | -0.14 | -0.10 | -0.04 | -0.08 | -0.04 | -0.05 |
| 10 | -0.04 | -0.08 | -0.15 | -0.10 | -0.11 | -0.10 | -0.08 | -0.04 | -0.06 | -0.03 |
| 噪声（nT）RMS | 0.022 | 0.015 | 0.035 | 0.024 | 0.024 | 0.022 | 0.023 | 0.027 | 0.023 | 0.013 |
| 平均值（nT） | 0.023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2  最大允许误差

选择包含被校磁通门磁力仪测量范围上下限及中间值的12个磁场校准点，结果见表2。

表2 最大允许误差测量结果

| H分量最大允许误差测试记录表 单位:（nT） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bb’ | Bn | ΔB | εB |
|  |  | （Bn-B0-Bb） | （±(0.5%*¦Bb¦+0.5）） |
| 0 | 0.24 | / | / |
| 200 | 200.13 | -0.11 | 1.50 |
| 400 | 400.82 | 0.58 | 2.50 |
| 800 | 799.62 | -0.62 | 4.50 |
| 1000 | 999.62 | -0.62 | 5.50 |
| 1500 | 1498.86 | -1.38 | 8.00 |
| 2000 | 1998.74 | -1.50 | 10.50 |
| 2400 | 2397.41 | -2.83 | 12.50 |
| -2400 | -2397.89 | 1.87 | 12.50 |
| -2000 | -1998.17 | 1.59 | 10.50 |
| -1500 | -1498.47 | 1.29 | 8.00 |
| -1000 | -998.98 | 0.78 | 5.50 |
| -800 | -798.97 | 0.79 | 4.50 |
| -400 | -400.33 | -0.57 | 2.50 |
| -200 | -199.38 | 0.38 | 1.50 |
| 0 | 0.24 | / | / |

5.3 测量范围

-2500nT～2500nT。

5.4  频带范围

图1 频带范围测量测量曲线

5.5  D分量零偏

表3 D分量零偏测量结果

| 分量 | 被测仪器正向示值 B+/nT | 被测仪器正向示值 B-/nT | 零偏 B0/nT |
| --- | --- | --- | --- |
| D | -0.19 | 2.01 | 0.91 |

5.6  正交度

表4 正交度测量结果

| 方向 | 非正交性 θ/ (ˊ) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| H-D | -16.58 |  |
| H-Z | 7.70 |  |
| D-Z | 19.28 |  |

5.7  温度系数

因磁探头初始温度为室温，高低温无磁箱先升温至40℃，待磁探头至高点后高低温无磁箱开始降温至0℃，全过程约3个小时，参与计算的数据为升温后的观测数据，测量数据曲线见图2，测量结果见表5。

图2 温度系数测量数据曲线

表5 温度系数测量结果

| 被校分量 | 温度系数 （nT/℃） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| H | 0.16 |  |
| Z | 0.09 |  |
| D | 0.14 |  |

6  结论

《地磁矢量场用磁通门磁力仪校准规范》的校准项目和校准条件合理、校准方法正确可行、可操作性强。