《脉搏血氧仪校准规范》

实 验 报 告

一、任务来源

2024年6月，起草单位：长春市计量检定测试技术研究院正式向省厅提交了《脉搏血氧仪校准规范》立项申请书。

二、实验设备与环境：

## 1、校准依据

## 本次校准的测量依据：《脉搏血氧仪校准规范》报审稿。

## 2、校准对象

## 脉搏血氧仪

## 3、校准介质

## 校准介质:动脉氧饱和度SaO2

## 4、 实验设备

## 4.1 主标准器

脉搏血氧饱和度模拟仪

4.2  技术参数：

测量范围：35%～100%

最大允许误差：±2%，75%～100%测量范围内

±3%，35%～74%测量范围内

## 5、环境条件

环境温度：23.7℃。

相对湿度：45%RH。

## 6、实验地点

## 本院（硅谷大街）1006实验室

- 校准方法

分别打开被校脉搏血氧仪和脉搏血氧饱和度模拟仪电源，连接好被校脉搏血氧仪和脉搏血氧饱和度模拟仪，将被校脉搏血氧仪传感器和脉搏血氧饱和度模拟仪的虚拟患者手指相连。根据被校准脉搏血氧计的产品类型，选择脉搏血氧饱和度模拟仪应相应的R模拟曲线。

由脉搏血氧饱和度模拟仪选择适当的高值、低值血氧饱和度（脉率设定为75次/分），在设定测量点进行测量并目测检查血氧饱和度测量范围，设定脉率为75次/分，在规定的测量范围内，在不同测量点进行6次测量。

四、实验指标与数据

受省市监厅的委托，对李宁负责起草的《脉搏血氧仪校准规范》所列各项技术指标进行现场实验，结果如下：

1.1、被检仪器信息：

| 仪器名称 | 脉搏血氧仪 | 型号规格 | ZS-19-A |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 | 东贝医疗 | 仪器编号 | 2022051648 |

1.2.示值误差检定实验指标：

| 血氧饱和度设定值（%） | 测量值（%） |  |  |  |  |  | 示值重复性（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 |  |
| 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 0.52 |
| 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 95 | 95 | 0.52 |
| 90 | 89 | 90 | 89 | 89 | 89 | 90 | 0.52 |
| 80 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 0.55 |
| 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | 0.41 |

2.1、被检仪器信息：

| 仪器名称 | 脉搏血氧仪 | 型号规格 | YX306 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 | 鱼跃医疗 | 仪器编号 | 2023120018 |

2.2示值误差检定实验指标：

| 血氧饱和度设定值（%） | 测量值（%） |  |  |  |  |  | 示值重复性（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 |  |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 0.41 |
| 95 | 95 | 95 | 96 | 95 | 95 | 95 | 0.41 |
| 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 0.52 |
| 80 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | 0.41 |
| 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | 0.41 |

3.1、被检仪器信息：

| 仪器名称 | 脉搏血氧仪 | 型号规格 | HPO-201T |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 | 欧姆龙 | 仪器编号 | 20221111568H |

3.2示值误差检定实验指标：

| 血氧饱和度设定值（%） | 测量值（%） |  |  |  |  |  | 示值重复性（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 |  |
| 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 0.41 |
| 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 0.41 |
| 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 89 | 0.52 |
| 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0.0 |
| 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0.0 |

- 结论

经现场试验其结果符合本规范所列技术指标，该规范可作为校准脉搏血氧仪的技术依据。

实验人：     核验人：

实验日期2024年6月28日