附表7吉林省地方计量检定规程和计量校准规范项目评审意见表

| 项目名称 |  | 脉搏血氧仪校准规范 | 专业领域 |  | 医学计量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审组长 |  | 陶 成 | 联系电话 |  | 15840576338 |  |
| 地址及邮编 |  | 沈阳市和平区文化路三巷9号 | E-MAIL |  | 40546250@qq.com |  |
| 性质 |  | ☑制定 □修订 | 修订规程规范号 |  |  |  |
| 类别 |  | □检定规程 ☑校准规范 |  |  |  |  |
| 评审意见汇总： 1、添加引言内容；2、引用文件说明内容简化；3、准确定义脉搏血氧仪；4、血氧饱和度测量范围用“70%～100%”表示；5、“计量标准器及配套设备”修改为“测量标准及其他设备”；6、修改血氧饱和度示值重复性计算公式；7、修改脉率示值误差计算公式；8、修改原始记录格式；9、删除“血氧饱和度示值重复性”表格中“示值误差”列；10、不确定度评定示例中“血氧饱和度测量误差”修改为“血氧饱和度测量结果”；11、增加其他4个测量点不确定度评定；12、扩展不确定度表示修约至个位。 |  |  |  |  |  |  |
| 专家表决意见 |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 工作单位 |  | 表决意见 |  |  | 签名 |
|  |  |  | 赞成 | 反对 |  |  |
| 陶 成 | 辽宁省计量科学研究院 |  | √ |  |  |  |
| 于佃清 | 辽宁省计量科学研究院 |  | √ |  |  |  |
| 宋 洁 | 辽宁省计量科学研究院 |  | √ |  |  |  |
| 梁玉红 | 黑龙江省计量检定测试研究院 |  | √ |  |  |  |
| 张 健 | 长春市计量检定测试技术研究院 |  | √ |  |  |  |
| 评审结论：该项目经（ 5 ）名评审专家表决，（ 5）名专家赞成，（ 0）名专家反对，通过评审。 评审组长签字： 2024年 09月 27日 |  |  |  |  |  |  |
| 组织评审单位意见： （公章） 负责人： 年月日 |  |  |  |  |  |  |