吉 林 省 地 方 计 量 技 术 规 范

JJF（吉）000—2024

实验室动物笼器具校准规范

Calibration specification for laboratory animal cages

（报批稿）

2024-00-00发布                          202X-00-00实施

吉林省市场监督管理厅  发 布

实验室动物笼器具校准规范

Calibration specification for laboratory     JJF（吉）000- 2024

animal cages

归  口 单 位：  吉林省市场监督管理厅

主要起草单位：  吉林省计量科学研究院

参加起草单位：  吉林省药品检验研究院

本规范由吉林省计量科学研究院负责解释

本规范主要起草人：

魏明明  （吉林省计量科学研究院）

于光辉  （吉林省计量科学研究院）

张  敏  （吉林省药品检验研究院）

参加起草人：

赵啸虎  （吉林省药品检验研究院）

韩齐恒  （吉林省计量科学研究院）

李  韬  （吉林省计量科学研究院）

目   录

引   言	（II）

1  范围	（1）

2  引用文件	（1）

3  术语	（1）

4  概述	（2）

5  计量特性	（2）

6  校准条件	（2）

6.1  环境条件	（2）

6.2  测量标准及其他设备	（2）

7  校准项目和校准方法	（3）

8  校准结果表达	（6）

9  复校时间间隔	（7）

附录A 校准记录参考格式	（8）

附录B 校准证书内页参考格式	（10）

附录C 动物笼器具测量结果的不确定度评定示例	（11）

附录D 温度指标	（19）

引   言

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成制定本校准规范的基础性系列规范。

本规范为首次发布。

实验室动物笼器具校准规范

1  范围

本规范适用于医用和生化实验室用独立通风笼具性能参数的校准。

2  引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF1815《Ⅱ级生物安全柜校准规范》

GB14925《实验动物环境及设施》

RB/T199《实验室设备生物安全性能评价技术规范》

DB11/T 1125《实验动物笼器具》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 独立通风笼具individually ventilated cage（IVC）

一种以饲养盒为单位的独立通风的屏障设备，洁净空气分别送入各独立笼盒使饲养环境保持一定压力和洁净度，用以避免环境污染动物（正压）或动物污染环境（负压）。

3.2 换气率air exchange rate

用每小时换气次数（Air Changes per Hour，ACH）表示，表示空气（例如笼具里的空气）的交换频率，单位为h-1。

3.3 压差differential pressure

指的是笼具内部与动物房间压力的差值。通常用帕斯卡（Pa）表示。

3.4 实验室测试笼盒laboratory test cage

一种在侧板上有钻孔的笼盒，可在钻孔处插入传感器，以测量笼盒内不同位置的气流流速或换气率。

3.5 高效空气过滤器high efficiency particulate air (HEPA)filter

用于空气过滤且使用GB/T6165 规定的计数法进行试验，最大额定风量下未经消静电处理时的过滤效率及经消静电处理后的过滤效率均不低于99.95%的过滤器。

3.6 超高效空气过滤器ultra-low-penetrating air (ULPA)filter

用于空气过滤且使用GB/T6165规定的计数法进行试验，最大额定风量下未经消静电处理时的过滤效率及经消静电处理后的过滤效率均不低于99.999%的过滤器。

4 概述

独立通风笼具（以下简称IVC）是一种以饲养盒为单位的实验动物饲养设备，空气经高效过滤器处理后分别送入各独立笼盒，使饲养环境保持一定的压力和洁净度，避免环境污染动物或动物污染环境，其中IVC的笼盒均可独立送、排风，可防止交叉污染，众多笼盒由笼架支撑。包括通风过滤系统、控制系统、送排风笼架、温湿度和独立通风饲养笼盒、笼架等。IVC有正压和负压两种运行模式，负压指笼具内的气压低于周围环境的气压，即空气从室外进入笼具，因此没有空气从笼具内逸出进入室内，这样的目的是保护使用者和环境，例如防止感染动物的病菌（排放保护）；正压模式则相反，笼具内的气压相对较高，空气会从笼具内排到外部，这种模式的目的是保护笼具内的动物（侵入保护）。

5 计量特性

IVC性能参数的各项计量特性指标见表1。

表1IVC性能参数的主要计量特性指标

| 计量特性 | 计量特性指标 |
| --- | --- |
| 洁净度 | 静态时洁净度应达到ISO7级。 |
| 沉降菌 | 平均菌落数应不超过3CFU/30min。 |
| 气流流速 | IVC笼盒内气流速度不超过0.2m/s。 |
| 换汽率 | 不少于10次/h。 |
| 噪声 | IVC内各笼盒噪声应不大于60dB（A计权）。 |
| 静压差 | 静态压差：高效/超高效过滤器正常工作时，IVC内外相对压强应不低5Pa。 |
| 气密性 | 笼盒内压力由-100Pa升至0Pa的时间不少于5min。 |
| 高效/超高效过滤器检漏 | 光度法：过滤器下游透过率应不超过0.01%。 |
| 温度 | 参照附录D |

6  校准条件

6.1  环境条件

6.1.1  环境温度：室温（15～30）℃，

相对湿度：≤85%。

6.1.2  室内应清洁无灰尘，无强烈机械振动及噪声干扰。

6.2  测量标准及其他设备

校准用设备应符合表2中的规定。

表2  校准用设备一览表

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 风速仪 | 测量范围：（0～20）m/s，=3% （=2）最大允许误差为±0.015 m/s 或示值的±3%（取较大值） |
| 2 | 智能数字压力校验仪 | 测量范围：(-500～500)Pa，准确度等级：0.05级 |
| 3 | 尘埃粒子计数器 | 测量范围：(0.3～10)μm，0.5μm：=6.3% =2计数最大允许误差为±30%FS |
| 4 | 声级计 | 测量范围：（25～130）dB（A），准确度等级：二级；最大允许误差为±1 dB，分辨率不低于1 dB，有“A” 计权模式 |
| 5 | 钢卷尺 | 测量范围：3.5m，准确度等级：Ⅱ级 |
| 6 | 高效过滤器计数检漏仪 | 气溶胶光度计 测量范围：0.0001%～100.0%，=12% （=2），烟雾发生装置（水雾和油雾），气溶胶发生器 |
| 7 | 电子秒表 | 测量范围：（1～86400）s，600s：MPE：±0.07s |
| 8 | 培养皿 | 含营养琼脂培养基、胰蛋白胨大豆琼脂培养基（TSA）或其他适合普通微生物生长的无抑制剂和添加剂的培养基。 |
| 9 | 温度计 | 测量范围：(0～50)，最大允许误差：MPE:0.20 |

7  校准项目和校准方法

7.1 洁净度

通风笼具连续运行48h以上。测量仪器为尘埃粒子计数器，采样管必须干净，连接处严禁渗漏，每年定期溯源或参加尘埃粒子计数器国家比对。将尘埃粒子计数器的采样管道通过饮水瓶口插入笼盒中（每次采样量应不小于5.66L），测试笼盒内洁净度。选取笼架上对角线上两端的两个笼盒，每个笼盒连续采样测定三次读取平均数值。

P=1ni=1npi                            (1)

式中

P——平均粒子浓度，m-3；

pi——单次测量的粒子浓度，m-3；

n——测量次数。

7.2 沉降菌

系统连续运行48h以上。在笼架上选取对角线上两端和中间三只笼盒(事先消毒灭菌)，在洁净工作台内打开笼盒各放入3个有血液琼脂培养基的平皿，打开平皿后，盖上箱盒盖，上架通气30min，之后取出笼盒，在洁净工作台内取出加盖平皿，设置一组阳性及一组阴性对照培养皿，放入 37℃恒温箱内培养48h小时后，观察菌落总个数(个/30min)，公式同上。

7.3 气流流速

通风笼具连续运行48h以上。测量仪器为热球式电风速计或数字显示式风速计，测量仪器应定期溯源。提前准备特殊的实验室测试笼盒，这种笼盒本质上是一种标准笼盒。将开孔笼盒放在特定位置上。将风速计探头水平（风水平通过风速计）插入圆孔内，测量点位置如下图

注：测试笼盒需要在其侧面动物活动的高度（笼盒底面以上50mm空间）开三个圆孔

选取笼架对角线上两端和中间三个笼盒测量，将风速仪探头插入测试孔中，测试孔边缘应密封处理，每个笼盒测量5个位置的气流流速，每个位置重复测量3次，记录所有测量值后计算平均值。

（2）

式中：

—— 平均流入气流流速，m/s；

—— 每个测量点单次测量的流入气流流速，m/s；

n —— 测量点的数量。

7.4 换气率

通气笼盒连续运行48h以上。测量仪器为风速计，测量仪器应定期溯源。在主机与笼架连接的总进风管道上面开一个小孔，将风速计的探头放入小孔，使探头测量孔与管道平行，将管道直径平均三等分，测量三个点的风速。读取风速计数据后取平均值，可计算出笼盒的换气次数。

计算公式

（3）

式中：

——换气次数，单位次/小时；

——平均风速，单位m/s；

——总进风管道截面积，单位m2；

——笼盒总容积，单位m3。

7.5 噪声

通风笼具连续运行48h以上。测量仪器为声级仪，测量仪器应定期溯源。将声级计设置为“A”计权模式；打开IVC照明灯及风机，在正常工作状态下，将声级计放入实验室测试笼盒内，采用垫料或纸张垫高至50cm高度，重复测量3次，测得噪声的算术平均值作为IVC笼盒内的总噪声。关闭IVC照明灯及风机，在相同位置测量背景噪声，重复测量3次。当背景噪声平均值不大于50dB时则实际噪声为总噪声。当背景噪声平均值大于50dB时，实测值则需要参考表3进行修正。

表3噪声测量值修正表

| 测量总噪声与背景噪声的差值（dB） | 从测量总噪声中减去的值（dB） |
| --- | --- |
| 0～2 | 降低背景噪声，重新测试 |
| 3 | 3 |
| 4～5 | 2 |
| 6～10 | 1 |
| ＞10 | 0 |

（4.1）

（4.2）

（4.3）

式中：

—— 背景噪声平均值，dB；

—— 背景噪声单次测量值，dB；

—— 实际噪声，dB；

—— 总噪声单次测量值，dB；

—— 从测量总噪声中减去的值，dB。

7.6 静压差

通风笼具连续运行48h以上。测量仪器为压差仪，测量仪器应定期溯源。将压差仪上的一端放置于实验室测试笼盒内，压差仪的另一端与大气压连通，紧闭实验室测试笼盒的其他孔，开启IVC净化装置，待运转稳定后读取压差仪的读数，重复测量3次，以算术平均值作为IVC笼盒相对大气的平均压差。

P=1ni=1npi                            (5)

式中

P——平均压差，Pa；

pi——压差的单次测量值，Pa；

n——测量次数。

7.7 气密性

关闭IVC的主进气孔（送风高效空气过滤器前）、主排气孔（排风高效空气过滤器后）和有关通路，采用压力衰减法，将测试笼盒安装好，数字压力计一端连通笼盒专用测试口，另一端接通大气，开启配套用抽气装置，当压力计显示差压在-105Pa左右时停止抽气，当笼盒压力上升到-100Pa时启动电子秒表开始计时，笼盒压力到0时停止计时，记录笼盒内压力由-100Pa升至0Pa的总时间。

7.8 高效/超高效过滤器检漏（光度计法）

运行净化装置，卸除过滤器的散流装置或保护盖调整上游气溶胶浓度至10μg/L～20μg/L，对含有气溶胶的高效过滤器上游气流进行测试，上游浓度稳定后使用气溶胶光度计测量上游浓度并记录，并将其设定为光度计上游浓度100%，将光度计切换至下游排风口采样，如果下游排风口可扫描，使用扫描探头在距受试过滤器1cm～5cm处进行扫描检漏，扫描过程中，正方形扫描探头的扫描速度应不大于5cm/s，矩形扫描探头的面积扫描速度应不大于15.5cm/s；扫描路线应略微重叠，扫描范围应包含整个过滤器外围，沿组合过滤片和框架的连接处以及围绕过滤器和其他部件之间的密封处仔细扫描检漏，记录最大透过率作为测试结果。若下游排风口不可扫描，把光度计探头放在距离出风口不超过2cm的位置，待数据稳定后读取透过率。

7.9 温度

将温度计入测试笼盒内待读数稳定后读取温度计的读数，重复测量3次，以算术平均值作为IVC笼盒的温度值。

P=1ni=1npi                            (6)

式中

P——平均温度，℃；

pi——温度的单次测量值，℃；

n——测量次数。

8  校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映，校准证书至少包括以下信息：

a)	 标题：“校准证书”；

b)	 实验室名称和地址；

c)	 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d)	 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e)	 客户的名称和地址；

f)	 被校对象的描述和明确标识；

g) 	进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的可接收日期；

h) 	如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i)	 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j)	 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k)	 校准环境的描述；

l) 	校准结果及其测量不确定度的说明；

m) 	对校准规范的偏离的说明；

n) 	校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o) 	校准结果仅对被校对象有效的声明；

p) 	未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

9  复校时间间隔

复校时间间隔建议一般不超过1年，由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A

校准记录参考格式

记录（证书）编号                                                  第   页  共   页

| 委托单位 |  |  |  | 地 址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被校准计量器具 | 名称 |  |  | 型号规格 |  |  |  |
|  | 制造厂 |  |  | 出厂编号 |  |  |  |
| 标准器名称 | 编号 |  | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  | 溯源证书号 | 有效期至 |
| 校准依据 |  |  |  | 校准地点 |  |  |  |
| 结果不 确定度 |  |  |  | 环境条件 |  | 温 度： ℃ |  |
|  |  |  |  |  |  | 相对湿度： % |  |
| 校准日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准员 |  |  |  | 核验员 |  |  |  |

- 气密性：

- 沉降菌：

| 各笼盒测量量（CFU/30min） |  |  | 平均值（CFU/30min） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |

- 洁净度：

| 采样点 | 粒径≥0.5μm时粒子浓度采样结果/(粒/m3) |  |  | 采样点粒子浓度平均值/(粒/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| A盒 |  |  |  |  |
| B盒 |  |  |  |  |

记录（证书）编号                                                  第   页  共   页

- 气流流速：

| —— |  | 测量点 |  |  |  |  | 平均值/(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E |  |
| 测量值/(m/s) | A |  |  |  |  |  |  |
| 测量值/(m/s) | B |  |  |  |  |  |  |
| 测量值/(m/s) | C |  |  |  |  |  |  |

- 换气率：

| 测量值/(m/s) |  |  | 平均值/(m/s) | 测试孔管道长/（m） | 测试孔管道宽/（m） | 笼盒净容积/（m3） | 笼盒个数/个 | 换气次数/(次/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |

- 噪声：

| —— | 1 | 2 | 3 | 平均值 | 实际噪声 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总噪声 |  |  |  |  |  |
| 背景噪声 |  |  |  |  |  |

七、静压差：

| —— | 测量次数 |  |  | 平均值/（Pa） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| 测量值/（Pa） |  |  |  |  |

八、高效过滤器检漏（可扫描）

| 光度法测量结果/% | 上游浓度/(μg/L) | 20 |
| --- | --- | --- |
|  | 漏过率 |  |

九、温度

| 测量值/℃ |  |  | 平均值/℃ |
| --- | --- | --- | --- |

附录B

校准证书内页参考格式

校 准 结 果 Results of calibration 序号; 校准项目; 技术要求; 校准结果; 不确定度. 1; 沉降菌; 不超过3CFU/30min; ——. 2; 气密性; 笼盒内压力由-100Pa衰减至0Pa的时间宜≥5min; ——. 3; 洁净度; ISO7级; ——. 4; 气流流速; ≤0.2 m/s. 5; 实际噪声; ≤60dB. 6; 静压差; 高效/超高效过滤器正常工作时，IVC内外相对压强应≥5Pa. 7; 换气率; ≥10次/h。; ——. 8; 高效过滤器检漏; 漏过率≤0.01%; 光度法:漏过率. 9; 温度; 参照规范7.2; ——. 以下空白

附录C

不确定度评定示例

C.1 气流流速测量结果不确定度评定

C.1.1 测量方法

将开孔笼盒放在随机位置上。将风速计探头水平（风水平通过风速计）插入圆孔内，每个孔根据风速传感器探头的插入深浅测量两个点，测量5个位置的气流流速，每个位置重复测量3次，记录所有测量值后计算平均值。

C.1.2 测量模型

（C.1）

式中：

—— 平均流入气流流速，m/s；

—— 每个测量点单次测量的流入气流流速，m/s；

n —— 测量点的数量。

C.1.3 不确定度来源

根据上述测量模型以及测量方法，其不确定度来源主要包括以下3个方面：

a）测量重复性引入的标准不确定度；

b）热式风速仪分辨力引入的标准不确定度；

c）标准器具引入的标准不确定度。

C.1.4 测量不确定度评定

C.1.4.1 重复性引入的不确定度分量u1

使用热式风速仪在实验室测试笼盒的6个测量点进行测量，每个测量点连续测量10次，对重复测量结果进行分析，测量结果见表C.1。

表C.1气流流速测定结果

| 测量点 | 测量结果（m/s） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.08 |
| 2 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| 3 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| 4 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.09 |
| 5 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 6 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |

合并样本标准偏差按公式（C.2）计算：

（C.2）

式中：

m——  测量点的数量；

n ——  每个测量点包含的测量次数；

——  第j个测量点第k次的测量值，m/s；

——  第j个测量点测量值的算术平均值，m/s。

通过公式（C.2）计算出合并样本标准偏差如下：

Sp=0.007 m/s

由于每个测量点实际测3次（n=3），因此重复测量引入的不确定度分量为：

u1=Spn=0.0073m/s=0.004 m/s

C.1.4.2 热式风速仪分辨力引入的不确定度u1'

热式风速仪的分辨力为0.01m/s，分散区间半宽为0.005 m/s，按均匀分布计算，则

u1'=0.0053m/s=0.003 m/s

C.1.4.3 标准器具引入的不确定度u2

热式风速仪的最大允许误差±0.015 m/s，按均匀分布计算，则

u2=0.00153m/s=0.009 m/s

C.1.5 标准不确定度分量一览表

标准不确定度一览表见表C.2。

表C.2 气流流速测定结果标准不确定度一览表

| 不确定度来源 |  | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- |
| 测量重复性 |  | 0.004 m/s |
| 分辨力 | u1' | 0.003 m/s |
| 标准器具 |  | 0.009 m/s |

C.1.6 合成标准不确定度

由于各不确定度间不相关，则

uc=u12+u1'2+u22=0.0103 m/s

C.1.7 扩展不确定度U

取k=2，则

C.2压差测量结果不确定度评定

C.2.1 测量方法

将压差计上的一端放置于IVC笼盒内，一端与大气压连通，清理笼盒密封面和密封条上的异物，紧闭IVC的门，开启IVC内的净化装置，待运转稳定后读取压力计的，以压差算术平均值作为IVC笼盒相对大气的平均压差，平均压差根据公式（C.3）进行计算。

C.2.2 测量模型

P=1ni=1npi                            (C.3)

式中

P——平均压差，Pa；

pi——压差的单次测量值，Pa；

n——测量次数。

C.2.3 不确定度来源

根据以上测量模型以及测量方法，其不确定度来源主要包括以下3个方面：

a）测量重复性引入的标准不确定度u1；

b）压差计分辨力引入的标准不确定度u2；

c）标准器具引入的标准不确定度u3。

C.2.4 测量不确定度评定

C.2.4.1 测量重复性引入的标准不确定度

使用压差计在IVC笼盒内选择测量点进行压差测量，连续测量10次，对重复测量结果进行分析，测量结果见表C.3

表C.3压差测量结果

| 测量值 | 压差测量结果（Pa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 20.1 | 20.5 | 19.1 | 20.1 | 19.3 | 20.2 | 19.7 | 19.6 | 20.1 | 20.3 |

实验标准偏差s按公式（C.4）计算：

S=i=1n(pi-p)2n-1                     （C.4）

n——测量次数;

pi——第i次的测量值，Pa；

P——测量的算术平均值，Pa.。

通过公式（C.4）计算出实验标准偏差如下：

S=0.455 Pa

由于每个测量点实际测3次（n=3），因此重复测量引入的标准不确定度u1为：

u1=Sn=0.4553=0.263 Pa

C.2.4.2 压力计分辨力引入的标准不确定度u2

该压差计的分辨力为0.1Pa，区间半宽a=0.05Pa，假设服从均匀分布，取，压差计的分辨力引入的不确定度：

u2=0.053Pa=0.029 Pa

C.2.4.3 标准器具引入的标准不确定度u3

数字压力计经检定符合0.05级要求，其示值误差不会超过最大允许误差MPE=±（2500-（-2500））×0.02%=±1Pa，假设最大允许误差服从均匀分布，取。区间半宽a=1Pa，由数字压力计引入的标准不确定度

u3=ak=13=0.577 Pa

C.2.5 标准不确定度一览表

标准不确定度一览表见表C.4

| 不确定度来源 |  | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- |
| 测量重复性 |  | 0.263 Pa |
| 分辨力 | u2 | 0.029 Pa |
| 标准器具 | u3 | 0.577 Pa |

C.2.6 合成标准不确定度

由于各不确定度间不相关，则

uc=u12+u22+u32=0.6348 Pa

C.2.7 扩展不确定度U

U＝k×uc=1.3 Pa

C.3噪声测量结果不确定度评定

C.3.1 测量方法

打开IVC照明灯及风机，在正常工作状态下，将声级计放入实验室测试笼盒内，采用垫料或纸张垫高至50cm高度，重复测量3次，测得噪声的算术平均值作为IVC笼盒内的总噪声。关闭IVC照明灯及风机，在相同位置测量背景噪声，重复测量3次。当背景噪声平均值不大于50dB时则实际噪声为总噪声。当背景噪声平均值大于50dB时，实测值则需要参考表C.5进行修正。

表C.5噪声测量值修正表

| 测量总噪声与背景噪声的差值（dB） | 从测量总噪声中减去的值（dB） |
| --- | --- |
| 0～2 | 降低背景噪声，重新测试 |
| 3 | 3 |
| 4～5 | 2 |
| 6～10 | 1 |
| ＞10 | 0 |

C.3.2 测量模型

（C.5.1）

（C.5.2）

（C.5.3）

式中：

—— 背景噪声平均值，dB；

—— 背景噪声单次测量值，dB；

—— 实际噪声，dB；

—— 总噪声单次测量值，dB；

—— 从测量总噪声中减去的值，dB。

C.3.3 不确定度来源

根据上述测量模型以及测量方法，其不确定度来源主要包括以下3个方面：

a）测量重复性引入的标准不确定度；

b）声级计分辨力引入的标准不确定度u2；

c）标准器具引入的标准不确定度u3。

C.3.4 测量不确定度评定

C.3.4.1 测量重复性引入的标准不确定度u1

将声级计放入实验室测试笼盒内，采用垫料或纸张垫高至50cm高度，重复测量10次，对重复测量结果进行分析（背景噪声小于50 dB，实际噪声忽略背景噪声的影响），测量结果见表C.6。

表C.6  噪声测定结果

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量结果／dB | 64 | 67 | 66 | 65 | 64 | 65 | 66 | 66 | 64 | 67 |

实验标准偏差s按公式（C.6）计算：

（C.6）

式中：

n —— 测量次数；

—— 第i次的测量值，dB；

—— 测量的算术平均值，dB。

通过公式（C.6）计算出合并样本标准偏差如下：

由于每个测量点实际测3次（n=3），因此重复测量引入的不确定度分量为：

C.3.4.2 声级计分辨力引入的不确定度u2

声级计的分辨力为1 dB，分散区间半宽为0.5 dB，按均匀分布计算，则

u2=0.53dB=0.29dB

C.3.4.3标准器具引入的不确定度u3

声级计的最大允许误差为±1 dB，按均匀分布计算，则

u3=13dB=0.577dB

C.3.5 标准不确定度一览表

表C.7  噪声测定结果标准不确定度一览表

| 不确定度来源 |  | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- |
| 测量重复性 |  | 0.678 dB |
| 分辨力 | u2 | 0.289 dB |
| 标准器具 | u3 | 0.577 dB |

C.3.6 合成标准不确定度

由于各不确定度间不相关，则

uc=u12+u22+u32=0.9360dB

C.3.7 扩展不确定度U

U＝k×uc=2dB

C.4温度测量结果不确定度评定

C.4.1 测量方法

将温度计入测试笼盒内待读数稳定后读取温度计的读数，重复测量3次，以算术平均值作为IVC笼盒的温度值。

C.4.2 测量模型

P=1ni=1npi                            (C.7)

式中

P——平均温度，℃；

pi——温度的单次测量值，℃；

n——测量次数。

C.4.3 不确定度来源

根据上述测量模型以及测量方法，其不确定度来源主要包括以下3个方面：

a）测量重复性引入的标准不确定度；

b）声级计分辨力引入的标准不确定度u2；

c）标准器具引入的标准不确定度u3。

C.4.4 测量不确定度评定

C.4.4.1 测量重复性引入的标准不确定度u1

将温度计入测试笼盒内待读数稳定后读取温度计的读数，重复测量10次，测量结果见表C.8

表C.8  温度测定结果

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量结果／℃ | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.2 | 23.1 | 23.1 | 23.2 | 23.1 | 23.1 |

实验标准偏差s按公式（C.8）计算：

（C.8）

式中：

n —— 测量次数；

—— 第i次的测量值，℃；

—— 测量的算术平均值，℃。

通过公式（C.6）计算出合并样本标准偏差如下：

S=0.042 ℃

由于每个测量点实际测3次（n=3），因此重复测量引入的不确定度分量为：

u1=Sn=0.0423=0.024℃

C.4.4.2 温度计分辨力引入的不确定度u2

温度计的分辨力为0.1 ℃，不确定度区间半宽为0.05 ℃，服从均匀分布，则

u2=0.053℃=0.029 ℃

C.4.4.3标准器具引入的不确定度u3

温度计的最大允许误差为0.20，按均匀分布计算，则

u3=0.23 ℃=0.115 ℃

C.4.5 标准不确定度一览表

表C.9  温度计测定结果标准不确定度一览表

| 不确定度来源 |  | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- |
| 测量重复性 |  | 0.024 ℃ |
| 分辨力 | u2 | 0.029 ℃ |
| 标准器具 | u3 | 0.115 ℃ |

C.4.6 合成标准不确定度

由于各不确定度间不相关，则

uc=u12+u22+u32=0.12 ℃

C.4.7 扩展不确定度U

U＝k×uc=0.3 ℃

附录D

| 动物实验间技术指标 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 指标 |  |  |  |  |  |
|  | 大鼠、小鼠 |  |  | 豚鼠、地鼠 |  |  |
|  | 屏蔽 环境 | 隔离 环境 |  | 普通 环境 | 屏蔽 环境 | 隔离 环境 |
| 温度/℃ | 20～26 |  |  | 18～29 | 20～26 |  |
| 动物生产间技术指标 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 指标 |  |  |  |  |  |
|  | 大鼠、小鼠 |  |  | 豚鼠、地鼠 |  |  |
|  | 屏蔽 环境 |  | 隔离 环境 | 普通 环境 | 屏蔽 环境 | 隔离 环境 |
| 温度/℃ | 20～26 |  |  | 18～29 | 20～26 |  |

JJF（吉）XX -2024

吉林省地方计量技术规范

XX校准规范

JJF(吉) XXX—2024

吉林省市场监督管理厅发布

﹡

版权所有  不得翻印

297㎜×210㎜ A4纸

202X年X月第X版    202X年X月第X次印刷