JJF（吉）XXX—2024

全自动密度折光仪校准规范

吉 林 省 地 方 计 量 技 术 规 范

Calibration Specification for Combined Density and Refractive Index Instruments

（报批稿）

吉林省市场监督管理厅  发 布

2024- XX - XX发布                            2024- XX - XX实施

全自动密度折光仪校准规范

Calibration Specification for             JJF（吉）XX- 202X

Combined Density and Refractive Index Instruments

归  口 单 位：  吉林省市场监督管理厅

主要起草单位：  吉林省计量科学研究院

参加起草单位：  长春生态环境监测中心

本规范由吉林省计量科学研究院负责解释

本规范主要起草人：

杨思佳  （吉林省计量科学研究院）

杨  雪  （吉林省计量科学研究院）

刘珍池  （吉林省计量科学研究院）

参加起草人：

王  琦  （长春生态环境监测中心）

于光辉  （吉林省计量科学研究院）

韩亦彤  （吉林省计量科学研究院）

目   录

引   言	（II）

1  范围	（1）

2  引用文件	（1）

3  概述	（1）

4  计量特性	（1）

4.1 密度示值误差	（1）

4.2 折射率示值误差及测量重复性	（2）

5  校准条件	（2）

5.1 校准环境条件	（2）

5.2 校准用标准物质	（2）

6  校准项目和校准方法	（2）

6.1 校准项目	（2）

6.2 校准方法	（2）

7  校准结果表达	（3）

8  复校时间间隔	（4）

附录A 校准记录推荐格式	（5）

附录B 校准证书内页推荐格式	（6）

附录C 全自动密度折光仪示值测量结果的不确定度评定示例	（7）

引   言

JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成制定本校准规范的基础性系列规范。

本规范为首次发布。

全自动密度折光仪校准规范

1  范围

本规范适用于基于振荡管原理、全反射临界角原理同时测量液体密度和折射率全自动密度折光仪的校准。

- 引用文件

JJG 370 《在线振动管液体密度计》

JJG 820 《手持糖量（含量）计及手持折射仪》

凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用本规范。

3  概述

全自动密度折光仪根据流经振荡管内固定容积的流体密度变化，改变振荡管的振动频率差异，通过检测频率（周期）信号来测量液体密度；利用全反射临界角原理测量液体折射率，全自动密度折光仪可以快速、自动测量液体的密度和折射率。

4  计量特性

4.1密度示值误差

密度示值误差见表1的要求。

表1 密度示值误差

| 测量范围/（g/cm3） | 0.650～3.000 |  |
| --- | --- | --- |
| 分辨力/（g/cm3） | 0.0001 | 0.00001 |
| 示值误差/（g/cm3） | ±0.0002 | ±0.00008 |

4.2 折射率示值误差及测量重复性

折射率示值误差及测量重复性见表2的要求。

表2 折射率示值误差及测量重复性

| 测量范围/ | 1.3000～1.7200 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分辨力/ | 0.001 | 0.0001 | 0.00001 | 0.000001 |
| 示值误差/ | ±0.02 | ±0.002 | ±0.0005 | ±0.00005 |
| 示值重复性/ | 0.01 | 0.001 | 0.0002 | 0.00002 |

注：表1、表2以上指标不做合格判定依据，仅供校准及不确定度评定时参考。

5  校准条件

5.1 环境条件

5.1.1 环境温度：（15～35）℃，相对湿度：不大于80%。

5.1.2 室内应清洁无灰尘。

5.1.3 仪器应平稳摆放，不应受强光直射，周围无强烈机械振动和电磁干扰，无强气流及腐蚀性气体，仪器接地良好。

5.2  校准用标准物质

5.2.1 密度溶液标准物质：采用国家密度有证标准物质，不确定度不大于5×10-5 g/cm3（k=2）。

5.2.2 折射率溶液标准物质：采用国家有证折射率溶液标准物质，不确定度不大于0.0002 （k=2）。

6  校准项目和校准方法

6.1 校准项目

6.1.1 密度示值误差。

6.1.2 折射率示值误差及测量重复性。

6.2 校准方法

6.2.1 校准前的准备

6.2.1.1 按要求开机预热，测量介质温度达到要求后方可校准。

6.2.1.2 清洁：在每一密度点校准之前，都必须对测量系统进行清洗、净化。根据校准液的性质，选用合适的清洗液。清洗净化工作至少反复循环进行3次，直至管内没有残余物质。在折光仪校准之前，接触溶液的镜面和盖板两个表面，在滴入溶液前、后要用纯水清洗干净，然后干燥备用。

6.2.1.3 校正

按仪器操作说明对仪器进行校正检查。

6.2.2 密度示值误差

仪器预热稳定后，在仪器量程范围内，均匀选取3种密度标准物质进行测量。示值稳定后，读取示值，每种溶液重复测量3次，取其平均值。

∆ρ=ρi-ρs                                 (1)

式中：∆ρi——密度示值误差，g/cm3；

ρi——仪器测量平均值，g/cm3；

ρs——密度标准值，g/cm3。

6.2.3折射率示值误差

待镜面表面水分干燥后，将标准溶液滴在镜面上，并将镜面完全覆盖，盖上盖板，待仪器温度达到设置温度，读数稳定后，记录仪器所显示的数值，重复测量3次。一般测量由低浓度到高浓度进行，选择3点进行测量。折射率示值误差是仪器测量平均值（20℃）与标准值（20℃）之差，按公式（2）计算：

（2）

式中：——折射率的示值误差；

——仪器测量平均值（20℃）；

——标准值（20℃）。

6.2.4折射率测量重复性

可选择中间一点连续测量3次，记录每次测量值，测量值最大值与最小值的差值为测量重复性，按公式（3）计算：

（3）

式中：——折射率的测量重复性；

——分别为3次测量的最大值与最小值（20℃）。

7  校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映，校准证书至少包括以下信息：

a) 标题：“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）

d) 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的可接收日期；

h) 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

m) 对校准规范的偏离的说明；

n) 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

8  复校时间间隔

复校时间间隔建议一般不超过1年，由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A

校准记录推荐格式

记录（证书）编号：                                                   第  页 共  页

| 委托单位 |  |  |  |  | 地 址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被校准 计量器具 | 名称 |  |  |  | 型号规格 |  |  |  |
|  | 制造厂 |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |
|  | 不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准器名称 |  | 编号 |  | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 溯源证书号 |  | 有效期至 |
| 依据 |  |  |  |  | 校准地点 |  |  |  |
| 结果不 确定度 |  |  |  |  | 环境条件 |  | 温 度： ℃ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 相对湿度： % |  |
| 校准日期 |  |  |  |  | 建议下次校准日期 |  |  |  |
| 校准员 |  |  |  |  | 核验员 |  |  |  |

1、密度示值误差（kg/m3）

| 序号 | 标准值 （20℃） | 测量值（20℃） |  |  | 测量平均值 | 示值误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

2、折射率（）

| 序号 | 标准值 （20℃） | 测量值（20℃） |  |  | 测量平均值 | 示值误差 | 测量重复性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

附录B

校准证书内页推荐格式

| 校准项目 | 校准结果 | 扩展不确定度U（k=2） |
| --- | --- | --- |
| 密度示值误差/kg/m3 |  |  |
| 折射率示值误差/ |  |  |
| 折射率测量重复性/ |  |  |

以下空白

附录C

全自动密度折光仪示值测量结果的不确定度评定示例

C.1密度示值测量结果的不确定度评定

C.1.1测量方法

C.1.1.1测量依据：JJF（吉）××××-2024《全自动密度折光仪》

C.1.1.2环境条件：环境温度：（15～35）℃，相对湿度：不大于80%。

C.1.1.3测量标准：密度标准溶液

C.1.1.4测量对象：全自动密度折光仪

C.1.1.5测量过程：用国家密度有证标准物质，进行密度示值误差的校准。重复测量3次，其测定值的平均值与标准值的差，即为密度示值误差。

C.1.2数学模型

式中：——仪器密度的示值误差；

——被检仪器密度测量的算术平均值；

——密度标准值。

C.1.3方差和灵敏系数

方差：

灵敏系数：

C.1.4输入量的标准不确定度评定

C.1.4.1密度标准溶液测量重复性引入的标准不确定度分量

的不确定度主要是由测量重复性带来，采用A类方法进行评定。在正常工作条件下，选取一台全自动密度折光仪，用密度标称值为0.998204g/cm3，通过连续测量得到10个测量值为0.9982、0.9983、0.9982、0.9982、0.9983、0.9982、0.9982、0.9983、0.9983、0.9982（单位为g/cm3），则算术平均值为

0.99824 g/cm3

可求得测得值对其估计值的单次测量结果的标准不确定度为：

5.2×10-5 g/cm3

在实际测量时以三次测量的平均值为测量结果，则其不确定度为

3.0×10-5 g/cm3

C.1.4.2密度标准溶液引入的标准不确定度

标准溶液的扩展不确定度为U=0.000020 g/cm3，包含因子k=2，则0.000010。

C.1.5标准不确定度一览表

| 标准不确定度 | 不确定度来源 | 标准不确定度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测量重复性的标准不确定度 | 3.0×10-5 g/cm3 | 1 | 3.0×10-5 g/cm3 |
|  | 标准溶液的标准不确定度 | 1.0×10-5 g/cm3 | -1 | 1.0×10-5 g/cm3 |

C.1.6合成标准不确定度

输入量彼此独立不相关，所以合成标准不确定度可按下式得到，

＝3.2×10-5 g/cm3

C.1.7扩展不确定度的评定

扩展不确定度为U=k×=6.2×10-5 g/cm3

C.1.8测量不确定度报告与表示

全自动折光仪密度示值误差测量结果扩展不确定度：U=6.2×10-5 g/cm3 k=2

C.2折射率示值测量结果的不确定度评定

C.2.1测量方法

C.2.1.1测量依据：：JJF（吉）××××-2024《全自动密度折光仪》

C.2.1.2环境条件：环境温度：（15～35）℃，相对湿度：不大于80%。

C.2.1.3测量标准：折射率溶液标准物质

C.2.1.4测量对象：数字折光仪

C.2.1.5测量过程：将被检仪器棱镜表面清洁干燥后，滴入一滴标准液，盖上盖板，根据溶液含量不同，等候（2～5）分钟，然后尽快读记仪器示值。

C.2.2数学模型

式中：  ——仪器折射率的示值误差；

——被检仪器折射率测量的算术平均值；

——折射率标准值。

C.2.3方差和灵敏系数

方差：

灵敏系数：

C.2.4标准不确定度各分量的计算

C.2.4.1标准溶液测量重复性引入的标准不确定度

的不确定度主要是由测量重复性带来，采用A类方法进行评定。在正常工作条件下，选取一台分度值为0.000001的数字折光仪的1.4183点处，通过连续测量得到10个测量值为1.412919、1.412871、1.412850、1.412832、1.412823、1.412817、1.412810、1.412802、1.412798、1.412796（单位为），则算术平均值为

1.412852

可求得测得值对其估计值的单次测量结果的标准不确定度为：

0.000039

在实际测量时以三次测量的平均值为测量结果，则其不确定度为

0.000023

C.2.4.2标准溶液引入的标准不确定度

标准溶液的扩展不确定度为U=0.0002，包含因子k=2，则0.0001

C.2.5标准不确定度一览表

| 标准不确定度 | 不确定度来源 | 标准不确定度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测量重复性的标准不确定度 | 0.000023 | 1 | 0.000023 |
|  | 标准溶液的标准不确定度 | 0.0001 | -1 | 0.0001 |

C.2.6合成标准不确定度

输入量彼此独立不相关，所以合成标准不确定度可按下式得到，

＝0.00011

C.2.7扩展不确定度

扩展不确定度为U=k×=0.0003

C.2.8测量不确定度报告与标准

数字折光仪折射率示值误差测量结果扩展不确定度U=0.0003 k=2

JJF（吉）X X -202X

吉林省地方计量技术规范

XXXX校准规范

JJF(吉) XX—202X

吉林省市场监督管理厅发布

﹡

版权所有  不得翻印

297㎜×210㎜ A4纸

202X年X月第X版    202 X年X月第X次印刷