X射线反射法纳米薄膜厚度标准片校准规范

(征求意见稿)

实验报告

一、简介

本实验报告的目的是通过一系列的模拟试验，验证和考察新制订技术规范中校准方法的科学性、合理性和可操作性。在实验过程中课题组考察了多种材料的纳米薄膜厚度标准片。

二、实验报告

2.1 所用的标准器具

校准纳米薄膜厚度标准片所用的标准器具为X射线衍射仪，应具有X射线反射功能，按照JJF 1613经纳米薄膜厚度标准物质校准，或采用直接溯源方式建立计量标准装置。

2.2测试结果

按照征求意见稿6.2.2校准方法，对二氧化硅/硅基底、氮化硅/硅基底、氧化铪/氧化铝/硅基底、GaAs/AlAs超晶格多层膜、Ni/Cr薄膜厚度标准片进行测量，按照征求意见稿附录A进行不确定度评定。

2.2.1 二氧化硅/硅厚度标准片

标准片尺寸为2 cm×2 cm，放置于样品盘中心，进行共9次重复测量和拟合，拟合结果见表1.

表1 二氧化硅层厚度测量结果 （单位：nm）

|  | SiO2层 |
| --- | --- |
| 1 | 4.755 |
| 2 | 4.762 |
| 3 | 4.761 |
| 4 | 4.765 |
| 5 | 4.752 |
| 6 | 4.752 |
| 7 | 4.757 |
| 8 | 4.752 |
| 9 | 4.758 |
| 平均值 | 4.757 |
| 扩展不确定度(k=2) | 0.021 |

2.2.2 氮化硅/硅厚度标准片

标准片尺寸为3英寸，放置于样品盘中心，取4个位置进行测量和拟合，拟合结果见表2.

表2 氮化硅层厚度测量结果 （单位：nm）

| 拟合次数 | 样品不同位置的测量值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 位置1 | 位置2 | 位置3 | 位置4 |
| 1 | 213.052 | 212.688 | 212.669 | 212.891 |
| 2 | 213.264 | 212.770 | 212.896 | 212.995 |
| 3 | 213.231 | 212.793 | 212.902 | 212.937 |
| 不同位置平均值 | 212.924 |  |  |  |
| 扩展不确定度(k=2) | 0.112 |  |  |  |
| 均匀性 | 0.432 |  |  |  |

2.2.3 氧化铪/氧化铝/硅厚度标准片

标准片尺寸为2 cm×2 cm，放置于样品盘中心，进行共9次重复测量和拟合，拟合结果见表3.

表3 氧化铪/氧化铝膜层厚度测量结果 （单位：nm）

|  | HfO2层 | Al2O3层 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4.755 | 9.382 |
| 2 | 4.762 | 9.377 |
| 3 | 4.761 | 9.378 |
| 4 | 4.765 | 9.381 |
| 5 | 4.752 | 9.408 |
| 6 | 4.752 | 9.410 |
| 7 | 4.757 | 9.410 |
| 8 | 4.752 | 9.386 |
| 9 | 4.758 | 9.369 |
| 平均值 | 4.757 | 9.389 |
| 扩展不确定度(k=2) | 0.021 | 0.023 |

2.2.4 GaAs/AlAs超晶格多层膜厚度标准片

标准片尺寸为2 cm×2 cm，放置于样品盘中心，进行共9次重复测量和拟合，拟合结果见表4.

表4 GaAs/AlAs超晶格多层膜厚度测量结果 （单位：nm）

|  | 氧化层 | 第一层 | 第二层 | 第三层 | 第四层 | 第五层 | 第六层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.085 | 18.114 | 10.371 | 9.537 | 10.406 | 9.488 | 10.416 |
| 2 | 4.074 | 17.949 | 10.373 | 9.525 | 10.372 | 9.513 | 10.425 |
| 3 | 4.076 | 17.903 | 10.434 | 9.497 | 10.356 | 9.485 | 10.429 |
| 4 | 4.093 | 18.050 | 10.386 | 9.577 | 10.350 | 9.502 | 10.430 |
| 5 | 4.122 | 18.031 | 10.403 | 9.546 | 10.311 | 9.541 | 10.383 |
| 6 | 4.114 | 18.116 | 10.408 | 9.549 | 10.341 | 9.527 | 10.401 |
| 7 | 4.115 | 17.801 | 10.404 | 9.546 | 10.323 | 9.550 | 10.428 |
| 8 | 4.165 | 18.051 | 10.426 | 9.515 | 10.336 | 9.546 | 10.372 |
| 9 | 4.138 | 17.819 | 10.459 | 9.498 | 10.345 | 9.566 | 10.392 |
| 平均值 | 4.109 | 17.982 | 10.407 | 9.532 | 10.349 | 9.524 | 10.408 |
| 扩展不确定度(k=2) | 0.029 | 0.082 | 0.028 | 0.027 | 0.028 | 0.028 | 0.025 |

2.2.4 Ni/Cr薄膜厚度标准片

标准片尺寸为8 cm×4 cm，取3个位置进行测量和拟合，拟合结果见表5.

表5 Ni/Cr薄膜厚度测量结果 （单位：nm）

| 测量次数 | 样品不同位置的测量值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 位置1 | 位置2 | 位置3 |
| 1 | 94.532 | 94.508 | 94.416 |
| 2 | 94.464 | 94.570 | 94.471 |
| 3 | 94.581 | 94.462 | 94.392 |
| 不同位置平均值 | 94.488 |  |  |
| 扩展不确定度(k=2) | 0.048 |  |  |
| 均匀性 | 0.099 |  |  |

3. 结论

采用校准规范中规定的校准方法，对多种材料的纳米薄膜厚度标准片进行了校准，结果表明技术规范中的方法科学有效、适用性强。