《斯塔宾格黏度计校准规范》实验报告

2023.12.16

- 概况

斯塔宾格黏度计是同心轴圆筒构造的测量体系，测量温度范围宽，在试验温度下，将少量样品注入测量池即可得到样品动力黏度、运动黏度和密度值，测量精密度高，便于携带。与传统黏度测量方法相比，斯塔宾格黏度计测量黏度优势突出。多年以来，斯塔宾格黏度计主要是奥地利安东帕公司产品，近年来，我国也在研发国产斯塔宾格黏度计。

本次校准规范制定统计了自2020年试验数据，涉及22台仪器，型号包括SVM3000、SVM3001、SVM2001及国产仪器，具体数据见表3至表8。

- 试验方法

《斯塔宾格黏度计校准规范》中计量特性见表1，其中核心指标是斯塔宾格黏度计测量重复性、示值误差。本次实验验证活动主要对以上2项指标进行验证。

表1  仪器计量特性

| 序号 | 校准项目 | 技术指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 运动黏度 | 动力黏度 | 密度 |
| 1 | 示值误差 | ±1.0% | ±1.0% | ±0.0006 g·cm-3 |
| 2 | 示值重复性 | 0.3% | 0.3% | 0.0003 g·cm-3 |
| 注：以上技术指标不用于合格性判定，仅供参考 |  |  |  |  |

2.1 示值误差

2.1.1 运动黏度及动力黏度示值误差

（1）设定仪器温度，与所用黏度标准物质定值温度一致。

（2）用注射器吸取标准物质，注意吸取过程要缓慢，避免吸入气泡，如果吸入的标准物质中有气泡，待气泡排除后再进样。

（3）向进样口内缓慢注入标准物质，使标准物质充满黏度、密度测量池，注射器要继续保持在进样口处，以免空气进入测量池内。运行仪器，待仪器显示测量结果，记录仪器显示的运动黏度值、动力黏度值。

（4）测量完成后，重复（2）～（3），进行下一次测量。每种黏度标准物质重复测量3次，按公式（1）计算运动黏度示值误差， 按公式（2）计算动力黏度示值误差。

（1）

式中 ：

——运动黏度示值误差，%；

——被校仪器测量3次的运动黏度平均值，mm2·s-1。

——黏度标准物质的运动黏度值，mm2·s-1。

（2）

式中 ：

——动力黏度示值误差，%；

——被校仪器测量3次的动力黏度平均值，mPa·s。

——黏度标准物质的动力黏度值，mPa·s。

2.1.2 密度示值误差

（1）设定仪器温度，与所用密度标准物质定值温度一致。

（2）按照6.2 （2）和（3）步骤，吸取密度标准物质进行测试，记录仪器显示的密度值。

（3）每种密度标准物质重复测量3次，按公式（3）计算密度示值误差。

（3）

式中 ：

——密度示值误差，g·cm-3；

——被校仪器测量3次的密度平均值，g·cm-3。

——密度标准物质的标准值，g·cm-3。

对于具有自动进样功能的仪器，设置好程序进行自动测量，记录测量结果。

2.2 测量重复性

测量重复性运算采用2.1的数据，校准仪器用的每种标准物质得到的数据独立进行运算，按公式（4）计算运动黏度测量重复性，按公式（5）计算动力黏度测量重复性，按公式（6）计算密度测量重复性。

（4）

式中 ：

——运动黏度测量重复性，%；

——第j次测量时仪器的运动黏度最大值，mm2·s-1。；

——第j次测量时仪器的运动黏度最小值，mm2·s-1。

（5）

式中 ：

——动力黏度测量重复性，%；

——第j次测量时仪器的动力黏度最大值，mPa·s；

——第j次测量时仪器的动力黏度最小值，mPa·s。

（6）

式中 ：

——密度测量重复性，g·cm-3；

——第j次测量时仪器测量的密度最大值，g·cm-3；

——第j次测量时仪器测量的密度最小值，g·cm-3。

3、结果分析

仪器重复性数据分析见表2、表3。运动黏度重复性数据共44个，43个数据在落在[0，0.3%]，1个数据为0.35%，动力黏度重复性数据共44个，43个数据在落在[0，0.3%]，1个数据为0.35%。密度重复性数据统计见表6，所有的重复性数据均落在[0，0.0003 g·cm-3]。

仪器示值误差数据分析见表4、表5。运动黏度示值误差数据共44个，43个数据在落在[0，±1.0%]，1个数据为1.07%，动力黏度重复性数据共44个，43个数据在落在[0，0.3%]，1个数据为1.14%。密度示值误差数据统计见表5，所有的重复性数据均落在[0，0.0006 g·cm-3]。

表2  黏度重复性数据

| 项目 | 重复性 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运动黏度 | 0.04 (3001) | 0.30 (3000) | 0.10 (3000) | 0.07 (3000) | 0.09 (3000) | 0.02 (3000) | 0.02 (3000) | 0.13 (3000) |
|  | 0.04 (3001) | 0.03 (3000) | 0.23 (3000) | 0.07 (3001) | 0.18 (3001) | 0.04 (3001) | 0.05 (3001) | 0.11 (3000) |
|  | 0.35 (3000) | 0.00 (3000) | 0.00 (3000) | 0.05 (3001) | 0.22 (3001) | 0.00 (3001) | 0.00 (3001) | 0.00 (4001) |
|  | 0.00 (4001) | 0.00 (4001) | 0.00 (4001) | 0.12 (2001) | 0.00 (3001) | 0.19 (3001) | 0.30 (3000) | 0.30 (国产) |
|  | 0.15 (国产) | 0.20 (国产) | 0.30 (国产) | 0.10 (3000) | 0.12 (3000) | 0.02 (3000) | 0.22 (3000) | 0.28 (3000) |
|  | 0.08 (3001) | 0.28 (3001) | 0.06 (3001) | 0.10 (3001) |  |  |  |  |
| 动力黏度 | 0.05 (3001) | 0.32 (3000) | 0.08 (3000) | 0.06 (3000) | 0.09 (3000) | 0.13 (3000) | 0.02 (3000) | 0.14 (3000) |
|  | 0.04 (3001) | 0.04 (3000) | 0.15 (3000) | 0.05 (3001) | 0.13 (3001) | 0.04 (3001) | 0.05 (3001) | 0.13 (3000) |
|  | 0.05 (3000) | 0.00 (3000) | 0.00 (3000) | 0.02 (3001) | 0.13 (3001) | 0.00 (3001) | 0.00 (3001) | 0.00 (4001) |
|  | 0.00 (4001) | 0.00 (4001) | 0.00 (4001) | 0.02 (2001) | 0.00 (3001) | 0.15 (3001) | 0.29 (3000) | 0.30 (国产) |
|  | 0.15 (国产) | 0.22 (国产) | 0.30 (国产) | 0.12 (3000) | 0.12 (3000) | 0.02 (3000) | 0.20 (3000) | 0.28 (3000) |
|  | 0.06 (3001) | 0.28 (3001) | 0.08 (3001) | 0.12 (3001) |  |  |  |  |

表3 密度重复性数据

| 项目 | 重复性 g·cm-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 密度 | 0.0001 (3001) | 0.0000 (3000) | 0.0002 (3000) | 0.0002 (3000) | 0.0001 (3000) | 0.0002 (3000) | 0.0001 (3000) | 0.0002 (3000) |
|  | 0.0000 (3001) | 0.0000 (3000) | 0.0000 (3000) | 0.0000 (3001) | 0.0000 (3001) | 0.0000 (3001) | 0.0001 (3001) | 0.0001 (3000) |
|  | 0.0000 (3000) | 0.0000 (3000) | 0.0000 (3000) | 0.0000 (3001) | 0.0001 (3001) | 0.0000 (3001) | 0.0000 (3001) | 0.0000 (4001) |
|  | 0.0002 (4001) | 0.0000 (4001) | 0.0000 (4001) | 0.0003 (2001) | 0.0001 (3001) | 0.0000 (3001) | 0.0002 (3000) | 0.0003 (国产) |
|  | 0.0003 (国产) | 0.0002 (国产) | 0.0002 (国产) | 0.0001 (3000) | 0.0002 (3000) | 0.0001 (3000) | 0.0002 (3000) | 0.0001 (3000) |
|  | 0.0002 (3001) | 0.0001 (3001) | 0.0000 (3001) | 0.0001 (3001) |  |  |  |  |

表4 黏度示值误差数据

| 项目 | 示值 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运动黏度 | 0.10 (3001) | -0.42 (3000) | 0.19 (3000) | 0.31 (3000) | 0.07 (3000) | 0.43 (3000) | 0.20 (3000) | 0.59 (3000) |
|  | 0.10 (3001) | 0.59 (3000) | 0.59 (3000) | 0.26 (3001) | 0.24 (3001) | -0.54 (3001) | -0.49 (3001) | -0.61 (3000) |
|  | -0.84 (3000) | 0.07 (3000) | 0.12 (3000) | 0.26 (3001) | 0.26 (3001) | -0.18 (3001) | 0.74 (3001) | 0.61 (4001) |
|  | 0.72 (4001) | 0.65 (4001) | 0.02 (4001) | -0.80 (2001) | 0.65 (3001) | 1.07 (3001) | 0.54 (3000) | 0.80 (国产) |
|  | 0.76 (国产) | -0.50 (国产) | -0.46 (国产) | 0.28 (3000) | 0.10 (3000) | 0.09 (3000) | 0.62 (3000) | 0.32 (3000) |
|  | 0.18 (3001) | 0.38 (3001) | 0.12 (3001) | -0.22 (3001) |  |  |  |  |
| 动力黏度 | 0.09 (3001) | -0.35 (3000) | 0.24 (3000) | 0.31 (3000) | 0.09 (3000) | 0.45 (3000) | 0.15 (3000) | -0.59 (3000) |
|  | 0.09 (3001) | 0.59 (3000) | 0.59 (3000) | 0.27 (3001) | 0.20 (3001) | -0.08 (3001) | 0.48 (3001) | -0.80 (3000) |
|  | -0.70 (3000) | -0.05 (3000) | 0.08 (3000) | -0.05 (3001) | 0.27 (3001) | 0.18 (3001) | 0.72 (3001) | 0.60 (4001) |
|  | 0.80 (4001) | 0.65 (4001) | 0.07 (4001) | -0.56 (2001) | 0.51 (3001) | 1.14 (3001) | 0.56 (3000) | 0.80 (国产) |
|  | 0.75 (国产) | -0.50 (国产) | -0.46 (国产) | 0.30 (3000) | 0.10 (3000) | 0.09 (3000) | 0.60 (3000) | 0.28 (3000) |
|  | 0.16 (3001) | 0.36 (3001) | 0.12 (3001) | -0.24 (3001) |  |  |  |  |

表5 密度示值误差数据

| 项目 | 重复性 g·cm-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 密度 | 0.0001 (3001) | 0.0002 (3000) | 0.0002 (3000) | 0.0005 (3000) | 0.0004 (3000) | 0.0002 (3000) | -0.0001 (3000) | 0.0003 (3000) |
|  | -0.0001 (3001) | 0.0004 (3000) | -0.0001 (3000) | 0.0001 (3001) | 0.0000 (3001) | 0.0000 (3001) | 0.0001 (3001) | 0.0001 (3000) |
|  | 0.0000 (3000) | -0.0001 (3000) | -0.0001 (3000) | 0.0000 (3001) | 0.0001 (3001) | 0.0000 (3001) | 0.0000 (3001) | 0.0000 (4001) |
|  | 0.0002 (4001) | 0.0001 (4001) | 0.0001 (4001) | 0.0006 (2001) | 0.0001 (3001) | 0.0000 (3001) | 0.0002 (3000) | 0.0005 (国产) |
|  | 0.0006 (国产) | -0.0004 (国产) | -0.0005 (国产) | 0.0004 (3000) | 0.0002 (3000) | 0.0006 (3000) | 0.0002 (3000) | 0.0000 (3000) |
|  | 0.0003 (3001) | -0.0002 (3001) | 0.0001 (3001) | -0.0003 (3001) |  |  |  |  |