《斯塔宾格黏度计校准规范》不确定度评定报告

2023.12.16

- 斯塔宾格黏度计校准示值误差的不确定度评定示例

1 斯塔宾格黏度计运动黏度示值误差的不确定度评定

1.1 建立测量模型

（1）

式中：

——运动黏度示值误差，%；

——被校黏度计3次测量的运动黏度平均值，mm2·s-1；

——黏度标准物质的运动黏度值，mm2·s-1。

1.2方差和灵敏系数

式中

测量模型中各项互为独立，则：

1.3 标准不确定度评定

主要不确定度来源：

1）测量重复性引入的不确定度；

2）黏度标准物质引入的不确定度；

3）温度波动引入的不确定度。

1.3.1黏度标准物质引入的标准不确定度分量

用编号为GBW13601的黏度标准物质校准仪器，相对扩展不确定度为0.10%。

=

1.3.2 测量重复性引入的不确定度分量

用仪器测量黏度标准物质的运动黏度，平行测量3次，测量结果为2.0068 mm2·s-1、2.0071 mm2·s-1、2.0014 mm2·s-1，用极差法计算，测量结果差值R=0.0057 mm2·s-1，极差系数C=1.69。

0.10%

1.3.3 温度波动引入的标准不确定度分量

仪器测量温度波动不超过±0.03 ℃，假设为均匀分布，温度每变化0.01 ℃黏度标准物质黏度变化率为0.06%。

=0.11%

1.4 合成标准不确定度uc

uc=  =0.16%

1.5 相对扩展不确定度Urel

Urel=kuc=2×0.16%=0.32%（k=2）

2 斯塔宾格黏度计动力黏度示值误差的不确定度评定

2.1 建立测量模型

（C.2）

式中 ：

——动力黏度示值误差，%；

——被校黏度计3次测量的动力黏度平均值，mPa·s。

——黏度标准物质的动力黏度值，mPa·s。

2.2方差和灵敏系数

式中

测量模型中各项互为独立，则：

2.3 标准不确定度评定

主要不确定度来源：

1）测量重复性引入的不确定度；

2）黏度标准物质引入的不确定度；

3）温度波动引入的不确定度。

2.3.1黏度标准物质引入的标准不确定度分量

用编号为GBW13601的黏度标准物质校准仪器，相对扩展不确定度为0.10%。

=

2.3.2 测量重复性引入的不确定度分量

用仪器测量黏度标准物质的动力黏度，平行测量3次，测量结果为1.5914 mPa·s、1.5896 mPa·s、1.5956 mPa·s，用极差法计算，测量结果差值R=0.0060 mPa·s，极差系数C=1.69。

0.13%

2.3.3 温度波动引入的标准不确定度分量

仪器测量温度波动不超过±0.03 ℃，假设为均匀分布，温度每变化0.01 ℃黏度标准物质黏度变化率为0.06%。

=0.11%

2.4 合成标准不确定度uc

uc=  =0.18%

2.5 相对扩展不确定度Urel

Urel=kuc=2×0.18%=0.36%（k=2）

3 斯塔宾格黏度计密度示值误差的不确定度评定

3.1 建立测量模型

（3）

式中 ：

——密度示值误差，g·cm-3；

——被校仪器3次测量的密度平均值，g·cm-3。

——密度标准物质的标准值，g·cm-3。

3.2 标准不确定度评定

3.2.1 密度标准物质引入的标准不确定度分量

采用GBW13985密度标准物质，定值的扩展不确定度为0.000020 g·cm-3（k=2）。

=0.000010 g·cm-3

3.2.2  测量重复性引入的标准不确定度分量

用仪器测量密度标准物质，平行测量3次，测量结果为0.7567 g·cm-3、0.7567 g·cm-3、0.7568 g·cm-3，用极差法计算，测量结果差值R=0.0001 g·cm-3，极差系数C=1.69。

0.000035 g·cm-3

3.2.3 温度引入的标准不确定度分量

仪器测量温度波动±0.03 ℃，假设为均匀分布，温度每变化0.01 ℃密度标准物质密度变化率为0.0001 g·cm-3。

==0.00018 g·cm-3

3.3 合成标准不确定度uc

uc=  =0.00019 g·cm-3

3.4 扩展不确定度U

U=kuc=2×0.00019 g·cm-3≈0.0004 g·cm-3（k=2）