中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXXX-XXXX

压缩空气质量测量仪校准规范

Calibration Specification of Compressed Air Quality Monitors

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布											  XXXX-XX-XX实施

国家市场监督管理总局发 布

压缩空气质量测量仪

校准规范                  JJFXXXX-XXXX

Calibration Specification of

Compressed Air Quality Monitors

归  口  单  位：全国新材料与纳米计量技术委员会

主要起草单位：

参加起草单位：

本规范委托全国新材料与纳米计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目   录

引  言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语和计量术语	1

3.1 气溶胶 aerosol	1

3.2 颗粒 solid particle content	1

3.3 颗粒尺寸 particle number concentration	1

3.4 露点 dewpoint	2

3.5 相对湿度 hydrocarbon	2

3.6 油 oil	2

3.7电迁移electrical mobility	2

3.8差分电迁移分级器 differential electrical mobility classifier	2

4 概述	2

5 计量特性	3

6 校准条件	3

6.1 环境条件	3

6.2 测量标准及其他设备	3

7校准项目和校准方法	4

7.1 校准前的准备	4

7.2流量示值误差	4

7.3流量重复性	5

7.4 颗粒计数效率和颗粒计数重复性	6

7.5 湿度示值误差和重复性	7

8  校准结果表达	8

9  复校时间间隔	9

附录A	10

附录 B	12

附录C	15

7.5 湿度示值误差	16

附录D	17

引  言

JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》 、JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》和JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》共同构成本规范制订的基础性系列规范。

本规范中，压缩空气中的“颗粒”、“水分”及“微量油”等术语和定义引自ISO8573-2010和GB/T 13277.1-2023。参考了JJG 956—2013《大气采样器检定规程》、JJF 1562—2016《凝结核粒子计数器校准规范》、JJF1012—2007 《湿度与水分计量名术语及定义》和JJG 499—2021《精密露点仪检定规程》。

本规范为首次发布。

压缩空气质量测量仪  校准规范

1 范围

本规范适用于取样管和在线测量方法、压力范围（0.1~1.5）MPa、流量范围（0.1~5.0）L/min的压缩空气质量测量仪的校准，其它压缩空气质量测量仪可参照本规范进行校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG 956—2013  大气采样器

JJF 1562—2016  凝结核粒子计数器校准规范

JJF 1012—2007  湿度与水分计量名术语及定义

JJG 499—2021  精密露点仪

GB/T 13277.1—2023 压缩空气 第1部分：污染物净化等级

ISO 8573-1—2010 压缩空气 第1部分：杂质和纯度等级（Compressed air Part 1:Contaminants and purity classes）

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程。

- 术语和计量术语

3.1 气溶胶 aerosol

气态介质中的固体颗粒、液体颗粒或下降速度/沉降速度可忽略的固体和液体颗粒。

3.2 颗粒 solid particle content

小而离散的固体或液体物质。

3.3 颗粒尺寸 particle number concentration

单位体积气体中的颗粒物数量， /L

3.4 露点 dewpoint

水蒸气开始冷凝时的温度

3.5 相对湿度 hydrocarbon

相同压力下的水蒸气颗粒压力与它饱和压力的比率

3.6 油 oil

6个或6以上碳原子（C6）组成的碳氢化合物混合物

3.7电迁移electrical mobility

气体中颗粒或离子的迁移速度与电场强度之比

3.8差分电迁移分级器 differential electrical mobility classifier

根据气溶胶颗粒的电迁移率筛分并将筛分后的颗粒传递到仪器出口的分级装置

注：差分电迁移分级器通过在一个电场内平衡作用于单颗粒上的电动力和空气动力对气溶胶颗粒分级，被分级的颗粒处于一个电迁移率很窄的范围内，这个范围由DEMC的操作条件和物理尺寸决定。由于颗粒载带电荷数不同时，分级颗粒可有不同粒度。

- 概述

压缩空气质量测量仪（Compressed Air Quality Monitors, 以下简称CAQM）是用于测量压缩空气中颗粒、水份和油等主要杂质含量的仪器，按照其测量方式可分为取样管法、在线测量法或其它测量方法。

取样管法是指测量仪器通过调压装置接入被测量压缩气源，调节压力至满足仪器使用条件，采样通道流入对应流量的气体，各采样通道接入所对应的检测管，压缩气体与检测管内部的试剂反应，产生颜色变化，待测量时间到，在检测管上直接读取杂质含量值。

图1 取样管法测量原理图

在线测量法是将压缩气源通过采样口直接接入仪器，仪器气路中内设有压力调节装置和流量控制单元，将被测量压缩气源调节到满足传感器工作条件的压力和流量范围，内部气体传感器将气源测量值转化成数字信号，并在终端显示。

图2 在线测量法原理图

5 计量特性

CAQM的计量特性见表1。

表1 CAQM的计量特性

| 序号 | 校准项目 |  | 性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流量示值误差 |  | 不超过±5% |
| 2 | 流量测量重复性 |  | ≤3% |
| 3 | 颗粒计数效率 | 最低粒径处 | （50±20）% |
|  |  | 最低粒径的1.5~2.0处 | （100±10）% |
| 4 | 颗粒计数重复性 |  | 3% |
| 5 | 露点示值误差 | （0~20）℃ | ±1℃ |
|  |  | （-70~0）℃ | ±2℃ |
|  |  | （-90~-70）℃ | ±3℃ |

注：以上指标不用于合格性判别，仅供参考，其它非露点湿度表示方式请参照附录换算。

6 校准条件

## 6.1 环境条件

6.1.1 环境温度：（15~30）℃。

6.1.2相对湿度：（20~80）%。

6.1.3其他：远离振动、电磁干扰、避免阳光直射。

## 6.2 测量标准及其他设备

6.2.1 粒度标准物质：应使用聚苯乙烯粒度国家有证标准物质，平均粒径的范围（0.3~5.0）μm，且不确定度不超过5%（k=2）。

6.2.2标准粒子计数器：在（0.3~5.0）μm粒径范围内，对（10000~20000）个/L范围内颗粒数量浓度的颗粒计数效率经校准，校准不确定度优于6.0%（k=2）。

6.2.3 气溶胶发生装置：主要由高压气溶胶发生器、干燥器、气溶胶混匀箱、气溶胶静电分级器（可选）、高压扩散器等组成。该装置的输出压力应不低于0.3MPa，可产生峰值粒径在（0.3~5.0）μm、数量浓度不低于20000个/L的气溶胶样品，至少应有两个气溶气溶胶采样口，气溶胶样品的浓度稳定性应优于2%/20min。

6.2.4气体流量计：测量范围（50~5000）mL/min，准确度等级不低于1.5级。

6.2.5 温度计：分度值为0.1℃，（-20℃~+50℃）。

6.2.6空盒气压表：范围（800-1060）hPa，最大允许误差±0.2 hPa。

6.2.7 真空压力表：压力测量上限1MPa，准确度等级不低于1.5级。

6.2.8 湿度发生装置：露点发生范围（-90℃~+20℃），露点波动度不超过±0.10℃/30min。

6.2.9 精度露点仪:露点测量范围（-90℃~+20℃），U/MPEV≤1/3。

7校准项目和校准方法

## 7.1 校准前的准备

按照CAQM使用说明书，待CAQM预热稳定后开展校准。

## 7.2流量示值误差

对于使用检测管或具有流量测量单元的测量仪，在流量范围的上、中、下选取3个流量值作为校准点，对于流量固定的测量仪，选取该流量值作为校准点。

用调压阀将压缩气源的压力调节到仪器的压力工作点，标准流量装置和仪器的进气口相连，开启仪器，待气路压力值稳定后，读取3次流量测量值，将测量值换算标准状态下(0℃，101.325kPa)的流量，根据公式(1)计算仪器流量的示值误差。

图3 流量校准的连接方式

∆Q=Qm−QsQs×100%                                                   (1)

式中：

∆Q— 流量示值误差；

Qm— 被校仪器流量示值的算术平均值，L/min；

Qs— 流量标准装置3次测量值的算术平均值，L/min；

## 7.3流量重复性

对流量可调的仪器选择满量程60%附近的流量点，对固定流量的仪器选择该流量点进行检定。

按图1连接仪器，启动仪器，待仪器稳定后，读取标准流量计的工况流量，重复测定6次，按公式(2)计算流量重复性。

sr=1Qi=1n(QR,i−Q)2n−1×100%                                      (2)

式中：

sr   — 流量重复性，%；

QR,i— 第i次的测量结果，L/min；

Q   — 测量点流量的算术平均值，L/min；

n  — 测量次数。

## 7.4 颗粒计数效率和颗粒计数重复性

7.4.1 按照图4连接气溶胶发生装置及仪器，选择一种平均粒径为D的粒度标准物质，其平均粒径应与校CAQM粒径测量下限一致。

7.4.2雾化粒度标准物质并产生气溶胶样品，通过标准物质稀释液浓度、气溶胶发生器流量及压力、洁净空气流量及压力、排空流量等调节，将气溶胶混匀箱内的压力控制在被校CAQM的工作压力范围内，且将气溶胶混匀箱内的颗粒数量浓度控制在（3000~10000）个/L范围内。

图4 颗粒计数效率校准示意图

7.4.3 待气溶胶浓度稳定后，记录标准粒子计数器和被校CAQM在1min的测量平均值，分别记为CSi和CTi，重复上述测量，共计5次，之后将被校CAQM与标准粒子计数器（含高压扩散器）的位置对调，重复上述测量5次。计算得到10次测量平均值和标准值，分别记为CS 和CT  。根据式（3）计算得到被校CAQM在此粒径下的颗粒计数效率ηC。

ηC=CT ×ηSCS ×100%                                                   (3)

式中：

ηC—被校CAQM测量粒径为D的气溶胶样品的颗粒计数效率，%；

ηS—标准粒子计数器测量粒径为D的气溶胶样品的颗粒计数效率，%。

7.4.4 选择另外一种粒度标准物质，其平均粒径D应在被校CAQM粒径下限的（1.5~2.0）倍之间。重复7.4.2~7.4.3中的方法，得到被校CAQM在此粒径下的颗粒计数效率。依据式（4）计算得到被校CAQM的颗粒计数重复性δC。

δC=i=1n(CTi-CT )2n-1CT ×100%                                                (4)

式中：

δC—被校CAQM的测量重复性，%;

n—测量次数，n=10。

## 7.5 湿度示值误差和重复性

7.5.1对于具有高压气体含水量测量的仪器，采用比较法对仪器的含水量传感器进行校准，使用湿度发生器提供稳定湿度点气源，用精密露点仪作为标准仪器，连接方式如图5，要确保流经标准精密露点仪和被检CAQM的流量在各自的正常工作要求的流量范围内。

7.5.2开始时，确保湿度发生器和标准露点仪显示值应相对稳定，其波动值应满足6.2.8的技术要求。采用定时记录的方法，待标准器示值稳定30min后，每隔2min记录一次标准器和被检CAQM示值，累计记录6次，同时记录大气压的数值。

图5 露点示值误差校准的连接示意图

7.5.3示值误差的计算

对每一测量点平均值，以露点值表示湿度的被检CAQM，其示值平均值与标准器露点平均值之差为该CAQM的湿度示值误差，按式（5）计算。对于其它以非露点值（绝对湿度、重量比、体积比等）表示湿度的被检CAQM，应将标准露点仪露点显示值换算成与被检CAQM湿度表示方法一致的示值，再参考式（5）的方法进行被检CAQM的湿度示值误差计算。

∆Td=Td−Td´                                                                             (5)

式中：

∆Td — 被检露点仪的示值误差，℃；

Td  — 被检露点仪的示值平均值，℃；

Td´  — 标准器露点平均值，℃。

7.5.4 重复性计算

对每一测量点，将被检CAQM记录6次的露点示值Ti，按公式（6）计算示值的实验标准偏差作为其重复性。

s=i=1n(Ti−Td)2 n−1                                                                       (6)

式中：

s—示值的实验标准偏差，℃；

8  校准结果表达

校准结果应该在校准证书或者校准报告上反映。校准证书或校准报告至少包括以下信息：

- 标题，如“校准证书”或“校准报告”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点；

- 校准证书或校准报告的唯一标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 客户的名称和地址；

- 对校准规范的偏离的说明；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 校准日期，需要时应说明被校对象的接收日期；

- 校准所依据的技术规范；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及测量不确定度的说明；

- 校准证书或校准报告签发人的有效标识以及签发日期；

- 校准结果仅对被校准对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

9  复校时间间隔

压缩空气质量测量仪的复校时间间隔建议为不超过1年。复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定。送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。如果对仪器的检测数据有怀疑或仪器更换主要部件及修理后应对仪器重新校准。

附录A

不同水分含量的计算方法

湿度是指空气中所含水蒸气的含量，不同的水分含量表示方法适用于不同湿度测量参数的计算，如露点温度、体积比、绝对湿度、质量混合比、重量比等。精密露点仪通常显示为温度值，根据测量露点值对不同水分含量表示方法进行换算。

A.1 体积比

湿气中水蒸气的分体积与干气的分体积之比值的106倍，用Vr表示：

Vr=VvVa  × 106     m3/m3

由相对于水面的饱和水蒸气压简易计算公式：

lne(T)=ln611.2+17.62T243.12+T

标准大气压为P0，体积比为:

Vr=e(T)P0−e(T)

式中：Vv — 水蒸气的分体积，m3；

Va — 干气的分体积，m3；

e(T) — 露点温度T对应的饱和水蒸气压。

A.2 绝对湿度（单位体积水分浓度）

单位体积湿气中水蒸气的质量，用dv表示。

dv=mvV      (kg/m3)

根据露点温度T对应的饱和水蒸气压为 e(T)，绝对湿度值为：

dv=e(T)MWR×(T1+273.15)

式中：mv — 水蒸气的质量，kg；

V  — 湿气的体积，m3；

MW— 水的摩尔质量；

R — 理想气体常数8.314 J/(mol×k)。

A.3 质量混合比

湿气中水蒸气的质量与干气的质量之比，亦称混合比r为：

r=mvma    (kg/kg)

根据露点T对应的饱和水蒸汽压e(T)，质量混合比为：

r=e(T)P0−e(T) ∙MwM1

式中：ma— 干气的质量，kg；

M1— 干气的摩尔质量。

A.4 重量比

质量混合比r乘以106，用Wr表示。

Wr=r×106=mvma×106

附录 B

颗粒计数效率校准结果的不确定度评定示例

B.1校准方法简述及测量模型

在测量粒为0.5μm的气溶胶样品时，使用标准粒子计数器对某型号的压缩空气质量测量仪的颗粒测量结果进行校准。依据本规范7.4部分进行颗粒计数效率的校准，按式（B.1）计算颗粒计数效率数。

ηC=CT ×ηSCS ×100%                                                （B.1）

式中：

CT  —被校CAQM测量粒径为0.5μm的气溶胶样品的颗粒计数值，P/L;

CS —标准粒子计数器测量粒径为0.5μm的气溶胶样品的颗粒计值 ，P/L；

ηC—被校CAQM测量粒径为0.5μm的气溶胶样品的颗粒计数效率，%；

ηS—标准粒子计数器测量粒径为0.5μm的气溶胶样品的颗粒计数效率，%；

B.2不确定度来源及分析

从式（B.1）和校准过程可以看出，CAQM颗粒计数效率校准结果的不确定度来源主要包括：被校CAQM测量的颗粒计数测量结果、标准粒子计数器测量结果 、标准粒子计数器颗粒计数效率，因此合成标准不确定度见式（B.2）。

urηC=(ηSCS )2ur2CT  +(CT ×ηS−CS 2 )2ur2CS +(CT CS )2ur2ηS                            （B.2）

式中：

urηC  — 计数效率的合成标准不确定度，%；

ur(CT ) — 被校CAQM颗粒测量CT  引入的不确定度，P/L；

urCS  — 标准粒子计数器测量结果CS引入的不确定度，P/L；

urηS  — 标准粒子计数器颗粒计数效率ηS引入的不确定度，%；

B.3标准不确定度的评定与计算

B.3.1被校CAQM颗粒测量结果CT  和标准粒子颗粒测量结果CS  引入的标准不确定度

按照本规范7.4部分测量方法，CT  为10次颗粒测量结果的平均值和CS为10次颗粒测量值结果的平均值，采用贝塞尔公式分别计算得到10组测量结果的标准偏差si，计算结果见表B.1。之后采用式（B.4）计算得到CT  的测量不确定度为20.7，CS的测量不确定度为14.5。

ur(C )=si10                                                        （B.4）

表B.1 被校CAQM颗粒测量结果

|  |  | 被校CAQM颗粒测量值 | 标准粒子颗粒测量值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量结果 | 1 | 434 | 532 |
|  | 2 | 416 | 507 |
|  | 3 | 451 | 504 |
|  | 4 | 429 | 502 |
|  | 5 | 471 | 540 |
|  | 6 | 449 | 538 |
|  | 7 | 463 | 509 |
|  | 8 | 438 | 510 |
|  | 9 | 417 | 527 |
|  | 10 | 409 | 523 |
| 平均值 |  | 437.7 | 519.2 |
| 标准偏差si |  | 20.7 | 14.5 |

B.3.2  标准粒子计数器测量粒径为0.5μm的颗粒计数效率不确定度为3.0%，则颗粒计数效率引入的不确定度为：

urηS =  uηS 3= 0.033 = 1.7%                                                 （B.5）

B.4 合成标准不确定度

被校CAQM颗粒计数效率的合成标准不确定度为：

urηC=(ηSCS )2ur2CT  +(CT ×ηS−CS 2 )2ur2CS +(CT CS )2ur2ηS

=0.03519.22×20.72+437.7×0.03−519.222×28.32+(437.7519.2)2×0.0172

=1.1%

B.5 扩展不确定度

UηC =k×urηC

取k=2，颗粒计数效率的扩展不确定度UηC =2.2%。

附录C

校准记录格式（参考）

压缩空气质量测量仪校准原始记录

| 校准日期 |  | 原始记录编号 |  | 证书编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准员 |  | 核验员 |  |  |  |  |  |
| 仪器型号 |  | 制造厂 |  |  |  |  |  |
| 仪器编号 |  | 证书单位 |  |  |  |  |  |
| 证书单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度 | ℃ | 湿度 | %RH |  | 大气压 |  | kPa |
| 校准依据 |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准用主要标准及仪器设备 | 名称 | 型号 | 编号 | 证书编号 |  | 有效期至 |  |
|  | 高压气溶胶校准装置 |  |  |  |  |  |  |
|  | 流量标准装置 |  |  |  |  |  |  |
|  | 湿度标准装置 |  |  |  |  |  |  |

1. 流量示值误差, 压力值：

| 通道 | Qy |  |  | Qs |  |  | `Qs | 示值误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |  |  |

2. 流量重复性, 压力值：

| 通 道 | 测量值 |  |  |  |  |  | 平均值 | 稳定性 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |

- 颗粒计数效率和颗粒计数重复性

| 粒 径 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量次数 |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 平均值 |
| 标准粒子计数器 | 计数效率 |  |  |  |  |  |  |  |
| CAQM测量值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAQM测量重复性 |  |  |  |  | CAQM计数效率 |  |  |  |

- 湿度示值误差

| 序号 | 露点标准值/℃ | 被检露点仪示值/℃ |  |  |  |  |  |  | 示值误差/℃ | 重复性/℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录D

校准证书（内页）格式

D.1 校准证书第2页式样

证书编号：XXXX-XXXX 校准机构授权说明. 校准所依据的技术文件（代号、名称）. 校准环境条件及地点： 温度： ℃ 地点： 相对湿度： % 其他：. 校准使用的主要标准器/主要仪器. 名称; 测量范围; 不确定度/准确度等级/最大允许误差; 证书编号; 有效期至. 第X页共X页

D.2 校准证书第3页式样

证书编号：XXXX-XXXX 校准结果 名称; 通道; 流量标称值 L/min; 测量值 L/min; 示值误差; 相对扩展不确定度Ur(k=2). 流量. 名称; 粒径; 计数效率; 重复性; 相对扩展不确定度Ur(k=2). 颗粒. 名称; 序号; 露点标准值 ℃; 仪器示值平均值 ℃; 示值误差 ℃; 重复性 ℃; 相对扩展不确定度Ur(k=2). 含水量. 以下空白 第X页共X页

JJFXXXX—XXXX

中华人民共和国

国家计量技术规范

XXXXXXXX校准规范

JJFXXXX—XXXX

国家市场监督管理总局发布