压缩空气质量测量仪校准规范

编制说明

福建省计量科学研究院

黄志煌

2024.06.11

目  录

一、任务来源及编制过程

二、编制单位的已有工作基础

三、国内外气溶胶稀释器的技术现状

四、制订规范主要的参考资料和依据

五、规范的主要内容

编制说明

一、任务来源及编制过程

压缩空气作为一种动力源和介质载体，广泛应用于石油、化工、冶金、电力、机械、轻工、纺织、汽车制造、电子、食品、医药、生化、国防、科研等各个行业。压缩空气的洁净度等级是设备安全使用和生产产品质量的重要保障。当前国际标准组织（ISO）已经发布了9项压缩气体质量的国家标准（ISO8573-1～ISO8573-9），内容涉及压缩空气污染物和清洁度等级。国家标准GB/T 13277.1-2008《压缩空气第1部分：污染物净化等级》中介绍，压缩空气中的主要的污染物是固体颗粒、水分和油，此三者污染物是衡量压缩空气洁净度等级的主要参数指标。如在工业喷涂领域，固体颗粒、水分、油被认为是涂料喷涂施工的三大天敌，由于它们的存在使涂膜不同程度地产生缩孔、杂质、泛白、气泡等缺陷，不仅影响外观质量，更重要的是降低涂膜的致密程度，加速了轨道车辆车体的锈蚀速度；在医用高压氧舱中，舱体气体的纯净度是保证氧舱治疗环境的必要条件，特种设备安全技术规范中TSG 24—2015《氧舱安全技术监察规程》中，明确要求压缩空气中碳氢化合物（含油量）、含水量及颗粒物质量指标和技术等级；在制药领域，压缩气体是药品生产中的一个主要动力源，它贯穿于发酵、结晶、干燥、过滤等流程之中，国家食品药品监督管理局组织编写的《药品生产验证指南 (2003)》提出要对与药品直接接触的压缩空气等进行净化处理，符合生产要求。

压缩空气质量测量仪是测量压缩空气中主要仪器，它主要包含测量压缩空气质量中颗粒物数量浓度、水分浓度、温度和含油量等，测量范围为：颗粒物粒径：0.1μm＜d≤5.0μm；含水量：0～3000mg/Nm3；温度：0℃～50℃；含油量为0.1mg/m3～5 mg/m3。由于仪器制造技术的差异、使用中仪器光学系统及检测电路系统老化等变化，仪器的测量结果不尽相同，甚至存在较大的偏差。因此，为实现上述领域内计量测量的准确、可靠、一致，压缩空气质量测量仪量值溯源体系的建立和校准体系的研究则显得尤为重要。

目前主要起草福建省计量科学研究联合中国计量科学研究院于2022年初提出制定压缩空气计量校准规范的建议，经全国新材料与纳米计量技术委员会审议上报市场监督管理总局，2022年得到国家市场监督总局批复（市监计量发【2022】70号）并下达了制订任务，要求于2024年第四季度完成报批。

项目承接单位福建省计量科学研究院于2022年8月成立规范编制组，2024年6月形成“压缩空气质量校准规范草稿”。之后，编制组分别与国内外厂家、计量机构人员沟通对规范草稿进行了完善，并形成征求意见稿。

二、编制单位的已有工作基础

项目承担单位福建省计量科学研究院是省级计量校准机构，配有纳米颗粒计量实验室、理化实验室、环境分析化学实验室、气体流量校准实验室，实验室内配备有百级洁净间、标准粒子发生装置、露点仪校准装置、温湿度环境试验箱、尘埃粒子计数器、凝结核粒子计数器、扫描电迁移率颗粒物粒径谱仪、红外光谱仪、精密天平、电子显微镜、皂膜流量计、钟罩式气体流量计标准装置等大型仪器设备。且已经完成多项国家市场监督总局、福建省科技厅、福建省市场监督局等多项环境监测及溯源领域相关科研课题的研究，为开展压缩空气计量校准规范提供基础设备和技术条件。

项目参与起草单位中国计量科学研究院环境所建有激光粒子计数器计量标准、凝结核粒子计数器计量标准和PM2.5质量浓度测量仪计量标准，并研制得到20余种微粒粒度标准物质，使得颗粒粒径、浓度测量结果可溯源至国家计量技术标准。

三、国内外压缩空气质量测量仪的技术现状

项目组收集了市场上压缩空气质量测量仪器和技术指标，如表1所示，压缩空气质量测量仪按照其测量方式可分为取样管法、在线测量法或其它测量方法。

取样管法是指测量仪器通过调压装置接入压缩气源，调节压力至满足仪器使用条件，采样通道流入对应流量的气体，各采样通道接入所对应的检测管，压缩气源与检测管内部的试剂反应，产生颜色变化，测量时间到后，在检测管上直接读取杂质含量值。

图1 取样管法测量原理图

在线测量法是将压缩气源通过采样口直接接入仪器，仪器气路中内设有压力调节装置和流量控制单元，将被测量压缩气源调节到满足传感器工作条件的压力和流量范围，传感器测量值转化成数字信号在终端显示。

图2 在线测量法原理图

目前市场压缩空气质量的测量仪器有很多，如德国德尔格公司生产LB-KY4X型压缩空气质量检测仪，适合适用于高压范围的呼吸空气纯度测量，可以确认各种潜在污染物的数量，如压缩空气中的颗粒、水蒸气、油以及其它污染物。

1、颗粒的测量方法

在ISO8573.4-2001和GB/T 13277.4-2015 压缩空气 第4部分固体颗粒测量方法中提到了压缩空气中可能污染的液体、活性和非活性颗粒，详细规定了压缩空气中颗粒物的测量和限值，根据颗粒尺寸分为不同的通道，如0.1 < d ≤ 0.5 µm, 0.5 < d ≤ 1.0 µm, 和 1.0 < d ≤ 5.0 µm，每个尺寸通道都有自己定义的限值。基于颗粒尺寸范围的纯度等级的测量方法中常用有重量分析、显微镜检查、凝结核粒子计数器、激光粒子计数器(LPC)和扫描电子显微镜(SEM)进行分析等。

重量分析是按质量对粒子进行分析。用滤膜上取样，压缩空气通过滤膜，所有颗粒都被捕捉到滤膜上。然后将过滤器运送至第三方实验室并称重。由于测量过程中，滤膜会将压缩气体中所有颗粒不分大小，很难区别颗粒大小等级，且测量时间长，不适合实验室校准。

扫描电子显微镜(SEM)和显微镜检查方法也是通过滤膜测量方法，将测量好的滤膜放入显微镜下，观察其气体单位时间体积中总颗粒大小和数量的计数，该方法同样对小颗粒同样难与观察，且测量时间长，对人的观察高，不适合实验室校准。

凝结核粒子计数器具体测量颗粒的浓度高、测量速度快，精度高，但其粒径一般是几纳米到1微米之间，且无法区分粒径大小。

激光尘埃粒子计数器可以测量空气中不同大小范围内的粒子数,其测量范围为0.1µm~5µm,能够压缩空气的粒径粒径重合，通过压缩空气通过一个高压扩散器，将压缩空气的压力调节到满足要求的范围，便可以分析此时压缩空气中存在的颗粒的大小和数量。且当前省级及以上院所一般都建立相应的颗粒溯源实验室，能够满足规范的快速实施。

- 含水量的测量

压缩空气中的水分通常用相对湿度或者露点温度来表示。其中，相对湿度是指在特定温度下，空气中实际含有的水蒸气压力与最大可能的饱和水汽压力之比；露点温度是指使空气中的水汽部分达到饱和所需的温度，对于其它以非露点值（绝对湿度、重量比、体积比等）显示值，应将被检值换算成相应的示值。目前市场上空气含水量的检测主要有以下三种方法。

2.1 露点测量：露点测量是一种常用的方法，用于确定压缩空气中水分开始凝结的温度。这可以通过使用露点传感器或露点仪来实现。这些设备会测量空气中的温度和湿度，并计算出露点温度。

2.2湿度传感器：湿度传感器可以直接测量压缩空气中的湿度或相对湿度。这些传感器通常基于电容、电阻或电化学原理工作，可以提供实时的湿度数据。

2.3水分检测管：水分检测管是一种化学物质，可以通过颜色变化来指示压缩空气中的水分含量。这些指示剂通常被放置在压缩空气系统中的管道或设备上，当水分超过一定阈值时，指示剂的颜色会发生变化，该方法测量原理简单高效，但是试剂只能一次使用，无法重复测量，且测量分辨低。

项目组综合分析市场上的水分测量方法，对于露点和湿度传感器测量方法使用湿度发生器提供稳定湿度点气源，用精密露点仪作为标准仪器的比较法对仪器的含水量传感器进行校准，对水分检测管测量法主要是依靠测量压缩气体流量示值的稳定性和重复性来保证测量的准确性。因此采用标准流量计进行流量校准。

- 3、含油量的测量

根据GB/T 13277.52-2019 压缩空气第5部分：油蒸气及有机溶剂测量方法中压缩空气含油量检测方法有多种，如光谱法、色谱法等，需要采用滤膜或者取样设备，然后到第三方实验室检测，该过程耗时耗力，且对取样精度高。在线的测量方法主要有油检测管法，油盒检测法，具有测量速度快，效率高，经济性等优点。

项目组根据目前市场压缩空气测仪的特点，结合目前检测实验的条件要求，规范编制过程中主要是针对在线测量方法进行校准，因此采用标准流量计进行流量示值误差和重复性的校准。

| 表1. 压缩空气质量测量仪 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 厂家 | 测量参数 | 测量范围 | 测量精度 | 工作压力 |
| 压缩空气质量检测仪 | LB-KY4X | 德国德尔格 | 压缩空气中的一氧化碳、二氧化碳、水蒸气、油以及其它污染物 | (主要根据取样管刻线) 流速: 油：4L/min; CO2:0.2L/min; 水：4L/min; 水：20至100mg/m3 100到3000ppm 油：根据油检测盒的图像 | 检测管 油：极限值0.1mg/m3 CO2：500ppm H2O 60ppm | 3-15 bar |
| 压缩空气颗粒计数器 | PC 400 | 德国 CS INSTRUMENTS | 满足ISO8573-1的压缩空气颗粒 | 流量28.3L/min,三个通道 颗粒尺寸：0.1μm-0.5μm, 颗粒尺寸：0.5μm-1.0μm, 颗粒尺寸：1.0μm-5.0μm, | / | 配减压阀最高压力小于40bar |
| 压缩空气残油量监测 | OIL CHECK 500 | 德国CS | 残余油含量，单位为mg/m³ | 0,001--5 mg/m³ | / | （3-9）bar |
| 激光颗粒计数器 | S130/S132 | 希尔思仪表（深圳）有限公司 | 测量压缩空气颗粒浓度/含尘量 | S130 环保型：0.3 < d ≤ 5.0 μm S132 专业版： 0.1 < d ≤ 5.0 μm | S130: d > 0.3 μm时: 30 ... 70 % d ≥ 0.45 μm时: 90 ... 110 % S132: d > 0.1 μm时: 30 ... 70 % d ≥ 0.3 μm时: 90 ... 110 % | 0.3 ... 1.5 MPa(g) |
| 油蒸气监测仪 – 测量压缩空气洁净度 | S120 | 希尔思仪表（深圳）有限公司 | 油蒸气、露点 | 油蒸气 ：0.001 ... 5.000mg/m3 露点：-100 ... +20°C Td | 油蒸气：5%读数值 ± 0.003 mg/m3 露点：±1°C Td (0 ... 20°C Td)±2°C Td (-70 ... 0°C Td)±3°C Td (-100 ... -70°C Td) | 3 ... 15 bar(g) (更高压力需定制) 0.5 ... 2 bar(g) |
| 便携式压缩空气洁净度分析仪 | S600 | 希尔思仪表（深圳）有限公司 | 颗粒、露点、油蒸气 | 颗粒：0.1 < d ≤ 0.5 µm / 0.5 < d ≤ 1.0 µm /1.0 < d ≤ 5.0 µm / 5.0 µm < d 露点;-100 ... +20 °C Td 油蒸气：0.001... 5.000 mg/m³ | 颗粒:d > 0.1 μm时：30 ... 70 %d ≥ 0.3 μm时：90 ... 110 % 油蒸气:5 % 测量值 +/- 0.003 mg/m³ ± 1 °C Td (0 ... 20 °C Td)± 2 °C Td (-70 ... 0 °C Td)± 3 °C Td (-100 ... -70 °C Td) 压力露点：± 1 °C Td (0 ... 20 °C Td)± 2 °C Td (-70 ... 0 °C Td)± 3 °C Td (-100 ... -70 °C Td) | 0.3 ... 1.5 MPa(g) |
| 固定式压缩空气洁净度分析仪 | S601 | 希尔思仪表（深圳）有限公司 | 颗粒、露点、油蒸气 | 颗粒：0.1 < d ≤ 0.5 µm / 0.5 < d ≤ 1.0 µm /1.0 < d ≤ 5.0 µm / 5.0 µm < d 露点;-100 ... +20 °C Td 油蒸气：0.001... 5.000 mg/m³ | 颗粒:d > 0.1 μm时：30 ... 70 %d ≥ 0.3 μm时：90 ... 110 % 油蒸气:5 % 测量值 +/- 0.003 mg/m³ ± 1 °C Td (0 ... 20 °C Td)± 2 °C Td (-70 ... 0 °C Td)± 3 °C Td (-100 ... -70 °C Td) 压力露点：± 1 °C Td (0 ... 20 °C Td)± 2 °C Td (-70 ... 0 °C Td)± 3 °C Td (-100 ... -70 °C Td) | 0.3 ... 1.5 MPa(g) |
| 压缩空气检测器 | SX-JYF-001 | 苏州苏信环境科技有限公司 | 颗粒 | 粒径: ≥0.3um, 流量: 28.3L/min) | / | 0.1-1.0 MPa（30-150 psi） |
| 氧舱压缩空气质量检测仪 | ML-CKH/ML-CKY | 北京航天鹏诚仪器仪表有限公司 | 含水量及颗粒物 | 颗粒物：0.1＜d≤5.0（um）； 含水量：0 ~ 3000mg/Nm3(为有效量程)； 温度：0℃ ~ 50℃； | 颗粒物：0.1＜d≤5.0（um）； 含水量：0 ~ 3000mg/Nm3(为有效量程)； 温度：0℃ ~ 50℃； | 输入压力不得超过1.0Mpa |
| 高压气体颗粒测量仪 | HPGP-101-C PDS-E | 美国PMS | 颗粒物 | 流速：0.1SCFM 8通道：0.1μm--5.0μm | 计数效率：>50% at 0.14μm 零数计数水平： ＜2/ft3 最大浓度：3000/ft3 | 40到150psig |

四、制订规范主要的参考资料和依据

JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》、JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》和JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》共同构成本规范制订的基础性系列规范。

本规范中，压缩空气中的“颗粒”、“水分”及“微量油”等术语和定义引自ISO8573-2010和GB/T 13277.1-2023。相应的测量方法参考了JJG 956—2013《大气采样器检定规程》、JJF 1562—2016《凝结核粒子计数器校准规范》、JJF1012—2007 《湿度与水分计量名术语及定义》和JJG 499—2021《精密露点仪检定规程》。

根据JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》等相关要求编写了附录B校准结果的不确定度评定实例（见校准规范）。

五、规范的主要内容

本规程为了使压缩空气质量测量仪对社会出具准确、可靠、有效的数据，满足各行业领域的检测需求并对仪器的计量性能进行较为全面的评价，规范起草小组对仪器的主要性能的技术指标进行统一、合理、符合实际的规定。校准项目主要有：流量示值误差、流量重复性、颗粒计数效率、颗粒计数重复性、湿度示值误差和重复性等，对项校目的校准方法和技术指标进行明确的要求，同时对各个技术指标的校准结果的判定、校准条件、校准仪器设备等也做了统一的要求。