压缩空气质量测量仪校准规范实验报告

一、简介

本实验报告的目的是通过一系列的样机模拟试验，验证和考察新制订校准规范的校准方法和技术指标的科学性、合理性和可操作性。在实验过程中课题组共考察了多台国内外压缩空气质量测量仪，所考察仪器规格/型号为市场中常见的国内外等相关公司的产品。图1至图4为几种被校准仪器的实物图。

图1德尔格压缩空气质量检测仪              图2高压气体颗粒测量仪

图3氧舱压缩空气质量检测仪            图4 压缩空气质量露点测量仪

二、实验环境及实施方案

2.1 实验环境条件

环境温度：(20±5)℃，相对湿度：(20～80) %RH。

供电电压：AC(220±22)V，（50±1）Hz。

2.2 流量示值误差

目前市场上压缩空气质量的检测方法有在线测量法、取样管法，目前取样管法常见仪器有德尔格生产的 Aerotest Alpha系列，压缩空气质量检测仪工作原理与减压器原理类似，它通过快速高压接头接入高压空气，调节到所仪器所使用的压力，通常为3bar，在这压力下，各通道会流出相对应的气体流量，由于不同压力会造成流量会有所偏差，因此气路接入一个标准压力表，保证调压装置的压力点在规定的工作范围内。此时，按说明书各通道接入相应的检测管，空气流入检测管与其内部的试剂发生反应发生颜色变化，当反应时间到后，在检测管直接读取该成分的含量值。

压缩空气检测仪在前端为高压气，因此需要定制专用管路与接头，用于连接减压器、标准压力表和压缩空气质量检测仪。

图5 流量校准的连接方式

流量校准连接方式如图5所示，对于使用检测管或具有流量测量单元的测量仪，在流量范围的上、中、下选取3个流量值作为校准点，对于流量固定的测量仪，选取该流量值作为校准点。实验选取实验过程中选取两台德尔格压缩空气质量检测仪用于实验验证，德尔格压缩空气质量检测仪流量为CO和CO2是0.2L/min和Oil和H2O为4L/min，标准器为皂膜流量计、压力表等，详细指标如表1所示。

表1.实验过程标准仪器

| 仪器名称 | 仪器型号 | 测量范围 |
| --- | --- | --- |
| 空气流量测试仪 | AF-3800 | （0.001～50）L/min |
| 皂膜流量计 | 5320 | (0.05-30)L/min |
| 数字压力表 | YQ(F) | 最大量程1MPa、1.5级 |

图6. 流量校准方式

图7.  压缩空气检测管                 图8. 空气流量测试仪

表2. 流量示值误差实验数据

| 序号 | 通道名称 | 流量点（ml/min） | 示值误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | H2O | 4000 | -4.6 |
| 2 | Oil | 4000 | -3.9 |
| 3 | CO | 200 | -4.4 |
| 4 | CO2 | 200 | -3.7 |

表3. 流量示值误差实验数据

| 序号 | 通道名称 | 流量点（ml/min） | 示值误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | H2O | 4000 | +0.8 |
| 2 | Oil | 4000 | -0.9 |
| 3 | CO | 200 | -1.1 |
| 4 | CO2 | 200 | -0.2 |

表4. 流量重复性实验数据

| 序号 | 通道名称 | 测量值（ml/min） |  |  |  |  |  | 平均值 （ml/min） | 重复性(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H2O | 4087 | 4081 | 4079 | 4069 | 4067 | 4066 | 4075 | 0.2 |
| 2 | Oil | 207.8 | 207.5 | 206.5 | 208.5 | 207.4 | 207.5 | 207.5 | 0.3 |
| 3 | CO | 215.6 | 211.2 | 216.3 | 214.1 | 211.8 | 211.7 | 213.5 | 1.0 |
| 4 | CO2 | 4110 | 4123 | 4109 | 4112 | 4105 | 4106 | 4111 | 0.2 |

实验过程中，用空压机作为压缩气源时，要注意空压机压力的波动范围要尽量小，不会造成被检仪器的流量的波动，该仪器的流量受调压器压力的调压点影响，因此要尽量按照德尔格仪器工作要求，进行压力范围调节，校准过程中，要用标准压力表对调压器压力点进行校准，保证仪器工作在压力量程点，因此对于该取样管法在规程中校准方法中，明确要求对压力点的确认。

对于某些压缩空气质量测量仪如美国PMS高压气体颗粒测量仪，型号为HPGP-101-C PDS-E，其流量参数为2.83L/min，其对工作压力、流量都有严格要求，该仪器主要计量性能是颗粒浓度的准确性，因此该类仪器可不考虑流量计量性能。北京航天鹏诚仪器仪表有限公司生产的氧舱压缩空气质量检测仪，型号为ML-CKH/ML-CKY，其工作测量点为2.83L/min,其流量计为浮子流量计，因此项目组根据规程编制方法要求，对其流量点进行实验验证。

表5. 氧舱压缩空气质量检测仪流量示值误差

| 测量点 | 流量点(L/min) | 测量值(L/min) |  |  | 平均值(L/min) | 示值误差(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.83 | 2.811 | 2.796 | 2.786 | 2.798 | 1.2 |

2.3 颗粒计数效率和颗粒计数重复性

压缩空气中可能存在的污染液体、活性和非活性的颗粒，颗粒作为主要污染物对压缩空气质量的等级评价起重要作用，在ISO8573-4《压缩空气-固体颗粒的测定方法》中介绍，通过重量分析、显微镜检查、激光粒子计数器和扫描电子显微镜（SEM）进行分析，可用于测试压缩空气中颗粒污染的方法，然而重量分析法、显微镜检查、招描电子显微镜示方法都需要预先采用滤膜收集单位体积的颗粒总数，然后再到实验室进行称重或显微镜计数，费时费力，可操作性不强，人为因素干扰过大，不能及时反映颗粒粒径的分布和浓度变化情况。传统尘埃粒子计数器采用真空泵将环境中被测气体吸入检测传感器内进行颗粒的粒径识别及计数，如“GB/T 6167-2007尘埃粒子计数器性能试验方法”和“JJF 1190-2008尘埃粒子计数器校准规范”中介绍，将单分散聚苯乙烯乳胶标准粒子雾化产生单分散气溶胶粒子，通过流量调节匹配，实现标准粒子计数与被检粒子计数器的量值溯源，而压缩气体的压力源一般为(0.3-1.0)MPa，其颗粒粒径测量范围为0.3μm-10.0μm之间。压缩空气质量测量仪是直接或者通过一个高压扩散器将被检气体传入粒子计数器测量舱内进行颗粒分析测量，因此在仪器颗粒校准过程中，如何产生一个高压且颗粒浓度稳定的单分散气溶胶是项目的难点。

项目组对市场压缩空气质量测量仪中有测量压缩气体颗粒的仪器进行分析，设计一套高压气溶胶发生装置，其气溶胶发生装置主要由高压气溶胶发生器、干燥器、气溶胶混匀箱、气溶胶静电分级器（可选）、高压扩散器等组成。该装置的输出压力应不低于0.3MPa，可产生峰值粒径在（0.1~0.6）μm、数量浓度不低于20000个/L的气溶胶样品，至少应有两个气溶气溶胶采样口，气溶胶样品的浓度稳定性应优于2%/20min。

其它参考仪器的技术指标如表7所示，标准物质选用聚苯乙烯粒度国家有证标准物质，平均粒径的范围（0.1~0.6）μm，且不确定度不超过5%（k=2），技术指标如表6所示。

表6实验过程主要仪器设备

| 仪器名称 | 仪器型号 | 测量范围 |
| --- | --- | --- |
| 标准粒子发生装置 | F9431 | 发生粒径：1μm～10μm. |
| 尘埃粒子计数器 | 3889 | 2.83SLM，粒径：(0.3～10)μm |
| 尘埃粒子计数器 | LASAIR Ⅱ | 28.3SLM，粒径：(0.1～10)μm |
| 高压气溶胶雾化器 | ATM210 | 发生粒径：<2μm,最大雾化压力可达10bar |
| 气溶胶高压扩散器 | / | / |

实验选用3种国家标准物质聚苯乙烯乳胶粒子为气溶发生器的标准物质，其编号分别为GBW12018、 GBW12031、GBW(E)120128，其粒径为0.3μm、0.5μm、0.6μm，不确定度分别为2.8nm、4.1nm、4.8 nm。

表7  所用的粒度标准物质

| 标准物质的标称值 | 标准物质编号 | 标准值 | 不确定度k=2 | 粒径分布误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 300nm | GBW12018 | 300.8nm | 2.8nm | ≤5% |
| 500nm | GBW12031 | 500.67nm | 4.1nm |  |
| 600nm | GBW(E)120128 | 607.3nm | 4.8 nm |  |

气溶胶发生装置进行颗粒计数效率校准工作原理如图8所示，装置雾化粒度标准物质并产生气溶胶样品，通过标准物质稀释液浓度、气溶胶发生器流量及压力、洁净空气流量及压力、排空流量等调节，将气溶胶混匀箱内的压力控制在被校压缩空气质量测量仪的工作压力范围内，且将气溶胶混匀箱内的颗粒数量浓度控制在（10000~20000）个/L范围内，对应的装置图10至图13所示。

图9 颗粒计数效率校准示意图

图10. 高压气溶胶雾化器

图11.  气溶胶雾化装置

图12  2.83SLM粒子计数器               图13  28.3SLM粒子计数

图14. 高压气溶胶扩散器

2.3.1实验一

校准装置其雾化后气溶胶浓度的稳定性是发生装置重要技术指标，为了测量定气溶胶发生器的稳定性。选用标称粒径为0.5μm（GBW12031）标准物质，考虑实验条件，在相同的条件下将其进行雾化发生，待浓度稳定后考察气溶胶样品浓度在60min内稳定性，用标准粒子计数器每分钟测量一次，共测量60次，0.5μm粒子雾化后浓度的平均值为147786个/ft3,稳定性优于1%。

表8. 高压气溶胶发生装置稳定性测量值

| 一小时粒子计数器测量值，粒径为0.5μm，流量28.3L，单位：个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 14820 | 14630 | 14804 | 14988 | 14829 | 14809 | 14831 | 14892 | 14559 | 14531 |
| 2 | 14647 | 14781 | 14650 | 14800 | 14765 | 14696 | 14842 | 14963 | 14672 | 14726 |
| 3 | 14841 | 15000 | 14899 | 14605 | 14984 | 14849 | 14787 | 14858 | 14600 | 14871 |
| 4 | 14681 | 14901 | 15083 | 14586 | 14703 | 14889 | 14926 | 14794 | 14549 | 14608 |
| 5 | 14620 | 14883 | 14825 | 14736 | 14782 | 14947 | 14794 | 14934 | 14764 | 14781 |
| 6 | 14948 | 14931 | 14847 | 14484 | 14916 | 14715 | 14804 | 14557 | 14695 | 15000 |

图15. 发生器雾化实验数据

2.3.2 实验二

选用高压气体颗粒测量仪，型号HPGP-101-C PDS-E，进行实验验证。工作时，待气溶胶浓度稳定后，记录标准粒子计数器和被校高压粒子计数器在1min的测量平均值，分别记为CSi和CTi，重复上述测量，共计5次，之后将被校高压粒子计数器与标准粒子计数器（含高压扩散器）的位置对调，重复上述测量5次。计算得到10次测量平均值和标准值，分别记为CS 和CT  。根据式（1）计算得到被校CAQM在此粒径下的颗粒计数效率ηC。

ηC=CT ×ηSCS ×100%                                                   (1)

式中：

ηC—被校CAQM测量粒径为D的气溶胶样品的颗粒计数效率，%；

ηS—标准粒子计数器测量粒径为D的气溶胶样品的颗粒计数效率，%。

图16. 校准实物图

表9  颗粒测量值

| 名称 | 计数效率 | 测量值（P/L) |  |  |  |  | 平均值（P/L) | 重复性(%) | 计数效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测量值 | / | 12122 | 13480 | 12319 | 12472 | 11879 | 12333 | 7.2 | 75.3% |
|  |  | 13155 | 11098 | 12033 | 11099 | 13672 |  |  |  |
| 标准值 | 1 | 16541 | 16831 | 16972 | 16360 | 16176 | 16383 | 2.7 |  |
|  |  | 16333 | 16531 | 16432 | 16321 | 15332 |  |  |  |

选用氧舱压缩空气质量检测仪进行实验验证，其型号为ML-CKH，标准器选用加野粒子计数器3889，由检测仪前端是通过浮子流量计控制其流量大小，因此工作时要设置好流量计的流量点，其测量值如下表所示。

图16 粒子测量值

| 名称 | 计数效率 | 测量值（P/L) |  |  |  |  | 平均值（P/L) | 重复性(%) | 计数效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测量值 | / | 12411 | 12088 | 12319 | 11231 | 12256 | 12002 | 3.7 | 66.2% |
|  |  | 12514 | 12119 | 11786 | 11982 | 11315 |  |  |  |
| 标准值 | 1 | 18541 | 17831 | 17972 | 18360 | 18176 | 18117 | 1.7 |  |
|  |  | 17983 | 18126 | 18631 | 17821 | 17732 |  |  |  |

2.4 湿度示值误差和重复性

湿度的测量方法有很多，比较法是目前较为常见的方法，实验过程采用的测量的标准湿度发生装置和露点仪如图和表所示。

表1.湿度发生主要仪器设备

| 仪器名称 | 仪器型号 | 测量范围 |
| --- | --- | --- |
| 精密露点仪 | 373LX | 露点：(-95～+20)℃ |
| 全自动露点发生器 | ADG-3 | 露点：(-80~+20)℃ |

图17. 湿度发生装置

图18 湿度发生装置

对于具有高压气体含水量测量的仪器，采用比较法对仪器的含水量传感器进行校准时，使用湿度发生器提供稳定湿度点气源，用精密露点仪作为标准仪器，连接方式如图19，要确保流经标准精密露点仪和被检CAQM的流量在各自的正常工作要求的流量范围内。测量开始时，确保湿度发生器和标准露点仪显示值应相对稳定，其波动值应满足要求。采用定时记录的方法，待标准器示值稳定30min后，每隔2min记录一次标准器和被检CAQM示值，累计记录6次，同时记录大气压的数值。

图19 露点示值误差校准的连接示意图

表1.希尔思仪表，型号S520，编号：2921865

| 标准器露点示值（℃DP） |  |  |  | 标准器 实际值 （℃DP） | 被检仪器示值（℃DP） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 平均值 |  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| -77.76 | -77.76 | -77.76 | -77.76 | -77.76 | -66.9 | -66.9 | -66.9 | -66.9 |
| -67.40 | -67.40 | -67.40 | -67.40 | -67.40 | -60.2 | -60.2 | -60.2 | -60.2 |
| -59.39 | -59.39 | -59.39 | -59.39 | -59.39 | -50.8 | -50.8 | -50.8 | -50.8 |
| -49.38 | -49.38 | -49.38 | -49.38 | -49.38 | -42.2 | -42.2 | -42.2 | -42.2 |
| -39.34 | -39.34 | -39.34 | -39.34 | -39.34 | -36.8 | -36.8 | -36.8 | -36.8 |
| -30.09 | -30.09 | -30.09 | -30.09 | -30.09 | -30.3 | -30.3 | -30.3 | -30.3 |
| -20.07 | -20.07 | -20.07 | -20.07 | -20.07 | -22.9 | -22.9 | -22.9 | -22.9 |
| -9.69 | -9.69 | -9.69 | -9.69 | -9.69 | -12.0 | -12.0 | -12.0 | -12.0 |
| -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -2.8 | -2.8 | -2.8 | -2.8 |

表1.希尔思仪表，型号S520，编号：29218263

| 标准器露点示值（℃DP） |  |  |  | 标准器 实际值 （℃DP） | 被检仪器示值（℃DP） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 平均值 |  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| -77.12 | -77.12 | -77.12 | -77.12 | -77.12 | -77.0 | -77.0 | -77.0 | -77.0 |
| -67.13 | -67.13 | -67.13 | -67.13 | -67.13 | -70.6 | -70.6 | -70.6 | -70.6 |
| -60.43 | -60.43 | -60.43 | -60.43 | -60.43 | -65.0 | -65.0 | -65.0 | -65.0 |
| -49.66 | -49.66 | -49.66 | -49.66 | -49.66 | -55.4 | -55.4 | -55.4 | -55.4 |
| -40.37 | -40.37 | -40.37 | -40.37 | -40.37 | -35.7 | -35.7 | -35.7 | -35.7 |
| -30.40 | -30.40 | -30.40 | -30.40 | -30.40 | -28.7 | -28.7 | -28.7 | -28.7 |
| -20.13 | -20.13 | -20.13 | -20.13 | -20.13 | -21.3 | -21.3 | -21.3 | -21.3 |
| -9.71 | -9.71 | -9.71 | -9.71 | -9.71 | -10.7 | -10.7 | -10.7 | -10.7 |
| -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -1.5 |

实验过程中，含水量的测量方法按照规程规范的编制方法进行实验验证，项目组在规范制定过程中，发现只存在少数压缩气压缩气体测量仪同时含有颗粒、露点、含油量等，对于只有露点测量值的压缩空气测量仪测量仪也可以参考JJF1012—2007 《湿度与水分计量名术语及定义》和JJG 499—2021《精密露点仪检定规程》规程的要求进行验证。

三、 总结

通过以上实验数据，可以判断本规范压缩空气质量测量仪的流量示值误差、流量重复性、颗粒计数效率、颗粒计数重复性、湿度示值误差和重复性等计量性能所制定的校准方法科学性和合理性。