颗粒计数效率校准结果的不确定度评定示例

B.1校准方法简述及测量模型

在测量粒为0.5μm的气溶胶样品时，使用标准粒子计数器对某型号的压缩空气质量测量仪的颗粒测量结果进行校准。依据本规范7.4部分进行颗粒计数效率的校准，按式（B.1）计算颗粒计数效率数。

ηC=CT ×ηSCS ×100%                                                （B.1）

式中：

CT  —被校CAQM测量粒径为0.5μm的气溶胶样品的颗粒计数值，P/L;

CS —标准粒子计数器测量粒径为0.5μm的气溶胶样品的颗粒计值 ，P/L；

ηC—被校CAQM测量粒径为0.5μm的气溶胶样品的颗粒计数效率，%；

ηS—标准粒子计数器测量粒径为0.5μm的气溶胶样品的颗粒计数效率，%；

B.2不确定度来源及分析

从式（B.1）和校准过程可以看出，CAQM颗粒计数效率校准结果的不确定度来源主要包括：被校CAQM测量的颗粒计数测量结果、标准粒子计数器测量结果 、标准粒子计数器颗粒计数效率，因此合成标准不确定度见式（B.2）。

urηC=(ηSCS )2ur2CT  +(CT ×ηS−CS 2 )2ur2CS +(CT CS )2ur2ηS                            （B.2）

式中：

urηC  — 计数效率的合成标准不确定度，%；

ur(CT ) — 被校CAQM颗粒测量CT  引入的不确定度，P/L；

urCS  — 标准粒子计数器测量结果CS引入的不确定度，P/L；

urηS  — 标准粒子计数器颗粒计数效率ηS引入的不确定度，%；

B.3标准不确定度的评定与计算

B.3.1被校CAQM颗粒测量结果CT  和标准粒子颗粒测量结果CS  引入的标准不确定度

按照本规范7.4部分测量方法，CT  为10次颗粒测量结果的平均值和CS为10次颗粒测量值结果的平均值，采用贝塞尔公式分别计算得到10组测量结果的标准偏差si，计算结果见表B.1。之后采用式（B.4）计算得到CT  的测量不确定度为20.7，CS的测量不确定度为14.5。

ur(C )=si10                                                        （B.4）

表B.1 被校CAQM颗粒测量结果

|  |  | 被校CAQM颗粒测量值 | 标准粒子颗粒测量值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量结果 | 1 | 434 | 532 |
|  | 2 | 416 | 507 |
|  | 3 | 451 | 504 |
|  | 4 | 429 | 502 |
|  | 5 | 471 | 540 |
|  | 6 | 449 | 538 |
|  | 7 | 463 | 509 |
|  | 8 | 438 | 510 |
|  | 9 | 417 | 527 |
|  | 10 | 409 | 523 |
| 平均值 |  | 437.7 | 519.2 |
| 标准偏差si |  | 20.7 | 14.5 |

B.3.2  标准粒子计数器测量粒径为0.5μm的颗粒计数效率不确定度为3.0%，则颗粒计数效率引入的不确定度为：

urηS =  uηS 3= 0.033 = 1.7%                                                 （B.5）

B.4 合成标准不确定度

被校CAQM颗粒计数效率的合成标准不确定度为：

urηC=(ηSCS )2ur2CT  +(CT ×ηS−CS 2 )2ur2CS +(CT CS )2ur2ηS

=0.03519.22×20.72+437.7×0.03−519.222×28.32+(437.7519.2)2×0.0172

=1.1%

B.5 扩展不确定度

UηC =k×urηC

取k=2，颗粒计数效率的扩展不确定度UηC =2.2%。