中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXXX-XXXX

准光腔法介电常数测量系统测试技术规范

Metrological Specification for the ***

（征求意见稿）

20XX-XX-XX   发布                           20XX-XX-XX   实施

国家市场监督管理总局发布

准光腔法介电常数测量系统

测试技术规范

JJF ××××-×××××

Metrological Specification for

***

归 口 单 位： 全国新材料与纳米计量技术委员会

主要起草单位：

参与起草单位：

本规范委托全国新材料与纳米计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目   录

引 言	II

1 范围	3

2 引用文件	3

3 术语和定义	3

4 概述	3

5 计量特性	5

6 测量条件	6

6.1 环境条件	6

6.2 测试准光腔要求	6

6.3 测量标准及其他设备	6

7 测量方法	7

7.1 设备校准	7

7.2 样品放置	7

7.3 参数测试过程	8

7.3.1 长度	8

7.3.2 共聚焦准光腔介电常数范围	8

7.3.3 共聚焦准光腔正切角损耗范围	8

8 测量结果表达	8

附录A	10

附录B	11

附录C	12

引 言

本规范依据国家计量技术规范JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》编制而成。

本规范参考了JJF（电子）0028-2019《低损耗介质材料复介电常数标准样片校准规范》、GB/T 9534-1988《毫米波频段固体电介质材料介电特性测试方法 准光腔法》、T/CSTM 00750-2022《毫米波频段材料介电性能测试 开放式半球型谐振腔法》、T/CSTM 01011-2023《毫米波频段材料介电性能测试 开放式共聚焦谐振腔法》的相关内容。

本规范为首次发布。

准光腔法介电常数测量系统计量技术规范

1 范围

本规范规定了频率范围在20GHz~110GHz、介电常数范围2~20、损耗角正切范围0.0001~0.05的共焦准光腔、半球准光腔和半共焦准光腔的校准。

2 引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

JJF（电子）0028-2019《低损耗介质材料复介电常数标准样片校准规范》

GB/T 9534-1988《毫米波频段固体电介质材料介电特性测试方法 准光腔法》

GB/T 31838.1-2015 固体绝缘材料 介电和电阻特性 第1部分：总则

GB/T 31838.6-2021 固体绝缘材料 介电和电阻特性 第6部分：介电特性(AC方法)相对介电常数和介质损耗因数(频率0.1 Hz~10 MHz)

JIS R 1660-2-2004 毫米波段精细陶瓷介电性能的测量方法-第2部分：开放式谐振腔法（JIS R1660-2-2004  Measurement method for dielectric properties of fine ceramics in millimeter wave

frequency range -- Part 2：Open resonator method）

T/CSTM 00750-2022《毫米波频段材料介电性能测试 开放式半球型谐振腔法》

T/CSTM 01011-2023《毫米波频段材料介电性能测试 开放式共聚焦谐振腔法》

3 术语和定义

- GB/T 31838.1、GB/T 31838.6 和JIS R 1660-2中界定的术语和定义适用于本文件。

3.1介电性能 dielectric properties

在给定频率范围内用交流电压测量出的材料综合特性。

- [来源：GB/T 31838.1-2015，3.3，有修改]

3.2绝对介电常数 absolute permittivity

电通密度除以电场强度的商。

[来源：GB/T 31838.6-2021，3.3]

3.3 相对介电常数 relative permittivity

绝对介电常数与真空介电常数的比值。

[来源：GB/T 31838.6-2021，3.4]

3.4 相对复介电常数 relative complex permittivity

稳定的正弦场下,以复数表示的介电常数。

[来源：GB/T 31838.6-2021，3.5]

3.5 介质损耗因数 dielectric dissipation factor

- 损耗角正切值loss tangent

- tanδ

复介电常数的虚部与实部的比值。

[来源：GB/T 31838.6-2021，3.6]

4 概述

4.1 测量原理

开式谐振腔又称准光腔，是光学谐振结构在微波、毫米波频段的延伸。若将微波谐振腔的边壁移开，以减小半导体损耗和可能的谐振模数，由此形成由两个平行金属板构成的开式谐振器，亦称为Fabry-Perot（法布里-珀罗）谐振腔，其原理与光学法布里-珀罗干涉仪相似。与在远红外和可见光的激光应用中的谐振器类似，这种开式谐振腔在毫米波段和亚毫米波段应用很广，在毫米波段频率介质参数测量中也很有用。

开式谐振腔是由不同曲率半径的凹、凸球面镜构成，应选取工作于稳定区的开式谐振腔，这时波束经镜面反射后能重新聚焦，以维持开式谐振腔的高Q的电磁振荡，否则波束将散开，而不能形成谐振。在介质计量学中常用的开式谐振腔为近共焦腔（通常称为共焦准光腔）、近半共焦腔（通常称为半共焦准光腔）、短双凹腔、近半球腔（通常称为半球准光腔）。(来源：《简明微波》， 梁昌洪、谢拥军、官伯然)

准光腔依据Fabry-Perot谐振原理，在腔体内形成TEM00q谐振模式的高斯波束，当腔长或频率满足一定条件时腔体发生谐振，在确定的腔长或测试频率下，置入样品后，谐振腔的谐振长度或谐振频率和有载品质因数均发生变化。根据样品厚度、置入样品前后的谐振长度或谐振频率和有载品质因数的变化，通过求解超越方程计算出样品的相对介电常数εr'和损耗角正切tanδ。

4.2 测量系统

常用的准光腔介电常数测量系统一般由网络分析仪、准光腔、同轴线和测量软件组成。根据准光腔结构不同，准光腔测量系统可分为以下三种。

4.2.1 共焦准光腔结构及测量系统（A型）

如图1所示，共焦式准光腔是由2个球面镜、样品支架、输入与输出波导构成。介质试样放置于样品架上，测试信号通过同轴线传输，经耦合孔输入，再经同轴线耦合圆环耦合输出。

图1共焦准光腔测量系统的典型结构

4.2.2 半球准光腔结构及测量系统（B型）

如图2所示，半球式准光腔是由凹面镜、平面镜、输入与输出波导构成。介质试样放置于平面镜上平开多孔处，测试信号通过同轴线传输，经耦合孔输入再经同轴线耦合圆环耦合输出。

图2半球准光腔测量系统的典型结构

4.2.3 半共焦准光腔结构及测量系统（C型）

如图3所示，半共焦式准光腔是由凹面镜、平面镜、输入与输出波导构成。介质试样放置于平面镜中心，测试信号经同轴线传输，由耦合孔输入腔中，再经同轴线耦合圆环耦合输出。

图3半共焦准光腔测量系统的典型结构

5 计量特性

表1 准光腔测量系统计量特性

| 设备名称 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 共焦准光腔（A型） | 相对介电常数实部 | （1）测量范围：2~40 （2）最大允许误差：±（1.5~2.5）% |
|  | 损耗角正切 | （1）测量范围: 0.0001~0.05 （2）最大允许误差：±15% tanδ+0.0001 |
| 半球准光腔（B型） | 相对介电常数实部 | （1）测量范围：1.05~30 （2）最大允许误差：±（1.5~2.5）% |
|  | 损耗角正切 | （1）测量范围: 0.0001~0.05 （2）最大允许误差：±15% tanδ+0.0001 |
| 半共焦准光腔 （C型） | 相对介电常数实部 | （1）测量范围：2~20 （2）最大允许误差：±2.5% |
|  | 损耗角正切 | （1）测量范围: 0.0001~0.05 （2）最大允许误差：±15% tanδ+0.0001 |

6 校准条件

6.1 环境条件

6.1.1 环境温度：（25±2）℃。

6.1.2 相对湿度：20%RH~60%RH。

6.1.3 大气压力：常压

6.1.4 其他：无影响正常校准工作的振动和电磁场干扰。

6.2 测量标准（固体电介质标样）

表2 测量标准统计表

| 校准项目/ 标样名称 | 测试频率 | 相对介电常数实部 |  | 损耗角正切 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 范围 | 范围 | 扩展不确定度 | 范围 | 扩展不确定度 |
| 单晶石英 | 20GHz~110GHz | 2~10 | 0.5%—1.0% | 1.0E-04~0.05 | 2.5% tanδ+2.5E-05 |
| 微波介质陶瓷 | 20GHz~110GHz | 10~20 | 0.5%—1.0% | 1.0E-04~0.05 | 2.5% tanδ+2.5E-05 |

6.3 其他设备

表3其他设备及校准规范

| 序号 | 主要设备 | 测试项目 | 测试要求 | 设备校准规范 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络分析仪 | 测试频率 | 10 MHz~10 GHz | 参考JJF 1495-2014 |
|  |  | 动态范围 | ≥100 dB |  |
|  |  | 方向性 | ≤ 50 dB |  |
|  |  | 频率准确度 | ±10 ppm |  |
|  |  | S21幅度 | ≤0.009 |  |
| 2 | 千分尺 | 读数分辨率 | ≤0.001 mm | 参考JJG 21-2008 |

测试前，需保证测试所用的设备经过校准，符合本规范要求。需依据表3所示的设备校准规范对测试设备进行校准。

7 校准项目和校准方法

7.1 校准项目

7.1.1 相对介电常数实部

7.1.2 损耗角正切

7.2 校准前准备

7.2.1 外观检查

准光腔介电常数测量系统（网络分析仪、半共焦型准光腔/共焦型准光腔/半球形准光腔）应具有下列标志：仪器名称、型号、制造厂名、出厂编号及出厂日期，出厂合格证书和仪器说明书齐备。

7.2.2 工作正常性检查

设备及附件的所有连接均紧固良好，运动部件灵活、平稳，测量系统通电并启动后能正常运行，电脑软件运行正常。

7.3 校准方法

7.3.1 相对介电常数实部

（1）用固体电介质标样对整个准光腔介电常数测量系统进行校准，选取相对介电常数实部分别为2~10、10~20范围内的两个介电常数数值作为校准点，分别用对应的两个固体电介质标样对其进行校准，以覆盖准光腔介电常数测量系统的介电常数测试范围。

（2）开机：开启网络分析仪及谐振腔的电源，预热30 min，使准光腔测试系统进入稳定运行状态；

（3）空腔测试：打开测试软件，选择“空腔测试”菜单并选择测试频段，共焦准光腔两球面镜移动到对应位置（半球准光腔和半共焦准光腔无需调整）。设置网络分析仪测量参数为“S21”，根据测试频段选择网络分析仪的起始频率、终止频率和测量点数。设置适当的中频带宽（通常为100 MHz），使用Marker功能测量谐振频率和品质因数，调节耦合探针深度使S21耦合强度＜-35dB，测量并记录谐振腔的空腔谐振频率f0和空腔品质因数Q0。

（4）固体电介质标样测试：放置样品（共焦准光腔—将样品置于样品架，半球准光腔—平面镜平开多孔处，半共焦准光腔—平面镜中心），选择样品测试菜单，读取对应的空腔校正文件，根据页面提示输入样品名称及样品厚度，运行样品测试程序，调整样品位置找到S21频率显示极值的位置并进行固定，读取此时对应的有载谐振频率fs及有载品质因数Qs。

（5）数据计算：根据空腔谐振频率f0、空腔品质因数Q0、有载谐振频率fs、有载品质因数Qs、样品厚度t，通过超越方程运算求解折射率n从而得到相对介电常数实部εr'。

（6）重复测试步骤（2）~（5），完成其他固体电介质标样的测试。

7.3.2 损耗角正切

（1）用固体电介质标样对整个准光腔介电常数测量系统进行校准，选取损耗角正切在0.0001~0.05范围内的两个损耗角正切数值作为校准点，分别用对应的两个固体电介质标样对其进行校准，以覆盖准光腔介电常数测量系统的损耗角正切测试范围。

（2）重复7.3.1中（2）~（5）步骤测试固体电介质标样损耗角正切。

（3）根据空腔谐振频率f0、空腔品质因数Q0、有载谐振频率fs、有载品质因数Qs、样品厚度t，通过超越方程运算得到损耗角正切tanδ。

（6）重复测试步骤（2）~（5），完成其他固体电介质标样的测试。

8 校准结果

校准结果应在校准证书上反映。校准证书应准确、客观的报告校准结果，校准结果以校准数据、校准曲线等形式给出。校准证书应包括委托方要求的、说明校准结果所必需的和所用方法要求的全部信息。校准证书应至少包括以下信息：

a）标题：“校准证书”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h）如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

k）校准环境的描述；

l）校准结果及其测量不确定度的说明；

m）对校准规范的偏离的说明；

n）校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o）校准结果仅对被校对象有效的声明；

p）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

9复校时间间隔

建议复校时间间隔为12个月。由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

10附录

附录A

***准光腔法介电常数测量系统校准报告原始记录

（参考格式）

准光腔法介电常数测量系统校准报告格式示例见表A.1 。

表A.1 准光腔法介电常数测量系统校准报告格式示例

| 委托单号 |  |  |  | 样品编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  |  |  | 设备厂家 |  |  |  |
| 设备型号 |  |  |  | 设备编号 |  |  |  |
| 夹具名称 |  |  |  | 夹具型号 |  |  |  |
| 方法依据 |  |  |  | 环境条件 |  | 温度： 湿度： |  |
| 测量标准名称： ； 型号： ；编号： ；校准证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一. 外观检测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二. 工作正常性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三. 相对介电常数实部： |  |  |  |  |  |  |  |
| 标样编号 | 频率 |  | 标准值 |  | 实测值 |  | 测量不确定度U |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四. 损耗角正切 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标样编号 | 频率 |  | 标准值 |  | 实测值 |  | 测量不确定度U |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

校准人：                             复核人：                        测试日期：

附录B

***测量结果的测量不确定度评定示例