《准光腔法介电常数测量系统测试技术规范》

编制说明

# 一、任务来源及起草工作概况

根据国家市场监管总局办公厅通知（市监计量发[2022]70号），《2022年国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划》已经市场监管总局审查同意，全国新材料与纳米计量技术委员会下达《准光腔法介电常数测量系统测试技术规范》的编制任务给起草组，通知起草组参照有关规定，认真落实好计划项目。

《准光腔法介电常数测量系统测试技术规范》由中国计量科学研究院牵头，山东国瓷功能材料股份有限公司联合起草，共同完成计量技术规范的编制工作。

主要成员：任玲玲、孙莹莹、徐浩、党俊等

# 二、编制背景

在微波毫米波高频段范围元器件中，使用材料的特性会对系统产生很大影响，且材料介电参数测量主要向高精度、高频率、低损耗、宽频带、自动化方向发展，而准光腔与其它封闭腔相比具有操作方便测试、模式简单、品质因数高、精度和灵敏度高等特点，因此在毫米波频段进行低损耗材料测试应用最为广泛。

使用准光腔精确测量毫米波材料的介电性能具有重要的理论和工程意义，但目前对于准光腔未有相关的计量技术规范，为了保证准光腔测试的精准性，保证量值溯源的准确可靠，迫切需要编制准光腔介电常数和介电损耗角正切测量系统计量技术规范。

# 三、规范起草过程

2021年1月，准光腔法介电常数测量系统测试技术规范起草工作组组建，工作组包括具有丰富经验的计量技术专业人员、介电测试领域的科研人员和技术人员、分析技术人员。计量技术规范起草工作组讨论了具体的工作过程、拟定了相应的工作计划。经过讨论，计量技术规范的名称为《准光腔法介电常数测量系统测试技术规范》，本文件的制定是为了规范毫米波波段电介质材料介电性能测试常用设备准光腔的校准方法，建立计量溯源体系，保证测试系统的准确性和规范性，以获得准确的介电性能信息，保证介质材料在毫米波波段的应用。

本计量技术规范的具体工作计划如下：

# 2021年8月-2021年3月： 调研,整理资料，确定技术方案；

# 2021年4月-2022年10月： 试验验证，整理分析统计试验数据；

# 2022年11月-2023年9月： 完成草案稿，上报秘书处；

# 2023年10月-2024年2月：完成征求意见稿，开始征求意见；

# 2024年3月-2023年7月： 整理汇总意见，修改征求意见稿，形成送审稿；

# 2024年8月-2024年10月：报委员会审定。

# 四、制定规范主要参考的文件和依据

计量技术规范参考文件如下：

GB/T 9534-1988《毫米波频段固体电介质材料介电特性测试方法 准光腔法》；T/CSTM 00750-2022《毫米波频段材料介电性能测试 开放式半球型谐振腔法》；T/CSTM 01011-2023《毫米波频段材料介电性能测试 开放式共聚焦谐振腔法》；

JJF（电子）0028-2019《低损耗介质材料复介电常数标准样片校准规范》；

GB/T 31838.1-2015 固体绝缘材料 介电和电阻特性 第1部分：总则；

GB/T 31838.6-2021 固体绝缘材料 介电和电阻特性 第6部分：介电特性(AC方法)相对介电常数和介质损耗因数(频率0.1 Hz~10 MHz)；

JIS R 1660-2-2004 毫米波段精细陶瓷介电性能的测量方法-第2部分：开放式谐振腔法（JIS R1660-2-2004 Measurement method for dielectric properties of fine ceramics

in millimeter wave frequency range -- Part 2：Open resonator method）.

# 五、规范的主要内容及主要技术关键

# 计量技术规范的主要内容：

# 1 引 言

# 2 范围

# 3 引用文件

# 4 术语和定义

# 5 概述

# 6 计量特性

# 7 测量条件

# 8 测量方法

# 9 测量结果表达

# 10附录

# 计量技术规范的主要技术关键：

# 1. 确定合理的校准项目、计量特性和相应技术要求，主要有介电常数示值误差、介质损耗角正切的示值误差、精密度试验等。

# 2. 确立科学完善、操作性强的校准方法。

# 3. 结合检测方法及相应校准器具，给出各计量特性的数据评定方法及不确定度评定方法。

# 六、验证试验的情况和结果

6.1 样品准备

6.2.1 样品选择

选择单晶石英、蓝宝石、微波介质陶瓷R1样品作为本次测试样品。

6.2.1 样品预处理

试验前，所有试样应置于温度为21℃~25℃、相对湿度为40%~60%的环境中，预处理至少24 h。但是，如果样品最近被蚀刻或置于过高的湿度环境下，则应将样品置于空气循环烘箱中于103℃~107℃条件下干燥2 h，然后再按上述条件进行预处理。

6.2 参数测试过程

6.2.1 厚度

测试步骤如下所示：

用经过校准的精度为0.001 mm的螺旋测微计对样品厚度进行测量，测试点包含样品外侧5 mm~10 mm处的4个点及样品的中心点，共计5个点。5个点的测试结果取算数平均值，即为测试样品的厚度。

6.2.2 共焦式准光腔测试

（1）开机：开启网络分析仪及谐振腔的电源，预热30 min，使系统进入稳定运行状态。

（2）空腔测试：打开测试软件，选择空腔校正菜单，选择需测试频段，并在所选频段内对网络分析仪进行空腔测试，自动测试程序读取不同频率下的空腔谐振频率f0及空腔品质因子Q0，空腔校正完毕后进行空腔校正数据的保存。

（3）样品测试：将样品置于平面镜的中心，选择样品测试菜单，读取对应的空腔校正文件，根据页面提示输入样品名称及样品厚度t，运行样品测试程序，自动测试程序在不同频段的有载谐振频率点附近处自动读取S21最大值处的有载谐振频率fs及有载品质因子Qs，并对测试数据进行保存。通过超越方程运算求解折射率n，从而得到相对介电常数实部εr'，通过加载前后品质因数变化推导求解样品的损耗角正切值tanδ。

6.2.3 半球式准光腔测试

测试步骤如下所示：

（1）开机：开启网络分析仪及谐振腔的电源，预热30 min，使系统进入稳定运行状态。

（2）空腔测试：打开测试软件，选择空腔校正菜单，选择需测试频段，并在所选频段内对网络分析仪进行空腔测试，自动测试程序读取不同频率下的空腔谐振频率f0及空腔品质因子Q0，空腔校正完毕后进行空腔校正数据的保存。

（3）样品测试：将样品置于平面镜的中心，选择样品测试菜单，读取对应的空腔校正文件，根据页面提示输入样品名称及样品厚度t，运行样品测试程序，自动测试程序在不同频段的有载谐振频率点附近处自动读取S21最大值处的有载谐振频率fs及有载品质因子Qs，并对测试数据进行保存。通过超越方程运算求解折射率n，从而得到相对介电常数实部εr'，通过加载前后品质因数变化推导求解样品的损耗角正切值tanδ。

6.2.4 半共焦式准光腔测试

（1）开机：开启网络分析仪电源，预热30 min，使系统进入稳定运行状态。

（2）空腔测试：打开测试软件，选择空腔校正菜单，选择需测试频段，并在所选频段内对网络分析仪进行空腔测试，自动测试程序读取不同频率下的空腔谐振频率f0及空腔品质因子Q0，空腔校正完毕后进行空腔校正数据的保存。

（3）样品测试：将样品置于平面镜的中心，选择样品测试菜单，读取对应的空腔校正文件，根据页面提示输入样品名称及样品厚度t，运行样品测试程序，自动测试程序在不同频段的有载谐振频率点附近处自动读取S21最大值处的有载谐振频率fs及有载品质因子Qs，并对测试数据进行保存。通过超越方程运算求解折射率n，从而得到相对介电常数实部εr'，通过加载前后品质因数变化推导求解样品的损耗角正切值tanδ。

6.3 测试结果

6.3.1 半球式准光腔测试数据统计

| 测试样品 | 测试频率 | εr' | tanδ | εr'相对偏差 | tanδ极差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单晶石英-台湾工研院 | 22GHz | 3.87 | 3.45E-04 | -2.33% | 1.24E-04 |
| 单晶石英-国瓷 | 22 GHz | 3.78 | 4.69E-04 |  |  |
| 蓝宝石- 台湾工研院 | 28 GHz | 9.71 | 1.41E-04 | 0.41% | -3.60E-05 |
| 蓝宝石-国瓷 | 28 GHz | 9.75 | 1.05E-04 |  |  |
| R1-台湾工研院 | 28 GHz | 19.48 | 6.41E-04 | -0.62% | 8.80E-05 |
| R1-国瓷 | 28 GHz | 19.36 | 7.29E-04 |  |  |

6.3.2 共焦式准光腔测试数据统计

| 测试样品 | 测试频率 | εr' | tanδ | εr'相对偏差 | tanδ极差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单晶石英-台湾工研院 | 28GHz | 3.702 | 4.29E-04 | 1.43% | -3.09E-04 |
| 单晶石英-国瓷 | 28 GHz | 3.755 | 1.20E-04 |  |  |
| 蓝宝石- 台湾工研院 | 28 GHz | 9.36 | 4.45E-04 | -1.18% | 6.90E-05 |
| 蓝宝石-国瓷 | 28 GHz | 9.25 | 5.14E-04 |  |  |
| R1-台湾工研院 | 24GHz | 22.873 | 2.65E-04 | -1.21% | 2.10E-05 |
| R1-国瓷 | 24 GHz | 22.597 | 2.86E-04 |  |  |

6.3.3 半共焦式准光腔测试数据统计

| 测试样品 | 测试频率 | εr' | tanδ | εr'相对偏差 | tanδ极差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单晶石英-恩驰 | 28GHz | 3.731 | 5.55E-04 | 1.34% | 2.90E-05 |
| 单晶石英-国瓷 | 28 GHz | 3.781 | 5.84E-04 |  |  |
| 蓝宝石-恩驰 | 28 GHz | 9.276 | 1.04E-03 | 0.09% | -2.00E-05 |
| 蓝宝石-国瓷 | 28 GHz | 9.284 | 1.02E-03 |  |  |
| R1-恩驰 | 28 GHz | 19.111 | 6.62E-04 | 0.78% | 9.00E-06 |
| R1-国瓷 | 28 GHz | 19.261 | 6.71E-04 |  |  |

6.3 验证试验结果

经过不同实验室之间的实验，并对检测数据进行分析，相对介电常数的相对偏差均≤±2.5%，损耗角正切的极差值均≤±15% tanδ+0.0001，满足准光腔法介电常数测量系统测试技术规范中关于最大允许误差的要求。准光腔法介电常数测量系统测试技术规范的测试方法准确可靠、可操作性强、普遍性较好，可以保证准光腔测量方法中各参数的有效校准。