《准光腔法介电常数测量系统测试技术规范》实验报告

一、实验意义及目的

准光腔具有谐振频率高、品质因数高等特点，在毫米波、亚毫米波中的应用更广泛，是测量低损耗介质介电常数和介质损耗角正切的最有力设备。

准光腔介电常数测量系统的关键参数为相对介电常数实部、损耗角正切，本实验报告意在规范计量技术规范测试实验中数据记录、报告的具体内容及格式， 以考察、验证新制定计量技术规范中规定的计量特性和测量方法的科学性、 合理性和可操作性。

二、实验记录

2.1实验记录（一）

- 样品名称：单晶石英、蓝宝石、陶瓷标样R1；

- 型号：共焦式准光腔

- 制造厂商：台湾工业技术研究院/山东国瓷功能材料股份有限公司

- 出厂编号：MMC-C110NA

- 试验地点：山东国瓷功能材料股份有限公司高频量测平台；

- 试验环境（温度、相对湿度等）：23.5℃，48.2% ；

- 测量人员：张鑫；

- 核验人员：孙莹莹；

- 测量项目及数据结果：

  - 相对介电常数实部测量结果：

| 测试样品 | 测试频率 | εr' |
| --- | --- | --- |
| 单晶石英 | 22 GHz | 3.78 |
| 蓝宝石 | 28 GHz | 9.75 |
| R1 | 28 GHz | 19.36 |

  - 损耗角正切测量结果：

| 测试样品 | 测试频率 | tanδ |
| --- | --- | --- |
| 单晶石英 | 22 GHz | 4.69E-04 |
| 蓝宝石 | 28 GHz | 1.05E-04 |
| R1 | 28 GHz | 7.29E-04 |

2.2实验记录（二）

- 样品名称：单晶石英、蓝宝石、陶瓷标样R1；

- 型号：半球式准光腔、半共焦式准光腔；

- 制造厂商：台湾工业技术研究院/山东国瓷功能材料股份有限公司

- 出厂编号： MMC-H40NA

- 试验地点：山东国瓷功能材料股份有限公司高频量测平台；

- 试验环境（温度、相对湿度等）：23.8℃，47.8% ；

- 测量人员：张鑫；

- 核验人员：孙莹莹；

- 测量项目及数据结果：

  - 相对介电常数实部测量结果：

| 测试样品 | 测试频率 | εr' |
| --- | --- | --- |
| 单晶石英 | 28 GHz | 3.755 |
| 蓝宝石 | 28 GHz | 9.25 |
| R1 | 24 GHz | 22.597 |

  - 损耗角正切测量结果：

| 测试样品 | 测试频率 | tanδ |
| --- | --- | --- |
| 单晶石英 | 28 GHz | 1.20E-04 |
| 蓝宝石 | 28 GHz | 5.14E-04 |
| R1 | 24 GHz | 2.86E-04 |

2.1实验记录（一）

1. 样品名称：单晶石英、蓝宝石、陶瓷标样R1；

2. 型号：半共焦式准光腔；

3. 制造厂商：成都恩驰微波科技有限公司；

4. 出厂编号： XXX；

5. 试验地点：山东国瓷功能材料股份有限公司高频量测平台；

6. 试验环境（温度、相对湿度等）：23.5℃，49.1% ；

7. 测量人员：张鑫；

8. 核验人员：孙莹莹；

9. 测量项目及数据结果：

9.1相对介电常数实部测量结果：

| 测试样品 | 测试频率 | εr' |
| --- | --- | --- |
| 单晶石英-国瓷 | 28 GHz | 3.781 |
| 蓝宝石-国瓷 | 28 GHz | 9.284 |
| R1-国瓷 | 28 GHz | 19.261 |

9.2损耗角正切测量结果：

| 测试样品 | 测试频率 | tanδ |
| --- | --- | --- |
| 单晶石英-国瓷 | 28 GHz | 5.84E-04 |
| 蓝宝石-国瓷 | 28 GHz | 1.02E-03 |
| R1-国瓷 | 28 GHz | 6.71E-04 |

三、结论

3.1 共焦式准光腔介电常数测量系统中关于相对介电常数实部、损耗角正切的校准均符合技术要求；

3.2 半球式准光腔介电常数测量系统中关于相对介电常数实部、损耗角正切的校准均符合技术要求；

3.3 半共焦式准光腔介电常数测量系统中关于相对介电常数实部、损耗角正切的校准均符合技术要求。

本实验严格按照技术规范中的测量方法执行，未出现有分歧性或模糊性的操作，具有可操作性，实验数据可靠。通过实验验证，表明《准光腔法介电常数测量系统计量技术规范》测量项目与测量方法设置合理，可操作性强，可较全面的评价准光腔法介电常数测量系统的测量性能，具有可行性。