相对介电常数实部不确定度评定示例

1. 建立测量模型

根据准光腔的相对介电常数的算公式，建立数学模型如下：

相对介电常数εr：

f0=c2Dq+1+1πtan-1(DR0-D)12

1ntannkt-Φt=-tankd-Φd                                                   ε'=n2

式中：

k=2πfsc ；

Φt=tan-1tnz0 ；

Φd=tan-1dz0-tan-1tnz0 ；

ω02=2kD(R0-D) ；

ω(z)2=ω021+2zkω02 ；

z0=2d'R0-d' ；

d=Dq-t；

d'=d+tn2 ；

R0      凹球面镜的曲率半径，单位mm；

q        对应TEM00q模式的轴向模式数；

fs        加载样品后的腔谐振频率，单位Hz；

ω0     束腰半径，单位为mm；

c     光速，c=3×1011mm/s；

Dq    样品到凹面镜的距离，单位mm；

f     谐振频率，单位Hz；

ωz   距离平面镜高度z时的束腰半径，单位为mm；

2  确定相对介电常数实部不确定度来源

能够对测试结果相对介电常数εr产生影响的因素主要有：

1) 试样的厚度t引起的不确定度分量u(t)；

2）准光腔的频率引入的不确定度分量u(f)；

3. 影响介电常数测量结果的各分量的标准不确定度u的评估

3.1被测样品厚度t的不确定度u(t)；

3.1.1 检测人员测量重复性及材质不均匀性所带来的不确定度uAt：

可由对试样的厚度多次重复读数的结果，用统计方法进行标准不确定度的A 类评定，得到表1所示的试样厚度数据。表2中的标准差Sj 是应用贝塞尔公式求得的.

表2 试样厚度重复性数据                单位：mm

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厚度 | 0.424 | 0.423 | 0.424 | 0.420 | 0.422 |
| 均值 | 0.4226 |  |  |  |  |
| 标准偏差s | 0.001893 |  |  |  |  |

实际测量中是以5次测量值(k=2)作为测量结果，所以不确定度分量是：

uh1=s/√5=0.000847

3.1.2千分尺示值误差引入的不确定度uBt

所使用的千分尺其最大允许误差为±0.002mm，k=√3，则其标准不确定度分量uh2=ak=0.001155 mm

3.1.3 厚度的合成不确定度

则合成不确定度ut=2*uAt2+uBt2=2*0.0008472+0.0011552=2.864E-3

3.2 准光腔的频率偏移 f 引入的不确定度分量u(f)；

3.2.1 检测人员测量重复性带来的不确定度uA（f）

未加载样品时分别测量5次空谐振器的谐振频率 f，见表3所示；

表3无试样条件下分别测量空谐振器的谐振频率（f）     单位：GHz

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f0 | 31.73462 | 31.73461 | 31.73459 | 31.73463 | 31.73568 |
| 均值 | 31.73483 |  |  |  |  |
| 标准偏差s | 0.000478 |  |  |  |  |

u(f01)= s/√5=0.000214

3.2.2 矢量网络分析仪示值误差引入的不确定度uB(f)

矢量网络分析仪的最大允许误差为±f×1×10-6GHz，k=2，则其标准不确定度分量uf=ak=1.5867×10-5

3.2.3谐振频率f的合成不确定度

则合成不确定度urelf=2*uAf2+uBf2=4.30E-4

4 各分量标准不确定度的灵敏系数的计算

谐振频率的灵敏系数c1f：

c1=-2k(nt-∅t'(k)sec2Q1+nd-∅d'(k)sec2Q2Q1-n∅t'n+∅tsec2Q1-∅t'nsec2Q2-tanQ1

式中，

∅t'k=2tnw02n2k2w04+4t2

∅t'n=-2t(kw02+4t(2d+2tn2-R0/n2kw02n2k2w04+4t2

∅d'n=4tn2tn2k2w04(2d+2tn2-R0+1n2k2w04-4tn2kw022d+2tn2-R0d+tn2+kw02n2k2w04+4d2n4-8tdn2+4t2

Q1=nkt-∅t

Q2=nd-∅d

k=2πfsc ；

Φt=tan-1tnz0 ；

Φd=tan-1dz0-tan-1tnz0 ；

ω02=2kD(R0-D) ；

d=Dq-t

4.5.2 计算厚度t的灵敏系数c1（t）

c2=-2(nt-∅tsec2Q1+n∅d'(t)sec2Q2Q1-n∅t't+∅tsec2Q1-∅d'nsec2Q2-tanQ1

式中：

∅t't=2nkw02-2tkn2w02(R0-2d-2tn2)n2k2w04+4t2

∅d't=2kn2w021-2(R0-2d-2tn2)(d+tn2)1+2kw02(d+tn2)2-2kn2w021-2t(R0-2d-2tn2)1+2tkn2w022

5 合成标准不确定度的计算

由于各分量之间的灵敏系数无法准确计算，将与频率有关的分量全部按正相关处理，其余分量按独立不相关处理，计算合成标准不确定度的公式如下所示：

ucεr= c12tu2t+c22fu2f  =0.0202

6 扩展不确定度的评定

包含因子k=2，则扩展不确定度为：U相对介电常数=k×ucεr，将各不确定的分量按照公式进行计算，介电常数的扩展不确定度结果如下：

U相对介电常数=k×ucεr=2×0.0202=0.0404

7 测量不确定度报告

本次所评定的9K7样品的相对介电常数测量结果的不确定度报告如下：

相对介电常数均值为：7.1509±0.0404（k=2）