《二氧化碳气体检测报警器校准规范》

编制说明

二氧化碳气体检测报警器校准规范起草组

2024 年 08 月

一、任务来源

根据国家市场监督管理总局市监计量发[2024]40号文件，《二氧化碳气体检

测报警器校准规范》制订任务由国家市场监督管理总局下达，归口全国环境化学计量技术委员会管理。根据环化委（2024）027号《关于落实2024年国家计量技术规范制定、修订计划的函》，由江苏省计量科学研究院（江苏省能源计量数据中心）、上海计量测试技术研究院、新疆维吾尔自治区计量测试研究院及徐州市检验检测中心等单位共同承担制定工作。

二、目的意义

二氧化碳，一种碳氧化合物，化学式为CO2，分子量：44，常温常压下是一种无色无味无臭而溶于水略有酸味的气体，也是一种常见的温室气体，还是空气的组分之一，动物呼吸时呼出二氧化碳，绿色植物进行光合作用时吸入二氧化碳放出氧气。其化学性质不活泼，热稳定性很高（2000℃时仅有1.8%分解），不能燃烧，通常也不支持燃烧，属于酸性氧化物，具有酸性氧化物的通性，因与水反应生成的是碳酸，所以是碳酸的酸酐。

二氧化碳的用途非常广泛。高纯二氧化碳主要用于电子工业，医学研究及临床诊断、二氧化碳激光器、检测仪器的校正气及配制其它特种混合气，在聚乙烯聚合反应中则用作调节剂。固态二氧化碳广泛用于冷藏奶制品、肉类、冷冻食品和其它转运中易腐败的食品，在许多工业加工中作为冷冻剂，例如粉碎热敏材料、橡胶磨光、金属冷处理、机械零件的收缩装配、真空冷阱等。气态二氧化碳用于碳化软饮料、水处理工艺的pH控制、化学加工、食品保存、化学和食品加工过程的惰性保护、焊接气体、植物生长刺激剂，还应用于杀菌气的稀释剂（即用氧化乙烯和二氧化碳的混合气作为杀菌、杀虫剂、熏蒸剂，广泛应用于医疗器具、包装材料、衣类、毛皮、被褥等的杀菌、骨粉消毒、仓库、工厂、文物、书籍的熏蒸）。液体二氧化碳用作致冷剂，飞机、导弹和电子部件的低温试验，提高油井采收率，橡胶磨光以及控制化学反应，也可用作灭火剂。超临界状态的二氧化碳可以用作溶解非极性、非离子型和低分子量化合物的溶剂，所以在均相反应中有广泛应用。

与其他国家计量规范相比，二氧化碳分析仪可以按照JJG 635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器检定规程》进行检定，但是JJG 635-2011不适用于其他场所安装的二氧化碳检测报警器的检定。因为，JJG 635-2011是针对一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器的检定，检测报警器与分析仪相比，更侧重于响应快，报警信号得到及时传输。因此，制定针对二氧化碳检测报警器的校准规范是非常必要的。

三、编写依据

JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》

JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》

JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》

JJG 693-2011《可燃气体检测报警器》

JJF 1172-2007《挥发性有机化合物光离子化检测仪校准规范》

GBZ 2.1—2019《工作场所有害因素职业接触限值第一部分：化学有害因素》

GB 12358—2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》

GB/50493—2019 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》

目前尚未检索到二氧化碳气体检测报警器相关的国际标准或建议。

四、制定内容说明

1. 仪器产品调研

二氧化碳气体检测报警器产品技术已很成熟，国内外已有大量的应用。如：国际生产商：美国梅思安安全仪器、英思科仪器有限公司、霍尼韦尔（华瑞）仪器公司、德尔格公司、恩尼克斯公司等。

国内生产企业有：汉威科技集团股份有限公司、成都安可信电子股份有限公司、南京艾伊科技有限公司等几十家。

查阅相关资料，从不同厂家、不同型号的仪器使用说明书及广告宣传网页中了解到相关仪器的主要性能指标见表1。目前二氧化碳气体检测报警器的测量范围多为（0～5000）μmol/mol、（0～5）%和（0～100）%。

表1调研不同厂家二氧化碳气体检测报警器汇总

| 生产厂家 | 型号 | 测量范围 | 检 测 原 理 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Honeywell | PGM-6208 | 0～50000󠄁µmol/mol | 红外 | ±5%FS |
| Honeywell | FGM-6200 | 0～50000󠄁µmol/mol | 红外 | ±5%FS |
| 汉威科技集团股份有限公司 | GTQ-BSO3 | (0～5000)μmol/mol | 红外 | ±5%FS |
| 南京艾伊科技有限公司 | AG210 | (0～5000)μmol/mol | 红外 | ±5%FS |
| 江苏苏仪集团有限公司 | GQ-SY-2600 | 0～5% | 红外 | ±5%FS |
| 南京铱测安全环保科技有限公司 | D6600A | 0～5% | 红外 | ±5%FS |
| 北京博电新力电气股份有限公司 | BD-Q60 | 0～5% | 红外 | ±5%FS |
| 河南保时安电子科技有限公司 | BH-90 | 0～5% | 红外 | ±5%FS |
| 成都鑫豪斯电子探测技术有限公司 | XP3000 | 0～5% | 红外 | ±5%FS |
| 南京艾伊科技有限公司 | AG210 | (0～100)% | 红外 | ±5%FS |
| DRAGER | 8720 | (0～100)% | 红外 | ±5%FS |
| DRAGER | X-am 8000 | (0～100)% | 红外 | ±5%FS |
| 江苏佳人仪器仪表有限公司 | GM-GR001 | (0～100)% | 红外 | ±5%FS |

2、计量标准器的选择

2.1校准用氮中二氧化碳气体标准物质

查询国家标准物质资源共享平台，氮中二氧化碳气体标准物质较多，摘选部分氮中二氧化碳气体标准物质，如表2

表2 氮中二氧化碳气体标准物质

| 研制单位 | 名称 | 标物编号 | 规格 | 不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国计量科学研究院 | 氮中二氧化碳气体标准物质 | GBW08111～08118 | （10.0～10000） μmol/mol | Urel=1% k=2 |
| 中国计量科学研究院 | 氮中二氧化碳气体标准物质 | GBW(E)060126 | （1～10）% | Urel=1% k=2 |
| 中国计量科学研究院 | 氮中二氧化碳气体标准物质 | GBW08760 | （10～10000）μmol/mol | Urel=0.8%，k=2 |
| 江苏省计量科学研究院 | 氮中二氧化碳气体标准物质 | GBW(E)060181 | 10 μmol/mol～25% | Urel=1.5% k=2 |
| 南京特种气体厂有限公司 | 氮中二氧化碳气体标准物质 | GBW(E)060229 | （50～1000）μmol/mol | Urel=2% k=2 |
| 大连大特气体有限公司 | 氮中二氧化碳气体标准物质 | GBW(E)084232 | （1～90）% | Urel=1% k=2 |
| 四川中测标物科技有限公司 | 氮中二氧化碳气体标准物质 | GBW(E)060696 | （0.1～10）% | Urel=2% k=2 |
| 上海神开气体技术有限公司 | 氮中二氧化碳气体标准物质 | GBW(E)060970 | （0.5～5）% | Urel=2% k=2 |
| 南京长元工业气体有限公司 | 氮中二氧化碳气体标准物质 | GBW(E)062293 | 100 μmol/mol～10% | Urel=1.5% k=2 |
| 林德电子特种气体（苏州）有限公司 | 氮中二氧化碳气体标准物质 | GBW(E)061206 | （10～100）μmol/mol | Urel=1%，k=2 Urel=2%，k=2 |
| 河南源正特种气体有限公司 | 氮中二氧化碳气体标准物质 | GBW(E)062796 | 10 μmol/mol～2.0% | Urel=1%，k=2 Urel=2%，k=2 |

本规范规定二氧化碳气体标准物质的相对扩展不确定度不大于2%(k=2），国内生产的二氧化碳气体标准物质可以满足要求。

2.2配套设备:减压器及管路

考虑到二氧化碳气体性能稳定，其腐蚀性和吸附性较小，可以忽略，因此可以选择使用普通的减压阀和气体管路。

五、制定内容说明

依据对不同型号厂家的二氧化碳气体检测报警器的调研情况，结合大多数生产厂家的生产能力和现有技术水平，在调研数据和试验数据的基础上，综合仪器和标准器具的现有的性能水平，确定仪器的计量性能要求。

1、范围:“本规范适用于测量范围（0～100）%的二氧化碳气体检测报警器的校准”，限定了规范的适用范围。经市场调研，目前现有的二氧化碳气体检测报警器的量程主要为（0～5000）μmol/mol、（0～5）%和（0～100）%。目前，量程（0～100）% 的二氧化碳气体检测报警器已经广泛使用，本规程制定过程中，在（0～100）%量程范围内，做了全面调研试验，因此本规范限定测量范围（0～100）%。

2、校准测量浓度值的确定

取测量上限约 20%、50%和 80%的三个校准测量浓度，可以较均匀覆盖仪器量程，满足考察计量特性的通用要求，并有有证标准物质的支持。

3、计量特性

3.1 示值误差

经调研，JJF635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器》检定规程规定二氧化碳示值误差为二级：±2%FS，三级：±3%FS、五级：±5%FS。大多数厂家仪器说明书中示值误差为±5%FS。

实验数据也表明，大部分仪器测量的示值误差小于±5%FS。

综合上述情况，本规范对示值误差规定为：±5%FS。

3.2 重复性

综合考虑全量程段二氧化碳气体检测报警器的实际情况，重复性的计量选用的测量点为50% 量程气体标准物质，重复测量6次。试验数据表明，90%以上的二氧化碳气体检测报警器重复性都达到3%以内，结合仪器厂家提供的技术指标和实际数据将重复性定为不大于3%。

3.3 响应时间

GB 12358—2006 规定氨气、环氧乙烷、氯化氢等有毒气体检测报警仪的响

应时间不大于160s。响应时间反应的是仪器测量二氧化碳气体时的反应速度，试验数据表明，试验仪器响应时间在20s到90s之间。结合厂家提供的气体传感器信息及实际试验数据，响应时间定为不大于90 s。

3.4 报警功能

报警功能是危急关头起到预警作用的重要功能，必须要进行认真考察，主要

是观察仪器声、光或振动报警功能是否正常，并记录仪器报警时的示值。报警功能和报警动作值，仅对有报警功能的气体检测仪有要求，没有此功能的不作要求。参考GB 12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》、GB/T 50493-2019《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》。定为在其测量范围内应具有报警设定值，当仪器示值达到报警设定值时，应有声、光或振动报警。

3.5 漂移

参照JJF635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器》检定规程中零点漂移和量程漂移项，连续运行60min（便携式）或6h（固定式）后，其零点和量程漂移不超过±2.5%FS。

实验数据也表明漂移参考指标设定合理，但实际校准实践中因为漂移耗时较长， 只有用户特别提出时校准机构才加以实施。

六、实验说明

在2023年11月至2024年7月间，按照本规范方法、步骤和要求，对23

台二氧化碳气体检测报警器进行实验验证，符合率90%以上，详见《二氧化碳检测仪校准规范实验报告》。

七、总结

在本规范的制定过程中，编制小组依据相关标准、相关资料和大量试验数据，本着科学合理、易于操作和普遍适用的原则，制定完成了二氧化碳气体检测报警器校准规范。本规范制定以实际情况为出发点，努力使规范的校准项目、技术要求及校准方法与国家（行业）标准、技术规范相契合，体现出新编规范的科学性、合理性和可操作性。