二氧化碳气体检测报警器校准规范

试验报告

二氧化碳气体检测报警器校准规范起草组

2024年8月

一、实验目的

为了验证二氧化碳气体检测报警器校准规范的校准项目、校准用设备、技术指标、校准方法和校准原始记录格式等的合理性、实用性，编制组由此对二氧化碳气体检测报警器进行实验。

二、实验仪器

1、选取了常见的仪器生产厂家、型号和量程的二氧化碳气体检测报警器共23台，按校准规范的项目进行实验。实验仪器的相关信息汇总见表1：

表1 实验用仪器的生产厂家、型号、测量范围

| 序号 | 生产厂家 | 型号 | 出厂编号 | 测量范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 深圳市深国安电子科技有限公司 | SGA-500B-CO2-SJ | 210506005 | 0～5000μmol/mol |
|  | 汉威科技集团股份有限公司 | GTA-BSO3 | 362516700001 | 0～5000μmol/mol |
|  | 汉威科技集团股份有限公司 | GTQ-WD2200 | 312228700001 | 0～5000μmol/mol |
|  | 汉威科技集团股份有限公司 | GTQ-WD2200 | 312228700002 | 0～5000μmol/mol |
|  | 汉威科技集团股份有限公司 | GTQ-WD2200 | 312228700003 | 0～5000μmol/mol |
|  | 南京艾伊科技有限公司 | AG210 | 03233156 | 0～5000μmol/mol |
|  | 南京铱测安全环保科技有限公司 | D6600A | 22231833 | 0～5000μmol/mol |
|  | 江苏佳人仪器仪表有限公司 | GM-GR001 | 2024080703 | 0～5% |
|  | 南京艾伊科技有限公司 | AG210 | 03233157 | 0～5% |
|  | 江苏苏仪集团有限公司 | GQ-SY-2600 | 20242306020 | 0～5% |
|  | 上海是杰工业技术有限公司 | GTYQ-SD3010 | 100411630001 | 0～5% |
|  | 南京铱测安全环保科技有限公司 | D6600A | 22231832 | 0～5% |
|  | 北京博电新力电气股份有限公司 | BD-Q60 | A-20230509074 | 0～5% |
|  | 河南保时安电子科技有限公司 | BH-90 | B02W450756 | 0～5% |
|  | 成都鑫豪斯电子探测技术有限公司 | XP3000 | 012121503422 | 0～5% |
|  | 常州顺安电子科技有限公司 | SA3302BCP | SA22033006/S3-24 | 0～50000μmol/mol |
|  | Honeywell | PGM-6208 | M01C999981 | 0～50000󠄁µmol/mol |
|  | Honeywell | FGM-6200 | D06C999992D5 | 0～50000󠄁µmol/mol |
|  | 江苏佳人仪器仪表有限公司 | GM-GR001 | 2024080704 | 0～100% |
|  | DRAGER | 8720 | ARTC-2010 | 0～100% |
|  | DRAGER | X-am 8000 | ARLA-0121 | 0～100% |
|  | 南京艾伊科技有限公司 | AG210 | 03233158 | 0～100% |
|  | 南京铱测安全环保科技有限公司 | D6600A | 22231831 | 0～100% |

2、试验用气体标准物质见表2。

表 2试验用气体标准物质

| 标物编号 | 名称 | 规格 | 不确定度 | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GBW08760 | 氮中二氧化碳气体标准物质 | （10～10000）μmol/mol | Urel=0.8%，k=2 | 中国计量科学研究院 |
| GBW(E)084232 | 氮中二氧化碳气体标准物质 | （1～90）% | Urel=1%，k=2 | 大连大特气体有限公司 |

3、使用气体标准物质稀释装置时：稀释后标准气体的扩展不确定度 Urel=2%（k=2）

三、实验内容

根据规范的校准项目按照其规定的校准方法开展实验。实验结果汇总和原始记录见附件1，按校准项目分类，实验结果如下：

- 示值误差的实验结果及符合性见表3。

表3二氧化碳气体检测报警器示值误差测试结果汇总

| 以下量程：0～5000μmol/mol |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造厂 | 型号 | 编号 | 标准值/ μmol/mol | 平均值/ μmol/mol | 绝对误差/ μmol/mol | 相对误差/ %FS | 规范要求 | 结论 |
| 深圳市深国安电子科技有限公司 | SGA-500B-CO2-SJ | 210506005 | 1010 | 1015 | 5 | 0.10 | ±5%FS | 符合 |
|  |  |  | 2503 | 2522 | 19 | 0.38 |  | 符合 |
|  |  |  | 4008 | 4035 | 27 | 0.54 |  | 符合 |
| 汉威科技集团股份有限公司 | GTA-BSO3 | 362516700001 | 1010 | 1027 | 17 | 0.34 |  | 符合 |
|  |  |  | 2503 | 2520 | 17 | 0.34 |  | 符合 |
|  |  |  | 4008 | 4052 | 44 | 0.88 |  | 符合 |
| 汉威科技集团股份有限公司 | GTQ-WD2200 | 312228700001 | 1010 | 1049 | 39 | 0.78 |  | 符合 |
|  |  |  | 2503 | 2546 | 43 | 0.86 |  | 符合 |
|  |  |  | 4008 | 3987 | -21 | -0.42 |  | 符合 |
| 汉威科技集团股份有限公司 | GTQ-WD2200 | 312228700002 | 1010 | 1034 | 24 | 0.48 |  | 符合 |
|  |  |  | 2503 | 2541 | 38 | 0.76 |  | 符合 |
|  |  |  | 4008 | 4031 | 23 | 0.46 |  | 符合 |
| 汉威科技集团股份有限公司 | GTQ-WD2200 | 312228700003 | 1010 | 1056 | 46 | 0.92 |  | 符合 |
|  |  |  | 2503 | 2532 | 29 | 0.58 |  | 符合 |
|  |  |  | 4008 | 3984 | -24 | -0.48 |  | 符合 |
| 南京艾伊科技有限公司 | AG210 | 03233156 | 1010 | 999 | -11 | -0.22 |  | 符合 |
|  |  |  | 2503 | 2509 | 6 | 0.12 |  | 符合 |
|  |  |  | 4008 | 4000 | -8 | -0.16 |  | 符合 |
| 南京铱测安全环保科技有限公司 | D6600A | 22231833 | 1010 | 1017 | 7 | 0.14 |  | 符合 |
|  |  |  | 2503 | 2513 | 10 | 0.20 |  | 符合 |
|  |  |  | 4008 | 4025 | 17 | 0.34 |  | 符合 |
| 以下量程：0～5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂 | 型号 | 编号 | 标准值/ % | 平均值/ % | 绝对误差/ % | 相对误差/ % | 规范要求 | 结论 |
| 江苏佳人仪器仪表有限公司 | GM-GR001 | 2024080703 | 1.1 | 1.21 | 0.11 | 2.3 | ±5%FS | 符合 |
|  |  |  | 2.6 | 2.64 | 0.04 | 0.73 |  | 符合 |
|  |  |  | 4.1 | 4.30 | 0.20 | 3.9 |  | 符合 |
| 南京艾伊科技有限公司 | AG210 | 03233157 | 1.1 | 1.0 | -0.1 | -2.0 |  | 符合 |
|  |  |  | 2.6 | 2.5 | -0.1 | -2.0 |  | 符合 |
|  |  |  | 4.1 | 4..0 | -0.1 | -2.0 |  | 符合 |
| 江苏苏仪集团有限公司 | GQ-SY-2600 | 20242306020 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 2.0 |  | 符合 |
|  |  |  | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 2.0 |  | 符合 |
|  |  |  | 4.1 | 4.3 | 0.2 | 4.0 |  | 符合 |
| 上海是杰工业技术有限公司 | GTYQ-SD3010 | 100411630001 | 1.1 | 0.98 | -0.12 | -2.4 |  | 符合 |
|  |  |  | 2.6 | 2.48 | -0.12 | -2.4 |  | 符合 |
|  |  |  | 4.1 | 3.95 | -0.15 | -3.0 |  | 符合 |
| 南京铱测安全环保科技有限公司 | D6600A | 22231832 | 1.1 | 0.99 | -0.11 | -2.2 |  | 符合 |
|  |  |  | 2.6 | 2.48 | -0.12 | -2.4 |  | 符合 |
|  |  |  | 4.1 | 3.94 | -0.16 | -3.2 |  | 符合 |
| 北京博电新力电气股份有限公司 | BD-Q60 | A-20230509074 | 1.1 | 1.13 | 0.03 | 0.60 |  | 符合 |
|  |  |  | 2.6 | 2.68 | 0.08 | 1.6 |  | 符合 |
|  |  |  | 4.1 | 4.22 | 0.12 | 2.4 |  | 符合 |
| 河南保时安电子科技有限公司 | BH-90 | B02W450756 | 1.1 | 1.03 | -0.07 | -1.4 |  | 符合 |
|  |  |  | 2.6 | 2.57 | -0.03 | -0.60 |  | 符合 |
|  |  |  | 4.1 | 3.98 | -0.12 | -2.4 |  | 符合 |
| 成都鑫豪斯电子探测技术有限公司 | XP3000 | 012121503422 | 1.1 | 1.13 | 0.03 | 0.60 |  | 符合 |
|  |  |  | 2.6 | 2.63 | 0.03 | 0.60 |  | 符合 |
|  |  |  | 4.1 | 4.12 | 0.02 | 0.40 |  | 符合 |
| 制造厂 | 型号 | 编号 | 标准值/ μmol/mol | 平均值/ % | 绝对误差/ % | 相对误差/ % | 规范要求 | 结论 |
| 常州顺安电子科技有限公司 | SA3302BCP | SA22033006/S3-24 | 11000 | 10293 | -707 | -1.4 | ±5%FS | 符合 |
|  |  |  | 26000 | 25307 | -693 | -1.4 |  | 符合 |
|  |  |  | 41000 | 39972 | -1028 | -2.1 |  | 符合 |
| Honeywell | PGM-6208 | M01C999981 | 11000 | 9833 | -1167 | -2.3 |  | 符合 |
|  |  |  | 26000 | 25367 | -633 | -1.3 |  | 符合 |
|  |  |  | 41000 | 40133 | -867 | -1.7 |  | 符合 |
| Honeywell | FGM-6200 | D06C999992D5 | 11000 | 9703 | -1297 | -2.5 |  | 符合 |
|  |  |  | 26000 | 24633 | -1367 | -2.7 |  | 符合 |
|  |  |  | 41000 | 38920 | -2080 | -4.2 |  | 符合 |
| 以下量程：0～100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂 | 型号 | 编号 | 标准值/ % | 平均值/ % | 绝对误差/ % | 相对误差/ % | 规范要求 | 结论 |
| 江苏佳人仪器仪表有限公司 | GM-GR001 | 2024080704 | 20.2 | 20.3 | 0.1 | 0.1 | ±5%FS | 符合 |
|  |  |  | 50.4 | 50.3 | -0.1 | -0.1 |  | 符合 |
|  |  |  | 80.2 | 79.1 | -1.1 | -1.1 |  | 符合 |
| DRAGER | 8720 | ARTC-2010 | 20.2 | 19.9 | -0.3 | -0.3 |  | 符合 |
|  |  |  | 50.4 | 51.5 | 1.1 | 1.1 |  | 符合 |
|  |  |  | 80.2 | 81.7 | 1.5 | 1.5 |  | 符合 |
| DRAGER | X-am 8000 | ARLA-0121 | 20.2 | 19.7 | -0.5 | -0.5 |  | 符合 |
|  |  |  | 50.4 | 51.2 | 0.8 | 0.8 |  | 符合 |
|  |  |  | 80.2 | 81.6 | 1.4 | 1.4 |  | 符合 |
| 南京艾伊科技有限公司 | AG210 | 03233158 | 20.2 | 18 | -2.2 | -2.2 |  | 符合 |
|  |  |  | 50.4 | 49 | -1.4 | -1.4 |  | 符合 |
|  |  |  | 80.2 | 78 | -2.2 | -2.2 |  | 符合 |
| 南京铱测安全环保科技有限公司 | D6600A | 22231831 | 20.2 | 20 | -0.2 | -0.2 |  | 符合 |
|  |  |  | 50.4 | 50 | -0.4 | -0.4 |  | 符合 |
|  |  |  | 80.2 | 80 | -0.2 | -0.2 |  | 符合 |

- 重复性试验数据见表4

表4二氧化碳气体检测报警器重复性测试结果汇总

| 制造厂 | 型号 | 编号 | 重复性/% | 规范要求 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳市深国安电子科技有限公司 | SGA-500B-CO2-SJ | 210506005 | 0.18 | 不大于3% | 符合 |
| 汉威科技集团股份有限公司 | GTA-BSO3 | 362516700001 | 0.23 |  | 符合 |
| 汉威科技集团股份有限公司 | GTQ-WD2200 | 312228700001 | 0.29 |  | 符合 |
| 汉威科技集团股份有限公司 | GTQ-WD2200 | 312228700002 | 0.38 |  | 符合 |
| 汉威科技集团股份有限公司 | GTQ-WD2200 | 312228700003 | 0.22 |  | 符合 |
| 南京艾伊科技有限公司 | AG210 | 03233156 | 0.31 |  | 符合 |
| 南京铱测安全环保科技有限公司 | D6600A | 22231833 | 0.48 |  | 符合 |
| 江苏佳人仪器仪表有限公司 | GM-GR001 | 2024080703 | 0.44 |  | 符合 |
| 南京艾伊科技有限公司 | AG210 | 03233157 | 2.5 |  | 符合 |
| 江苏苏仪集团有限公司 | GQ-SY-2600 | 20242306020 | 1.9 |  | 符合 |
| 上海是杰工业技术有限公司 | GTYQ-SD3010 | 100411630001 | 0.85 |  | 符合 |
| 南京铱测安全环保科技有限公司 | D6600A | 22231832 | 0.36 |  | 符合 |
| 北京博电新力电气股份有限公司 | BD-Q60 | A-20230509074 | 1.5 |  | 符合 |
| 河南保时安电子科技有限公司 | BH-90 | B02W450756 | 0.57 |  | 符合 |
| 成都鑫豪斯电子探测技术有限公司 | XP3000 | 012121503422 | 1.2 |  | 符合 |
| 常州顺安电子科技有限公司 | SA3302BCP | SA22033006/S3-24 | 1.9 |  | 符合 |
| Honeywell | PGM-6208 | M01C999981 | 0.69 |  | 符合 |
| Honeywell | FGM-6200 | D06C999992D5 | 0.19 |  | 符合 |
| 江苏佳人仪器仪表有限公司 | GM-GR001 | 2024080704 | 0.28 |  | 符合 |
| DRAGER | 8720 | ARTC-2010 | 0.50 |  | 符合 |
| DRAGER | X-am 8000 | ARLA-0121 | 0.60 |  | 符合 |
| 南京艾伊科技有限公司 | AG210 | 03233158 | 1.0 |  | 符合 |
| 南京铱测安全环保科技有限公司 | D6600A | 22231831 | 1.1 |  | 符合 |

- 响应时间试验数据见表5

表5 二氧化碳气体检测报警器响应时间测试结果汇总

| 型号 | 制造厂 | 编号 | 响应时间/s |  | 规范要求 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳市深国安电子科技有限公司 | SGA-500B-CO2-SJ | 210506005 | 扩散式 | 25 | 不大于90 s | 符合 |
| 汉威科技集团股份有限公司 | GTA-BSO3 | 362516700001 | 扩散式 | 84 |  | 符合 |
| 汉威科技集团股份有限公司 | GTQ-WD2200 | 312228700001 | 扩散式 | 85 |  | 符合 |
| 汉威科技集团股份有限公司 | GTQ-WD2200 | 312228700002 | 扩散式 | 87 |  | 符合 |
| 汉威科技集团股份有限公司 | GTQ-WD2200 | 312228700003 | 扩散式 | 92 |  | 符合 |
| 南京艾伊科技有限公司 | AG210 | 03233156 | 扩散式 | 37 |  | 符合 |
| 南京铱测安全环保科技有限公司 | D6600A | 22231833 | 扩散式 | 29 |  | 符合 |
| 江苏佳人仪器仪表有限公司 | GM-GR001 | 2024080703 | 扩散式 | 28 |  | 符合 |
| 南京艾伊科技有限公司 | AG210 | 03233157 | 扩散式 | 41 |  | 符合 |
| 江苏苏仪集团有限公司 | GQ-SY-2600 | 20242306020 | 扩散式 | 33 |  | 符合 |
| 上海是杰工业技术有限公司 | GTYQ-SD3010 | 100411630001 | 扩散式 | 21 |  | 符合 |
| 南京铱测安全环保科技有限公司 | D6600A | 22231832 | 扩散式 | 22 |  | 符合 |
| 北京博电新力电气股份有限公司 | BD-Q60 | A-20230509074 | 扩散式 | 38 |  | 符合 |
| 河南保时安电子科技有限公司 | BH-90 | B02W450756 | 扩散式 | 34 |  | 符合 |
| 成都鑫豪斯电子探测技术有限公司 | XP3000 | 012121503422 | 扩散式 | 37 |  | 符合 |
| 常州顺安电子科技有限公司 | SA3302BCP | SA22033006/S3-24 | 扩散式 | 25 |  | 符合 |
| Honeywell | PGM-6208 | M01C999981 | 扩散式 | 27 |  | 符合 |
| Honeywell | FGM-6200 | D06C999992D5 | 扩散式 | 24 |  | 符合 |
| 江苏佳人仪器仪表有限公司 | GM-GR001 | 2024080704 | 扩散式 | 28 |  | 符合 |
| DRAGER | 8720 | ARTC-2010 | 扩散式 | 73 |  | 符合 |
| DRAGER | X-am 8000 | ARLA-0121 | 扩散式 | 18 |  | 符合 |
| 南京艾伊科技有限公司 | AG210 | 03233158 | 扩散式 | 24 |  | 符合 |
| 南京铱测安全环保科技有限公司 | D6600A | 22231831 | 扩散式 | 41 |  | 符合 |

- 漂移：零点漂移和示值漂试验数据见表6。

表6二氧化碳气体检测报警器漂移测试结果汇总

| 型号 | 制造厂 | 编号 | 零点漂移/%FS | 量程漂移/%FS | 规范要求 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳市深国安电子科技有限公司 | SGA-500B-CO2-SJ | 210506005 | 0.0 | 0.28 | 零点漂移不大于±2.5%FS， 量程漂移不大于±2.5%FS | 符合 |
| 汉威科技集团股份有限公司 | GTA-BSO3 | 362516700001 | 0.0 | 0.78 |  | 符合 |
| 汉威科技集团股份有限公司 | GTQ-WD2200 | 312228700001 | 0.0 | 0.42 |  | 符合 |
| 汉威科技集团股份有限公司 | GTQ-WD2200 | 312228700002 | 0.0 | 0.56 |  | 符合 |
| 汉威科技集团股份有限公司 | GTQ-WD2200 | 312228700003 | 0.0 | 0.70 |  | 符合 |
| 南京艾伊科技有限公司 | AG210 | 03233156 | 0.0 | 1.2 |  | 符合 |
| 南京铱测安全环保科技有限公司 | D6600A | 22231833 | 0.0 | 0.84 |  | 符合 |
| 江苏佳人仪器仪表有限公司 | GM-GR001 | 2024080703 | 0.0 | 2.0 |  | 符合 |
| 南京艾伊科技有限公司 | AG210 | 03233157 | 0.0 | 2.0 |  | 符合 |
| 江苏苏仪集团有限公司 | GQ-SY-2600 | 20242306020 | 0.0 | 2.0 |  | 符合 |
| 上海是杰工业技术有限公司 | GTYQ-SD3010 | 100411630001 | 0.0 | 2.4 |  | 符合 |
| 南京铱测安全环保科技有限公司 | D6600A | 22231832 | 0.0 | 1.0 |  | 符合 |
| 北京博电新力电气股份有限公司 | BD-Q60 | A-20230509074 | 0.0 | 1.0 |  | 符合 |
| 河南保时安电子科技有限公司 | BH-90 | B02W450756 | 0.0 | 2.2 |  | 符合 |
| 成都鑫豪斯电子探测技术有限公司 | XP3000 | 012121503422 | 0.0 | 1.8 |  | 符合 |
| 常州顺安电子科技有限公司 | SA3302BCP | SA22033006/S3-24 | 0.0 | 2.3 |  | 符合 |
| Honeywell | PGM-6208 | M01C999981 | 0.0 | -1.0 |  | 符合 |
| Honeywell | FGM-6200 | D06C999992D5 | 0.0 | -0.32 |  | 符合 |
| 江苏佳人仪器仪表有限公司 | GM-GR001 | 2024080704 | 0.0 | 0.8 |  | 符合 |
| DRAGER | 8720 | ARTC-2010 | 0.0 | 1.4 |  | 符合 |
| DRAGER | X-am 8000 | ARLA-0121 | 0.0 | 1.6 |  | 符合 |
| 南京艾伊科技有限公司 | AG210 | 03233158 | 0.0 | 2.0 |  | 符合 |
| 南京铱测安全环保科技有限公司 | D6600A | 22231831 | 0.0 | 1.3 |  | 符合 |

四、实验结论

通过开展的实验，其结果表明，二氧化碳气体检测报警器校准规范的计量性能要求科学合理，校准条件充分有效，校准装置经济实用、校准方法具体可行，具有可操作性，能够满足二氧化碳气体检测报警器的校准要求。

附件1：        二氧化碳检测报警器校准原始记录

| 校准地点 | 本院气体实验室 |  | 环境温度及相对湿度 |  | 24℃ 55 %RH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 二氧化碳检测报警器 |  | 技术依据 |  | 《二氧化碳检测报警器校准规范》 |  |
| 仪器型号 | SGA-500B-CO2-SJ |  | 校准日期 |  | 2024.6.10 |  |
| 出厂编号 | 210506005 |  | 校准员 |  | 任坚 |  |
| 制造厂 | 深圳市深国安电子科技有限公司 |  | 核验员 |  | 陈敏 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| 氮中二氧化碳气体标准物质 | 1010μmol/mol 2503μmol/mol 4008μmol/mol | GBW08760 (2024/10/21) |  | 中国计量科学研究院 |  | Urel=0.8%;k=2 |

1.测量范围： （0～5000）μmol/mol      样方式  吸入式   扩散式

2.示值误差

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  | 平均值(μmol/mol) | 绝对误差(μmol/mol) | 相对误差 %FS | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1010 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 5 | 0.10 | / |
| 2503 | 2522 | 2518 | 2526 | 2522 | 19 | 0.38 | / |
| 4008 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 27 | 0.54 | / |

3.重复性

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  |  |  |  | 平均值 (μmol/mol) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 2503 | 2522 | 2518 | 2526 | 2516 | 2526 | 2517 | 2521 | 0.18 |

4.响应时间/ s

| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 26 | 25 | 25 |

5.报警功能和报警动作值

| 报警功能 | 实测报警值(μmol/mol) |  |  | 报警值(μmol/mol) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 正常 □异常 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

6.漂移

| 时间 | 0h /0min | 1h /10min | 2h /20min | 3h /30min | 4h /40min | 5h /50min | 6h /60min | 零点漂移%FS | 量程漂移%FS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.28 |
| 量程 | 2522 | 2520 | 2532 | 2533 | 2534 | 2535 | 2536 |  |  |

二氧化碳检测报警器校准原始记录

| 校准地点 | 本院气体实验室 |  | 环境温度及相对湿度 |  | 24℃ 50 %RH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 二氧化碳检测报警器 |  | 技术依据 |  | 《二氧化碳检测报警器校准规范》 |  |
| 仪器型号 | GTA-BSO3 |  | 校准日期 |  | 2024.03.20 |  |
| 出厂编号 | 362516700001 |  | 校准员 |  | 任坚 |  |
| 制造厂 | 汉威科技集团股份有限公司 |  | 核验员 |  | 陈敏 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| 氮中二氧化碳气体标准物质 | 1010μmol/mol 2503μmol/mol 4008μmol/mol | GBW08760 (2024/10/21) |  | 中国计量科学研究院 |  | Urel=0.8%;k=2 |

1.测量范围： （0～5000）μmol/mol       样方式  吸入式   扩散式

2.示值误差

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  | 平均值(μmol/mol) | 绝对误差(μmol/mol) | 相对误差 %FS | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1010 | 1022 | 1028 | 1030 | 1027 | 17 | 0.34 | / |
| 2503 | 2516 | 2525 | 2518 | 2520 | 17 | 0.34 | / |
| 4008 | 4040 | 4056 | 4059 | 4052 | 44 | 0.88 | / |

3.重复性

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  |  |  |  | 平均值 (μmol/mol) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 2503 | 2516 | 2525 | 2518 | 2523 | 2525 | 2532 | 2523 | 0.23 |

4.响应时间/ s

| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 85 | 86 | 82 | 84 |

5.报警功能和报警动作值

| 报警功能 | 实测报警值(μmol/mol) |  |  | 报警值(μmol/mol) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 正常 □异常 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |

6.漂移

| 时间 | 0h /0min | 1h /10min | 2h /20min | 3h /30min | 4h /40min | 5h /50min | 6h /60min | 零点漂移%FS | 量程漂移%FS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.78 |
| 量程 | 2516 | 2534 | 2544 | 2538 | 2545 | 2552 | 2555 |  |  |

二氧化碳检测报警器校准原始记录

| 校准地点 | 本院气体实验室 |  | 环境温度及相对湿度 |  | 20℃ 42%RH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 二氧化碳检测报警器 |  | 技术依据 |  | 《二氧化碳检测报警器校准规范》 |  |
| 仪器型号 | GTQ-WD2200 |  | 校准日期 |  | 2024.02.28 |  |
| 出厂编号 | 312228700001 |  | 校准员 |  | 程瑜辉 |  |
| 制造厂 | 汉威科技集团股份有限公司 |  | 核验员 |  | 宋栋梁 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| 氮中二氧化碳气体标准物质 | 1010μmol/mol 2503μmol/mol 4008μmol/mol | GBW08760 (2024/10/21) |  | 中国计量科学研究院 |  | Urel=0.8%;k=2 |

1.测量范围： （0～5000）μmol/mol        样方式  吸入式   扩散式

2.示值误差

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  | 平均值(μmol/mol) | 绝对误差(μmol/mol) | 相对误差 %FS | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1010 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 39 | 0.78 | / |
| 2503 | 2551 | 2543 | 2545 | 2546 | 43 | 0.86 | / |
| 4008 | 4002 | 3977 | 3983 | 3987 | -21 | -0.42 | / |

3.重复性

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  |  |  |  | 平均值 (μmol/mol) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 2503 | 2551 | 2543 | 2545 | 2558 | 2562 | 2553 | 2552 | 0.29 |

4.响应时间/ s

| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 87 | 85 | 84 | 85 |

5.报警功能和报警动作值

| 报警功能 | 实测报警值(μmol/mol) |  |  | 报警值(μmol/mol) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 正常 □异常 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |

6.漂移

| 时间 | 0h /0min | 1h /10min | 2h /20min | 3h /30min | 4h /40min | 5h /50min | 6h /60min | 零点漂移%FS | 量程漂移%FS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.42 |
| 量程 | 2551 | 2543 | 2558 | 2563 | 2566 | 2570 | 2572 |  |  |

二氧化碳检测报警器校准原始记录

| 校准地点 | 本院气体实验室 |  | 环境温度及相对湿度 |  | 20℃ 42%RH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 二氧化碳检测报警器 |  | 技术依据 |  | 《二氧化碳检测报警器校准规范》 |  |
| 仪器型号 | GTQ-WD2200 |  | 校准日期 |  | 2024.02.28 |  |
| 出厂编号 | 312228700002 |  | 校准员 |  | 程瑜辉 |  |
| 制造厂 | 汉威科技集团股份有限公司 |  | 核验员 |  | 宋栋梁 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| 氮中二氧化碳气体标准物质 | 1010μmol/mol 2503μmol/mol 4008μmol/mol | GBW08760 (2024/10/21) |  | 中国计量科学研究院 |  | Urel=0.8%;k=2 |

1.测量范围： （0～5000）μmol/mol    样方式  吸入式   扩散式

2.示值误差

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  | 平均值(μmol/mol) | 绝对误差(μmol/mol) | 相对误差 %FS | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1010 | 1033 | 1035 | 1035 | 1034 | 24 | 0.48 | / |
| 2503 | 2534 | 2537 | 2552 | 2541 | 38 | 0.76 | / |
| 4008 | 4021 | 4035 | 4037 | 4031 | 23 | 0.46 | / |

3.重复性

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  |  |  |  | 平均值 (μmol/mol) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 2503 | 2534 | 2537 | 2552 | 2534 | 2556 | 2537 | 2542 | 0.38 |

4.响应时间/ s

| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 88 | 88 | 86 | 87 |

5.报警功能和报警动作值

| 报警功能 | 实测报警值(μmol/mol) |  |  | 报警值(μmol/mol) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 正常 □异常 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

6.漂移

| 时间 | 0h /0min | 1h /10min | 2h /20min | 3h /30min | 4h /40min | 5h /50min | 6h /60min | 零点漂移%FS | 量程漂移%FS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.56 |
| 量程 | 2534 | 2537 | 2552 | 2555 | 2542 | 2560 | 2562 |  |  |

二氧化碳检测报警器校准原始记录

| 校准地点 | 本院气体实验室 |  | 环境温度及相对湿度 |  | 20℃ 42%RH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 二氧化碳检测报警器 |  | 技术依据 |  | 《二氧化碳检测报警器校准规范》 |  |
| 仪器型号 | GTQ-WD2200 |  | 校准日期 |  | 2024.02.28 |  |
| 出厂编号 | 312228700003 |  | 校准员 |  | 程瑜辉 |  |
| 制造厂 | 汉威科技集团股份有限公司 |  | 核验员 |  | 宋栋梁 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| 氮中二氧化碳气体标准物质 | 1010μmol/mol 2503μmol/mol 4008μmol/mol | GBW08760 (2024/10/21) |  | 中国计量科学研究院 |  | Urel=0.8%;k=2 |

1.测量范围： （0～5000）μmol/mol   样方式  吸入式   扩散式

2.示值误差

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  | 平均值(μmol/mol) | 绝对误差(μmol/mol) | 相对误差 %FS | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1010 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 46 | 0.92 | / |
| 2503 | 2527 | 2530 | 2539 | 2532 | 29 | 0.58 | / |
| 4008 | 4003 | 3972 | 3976 | 3984 | -24 | -0.48 | / |

3.重复性

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  |  |  |  | 平均值 (μmol/mol) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 2503 | 2527 | 2530 | 2539 | 2527 | 2530 | 2539 | 2532 | 0.22 |

4.响应时间/ s

| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 92 | 92 | 93 | 92 |

5.报警功能和报警动作值

| 报警功能 | 实测报警值(μmol/mol) |  |  | 报警值(μmol/mol) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 正常 □异常 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

6.漂移

| 时间 | 0h /0min | 1h /10min | 2h /20min | 3h /30min | 4h /40min | 5h /50min | 6h /60min | 零点漂移%FS | 量程漂移%FS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.70 |
| 量程 | 2527 | 2530 | 2539 | 2545 | 2542 | 2550 | 2562 |  |  |

二氧化碳检测报警器校准原始记录

| 校准地点 | 本院气体实验室 |  | 环境温度及相对湿度 |  | 20℃ 41%RH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 二氧化碳检测报警器 |  | 技术依据 |  | 《二氧化碳检测报警器校准规范》 |  |
| 仪器型号 | AG210 |  | 校准日期 |  | 2024.01.20 |  |
| 出厂编号 | 03233156 |  | 校准员 |  | 欧阳广娜 |  |
| 制造厂 | 南京艾伊科技有限公司 |  | 核验员 |  | 陈敏 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| 氮中二氧化碳气体标准物质 | 1010μmol/mol 2503μmol/mol 4008μmol/mol | GBW08760 (2024/10/21) |  | 中国计量科学研究院 |  | Urel=0.8%;k=2 |

1.测量范围： （0～5000）μmol/mol        样方式  吸入式   扩散式

2.示值误差

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  | 平均值(μmol/mol) | 绝对误差(μmol/mol) | 相对误差 %FS | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1010 | 998 | 998 | 1000 | 999 | -11 | -0.22 | / |
| 2503 | 2510 | 2506 | 2511 | 2509 | 6 | 0.12 | / |
| 4008 | 3990 | 4018 | 3991 | 4000 | -8 | -0.16 | / |

3.重复性

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  |  |  |  | 平均值 (μmol/mol) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 2503 | 2528 | 2525 | 2539 | 2527 | 2534 | 2545 | 2533 | 0.31 |

4.响应时间/ s

| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 37 | 35 | 38 | 37 |

5.报警功能和报警动作值

| 报警功能 | 实测报警值(μmol/mol) |  |  | 报警值(μmol/mol) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 正常 □异常 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

6.漂移

| 时间 | 0h /0min | 1h /10min | 2h /20min | 3h /30min | 4h /40min | 5h /50min | 6h /60min | 零点漂移%FS | 量程漂移%FS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.2 |
| 量程 | 2500 | 2510 | 2499 | 2501 | 2542 | 2550 | 2562 |  |  |

二氧化碳检测报警器校准原始记录

| 校准地点 | 本院气体实验室 |  | 环境温度及相对湿度 |  | 21℃ 39 %RH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 二氧化碳检测报警器 |  | 技术依据 |  | 《二氧化碳检测报警器校准规范》 |  |
| 仪器型号 | D6600A |  | 校准日期 |  | 2024.01.12 |  |
| 出厂编号 | 22231833 |  | 校准员 |  | 程瑜辉 |  |
| 制造厂 | 南京铱测安全环保科技有限公司 |  | 核验员 |  | 欧阳广娜 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| 氮中二氧化碳气体标准物质 | 1010μmol/mol 2503μmol/mol 4008μmol/mol | GBW08760 (2024/10/21) |  | 中国计量科学研究院 |  | Urel=0.8%;k=2 |

1.测量范围： （0～5000）μmol/mol        样方式  吸入式   扩散式

2.示值误差

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  | 平均值(μmol/mol) | 绝对误差(μmol/mol) | 相对误差 %FS | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1010 | 1011 | 1021 | 1019 | 1017 | 7 | 0.14 | / |
| 2503 | 2508 | 2516 | 2514 | 2513 | 10 | 0.20 | / |
| 4008 | 4025 | 4018 | 4032 | 4025 | 17 | 0.34 | / |

3.重复性

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  |  |  |  | 平均值 (μmol/mol) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 2503 | 2508 | 2516 | 2514 | 2524 | 2536 | 2537 | 2523 | 0.48 |

4.响应时间/ s

| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | 30 | 31 | 29 |

5.报警功能和报警动作值

| 报警功能 | 实测报警值(μmol/mol) |  |  | 报警值(μmol/mol) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 正常 □异常 | 1000 | 1000 | 10001 | 1000 |

6.漂移

| 时间 | 0h /0min | 1h /10min | 2h /20min | 3h /30min | 4h /40min | 5h /50min | 6h /60min | 零点漂移%FS | 量程漂移%FS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.84 |
| 量程 | 2508 | 2516 | 2514 | 2533 | 2542 | 2549 | 2550 |  |  |

二氧化碳检测报警器校准原始记录

| 校准地点 | 南京钢铁有限公司二炼铁车间 |  | 环境温度及相对湿度 |  | 12℃ 35%RH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 二氧化碳检测报警器 |  | 技术依据 |  | 《二氧化碳检测报警器校准规范》 |  |
| 仪器型号 | GM-GR001 |  | 校准日期 |  | 2023.12.21 |  |
| 出厂编号 | 2024080703 |  | 校准员 |  | 宋栋梁 |  |
| 制造厂 | 江苏佳人仪器仪表有限公司 |  | 核验员 |  | 任坚 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| 氮中二氧化碳气体标准物质 | 1.1%，2.6% 4.1% | GBW(E)084232 (2024/10/12) |  | 大连大特气体有限公司 |  | Urel=1%;k=2 |

1.测量范围： （0～5）%       样方式  吸入式   扩散式

2.示值误差

| 标准气体浓度(% | 仪器测量值(%) |  |  | 平均值(%) | 绝对误差(%) | 相对误差 %FS | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1.1 | 1.21 | 1.22 | 1.21 | 1.21 | 0.11 | 2.3 | / |
| 2.6 | 2.62 | 2.64 | 2.65 | 2.64 | 0.04 | 0.73 | / |
| 4.1 | 4.32 | 4.31 | 4.26 | 4.30 | 0.20 | 3.9 | / |

3.重复性

| 标准气体浓度(%) | 仪器测量值(%) |  |  |  |  |  | 平均值 (%) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 2.6 | 2.62 | 2.64 | 2.65 | 2.63 | 2.64 | 2.65 | 2.64 | 0.44 |

4.响应时间/ s

| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | 28 | 29 | 28 |

5.报警功能和报警动作值

| 报警功能 | 实测报警值(%) |  |  | 报警值(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 正常 □异常 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

6.漂移

| 时间 | 0h /0min | 1h /10min | 2h /20min | 3h /30min | 4h /40min | 5h /50min | 6h /60min | 零点漂移%FS | 量程漂移%FS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2.0 |
| 量程 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.77 |  |  |

二氧化碳检测报警器校准原始记录

| 校准地点 | 本院气体实验室 |  | 环境温度及相对湿度 |  | 12℃ 35%RH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 二氧化碳检测报警器 |  | 技术依据 |  | 《二氧化碳检测报警器校准规范》 |  |
| 仪器型号 | AG210 |  | 校准日期 |  | 2023.12.15 |  |
| 出厂编号 | 03233157 |  | 校准员 |  | 任坚 |  |
| 制造厂 | 南京艾伊科技有限公司 |  | 核验员 |  | 陈敏 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| 氮中二氧化碳气体标准物质 | 1.1%，2.6% 4.1% | GBW(E)084232 (2024/10/12) |  | 大连大特气体有限公司 |  | Urel=1%;k=2 |

1.测量范围： （0～5）%       样方式  吸入式   扩散式

2.示值误差

| 标准气体浓度(% | 仪器测量值(%) |  |  | 平均值(%) | 绝对误差(%) | 相对误差 %FS | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -0.1 | -2.0 | / |
| 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | -2.0 | / |
| 4.1 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4..0 | -0.1 | -2.0 | / |

3.重复性

| 标准气体浓度(%) | 仪器测量值(%) |  |  |  |  |  | 平均值 (%) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 |

4.响应时间/ s

| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 39 | 42 | 44 | 41 |

5.报警功能和报警动作值

| 报警功能 | 实测报警值(%) |  |  | 报警值(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 正常 □异常 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |

6.漂移

| 时间 | 0h /0min | 1h /10min | 2h /20min | 3h /30min | 4h /40min | 5h /50min | 6h /60min | 零点漂移%FS | 量程漂移%FS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2.0 |
| 量程 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |

二氧化碳检测报警器校准原始记录

| 校准地点 | 本院气体实验室 |  | 环境温度及相对湿度 |  | 12℃ 35%RH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 二氧化碳检测报警器 |  | 技术依据 |  | 《二氧化碳检测报警器校准规范》 |  |
| 仪器型号 | GQ-SY-2600 |  | 校准日期 |  | 2023.12.01 |  |
| 出厂编号 | 20242306020 |  | 校准员 |  | 程瑜辉 |  |
| 制造厂 | 江苏苏仪集团有限公司 |  | 核验员 |  | 任坚 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| 氮中二氧化碳气体标准物质 | 1.1%，2.6% 4.1% | GBW(E)084232 (2024/10/12) |  | 大连大特气体有限公司 |  | Urel=1%;k=2 |

1.测量范围： （0～5）%       样方式  吸入式   扩散式

2.示值误差

| 标准气体浓度(% | 仪器测量值(%) |  |  | 平均值(%) | 绝对误差(%) | 相对误差 %FS | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 2.0 | / |
| 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 2.0 | / |
| 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 4.0 | / |

3.重复性

| 标准气体浓度(%) | 仪器测量值(%) |  |  |  |  |  | 平均值 (%) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 1.9 |

4.响应时间/ s

| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | 34 | 33 | 33 |

5.报警功能和报警动作值

| 报警功能 | 实测报警值(%) |  |  | 报警值(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 正常 □异常 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |

6.漂移

| 时间 | 0h /0min | 1h /10min | 2h /20min | 3h /30min | 4h /40min | 5h /50min | 6h /60min | 零点漂移%FS | 量程漂移%FS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2.0 |
| 量程 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.8 |  |  |

二氧化碳检测报警器校准原始记录

| 校准地点 | 扬子石化公司车间 |  | 环境温度及相对湿度 |  | 10℃ 35%RH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 二氧化碳检测报警器 |  | 技术依据 |  | 《二氧化碳检测报警器校准规范》 |  |
| 仪器型号 | GTYQ-SD3010 |  | 校准日期 |  | 2023.12.15 |  |
| 出厂编号 | 100411630001 |  | 校准员 |  | 宋栋梁 |  |
| 制造厂 | 上海是杰工业技术有限公司 |  | 核验员 |  | 任坚 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| 氮中二氧化碳气体标准物质 | 1.1%，2.6% 4.1% | GBW(E)084232 (2024/10/12) |  | 大连大特气体有限公司 |  | Urel=1%;k=2 |

1.测量范围： （0～5）%       样方式  吸入式   扩散式

2.示值误差

| 标准气体浓度(% | 仪器测量值(%) |  |  | 平均值(%) | 绝对误差(%) | 相对误差 %FS | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1.1 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | -0.12 | -2.4 | / |
| 2.6 | 2.48 | 2.49 | 2.48 | 2.48 | -0.12 | -2.4 | / |
| 4.1 | 3.94 | 3.96 | 3.95 | 3.95 | -0.15 | -3.0 | / |

3.重复性

| 标准气体浓度(%) | 仪器测量值(%) |  |  |  |  |  | 平均值 (%) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 2.6 | 2.48 | 2.49 | 2.48 | 2.52 | 2.51 | 2.53 | 2.50 | 0.85 |

4.响应时间/ s

| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | 22 | 21 | 21 |

5.报警功能和报警动作值

| 报警功能 | 实测报警值(%) |  |  | 报警值(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 正常 □异常 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

6.漂移

| 时间 | 0h /0min | 1h /10min | 2h /20min | 3h /30min | 4h /40min | 5h /50min | 6h /60min | 零点漂移%FS | 量程漂移%FS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2.4 |
| 量程 | 2.48 | 2.49 | 2.48 | 2.54 | 2.61 | 2.55 | 2.6 |  |  |

二氧化碳检测报警器校准原始记录

| 校准地点 |  |  | 环境温度及相对湿度 |  | 14℃ 35%RH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 二氧化碳检测报警器 |  | 技术依据 |  | 《二氧化碳检测报警器校准规范》 |  |
| 仪器型号 | D6600A |  | 校准日期 |  | 2023.11.12 |  |
| 出厂编号 | 22231832 |  | 校准员 |  | 陈敏 |  |
| 制造厂 | 南京铱测安全环保科技有限公司 |  | 核验员 |  | 任坚 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| 氮中二氧化碳气体标准物质 | 1.1%，2.6% 4.1% | GBW(E)084232 (2024/10/12) |  | 大连大特气体有限公司 |  | Urel=1%;k=2 |

1.测量范围： （0～5）%       样方式  吸入式   扩散式

2.示值误差

| 标准气体浓度(% | 仪器测量值(%) |  |  | 平均值(%) | 绝对误差(%) | 相对误差 %FS | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1.1 | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | -0.11 | -2.2 | / |
| 2.6 | 2.48 | 2.47 | 2.48 | 2.48 | -0.12 | -2.4 | / |
| 4.1 | 3.94 | 3.94 | 3.95 | 3.94 | -0.16 | -3.2 | / |

3.重复性

| 标准气体浓度(%) | 仪器测量值(%) |  |  |  |  |  | 平均值 (%) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 2.6 | 2.48 | 2.48 | 2.46 | 2.47 | 2.46 | 2.47 | 2.47 | 0.36 |

4.响应时间/ s

| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | 22 | 22 | 22 |

5.报警功能和报警动作值

| 报警功能 | 实测报警值(%) |  |  | 报警值(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 正常 □异常 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

6.漂移

| 时间 | 0h /0min | 1h /10min | 2h /20min | 3h /30min | 4h /40min | 5h /50min | 6h /60min | 零点漂移%FS | 量程漂移%FS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 |
| 量程 | 2.49 | 2.48 | 2.49 | 2.50 | 2.48 | 2.51 | 2.54 |  |  |

二氧化碳检测报警器校准原始记录

| 校准地点 |  |  | 环境温度及相对湿度 |  | 12℃ 35%RH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 二氧化碳检测报警器 |  | 技术依据 |  | 《二氧化碳检测报警器校准规范》 |  |
| 仪器型号 | BD-Q60 |  | 校准日期 |  | 2023.12.06 |  |
| 出厂编号 | A-20230509074 |  | 校准员 |  | 宋栋梁 |  |
| 制造厂 | 北京博电新力电气股份有限公司 |  | 核验员 |  | 任坚 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| 氮中二氧化碳气体标准物质 | 1.1%，2.6% 4.1% | GBW(E)084232 (2024/10/12) |  | 大连大特气体有限公司 |  | Urel=1%;k=2 |

1.测量范围： （0～5）%       样方式  吸入式   扩散式

2.示值误差

| 标准气体浓度(% | 仪器测量值(%) |  |  | 平均值(%) | 绝对误差(%) | 相对误差 %FS | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1.1 | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.13 | 0.03 | 0.60 | / |
| 2.6 | 2.67 | 2.68 | 2.69 | 2.68 | 0.08 | 1.6 | / |
| 4.1 | 4.21 | 4.22 | 4.23 | 4.22 | 0.12 | 2.4 | / |

3.重复性

| 标准气体浓度(%) | 仪器测量值(%) |  |  |  |  |  | 平均值 (%) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 2.6 | 2.67 | 2.68 | 2.69 | 2.67 | 2.66 | 2.58 | 2.67 | 1.5 |

4.响应时间/ s

| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 38 | 37 | 38 | 38 |

5.报警功能和报警动作值

| 报警功能 | 实测报警值(%) |  |  | 报警值(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 正常 □异常 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

6.漂移

| 时间 | 0h /0min | 1h /10min | 2h /20min | 3h /30min | 4h /40min | 5h /50min | 6h /60min | 零点漂移%FS | 量程漂移%FS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 |
| 量程 | 2.67 | 2.68 | 2.63 | 2.67 | 2.66 | 2.7 | 2.72 |  |  |

二氧化碳检测报警器校准原始记录

| 校准地点 |  |  | 环境温度及相对湿度 |  | 23℃ 45%RH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 二氧化碳检测报警器 |  | 技术依据 |  | 《二氧化碳检测报警器校准规范》 |  |
| 仪器型号 | BH-90 |  | 校准日期 |  | 2024.05.21 |  |
| 出厂编号 | B02W450756 |  | 校准员 |  | 程瑜辉 |  |
| 制造厂 | 河南保时安电子科技有限公司 |  | 核验员 |  | 任坚 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| 氮中二氧化碳气体标准物质 | 1.1%，2.6% 4.1% | GBW(E)084232 (2024/10/12) |  | 大连大特气体有限公司 |  | Urel=1%;k=2 |

1.测量范围： （0～5）%       样方式  吸入式   扩散式

2.示值误差

| 标准气体浓度(% | 仪器测量值(%) |  |  | 平均值(%) | 绝对误差(%) | 相对误差 %FS | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1.1 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.03 | -0.07 | -1.4 | / |
| 2.6 | 2.56 | 2.56 | 2.59 | 2.57 | -0.03 | -0.60 | / |
| 4.1 | 3.98 | 3.99 | 3.97 | 3.98 | -0.12 | -2.4 | / |

3.重复性

| 标准气体浓度(%) | 仪器测量值(%) |  |  |  |  |  | 平均值 (%) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 2.6 | 2.56 | 2.56 | 2.59 | 2.55 | 2.57 | 2.58 | 2.57 | 0.57 |

4.响应时间/ s

| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | 34 | 35 | 34 |

5.报警功能和报警动作值

| 报警功能 | 实测报警值(%) |  |  | 报警值(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 正常 □异常 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

6.漂移

| 时间 | 0h /0min | 1h /10min | 2h /20min | 3h /30min | 4h /40min | 5h /50min | 6h /60min | 零点漂移%FS | 量程漂移%FS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2.2 |
| 量程 | 2.56 | 2.56 | 2.58 | 2.58 | 2.57 | 2.58 | 2.67 |  |  |

二氧化碳检测报警器校准原始记录

| 校准地点 | 南化公司生产车间 |  | 环境温度及相对湿度 |  | 20℃ 45%RH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 二氧化碳检测报警器 |  | 技术依据 |  | 《二氧化碳检测报警器校准规范》 |  |
| 仪器型号 | XP3000 |  | 校准日期 |  | 2024.02.09 |  |
| 出厂编号 | 012121503422 |  | 校准员 |  | 陈敏 |  |
| 制造厂 | 成都鑫豪斯电子探测技术有限公司 |  | 核验员 |  | 徐凯 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| 氮中二氧化碳气体标准物质 | 1.1%，2.6% 4.1% | GBW(E)084232 (2024/10/12) |  | 大连大特气体有限公司 |  | Urel=1%;k=2 |

1.测量范围： （0～5）%       样方式  吸入式   扩散式

2.示值误差

| 标准气体浓度(% | 仪器测量值(%) |  |  | 平均值(%) | 绝对误差(%) | 相对误差 %FS | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1.1 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.13 | 0.03 | 0.60 | / |
| 2.6 | 2.62 | 2.62 | 2.65 | 2.63 | 0.03 | 0.60 | / |
| 4.1 | 4.11 | 4.12 | 4.13 | 4.12 | 0.02 | 0.40 | / |

3.重复性

| 标准气体浓度(%) | 仪器测量值(%) |  |  |  |  |  | 平均值 (%) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 2.6 | 2.62 | 2.62 | 2.65 | 2.65 | 2.67 | 2.70 | 2.65 | 1.2 |

4.响应时间/ s

| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 38 | 38 | 36 | 37 |

5.报警功能和报警动作值

| 报警功能 | 实测报警值(%) |  |  | 报警值(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 正常 □异常 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

6.漂移

| 时间 | 0h /0min | 1h /10min | 2h /20min | 3h /30min | 4h /40min | 5h /50min | 6h /60min | 零点漂移%FS | 量程漂移%FS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.8 |
| 量程 | 2.62 | 2.62 | 2.65 | 2.70 | 2.71 | 2.68 | 2.68 |  |  |

二氧化碳检测报警器校准原始记录

| 校准地点 | 南京依维柯汽车有限公司 |  | 环境温度及相对湿度 |  | 23℃ 45%RH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 二氧化碳检测报警器 |  | 技术依据 |  | 《二氧化碳检测报警器校准规范》 |  |
| 仪器型号 | SA3302BCP |  | 校准日期 |  | 2023.11.16 |  |
| 出厂编号 | SA22033006/S3-24 |  | 校准员 |  | 徐凯 |  |
| 制造厂 | 常州顺安电子科技有限公司 |  | 核验员 |  | 陈敏 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| 氮中二氧化碳气体标准物质 | 1.1%，2.6% 4.1% | GBW(E)084232 (2024/10/12) |  | 大连大特气体有限公司 |  | Urel=1%;k=2 |

1.测量范围： （0～50000）μmol/mol      样方式  吸入式   扩散式

2.示值误差

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  | 平均值(μmol/mol) | 绝对误差(μmol/mol) | 相对误差 %FS | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 11000 | 10333 | 10293 | 10253 | 10293 | -707 | -1.4 | / |
| 26000 | 25319 | 25323 | 25279 | 25307 | -693 | -1.4 | / |
| 41000 | 40319 | 40319 | 39279 | 39972 | -1028 | -2.1 | / |

3.重复性

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  |  |  |  | 平均值 (μmol/mol) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 26000 | 25319 | 25319 | 25279 | 26308 | 26215 | 25336 | 25629 | 1.9 |

4.响应时间/ s

| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 25 | 26 | 25 |

5.报警功能和报警动作值

| 报警功能 | 实测报警值(%) |  |  | 报警值(μmol/mol) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 正常 □异常 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |

6.漂移   单位: (μmol/mol)

| 时间 | 0h /0min | 1h /10min | 2h /20min | 3h /30min | 4h /40min | 5h /50min | 6h /60min | 零点漂移%FS | 量程漂移%FS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2.3 |
| 量程 | 25319 | 25323 | 25279 | 26308 | 26215 | 25336 | 26467 |  |  |

二氧化碳检测报警器校准原始记录

| 校准地点 | 本院气体实验室 |  | 环境温度及相对湿度 |  | 23℃ 45%RH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 二氧化碳检测报警器 |  | 技术依据 |  | 《二氧化碳检测报警器校准规范》 |  |
| 仪器型号 | PGM-6208 |  | 校准日期 |  | 2023.11.16 |  |
| 出厂编号 | M01C999981 |  | 校准员 |  | 徐凯 |  |
| 制造厂 | Honeywell |  | 核验员 |  | 陈敏 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| 氮中二氧化碳气体标准物质 | 1.1%，2.6% 4.1% | GBW(E)084232 (2024/10/12) |  | 大连大特气体有限公司 |  | Urel=1%;k=2 |

1.测量范围： （0～50000）μmol/mol      样方式  吸入式   扩散式

2.示值误差

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  | 平均值(μmol/mol) | 绝对误差 (μmol/mol) | 相对误差 %FS | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 11000 | 9800 | 9800 | 9900 | 9833 | -1167 | -2.3 | / |
| 26000 | 25300 | 25400 | 25400 | 25367 | -633 | -1.3 | / |
| 41000 | 39800 | 40100 | 40500 | 40133 | -867 | -1.7 | / |

3.重复性

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  |  |  |  | 平均值 (μmol/mol) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 26000 | 25100 | 25200 | 25600 | 25400 | 25400 | 25300 | 25333 | 0.69 |

4.响应时间/ s

| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | 28 | 26 | 27 |

5.报警功能和报警动作值

| 报警功能 | 实测报警值(%) |  |  | 报警值(μmol/mol) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 正常 □异常 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |

6.漂移   单位: (μmol/mol)

| 时间 | 0h /0min | 1h /10min | 2h /20min | 3h /30min | 4h /40min | 5h /50min | 6h /60min | 零点漂移%FS | 量程漂移%FS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -1.0 |
| 量程 | 25500 | 25400 | 25000 | 25300 | 25400 | 25300 | 25400 |  |  |

二氧化碳检测报警器校准原始记录

| 校准地点 | 本院气体实验室 |  | 环境温度及相对湿度 |  | 23℃ 45%RH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 二氧化碳检测报警器 |  | 技术依据 |  | 《二氧化碳检测报警器校准规范》 |  |
| 仪器型号 | FGM-6200 |  | 校准日期 |  | 2024.03.08 |  |
| 出厂编号 | D06C999992D5 |  | 校准员 |  | 任坚 |  |
| 制造厂 | Honeywell |  | 核验员 |  | 陈敏 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| 氮中二氧化碳气体标准物质 | 1.1%，2.6% 4.1% | GBW(E)084232 (2024/10/12) |  | 大连大特气体有限公司 |  | Urel=1%;k=2 |

1.测量范围： （0～50000）μmol/mol      样方式  吸入式   扩散式

2.示值误差

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  | 平均值(μmol/mol) | 绝对误差(μmol/mol) | 相对误差 %FS | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 11000 | 9700 | 9720 | 9690 | 9703 | -1297 | -2.5 | / |
| 26000 | 24580 | 24640 | 24680 | 24633 | -1367 | -2.7 | / |
| 41000 | 38790 | 38900 | 39070 | 38920 | -2080 | -4.2 | / |

3.重复性

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  |  |  |  | 平均值 (μmol/mol) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 26000 | 24680 | 24710 | 24680 | 24740 | 24780 | 24780 | 24728 | 0.19 |

4.响应时间/ s

| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 24 | 22 | 24 |

5.报警功能和报警动作值

| 报警功能 | 实测报警值(%) |  |  | 报警值(μmol/mol) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 正常 □异常 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |

6.漂移   单位: (μmol/mol)

| 时间 | 0h /0min | 1h /10min | 2h /20min | 3h /30min | 4h /40min | 5h /50min | 6h /60min | 零点漂移%FS | 量程漂移%FS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -0.32 |
| 量程 | 23740 | 23580 | 23580 | 23640 | 23640 | 23580 | 23610 |  |  |

二氧化碳检测报警器校准原始记录

| 校准地点 | 本院气体实验室 |  | 环境温度及相对湿度 |  | 23℃ 45%RH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 二氧化碳检测报警器 |  | 技术依据 |  | 《二氧化碳检测报警器校准规范》 |  |
| 仪器型号 | GM-GR001 |  | 校准日期 |  | 2024.03.12 |  |
| 出厂编号 | 2024080704 |  | 校准员 |  | 徐凯 |  |
| 制造厂 | 江苏佳人仪器仪表有限公司 |  | 核验员 |  | 任坚 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| 氮中二氧化碳气体标准物质 | 20.2%，50.4% 80.2% | GBW(E)084232 (2024/10/12) |  | 大连大特气体有限公司 |  | Urel=1%;k=2 |

1.测量范围： （0～100）%       样方式  吸入式   扩散式

2.示值误差

| 标准气体浓度(% | 仪器测量值(%) |  |  | 平均值(%) | 绝对误差(%) | 相对误差 %FS | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 20.2 | 20.3 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 0.1 | 0.1 | / |
| 50.4 | 50.2 | 50.4 | 50.3 | 50.3 | -0.1 | -0.1 | / |
| 80.2 | 79.8 | 78.9 | 78.6 | 79.1 | -1.1 | -1.1 | / |

3.重复性

| 标准气体浓度(%) | 仪器测量值(%) |  |  |  |  |  | 平均值 (%) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 50.4 | 50.4 | 50.3 | 50.2 | 50.5 | 50.4 | 50.6 | 50.4 | 0.28 |

4.响应时间/ s

| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | 28 | 29 | 28 |

5.报警功能和报警动作值

| 报警功能 | 实测报警值(%) |  |  | 报警值(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 正常 □异常 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |

6.漂移

| 时间 | 0h /0min | 1h /10min | 2h /20min | 3h /30min | 4h /40min | 5h /50min | 6h /60min | 零点漂移%FS | 量程漂移%FS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.8 |
| 量程 | 50.4 | 50.6 | 50.4 | 50.8 | 50.7 | 51.2 | 50.8 |  |  |

二氧化碳检测报警器校准原始记录

| 校准地点 | 本院气体实验室 |  | 环境温度及相对湿度 |  | 23℃ 45%RH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 二氧化碳检测报警器 |  | 技术依据 |  | 《二氧化碳检测报警器校准规范》 |  |
| 仪器型号 | 8720 |  | 校准日期 |  | 2024.03.23 |  |
| 出厂编号 | ARTC-2010 |  | 校准员 |  | 欧阳广娜 |  |
| 制造厂 | DRAGER |  | 核验员 |  | 任坚 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| 氮中二氧化碳气体标准物质 | 20.2%，50.4% 80.2% | GBW(E)084232 (2024/10/12) |  | 大连大特气体有限公司 |  | Urel=1%;k=2 |

1.测量范围： （0～100）%       样方式  吸入式   扩散式

2.示值误差

| 标准气体浓度(% | 仪器测量值(%) |  |  | 平均值(%) | 绝对误差(%) | 相对误差 %FS | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 20.2 | 20 | 19.9 | 19.8 | 19.9 | -0.3 | -0.3 | / |
| 50.4 | 51.2 | 51.6 | 51.7 | 51.5 | 1.1 | 1.1 | / |
| 80.2 | 81.4 | 81.5 | 82.2 | 81.7 | 1.5 | 1.5 | / |

3.重复性

| 标准气体浓度(%) | 仪器测量值(%) |  |  |  |  |  | 平均值 (%) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 50.4 | 51.2 | 51.6 | 51.7 | 51.2 | 51.6 | 51.8 | 51.5 | 0.50 |

4.响应时间/ s

| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 73 | 72 | 73 | 73 |

5.报警功能和报警动作值

| 报警功能 | 实测报警值(%) |  |  | 报警值(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 正常 □异常 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |

6.漂移

| 时间 | 0h /0min | 1h /10min | 2h /20min | 3h /30min | 4h /40min | 5h /50min | 6h /60min | 零点漂移%FS | 量程漂移%FS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.4 |
| 量程 | 51.2 | 51.6 | 51.4 | 51.8 | 52.2 | 52.6 | 52.4 |  |  |

二氧化碳检测报警器校准原始记录

| 校准地点 | 本院气体实验室 |  | 环境温度及相对湿度 |  | 23℃ 45%RH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 二氧化碳检测报警器 |  | 技术依据 |  | 《二氧化碳检测报警器校准规范》 |  |
| 仪器型号 | X-am 8000 |  | 校准日期 |  | 2024.05.06 |  |
| 出厂编号 | ARLA-0121 |  | 校准员 |  | 陈敏 |  |
| 制造厂 | DRAGER |  | 核验员 |  | 任坚 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| 氮中二氧化碳气体标准物质 | 20.2%，50.4% 80.2% | GBW(E)084232 (2024/10/12) |  | 大连大特气体有限公司 |  | Urel=1%;k=2 |

1.测量范围： （0～100）%       样方式  吸入式   扩散式

2.示值误差

| 标准气体浓度(% | 仪器测量值(%) |  |  | 平均值(%) | 绝对误差(%) | 相对误差 %FS | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 20.2 | 19.8 | 19.5 | 19.8 | 19.7 | -0.5 | -0.5 | / |
| 50.4 | 51.2 | 51.1 | 51.3 | 51.2 | 0.8 | 0.8 | / |
| 80.2 | 81.4 | 81.2 | 82.2 | 81.6 | 1.4 | 1.4 | / |

3.重复性

| 标准气体浓度(%) | 仪器测量值(%) |  |  |  |  |  | 平均值 (%) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 50.4 | 51.2 | 51.1 | 51.5 | 51.2 | 51.6 | 51.9 | 51.5 | 0.60 |

4.响应时间/ s

| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 16 | 17 | 18 |

5.报警功能和报警动作值

| 报警功能 | 实测报警值(%) |  |  | 报警值(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 正常 □异常 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |

6.漂移

| 时间 | 0h /0min | 1h /10min | 2h /20min | 3h /30min | 4h /40min | 5h /50min | 6h /60min | 零点漂移%FS | 量程漂移%FS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.6 |
| 量程 | 51.2 | 51.5 | 51.4 | 51.6 | 52.2 | 52.8 | 52.8 |  |  |

二氧化碳检测报警器校准原始记录

| 校准地点 | 本院气体实验室 |  | 环境温度及相对湿度 |  | 23℃ 45%RH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 二氧化碳检测报警器 |  | 技术依据 |  | 《二氧化碳检测报警器校准规范》 |  |
| 仪器型号 | AG210 |  | 校准日期 |  | 2024.05.23 |  |
| 出厂编号 | 03233158 |  | 校准员 |  | 程瑜辉 |  |
| 制造厂 | 南京艾伊科技有限公司 |  | 核验员 |  | 徐凯 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| 氮中二氧化碳气体标准物质 | 20.2%，50.4% 80.2% | GBW(E)084232 (2024/10/12) |  | 大连大特气体有限公司 |  | Urel=1%;k=2 |

1.测量范围： （0～100）%       样方式  吸入式   扩散式

2.示值误差

| 标准气体浓度(% | 仪器测量值(%) |  |  | 平均值(%) | 绝对误差(%) | 相对误差 %FS | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 20.2 | 18 | 18 | 19 | 18 | -2.2 | -2.2 | / |
| 50.4 | 49 | 49 | 50 | 49 | -1.4 | -1.4 | / |
| 80.2 | 78 | 79 | 78 | 78 | -2.2 | -2.2 | / |

3.重复性

| 标准气体浓度(%) | 仪器测量值(%) |  |  |  |  |  | 平均值 (%) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 50.4 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 49 | 1.0 |

4.响应时间/ s

| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | 23 | 24 | 24 |

5.报警功能和报警动作值

| 报警功能 | 实测报警值(%) |  |  | 报警值(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 正常 □异常 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |

6.漂移

| 时间 | 0h /0min | 1h /10min | 2h /20min | 3h /30min | 4h /40min | 5h /50min | 6h /60min | 零点漂移%FS | 量程漂移%FS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2.0 |
| 量程 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 |  |  |

二氧化碳检测报警器校准原始记录

| 校准地点 | 南京铱测安全环保科技有限公司 |  | 环境温度及相对湿度 |  | 23℃ 45%RH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 二氧化碳检测报警器 |  | 技术依据 |  | 《二氧化碳检测报警器校准规范》 |  |
| 仪器型号 | D6600A |  | 校准日期 |  | 2024.06.30 |  |
| 出厂编号 | 22231831 |  | 校准员 |  | 徐凯 |  |
| 制造厂 | 南京铱测安全环保科技有限公司 |  | 核验员 |  | 陈敏 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| 氮中二氧化碳气体标准物质 | 20.2%，50.4% 80.2% | GBW(E)084232 (2024/10/12) |  | 大连大特气体有限公司 |  | Urel=1%;k=2 |

1.测量范围： （0～100）%       样方式  吸入式   扩散式

2.示值误差

| 标准气体浓度(% | 仪器测量值(%) |  |  | 平均值(%) | 绝对误差(%) | 相对误差 %FS | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 20.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | -0.2 | -0.2 | / |
| 50.4 | 49 | 50 | 50 | 50 | -0.4 | -0.4 | / |
| 80.2 | 79 | 80 | 80 | 80 | -0.2 | -0.2 | / |

3.重复性

| 标准气体浓度(%) | 仪器测量值(%) |  |  |  |  |  | 平均值 (%) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 50.4 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1.1 |

4.响应时间/ s

| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | 42 | 42 | 41 |

5.报警功能和报警动作值

| 报警功能 | 实测报警值(%) |  |  | 报警值(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 正常 □异常 |  |  |  |  |

6.漂移

| 时间 | 0h /0min | 1h /10min | 2h /20min | 3h /30min | 4h /40min | 5h /50min | 6h /60min | 零点漂移%FS | 量程漂移%FS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.3 |
| 量程 | 80 | 80 | 79 | 81 | 81 | 80 | 80 |  |  |

二氧化碳检测报警器校准原始记录

| 校准地点 |  |  | 环境温度及相对湿度 |  | 23℃ 45%RH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 二氧化碳检测报警器 |  | 技术依据 |  | 《二氧化碳检测报警器校准规范》 |  |
| 仪器型号 |  |  | 校准日期 |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  | 校准员 |  |  |  |
| 制造厂 |  |  | 核验员 |  |  |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| 氮中二氧化碳气体标准物质 | 20.2%，50.4% 80.2% | GBW(E)084232 (2024/10/12) |  | 大连大特气体有限公司 |  | Urel=1%;k=2 |

1.测量范围： （0～100）%       样方式  吸入式   扩散式

2.示值误差

| 标准气体浓度(% | 仪器测量值(%) |  |  | 平均值(%) | 绝对误差(%) | 相对误差 %FS | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 20.2 |  |  |  |  |  |  | / |
| 50.4 |  |  |  |  |  |  | / |
| 80.2 |  |  |  |  |  |  | / |

3.重复性

| 标准气体浓度(%) | 仪器测量值(%) |  |  |  |  |  | 平均值 (%) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 50.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.响应时间/ s

| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |

5.报警功能和报警动作值

| 报警功能 | 实测报警值(%) |  |  | 报警值(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 正常 □异常 |  |  |  |  |

6.漂移

| 时间 | 0h /0min | 1h /10min | 2h /20min | 3h /30min | 4h /40min | 5h /50min | 6h /60min | 零点漂移%FS | 量程漂移%FS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 量程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |