二氧化碳气体检测报警器示值误差测量不确定度评定示例1

1.  概述

1.1 测量依据：JJFXXX《二氧化碳气体检测报警器校准规范》

1.2环境条件：温度（0~40）℃；相对湿度：≤85% 。

1.3 测量标准：氮气中二氧化碳气体标准物质，标物号：GBW08760,标物浓度分别为：1010μmol/mol，2503μmol/mol，4008μmol/mol， Urel=0.8%, k=2。

1.4被测对象:二氧化碳气体检测报警器,最大允许误差±5%FS,测量范围：（0～5000）μmol/mol。

1.5测量过程: 通入三种不同浓度的二氧化碳气体标准物质，读取被测仪器稳定示值,重复测量3次，用3次测量的平均值计算仪器的示值误差。

1.6 评定结果的使用:在符合上述条件下的测量结果,一般可直接使用本不确定度的评定结果。

2.  测量模型

2.1  测量模型

式中:

—示值误差；

— 测量的算术平均值,

— 气体标准物质的标准值；

— 仪器满量程

2.2  灵敏系数

2.3  传播律公式

因各输入量彼此独立不相关，所以合成标准不确定度为：

3.  全部输入量的标准不确定度分析和评定

3.1  被测二氧化碳气体检测报警器示值引入的标准不确定度u()的评定

输入量的标准不确定度来源包括二氧化碳气体检测报警器的测量重复性与分辨力。

3.1.1  测量重复性引入的标准不确定度分量u（C）的评定

重复测量10次得到如下的测量值：  单位：μmol/mol

| 标准值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均值 | s | u1C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1010 | 1009 | 1022 | 1034 | 1032 | 1045 | 1056 | 1034 | 1045 | 1033 | 1045 | 1036 | 13.3 | 7.7 |
| 2503 | 2538 | 2524 | 2525 | 2523 | 2558 | 2568 | 2545 | 2566 | 2544 | 2563 | 2545 | 17.8 | 10.3 |
| 4008 | 4027 | 4065 | 4038 | 4045 | 4019 | 4066 | 4045 | 4066 | 4032 | 4013 | 4042 | 19.5 | 11.3 |

按校准规范要求，报警器示值误差以3次测量的算术平均值进行计算，则测量重复性引入的标准不确定度为，其计算公式见公式（1）:

u1（C）=s3                                                                              公式（1）

3.1.2  读数分辨力引入的标准不确定度分量u2()的评定

传递标准的分辨力为1μmol/mol，则读数分辨力引入的标准不确定度分量为：

其计算公式见公式（2）

u2C=123=0.29μmol/mol                                                   公式（2）3.1.3 因重复性引入的标准不确定度分量与分辨力引入的标准不确定度分量互有影响，为防止重复计算，只取二者之中较大者，由于u1C大于 u2C，因此，标准不确定度分量只取u1C，因此，u（C）=u1C。

3.2  标准气体的引入的标准不确定度u（S）的评定

标准气体为国家一级标准物质，其不确定度Urel=0.8%， k=2，则其引起的标准不确定度为：

u（S）=x×Urelk                                                             公式（3）

各测量点引入的不确定度汇总   单位：μmol/mol

| 标准值 | 测量值：x | 标准物质引入的不确定度u（Cs） |
| --- | --- | --- |
| 1010 | 1036 | 4.1 |
| 2503 | 2545 | 10.2 |
| 4008 | 4042 | 16.2 |

全部输入量的标准不确定度汇总见附表1。

附表1  标准不确定度汇总表     单位：μmol/mol

| 测量范围 | 标准物质浓度值 | 不确定度来源 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测量重复性引入的标准不确定度u1（C） | 气体标准物质引入的不确定度u（S） |
| （0～5000） | 1010 | 7.7 | 4.1 |
|  | 2503 | 10.3 | 10.2 |
|  | 4008 | 11.3 | 16.2 |

- 合成标准不确定度的评定

合成标准不确定度为：

测量范围(0～5000)µmol/mol：

校准点 1010μmol/mol：

uc∆C=c12u12C+c22u2Cs=7.72+4.12=8.8μmol/mol

校准点 2503μmol/mol：

uc∆C=c12u12C+c22u2Cs=10.32+10.22=14.5μmol/mol

校准点 4008μmol/mol：

uc∆C=c12u12C+c22u2Cs=11.32+16.22=19.8μmol/mol

5.  扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，则各点校准结果的扩展不确定度为：

U=k×uc∆C                                                                                公式（4）

校准点 1010μmol/mol：U=2×8.8=18μmol/mol，k=2

校准点 2503μmol/mol：U=2×14.5=29μmol/mol，k=2

校准点 4008μmol/mol：U=2×19.8=40μmol/mol，k=2

二氧化碳气体检测报警器示值误差测量不确定度评定示例2

1.  概述

1.1 测量依据：JJFXXX《二氧化碳气体检测报警器校准规范》

1.2环境条件：温度（0~40）℃；相对湿度：≤85% 。

1.3 测量标准：氮气中二氧化碳气体标准物质，标物号：GBW(E)084232,标物浓度分别为：20.2%，50.4%，80.2%， Urel=1%, k=2。

1.4被测对象:二氧化碳气体检测报警器,最大允许误差±5%FS,测量范围：（0～100）%。

1.5测量过程: 通入三种不同浓度的二氧化碳气体标准物质，读取被测仪器稳定示值,重复测量3次，用3次测量的平均值计算仪器的示值误差。

1.6 评定结果的使用:在符合上述条件下的测量结果,一般可直接使用本不确定度的评定结果。

2.  测量模型

2.1  测量模型

式中:

—示值误差；

— 测量的算术平均值,

— 气体标准物质的标准值；

— 仪器满量程

2.2  灵敏系数

2.3  传播律公式

因各输入量彼此独立不相关，所以合成标准不确定度为：

3.  全部输入量的标准不确定度分析和评定

3.1  被测二氧化碳气体检测报警器示值引入的标准不确定度u()的评定

输入量的标准不确定度来源包括二氧化碳气体检测报警器的测量重复性与分辨力。

3.1.1  测量重复性引入的标准不确定度分量u()的评定

重复测量10次得到如下的测量值：  单位：%

| 标准值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均值 | s | u1C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.2 | 19.8 | 20.4 | 20.4 | 20.5 | 20.2 | 20.2 | 20.4 | 20.6 | 20.6 | 21.3 | 20.4 | 0.38 | 0.22 |
| 50.4 | 50.4 | 50.1 | 50.2 | 50.7 | 50.9 | 51.6 | 51 | 51.1 | 50.8 | 51.9 | 50.9 | 0.57 | 0.32 |
| 80.2 | 80.4 | 81.5 | 82.3 | 81.4 | 81.5 | 81.8 | 80.2 | 82.4 | 82.6 | 82.6 | 81.7 | 0.86 | 0.50 |

按校准规范要求，报警器示值误差以3次测量的算术平均值进行计算，则测量重复性引入的标准不确定度为，其计算公式见公式（1）:

u1（C）=s3                                                                             公式（1）

3.1.2  读数分辨力引入的标准不确定度分量u2()的评定

传递标准的分辨力为0.1%，则读数分辨力引入的标准不确定度分量为：

其计算公式见公式（2）

u2C=0.123=0.029%                                               公式（2）                                 3.1.3 因重复性引入的标准不确定度分量与分辨力引入的标准不确定度分量互有影响，为防止重复计算，只取二者之中较大者，由于u1C大于 u2C，因此，标准不确定度分量只取u1C，因此，u()=u1C。

3.2  标准气体的引入的标准不确定度u（S）的评定

标准气体为国家一级标准物质，其不确定度Urel=1%， k=2，则其引起的标准不确定度为：

u（S）=x×Urelk                                                             公式（3）

各测量点引入的不确定度汇总   单位：%

| 标准值 | 测量值： x | 标准物质引入的不确定度u（Cs） |
| --- | --- | --- |
| 20.2 | 20.4 | 0.10 |
| 50.4 | 50.9 | 0.25 |
| 80.2 | 81.7 | 0.41 |

全部输入量的标准不确定度汇总见附表1。

附表1  标准不确定度汇总表     单位：%

| 测量范围 | 标准物质浓度值 | 不确定度来源 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测量重复性引入的标准不确定度u1（C） | 气体标准物质引入的不确定度u（S） |
| （0～100） | 20.2 | 0.22 | 0.10 |
|  | 50.4 | 0.32 | 0.25 |
|  | 80.2 | 0.50 | 0.41 |

4. 合成标准不确定度的评定

合成标准不确定度为：

测量范围(0～100)%：

校准点 20.2%：  uc∆C=c12u12C+c22u2Cs=0.222+0.102=0.25%

校准点 50.4%：  uc∆C=c12u12C+c22u2Cs=0.322+0.252=0.41%

校准点 80.2%：  uc∆C=c12u12C+c22u2Cs=0.502+0.412=0.65%

5.  扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，则各点校准结果的扩展不确定度为：

U=k×uc∆C                                                                                公式（4）

校准点20.2%：U=2×0.25=0.50%，k=2

校准点 50.4%：U=2×0.41=0.82%，k=2

校准点 80.2%：U=2×0.65=1.3%，k=2