JJF

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXX－202X

二氧化碳气体检测报警器校准规范

Calibration Specification for

Carbon Dioxide Gas Detection  Alarmers

（征求意见稿）

****-**-** 发布                                                   ****-**-**实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 发 布

JJF xxXX-xxxx

二氧化碳气体检测报警器校准规范

Calibration Specification for

Carbon Dioxide Gas  Detection  Alarmers

归 口 单 位：全国环境化学计量技术委员会

主要起草单位：江苏省计量科学研究院（江苏省能源计量数据中心）

上海市计量测试技术研究院

新疆维吾尔自治区计量测试研究院

参加起草单位：徐州市检验检测中心

南京信息职业技术学院

霍尼韦尔传感控制（中国）有限公司

南京艾伊科技有限公司

本规范委托全国环境化学计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

欧阳广娜[江苏省计量科学研究院（江苏省能源计量数据中心）]

陈    岚（上海市计量测试技术研究院）

常新春（新疆维吾尔自治区计量测试研究院）

参加起草人：

张    洋 （徐州市检验检测中心）

姚绍卫 （南京信息职业技术学院）

田    浩  [霍尼韦尔传感控制（中国）有限公司）]

马    昊  （南京艾伊科技有限公司）

目   录

引言  …………………………………………………………………………（Ⅱ）

1 范围   ………………………………………………………………………（1）

2 引用文件 ……………………………………………………………………（1）

3 概述 …………………………………………………………………………（1）

4 计量特性…………………………………………………………………… （1）

4.1 示值误差 …………………………………………………………………（1）

4.2 重复性 ……………………………………………………………………（1）

4.3 响应时间 …………………………………………………………………（1）

4.4 报警功能 …………………………………………………………………（1）

4.5 漂移 ………………………………………………………………………（2）

5 校准条件 ……………………………………………………………………（2）

5.1 校准环境条件 ……………………………………………………………（2）

5.2 校准用计量器具及配套设备 ……………………………………………（2）

6 校准项目和校准方法 ………………………………………………………（3）

6.1 校准前的准备…………………………………………………………… （3）

6.2示值误差 …………………………………………………………………（3）

6.3 重复性 ……………………………………………………………………   (3）

6.4响应时间 ………………………………………………………………… （3）

6.5报警功能 …………………………………………………………………  （4）

6.6漂移 ……………………………………………………………………… （4）

7  校准结果  …………………………………………………………………  （4）

8 复校时间间隔 ……………………………………………………………… （5）

附录A   二氧化碳气体检测报警器校准记录格式……………………………（6）

附录B   校准证书的内容………………………………………………………（8）

附录C   二氧化碳气体检测报警器测量误差的不确定度评定示例…………（9）

引   言

JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF1071《国家计量校准规范编写规则》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成本规范制定的基础性系列规范。

本规范的制定参考了JJG 635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器》检定规程、 GB 12358—2006《作业场所环境气体检测报警仪 通用技术要求》、GB/T 50493—2019《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》等标准规范。

本规范为首次发布。

二氧化碳气体检测报警器校准规范

1  范围

本规程适用于非矿井作业环境，测量范围（0～100）%的二氧化碳气体检测报警器的校准。

2  引用文件

JJG 635-2011 《一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范。

3  概述

二氧化碳气体检测报警器(以下简称报警器)主要用于检测作业场所二氧化碳气体浓度并具有报警功能的仪器，主要由二氧化碳气体传感器、电子部件、声光报警及显示部分组成。报警器检测原理主要为红外光谱检测原理。按工作状态可以分为连续性测量和非连续性测量仪器，按采样方式可分为扩散式和吸入式仪器，按使用方式可分为固定式和便携式。

4 计量特性

4.1  示值误差

最大允许误差：±5 %FS。

4.2  重复性

重复性不大于3 %。

4.3  响应时间

不大于90 s。

4.4  报警功能

具有报警功能的仪器，在其测量范围内应具有报警设定值，当报警器示值达到报警设定值时，应能发出声、光或振动报警。

4.5  漂移

零点漂移示值误差：±2.5 %FS。

量程漂移示值误差：±2.5 %FS。

5   校准条件

5.1   校准环境条件

5.1.1   环境温度：（0～40）℃。

5.1.2   环境相对湿度：≤85%。

5.1.3   工作环境应无影响仪器正常工作的电磁场及其他干扰气体，校准现场应通风良好并采取安全措施。

5.2    校准用计量器具及配套设备

5.2.1  气体标准物质

国家计量行政部门批准的有证氮气中二氧化碳气体标准物质(以下称标准气体)，相对扩展不确定度不大于2%（k=2）。

当采用气体稀释装置稀释时，稀释后的标准气体，其相对扩展不确定度不大于2%（k=2）。

5.2.2   零点气体

高纯氮气(纯度≥99.999%)。

5.2.3   流量控制器

流量控制器由两个气体流量计组成。如图1所示。

流量计入口

流量计

被校报警器

气体标准物质

旁通流量计

放空

图 1 吸入式气路连接示意图

气体流量计：0～2000 mL/min，准确度等级不低于4级。

5.2.4   秒表

电子秒表：1h,最大允许误差±0.10 s;

机械秒表：准确度等别不低于一等。

6   校准项目和校准方法

6.1  校准前的准备工作

按照仪器使用说明书的要求对报警器进行预热，预热稳定后，按图1所示连接气体标准物质、流量计和被校报警器。校准吸入式报警器时，必须保证旁通流量计有气体放出。校准扩散式报警器时，不连接旁通流量计，按照说明书的要求调节流量。如说明书中没有明确要求，则流量一般控制在（200～ 300）mL/min。连接好仪器后，用高纯氮气进行零点校准，按照说明书的要求进行量程校准。

6.2  示值误差

依次通入浓度约为仪器满量程20%，50%和80%的标准气体，待示值稳定后，记录仪器的显示值。重复测量3次，按公式(1)计算仪器各浓度点的示值误差：

∆C=C-CsR×100%                                                    (1)

式中：

∆C—示值误差；

C—三次测量的算术平均值；

Cs--标准气体的浓度值

--仪器满量程

6.3 重复性

通入浓度约为仪器满量程50%的标准气体，待示值稳定后，记录仪器的显示值，重复上述测量步骤6次，分别记录读数。按公式（2）计算仪器的重复性：

RSD =1Ci=1n(Ci-C)2n-1 ×100%                              公式  (2)

式中：

RSD—报警器测量重复性，%；

C—6次测量的算术平均值；

Ci—第i次的示值

n---测量次数，n=6。

6.4 响应时间

通入浓度约为仪器满量程80%的标准气体，待仪器示值稳定后，记录仪器示值。撤去标准气体后，通入零点气，待仪器显示值稳定后，再通入上述浓度的标准气体，同时启动秒表开始计时，当仪器的示值达到上一次稳定值的90%时停止秒表，秒表所显示时间即为响应时间。重复测量3次，取算术平均值作为仪器的响应时间。

6.5报警功能

## 通入大于报警设定浓度的标准气体，检查并记录仪器的报警动作值，观察仪器声、光或振动报警功能是否正常，重复操作3次，取3次示值的算术平均值为仪器的报警动作值。

6.6 漂移

仪器的漂移包括零点漂移和量程漂移。

在正常工作条件下，仪器通电预热稳定后，通入零点气，待仪器稳定后，记录仪器显示值Z0。然后通入浓度约为仪器满量程80%的标准气体，仪器显示值稳定后，记录读数S0，撤去标准气体。非连续性测量的仪器运行1 h，每间隔10 min重复上述步骤一次。连续性测量的仪器运行6h，每间隔1h重复上述步骤一次，同时记录仪器显示值Zi及Si（i=1，2，3，4, 5, 6）。按公式(3)计算零点漂移△Z，取绝对值最大的ΔZi,作为仪器的零点漂移。

公式(3)

按公式(4)计算量程漂移，取绝对值最大的ΔSi为仪器的量程漂移。

公式(4)

7  校准结果

校准结果应在校准证书上反映。校准证书应至少包括以下信息：

- 标题：“校准证书” 或“校准报告”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

- 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 客户的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

- 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样

- 程序进行说明；

- 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 对校准规范偏离的说明；

- 校准证书签发人的签名、职务或等效标识以及签发日期；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

# 8  复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由报警器的使用情况、使用者、报警器本身质量等诸多因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

复校时间间隔建议不超过 1 年。

附录A

# 校准原始记录格式 (推荐)

| 委托单位 |  |  | 证书编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准地点 |  |  | 环境温度及相对湿度 | _____℃ _____% |
| 仪器名称 |  |  | 技术依据 |  |
| 仪器型号 |  |  | 校准日期 |  |
| 出厂编号 |  |  | 校准员 |  |
| 制造厂 |  |  | 核验员 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 | 溯源单位 | 证书号/有效期 |

- 测量范围：

- 示值误差

| 标准气体浓度( ) | 仪器测量值( ) |  |  | 平均值( ) | 示值误差( ) | 示值误差 %FS | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |

- 重复性

| 标准气体浓度( ) | 仪器测量值( ) |  |  |  |  |  | 平均值 ( ) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |

- 响应时间  （s）

| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |

- 报警功能和报警动作值

| 报警功能 | 实测报警值( ) |  |  | 报警值( ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □正常 □异常 |  |  |  |  |

# 6.漂移

| 时间 | 0 min | 10min | 20 min | 30 min | 40 min | 50 min | 60 min | 零点漂移%FS | 量程漂移%FS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 h | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h | 5h | 6h |  |  |
| 零点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 量程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录B

校准证书的内容

校准证书（内页）格式

| 校准所依据的技术规范（代号、名称）： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准环境条件及地点: 温度： 湿度： 其他： 地点： |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准使用的主要标准器 | 名称 | 编号 |  | 测量范围 | 不确定度或准确度或最大 允许误差 | 证书编号 | 证书有效期 |
| 校准项目 | 校准结果 |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差 | 标准值 |  | 平均值 |  | 示值误差 | 不确定度U(k=2) |  |
| 重复性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警功能 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警动作值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 零点漂移 |  |  |  |  |  |  |  |
| 量程漂移 |  |  |  |  |  |  |  |

附录C

二氧化碳气体检测报警器示值误差测量不确定度评定示例1

1.  概述

1.1 测量依据：JJFXXX《二氧化碳气体检测报警器校准规范》

1.2环境条件：温度（0~40）℃；相对湿度：≤85% 。

1.3 测量标准：氮气中二氧化碳气体标准物质，标物号：GBW08760,标物浓度分别为：1010μmol/mol，2503μmol/mol，4008μmol/mol， Urel=0.8%, k=2。

1.4被测对象:二氧化碳气体检测报警器,最大允许误差±5%FS,测量范围：（0～5000）μmol/mol。

1.5测量过程: 通入三种不同浓度的二氧化碳气体标准物质，读取被测仪器稳定示值,重复测量3次，用3次测量的平均值计算仪器的示值误差。

1.6 评定结果的使用:在符合上述条件下的测量结果,一般可直接使用本不确定度的评定结果。

2.  测量模型

2.1  测量模型

式中:

—示值误差；

— 测量的算术平均值,

— 气体标准物质的标准值；

— 仪器满量程

2.2  灵敏系数

2.3  传播律公式

因各输入量彼此独立不相关，所以合成标准不确定度为：

3.  全部输入量的标准不确定度分析和评定

3.1  被测二氧化碳气体检测报警器示值引入的标准不确定度u()的评定

输入量的标准不确定度来源包括二氧化碳气体检测报警器的测量重复性与分辨力。

3.1.1  测量重复性引入的标准不确定度分量u（C）的评定

重复测量10次得到如下的测量值：  单位：μmol/mol

| 标准值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均值 | s | u1C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1010 | 1009 | 1022 | 1034 | 1032 | 1045 | 1056 | 1034 | 1045 | 1033 | 1045 | 1036 | 13.3 | 7.7 |
| 2503 | 2538 | 2524 | 2525 | 2523 | 2558 | 2568 | 2545 | 2566 | 2544 | 2563 | 2545 | 17.8 | 10.3 |
| 4008 | 4027 | 4065 | 4038 | 4045 | 4019 | 4066 | 4045 | 4066 | 4032 | 4013 | 4042 | 19.5 | 11.3 |

按校准规范要求，报警器示值误差以3次测量的算术平均值进行计算，则测量重复性引入的标准不确定度为，其计算公式见公式（1）:

u1（C）=s3                                                                              公式（1）

3.1.2  读数分辨力引入的标准不确定度分量u2()的评定

传递标准的分辨力为1μmol/mol，则读数分辨力引入的标准不确定度分量为：

其计算公式见公式（2）

u2C=123=0.29μmol/mol                                                   公式（2）3.1.3 因重复性引入的标准不确定度分量与分辨力引入的标准不确定度分量互有影响，为防止重复计算，只取二者之中较大者，由于u1C大于 u2C，因此，标准不确定度分量只取u1C，因此，u（C）=u1C。

3.2  标准气体的引入的标准不确定度u（S）的评定

标准气体为国家一级标准物质，其不确定度Urel=0.8%， k=2，则其引起的标准不确定度为：

u（S）=x×Urelk                                                             公式（3）

各测量点引入的不确定度汇总   单位：μmol/mol

| 标准值 | 测量值：x | 标准物质引入的不确定度u（Cs） |
| --- | --- | --- |
| 1010 | 1036 | 4.1 |
| 2503 | 2545 | 10.2 |
| 4008 | 4042 | 16.2 |

全部输入量的标准不确定度汇总见附表1。

附表1  标准不确定度汇总表     单位：μmol/mol

| 测量范围 | 标准物质浓度值 | 不确定度来源 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测量重复性引入的标准不确定度u1（C） | 气体标准物质引入的不确定度u（S） |
| （0～5000） | 1010 | 7.7 | 4.1 |
|  | 2503 | 10.3 | 10.2 |
|  | 4008 | 11.3 | 16.2 |

- 合成标准不确定度的评定

合成标准不确定度为：

测量范围(0～5000)µmol/mol：

校准点 1010μmol/mol：

uc∆C=c12u12C+c22u2Cs=7.72+4.12=8.8μmol/mol

校准点 2503μmol/mol：

uc∆C=c12u12C+c22u2Cs=10.32+10.22=14.5μmol/mol

校准点 4008μmol/mol：

uc∆C=c12u12C+c22u2Cs=11.32+16.22=19.8μmol/mol

5.  扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，则各点校准结果的扩展不确定度为：

U=k×uc∆C                                                                                公式（4）

校准点 1010μmol/mol：U=2×8.8=18μmol/mol，k=2

校准点 2503μmol/mol：U=2×14.5=29μmol/mol，k=2

校准点 4008μmol/mol：U=2×19.8=40μmol/mol，k=2

二氧化碳气体检测报警器示值误差测量不确定度评定示例2

1.  概述

1.1 测量依据：JJFXXX《二氧化碳气体检测报警器校准规范》

1.2环境条件：温度（0~40）℃；相对湿度：≤85% 。

1.3 测量标准：氮气中二氧化碳气体标准物质，标物号：GBW(E)084232,标物浓度分别为：20.2%，50.4%，80.2%， Urel=1%, k=2。

1.4被测对象:二氧化碳气体检测报警器,最大允许误差±5%FS,测量范围：（0～100）%。

1.5测量过程: 通入三种不同浓度的二氧化碳气体标准物质，读取被测仪器稳定示值,重复测量3次，用3次测量的平均值计算仪器的示值误差。

1.6 评定结果的使用:在符合上述条件下的测量结果,一般可直接使用本不确定度的评定结果。

2.  测量模型

2.1  测量模型

式中:

—示值误差；

— 测量的算术平均值,

— 气体标准物质的标准值；

— 仪器满量程

2.2  灵敏系数

2.3  传播律公式

因各输入量彼此独立不相关，所以合成标准不确定度为：

3.  全部输入量的标准不确定度分析和评定

3.1  被测二氧化碳气体检测报警器示值引入的标准不确定度u()的评定

输入量的标准不确定度来源包括二氧化碳气体检测报警器的测量重复性与分辨力。

3.1.1  测量重复性引入的标准不确定度分量u()的评定

重复测量10次得到如下的测量值：  单位：%

| 标准值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均值 | s | u1C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.2 | 19.8 | 20.4 | 20.4 | 20.5 | 20.2 | 20.2 | 20.4 | 20.6 | 20.6 | 21.3 | 20.4 | 0.38 | 0.22 |
| 50.4 | 50.4 | 50.1 | 50.2 | 50.7 | 50.9 | 51.6 | 51 | 51.1 | 50.8 | 51.9 | 50.9 | 0.57 | 0.32 |
| 80.2 | 80.4 | 81.5 | 82.3 | 81.4 | 81.5 | 81.8 | 80.2 | 82.4 | 82.6 | 82.6 | 81.7 | 0.86 | 0.50 |

按校准规范要求，报警器示值误差以3次测量的算术平均值进行计算，则测量重复性引入的标准不确定度为，其计算公式见公式（1）:

u1（C）=s3                                                                             公式（1）

3.1.2  读数分辨力引入的标准不确定度分量u2()的评定

传递标准的分辨力为0.1%，则读数分辨力引入的标准不确定度分量为：

其计算公式见公式（2）

u2C=0.123=0.029%                                               公式（2）                                 3.1.3 因重复性引入的标准不确定度分量与分辨力引入的标准不确定度分量互有影响，为防止重复计算，只取二者之中较大者，由于u1C大于 u2C，因此，标准不确定度分量只取u1C，因此，u()=u1C。

3.2  标准气体的引入的标准不确定度u（S）的评定

标准气体为国家一级标准物质，其不确定度Urel=1%， k=2，则其引起的标准不确定度为：

u（S）=x×Urelk                                                             公式（3）各测量点引入的不确定度汇总   单位：%

| 标准值 | 测量值： x | 标准物质引入的不确定度u（Cs） |
| --- | --- | --- |
| 20.2 | 20.4 | 0.10 |
| 50.4 | 50.9 | 0.25 |
| 80.2 | 81.7 | 0.41 |

全部输入量的标准不确定度汇总见附表1。

附表1  标准不确定度汇总表     单位：%

| 测量范围 | 标准物质浓度值 | 不确定度来源 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测量重复性引入的标准不确定度u1（C） | 气体标准物质引入的不确定度u（S） |
| （0～100） | 20.2 | 0.22 | 0.10 |
|  | 50.4 | 0.32 | 0.25 |
|  | 80.2 | 0.50 | 0.41 |

4. 合成标准不确定度的评定

合成标准不确定度为：

测量范围(0～100)%：

校准点 20.2%：  uc∆C=c12u12C+c22u2Cs=0.222+0.102=0.25%

校准点 50.4%：  uc∆C=c12u12C+c22u2Cs=0.322+0.252=0.41%

校准点 80.2%：  uc∆C=c12u12C+c22u2Cs=0.502+0.412=0.65%

5.  扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，则各点校准结果的扩展不确定度为：

U=k×uc∆C                                                                                公式（4）

校准点20.2%：U=2×0.25=0.50%，k=2

校准点 50.4%：U=2×0.41=0.82%，k=2

校准点 80.2%：U=2×0.65=1.3%，k=2