中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXXX－XXXX

液体火箭发动机泵试验台扭矩（静态）

在线校准规范

Liquid Rocket Engine Pump Test Bench Torque(Static)

On-line Calibration Specification

（报审稿）

XXXX－XX－XX发布                           XXXX－XX－XX实施

国家市场监督管理总局 发 布

液体火箭发动机泵试验台扭矩（静态）在线校准规范

Liquid Rocket Engine Pump Test Bench Torque(Static)

On-line Calibration Specification

JJF XXXX－XXXX

归     口     单     位：全国力值硬度重力计量技术委员会

主要起草单位：西安航天动力研究所

陕西省计量科学研究院

参加起草单位：航天推进技术研究院

上海船舶设备研究院

北京航天动力研究所

本规范委托全国力值硬度重力计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

李  彤（西安航天动力研究所）

李  聪（西安航天动力研究所）

张崇武（陕西省计量科学研究院）

杜永清（西安航天动力研究所）

参加起草人：

李  涛（上海船舶设备研究所）

张  磊（航天推进技术研究院）

林杰俊（上海船舶设备研究所）

吴  岩（北京航天动力研究所）

目    录

引  言	II

1  范围	1

2  引用文件	1

3  术语和计量单位	1

3.1  术语	1

3.2  计量单位	1

4  概述	2

5  计量特性	2

6  校准条件	3

6.1  环境条件	3

6.2  测量标准及其他设备	3

7  校准项目和校准方法	4

7.1  校准项目	4

7.2  校准方法	4

7.3  数据处理	5

8  校准结果表达	6

9  复校时间间隔	7

附录A	8

附录B	9

附录C	10

附录D	13

附录E	16

# 引  言

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成本规范制定的基础性系列规范。

本校准规范参照采用了JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》规定的相关部分名词术语和定义。

本规范为首次发布。

液体火箭发动机泵试验台扭矩（静态）在线校准规范

# 1  范围

本规范适用于液体火箭发动机泵试验台扭矩测量装置（静态）的在线校准，液体火箭发动机泵试验台以下简称泵试验台。

# 2  引用文件

本规范引用以下文件：

JJG 557  标准扭矩仪

JJG 924  转矩转速测量装置

JJG 995  静态扭矩测量仪

JJG 1146  工作扭矩仪

GB/T 3216  回转动力泵 水力性能验收试验 1级、2级和3级

QJ 3202-2005  液体火箭发动机泵试验方法

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 3  术语和计量单位

下列术语和计量单位仅适用于本规范。

# 3.1  术语

3.1.1  泵试验台pump test bench

本规范中泵试验台主要指液体火箭发动机离心泵闭式循环水力（或介质）试验系统。

3.1.2  泵试验台扭矩测量装置torque measuring device

泵试验台扭矩测量装置是指泵试验台拖动系统中用于扭矩测量的装置，由扭矩传感器及配套的指示装置组成。

# 3.2  计量单位

符号、含义及单位详见表1。

表1 符号、含义及单位

| 序号 | 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | T | 3次进程测量值的平均值 | Nm、V、mA、Hz等 |
| 2 | T' | 3次回程测量值的平均值 |  |
| 3 | Tmax | 3次进程测量值的最大值 |  |
| 4 | Tmin | 3次进程测量值的最小值 |  |

表1（续）

| 序号 | 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Tn | 施加的标准扭矩值 | Nm、V、mA、Hz等 |
| 6 | yi | 第i个校准点示值平均值 |  |
| 7 | Ti | 第i个校准点扭矩测量装置示值 |  |
| 8 | T1 | 扭矩测量装置上次校准进程示值的平均值 | V、mA、Hz等 |
| 9 | T2 | 扭矩测量装置本次校准进程示值的平均值 |  |
| 10 | E | 示值误差 | % |
| 11 | Sb | 长期稳定度 | % |
| 12 | R | 重复性 | % |
| 13 | υ | 进回程差 | % |
| 14 | m | 校准点个数 | / |

# 4  概述

泵试验台扭矩测量装置主要用于液体火箭发动机泵性能试验中核心参数扭矩参数的测量，是改善发动机推力调整精度的重要途经。

泵试验台扭矩测量装置通常将扭矩传感器串入泵轴与拖动电机的旋转轴系中，当其受到施加的扭矩时，通过配套的指示装置进行扭矩测量及显示。泵试验台扭矩测量装置的测量原理通常为应变式、磁电式。

# 5  计量特性

泵试验台扭矩测量装置计量特性及技术指标详见表2。

表2 泵试验台扭矩测量装置计量特性及技术指标

| 级别 | 技术指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 重复性 R/% | 长期稳定度 Sb/% | 示值误差 E/% | 进回程差 υ/% |
| 0.2（0.3） | 0.2（0.3） | ±0.2（±0.3） | ±0.2（±0.3） | ±0.4（±0.6） |
| 0.5 | 0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±1.0 |
| 1 | 1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±2.0 |
| 2 | 2.0 | ±2.0 | ±2.0 | ±4.0 |
| 3 | 3.0 | ±3.0 | ±3.0 | ±6.0 |
| 5 | 5.0 | ±5.0 | ±5.0 | ±10.0 |
| 10 | 10.0 | ±10.0 | ±10.0 | ±20.0 |

# 6  校准条件

# 6.1  环境条件

（1）环境温度（25±10）℃，相对湿度≤85%；

（2）校准时，周围应无影响校准结果的振动、冲击、电磁场或其他干扰源；

（3）校准现场应有必要的安全防护措施，保证现场作业活动的人员和设备安全。

# 6.2  测量标准及其他设备

泵试验台扭矩测量装置通常进行在线校准，方法主要包括：静重式、参考式、测力式和杠杆式，具体详见附录E。

6.2.1  当采用静重式或杠杆式在线校准的方法时，测量标准复现扭矩值的扩展不确定度应优于被校扭矩测量装置长期稳定度或示值误差绝对值的1/3。测量标准配置和技术要求见表3。

表3 扭矩标准装置技术要求

| 砝码质量的最大允许误差/% | 杠杆臂长的最大允许误差/% |
| --- | --- |
| ±0.005 | ±0.01 |
| ±0.01 | ±0.03 |
| ±0.03 | ±0.1 |
| ±0.05 | ±0.2 |
| ±0.10 | ±0.3 |
| 注： 1.采用测力式在线校准时，杠杆臂长的最大允许误差也应符合此项规定。 |  |

6.2.2  当采用参考式在线校准的方法时，测量标准复现扭矩值的扩展不确定度应优于被校扭矩测量装置长期稳定度或示值误差绝对值的1/3。测量标准配置和技术要求见表4。

表4 标准扭矩仪技术要求

| 准确度等级 | 示值相对误差/% | 长期稳定度/% |
| --- | --- | --- |
| 0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
| 0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| 0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
| 0.3 | ±0.3 | ±0.3 |
| 0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| 注： 1.示值为扭矩计量单位时，按示值相对误差技术要求选择标准扭矩仪； 2.示值为非扭矩计量单位时，按长期稳定度技术要求选择标准扭矩仪。 |  |  |

6.2.3  当采用测力式在线校准的方法时，测量标准复现扭矩值的扩展不确定度应优于被校扭矩测量装置长期稳定度或示值误差绝对值的1/3。测量标准配置和技术要求见表5。

表5 标准测力仪技术要求

| 准确度等级 | 示值误差/% | 长期稳定度/% |
| --- | --- | --- |
| 0.05 | ±0.05 | ±0.1 |
| 0.1 | ±0.1 | ±0.2 |
| 0.3 | ±0.3 | ±0.6 |
| 0.5 | ±0.5 | ±1.0 |
| 注： 1.示值为扭矩计量单位时，按示值相对误差技术要求选择标准测力仪； 2.示值为非扭矩计量单位时，按长期稳定度技术要求选择标准测力仪。 |  |  |

6.2.4  分度值不大于0.05/1000的水平仪。

6.2.5  千（百）分表及磁性表座。

# 7  校准项目和校准方法

# 7.1  校准项目

校准项目见表6。

表6 校准项目

| 序号 | 校准项目 | 计量特性章条号 | 数据处理章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | *示值误差 | 见表2 | 7.3.2 |
| 2 | **长期稳定度 |  | 7.3.3 |
| 3 | 重复性 |  | 7.3.4 |
| 4 | ***进回程差 |  | 7.3.5 |
| 注： 上表中*表示当扭矩测量装置使用扭矩单位时为应校项目； **表示当扭矩测量装置使用非扭矩单位时为应校项目，首次校准无需给出； ***表示根据用户要求进行校准。 |  |  |  |

# 7.2  校准方法

7.2.1  校准前准备

7.2.1.1  校准前应清理泵试验台中妨碍校准的设备、设施，保证必要的校准条件。

7.2.1.2 根据现场实际情况，正确安装测量标准，应保证测量标准的主轴与被校泵试验台的扭矩主轴线相重合，尽量减小弯矩和侧向力等对校准结果的影响。

7.2.1.3 按照扭矩测量装置制造厂的规定预热时间完成预热，或预热30 min。

7.2.1.4  安装同轴度检查

a）静重式、测力式和杠杆式

将磁性表座吸在杠杆的主轴上，千（百）分表杆测头分别垂直触在被校扭矩测量装置主轴的头部、中部及根部上，各转动被校扭矩测量装置的主轴一周，千（百）分表的读数最大变化应满足同轴度小于Φ0.2 mm的要求。

b）参考式

将磁性表座吸在机架或其他相对独立的位置，千（百）分表杆测头分别垂直触在标准扭矩仪与被校扭矩测量装置联接轴的头部、中部及根部上，各转动联接轴一周，千（百）分表的读数最大变化应满足同轴度小于Φ0.2 mm的要求。

7.2.1.5  杠杆初始水平度检查

a）检查杠杆在锁紧状态与平衡状态下的位置，二者应无明显变化。

b）将水平仪置于杠杆水平基面上，所测得的水平度应不大于1/1000。

注：

1.本项检查仅适用于静重式、测力式在线校准方法；

2.本项检查只需检查杠杆平衡状态下的初始水平度；

3.如杠杆无锁紧装置，可不检查a）项。

7.2.2  校准点的选取

扭矩的校准范围一般在额定扭矩值的20%~100%。校准点应满足用户要求，一般不少于5点，各点应尽量均匀分布。

7.2.3  校准步骤

7.2.3.1 选择一个方向（如顺时针），施加预扭矩3次，每次额定扭矩的保持时间应至少30 s。每次预扭矩被完全卸除之后，等待回零至少30 s，检查显示装置的回零情况，根据需要可重新调整零点。

7.2.3.2 按照选定的校准点，逐级平稳地施加递增扭矩至各校准点，直至额定扭矩值，然后再逐级平稳地卸载递减扭矩至各校准点，直至全部卸除。在施加递增/递减至每一个校准点后，至少保持30 s后读取并记录指示装置的示值。此过程进行3次，根据需要在每次开始时可重新调整测量装置的零点。

7.2.3.3 完成一个方向（如顺时针）校准后，按照7.2.3.1、7.2.3.2的步骤进行反向（逆时针）的校准。

# 7.3  数据处理

7.3.1工作直线的确定

本规范规定采用最小二乘直线作为扭矩测量装置的工作直线，但必须在校准证书中予以注明。

扭矩测量装置工作直线采用最小二乘直线的方程为：

yLS=a+bT

式中截距a按式（1）计算：

a=i=1mTi2i=1myi−i=1mTii=1myiTimi=1mTi2−i=1mTi2                 （1）

斜率b按式（2）计算：

b=mi=1myiTi−i=1mTii=1myimi=1mTi2−i=1mTi2                    （2）

7.3.2  示值误差

扭矩测量装置的示值误差按公式（3）进行计算。

E=T−TnTn×100%                       （3）

7.3.3  长期稳定度

扭矩测量装置的长期稳定度按公式（4）进行计算。

Sb=T1−T2T2×100%                         （4）

7.3.4  重复性

扭矩测量装置的重复性按公式（5）进行计算。

R=Tmax−TminT×100%                      （5）

7.3.5  进回程差

扭矩测量装置的进回程差按公式（6）进行计算。

υ=T'−TT×100%                         （6）

# 8  校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映。校准证书应至少包括以下信息：

a）标题：“校准证书”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接受日期；

h）如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j）本次校准所用测量标准的溯源性及有效说明；

k）校准环境的描述；

l）校准结果及其测量不确定度的说明；

m）对校准规范的偏离的说明；

n）校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o）校准结果仅对被校对象有效的声明；

p）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

# 9  复校时间间隔

复校时间间隔建议不超过1年。

复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

# 附录A

扭矩测量装置（静态）在线校准原始记录（供参考）

证书号：   字第           号

| 送校单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 仪器名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 准确度等级或最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校准日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度/℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 相对湿度/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 装置或测量标准 |  | 型号/规格 |  |  | 出厂编号 |  |  | 不确定度或最大允许误差或准确度等级 |  |  |  |  |  |  | 测量范围 |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  | 有效期 |  |  |
| 扭 矩 方 向 | 扭矩 （Nm） | 测量结果（单位： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预扭矩 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 进程 |  |  |  |  | 回程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  | 进回 程差 |  |  |  | 不确定度 |
|  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 进程 |  | 回程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 顺 时 针 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准方程： 示值误差E： % 长期稳定度Sb： % 重复性R： % 进回程差υ： % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扭 矩 方 向 | 扭矩 （Nm） | 测量结果（单位： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预扭矩 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 进程 |  |  |  |  | 回程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  | 进回 程差 |  |  | 不确定度 |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 进程 |  |  | 回程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 逆 时 针 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准方程： 示值误差E： % 长期稳定度Sb： % 重复性R： % 进回程差υ： % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校准员             核验员             校准地点

# 附录B

校准证书内页格式（供参考）

校 准 结 果

扭矩方向; 扭矩 （Nm）; 测量结果（单位： ）. 进程平均值; 回程平均值; 不确定度. 顺 时 针. 校准方程： 示值误差E： % 长期稳定度Sb： % 重复性R： % 进回程差υ： %. 扭矩方向; 扭矩 （Nm）; 测量结果（单位： ）. 进程平均值; 回程平均值; 不确定度. 逆 时 针. 校准方程： 示值误差E： % 长期稳定度Sb： % 重复性R： % 进回程差υ： %. 以下空白

# 附录C

示值误差校准结果的不确定度评定示例（静重式、顺时针）

C.1  概述

C.1.1  环境条件：温度：21 ℃，湿度：64%RH。

C.1.2  测量标准：扭矩标准装置，力臂：最大允许误差±0.2%，砝码：最大允许误差±0.05%。

C.1.3  被测对象：扭矩测量装置，测量范围：（0～2000）Nm，准确度等级：0.5级。

C.2  测量模型

按照本规范规定的方法进行校准，其示值误差的数学模型为：

ΔT=T−TT×100%                          （1）

式中：ΔT——扭矩测量装置在校准点的示值误差，%；

T——扭矩测量装置在校准点示值的平均值，Nm；

T——扭矩标准装置产生的扭矩值，Nm。

C.3  相对标准不确定度来源分析

相对标准不确定度分量来源见表C.1。

表C.1 相对标准不确定度来源分析表

| 序号 | 相对标准不确定度分量来源 | 评定方式 | 符号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入量T的相对标准不确定度 | A类评定 | u(T)/T |
| 2 | 输入量T的相对标准不确定度 | B类评定 | u(T)/T |

C.4  相对标准不确定度分量评定

C.4.1  相对标准不确定度A类评定

输入量T的相对标准不确定度来源于扭矩测量装置示值重复性，可以通过连续重复测量用A类方法评定。

选择2000 Nm作为校准点，连续测量10次，得到表C.2所示的测量列。

表C.2 校准结果

单位：Nm

| 序号 | Ti | 序号 | Ti |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2000.007 | 6 | 2000.013 |
| 2 | 2000.015 | 7 | 2000.004 |
| 3 | 2000.000 | 8 | 2000.001 |
| 4 | 2000.007 | 9 | 2000.004 |
| 5 | 2000.011 | 10 | 2000.006 |

扭矩平均值：

T=1ni=1nT

扭矩标准偏差：

sT=i=1n(Ti−T)2n−1

其中，n=10，为测量次数，从而可得：

T=2000.0068 Nm，sT=4.94×10-3 Nm。

则在2000 Nm校准点处的标准不确定度为：

u(T)=s/n=4.94×10−3Nm/10=1.56×10−3Nm

则在2000 Nm校准点处的相对标准不确定度为：

u(T)T=1.56×10−3Nm2000Nm=7.8×10−7

C.4.2  相对标准不确定度B类评定

（1）力臂长度变化引入的相对标准不确定度分量uL/L

温度变化为力臂长度变化的主要因素，温度变化引入的力臂长度变化误差极限为±ΔLw，可由下式计算得到

ΔLw=LαΔt

式中：L——力臂有效长度，为1 m；

α——力臂材料的线膨胀系数，材料为45号钢，α=1.2×10−5℃-1；

Δt——温度变化范围，标准装置工作在25℃±10℃环境内，Δt=±10℃。

所以

ΔLw=1m×1.2×10−5℃-1×10℃=1.2×10−4m

设在区间内为均匀分布，取k=3，则

uL=1.2×10−4m3=6.93×10−5m

所以其相对标准不确定度为：

uLL=6.93×10−5m1m=6.93×10−5

（2）砝码引入的相对标准不确定度分量uFm/F

本砝码最大允许误差为±0.05%。设为均匀分布，则砝码标准不确定度为uFm=0.05%×2000N3=0.577N

所以其相对标准不确定度为：

uFmF=0.577N2000N=2.885×10−4

（3）轴心线变化引入的扭矩相对标准不确定度分量uδ/T

由于力臂中心和平衡机构中心不在同一条轴线上，而使测量引入误差。由测量并计算得uδ/T=1.5×10−4。

综上，且上述各项分量不相关，则其相对标准不确定度为：

uTT=uLL2+uFmF2+uδT2=3.32×10−4

C.5  相对合成标准不确定度

由于各分量彼此不相关，所以相对合成标准不确定度为：

uc(ΔT)=u(T)T2+uTT2=3.32×10−4

C.6  相对扩展不确定度

取包含因子k=2，则

U=ucΔT×k=3.32×10−4×2=0.07%。

# 附录D

示值误差校准结果的不确定度评定示例（参考式、顺时针）

D.1  概述

D.1.1  环境条件：温度：21℃，湿度：64%RH。

D.1.2  测量标准：标准扭矩仪，测量范围：（0~2000）Nm，准确度等级：0.1级。

D.1.3  被测对象：扭矩测量装置，测量范围：（0~2000）Nm，准确度等级：0.5级。

D.2  测量模型

按照本规范规定的方法进行校准，其示值误差的数学模型为：

ΔT=T−TT×100%                          （1）

式中：ΔT—— 扭矩测量装置在校准点的示值误差，%；

T —— 扭矩测量装置在校准点示值的平均值，Nm；

T —— 标准扭矩传感器在校准点的示值，即标准扭矩值，Nm。

D.3  相对标准不确定度来源分析

相对标准不确定度分量来源见表D.1所示：

表D.1 相对标准不确定度来源分析表

| 序号 | 相对标准不确定度分量来源 | 评定方式 | 符号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入量T的相对标准不确定度 | A类评定 | u(T)/T |
| 2 | 输入量T的相对标准不确定度 | B类评定 | u(T)/T |

D.4  相对标准不确定度分量评定

D.4.1  相对标准不确定度A类评定

输入量T的相对标准不确定度来源于被测扭矩测量装置的扭矩示值重复性，可以通过连续重复测量，用A类方法评定。

选择2000 Nm作为校准点，连续测量10次，得到见表D.2所示的测量列。

表D.2 校准结果

单位：Nm

| 序号 | Ti | 序号 | Ti |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1999.990 | 6 | 1999.991 |
| 2 | 1999.993 | 7 | 1999.990 |
| 3 | 1999.999 | 8 | 1999.999 |
| 4 | 1999.990 | 9 | 1999.998 |
| 5 | 1999.998 | 10 | 1999.991 |

扭矩平均值：

T=1ni=1nT

扭矩标准偏差：

sT=i=1n(Ti−T)2n−1

其中，n=10，为测量次数，从而可得

T=1999.9939 Nm，sT=4.07×10-3 Nm。

则在2000 Nm校准点处的标准不确定度为

u(T)=uA(T)=s/n=4.07×10−3Nm/10=1.29×10−3Nm

则在2000 Nm校准点处的相对标准不确定度为：

u(T)T=1.29×10−3Nm2000Nm=6.45×10−7

D.4.2  相对标准不确定度B类评定

（1）标准扭矩仪最大允许误差引入的不确定度分量

标准扭矩仪最大允许误差为±0.1%，可用B类评定方法。由于允许误差在测量范围内各校准点均可出现，所以为均匀分布，包含因子k=3，于是对2000 Nm校准点有

u(T1)=0.1%×2000Nm3=1.15Nm

所以其相对标准不确定度为：

u(T1)T=1.15Nm2000Nm=5.75×10−4

（2）标准扭矩传感器与扭矩测量装置同轴连接误差引入的不确定度分量

当标准扭矩传感器的轴心不在扭矩测量装置所确定的平面上时，由于不同轴会产生寄生扭矩。试验中，将标准扭矩传感器与扭矩测量装置精确地进行同轴连接，经测定同轴度最大误差为Φ0.2 mm。由B类评定方法，包含因子k=3，则在2000 Nm校准点

u(T2)=ak=0.2m×10−3×2000N3=0.231Nm

所以其相对标准不确定度为：

u(T2)T=0.231Nm2000Nm=1.16×10−4

综上，且上述各项分量不相关，则其相对标准不确定度为：

u(T)T=u(T1)T2+u(T2)T2=5.87×10−4

D.5  相对合成标准不确定度评定

由于输入量彼此不相关，所以相对合成标准不确定度为：

uc(ΔT)=u(T)T2+u(T)T2=5.87×10−4

D.6  相对扩展不确定度评定

取包含因子k=2，相对扩展不确定度为：

U=uc(ΔT)×k=5.87×10−4×2=0.12%

# 附录E

泵试验台扭矩测量装置（静态）在线校准方法（供参考）

E.1静重式

静重式在线校准方法，以标准砝码的重力作为标准力值，通过适当的机构按预定顺序自动或手动平稳、准确地把负荷直接地施加到被校扭矩测量装置上。校准方法如图3所示。

图E.1 静重式校准方法示意图

E.2参考式

参考式在线校准方法，以标准扭矩仪的显示值作为参考值，通过适当的机构按预定顺序自动或手动平稳、准确地把负荷直接施加到被校扭矩测量装置上。校准方法如图4所示。

图E.2 参考式校准方法示意图

E.3测力式

测力式在线校准方法，以标准测力仪的测量值作为标准力值，通过适当的机构按预定顺序自动或手动平稳、准确地把负荷直接地施加到被校扭矩测量装置上。校准方法如图5所示。

图E.3 测力式校准方法示意图

E.4杠杆式

杠杆式在线校准方法，以标准砝码的重力作为标准力值，经过一定的杠杆机构放大后，通过力臂的作用产生标准力矩，再通过适当的机构按预定顺序自动或手动平稳、准确地把负荷直接施加到被校扭矩测量装置上。校准方法如图6所示。

图E.4 杠杆式校准方法示意图