温度测量结果不确定度评定示例

1 概述

被校仪器为温度显示分辨力0.1 ℃的负荷变形维卡软化温度测试仪。

温度数据采集系统，温度显示分辨力：0.01 ℃，标准器温度修正值扩展不确定度U＝0.10 ℃，k=2。

2 数学模型

Δtd=td−to−Δto                             （1）

式中：

Δtd——测试仪温度示值误差，℃

td——测试仪显示温度，℃

to——标准器示值，℃

Δto——标准器修正值（指整体校准），℃

3 方差与灵敏系数

式（1）中to，td，Δto互为独立，则

c1=∂Δtd∂td=1，c2=∂Δtd∂to=−1，c3=∂Δtd∂Δto=−1

4 不确定度来源及分析

4.1 由测试仪引入的标准不确定度u1

在80.0 ℃处做10次独立重复测量，从测试仪读取10次温度值，温度值如表1所示。

表1 温度重复测量结果

| i（次数） | toi/℃ | i（次数） | toi/℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80.13 | 6 | 80.23 |
| 2 | 80.12 | 7 | 80.06 |
| 3 | 80.21 | 8 | 80.01 |
| 4 | 80.15 | 9 | 80.09 |
| 5 | 80.04 | 10 | 80.17 |

根据贝赛尔公式计算实验标准偏差：

s(to)=i=1n(toi−to)2n(n−1)=0.072 ℃

u1=s(to)=0.072 ℃

4.2 由测试仪分辨力引入的标准不确定度u2

测试仪分辨力为0.1 ℃，服从均匀分布，则分辨力引入的标准不确定度：

u2=0.123=0.029 ℃

测量重复性引入的标准不确定度大于测试仪分辨力引入的标准不确定度，取其中较大者，则不考虑测试仪分辨力引入的标准不确定度分量。

4.3 由标准器修正值引入的标准不确定度u3

标准器温度修正值扩展不确定度U＝0.10 ℃，k=2，则标准器修正值引入的标准不确定度：

u3=Uk=0.102=0.05 ℃

4.4 标准器温度稳定性引入的标准不确定度u4

标准器年稳定性为0.1℃，服从均匀分布，由此引入的标准不确定度：

u4=0.13=0.058 ℃

4.5标准器与测试仪传感器响应时间不一致引入的不确定度

标准器与测试仪温度传感器响应时间不一致引入的不确定度估计为0.2℃，服从均匀分布，则标准不确定度为：

u5=0.23=0.12 ℃

5 不确定度分量一览表

表2 不确定度分量表

| 序号 | 来源 | 符号 | ui |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测试仪测量重复性 | u1 | 0.072 ℃ |
| 2 | 标准器修正值 | u3 | 0.05 ℃ |
| 3 | 标准器温度稳定性 | u4 | 0.058 ℃ |
| 4 | 响应时间不一致 | u5 | 0.12 ℃ |

6 合成标准不确定度

uc=u12+u32+u42+u52=0.16 ℃

7 扩展不确定度

U=k×uc≈0.4 ℃     k=2

变形量示值误差测量结果不确定度评定示例

1 概述

在测试仪底座上放一平板，将标称值为1.00 mm的3级量块放在位移传感器下面，读取测试仪的变形量示值，计算每一个位置变形量示值误差。

2 数学模型

∆l=li−ld                            （1）

式中：

∆l— 变形量示值误差，mm

li—测试仪变形量示值，mm

ld— 量块标称值，mm

3灵敏系数

式（1）中li， ld互为独立，则

c1=1，c2=−1

4 不确定度来源及分析

4.1 测试仪测量重复性引入标准不确定度u1

在重复性条件下对1.00 mm量块连续测量10次，在测试仪上读取10次显示值，测量结果如表1所示。

表1 变形量重复测量结果

| i（次数） | ai（mm） | i（次数） | ai（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.001 | 6 | 1.001 |
| 2 | 1.002 | 7 | 1.004 |
| 3 | 1.002 | 8 | 1.001 |
| 4 | 1.004 | 9 | 1.003 |
| 5 | 1.003 | 10 | 1.001 |

根据贝赛尔公式计算实验标准偏差：

s(a)=i=1n(aoi−a)2n(n−1) = 1.23 μm

4.2 测试仪分辨力引入的标准不确定度u2

测试仪分辨力为0.001 mm，服从均匀分布，则由此引入的标准不确定度分量：

u2=13=0.58 μm。

测量重复性引入的标准不确定度大于测试仪分辨力引入的标准不确定度，取其中较大者，则不考虑测试仪分辨力引入的标准不确定度分量。

4.3量块引入的标准不确定度u3

3级量块最大允许误差±1.0 μm，服从均匀分布，则由此引入的标准不确定度分量：

u3=1.03=0. 58 μm

5 不确定度分量一览表

表2 不确定度分量表

| 序号 | 来源 | 符号 | ui |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测试仪测量重复性 | u1 | 1.23 μm |
| 2 | 量块最大允许误差 | u3 | 0.58 μm |

6 合成标准不确定度

uc=u12+u32=1.4 μm

7 扩展不确定度

U=k×uc≈3 μm     k=2