贵州省地方计量技术规范

JJF（黔）XX-XXXX

吸烟机检定仪校准规范

Calibration Specification for Cigarette-smoking Machine

Verification Devices

（报批稿）

20XX-XX-XX 发布                                  20XX-XX-XX 实施

JJF（黔）XX—XXXX

吸烟机检定仪校准规范

Calibration Specification for

Cigarette-smoking Machine Verification Devices

归口单位：遵义市市场监督管理局

主要起草单位：遵义市产品质量检验检测院

贵州省计量测试院

贵州省产品质量检验检测院

参加起草单位：中烟工业有限责任公司

本规范委托遵义市产品质量检验检测院负责解释

本规范主要起草人：

程  宏（遵义市产品质量检验检测院）

吴凯华（贵州省计量测试院）

郭庆华（贵州省产品质量检验检测院）

参加起草人：

王  霑（遵义市产品质量检验检测院）

谢  松（贵州中烟工业有限责任公司）

万丽娟（贵州中烟工业有限责任公司）

杜晔晖（贵州省计量测试院）

目    录

引言	（II）

1  范围	（1）

2  引用文件	（1）

3  概述	（1）

4  计量特性	（1）

4.1  流量示值误差和重复性	（2）

4.2  时间示值误差	（2）

4.3  压力示值误差	（2）

5  校准条件	（2）

5.1  环境条件	（2）

5.2  校准用计量器具	（2）

6  校准项目和校准方法	（2）

6.1  校准项目	（2）

6.2  校准方法	（3）

7  校准结果表达与处理	（5）

8  复校时间间隔	（6）

附录A  校准原始记录格式	（7）

附录B  校准证书内页格式	（9）

附录C  校准结果的不确定度评定示例	（10）

引   言

本规范按照JJF1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》、JJF1001—2011《通用计量术语及定义》等基础性系列规范进行制定。

吸烟机检定仪校准规范

- 1  范围

本规范适用于吸烟机检定仪的校准。

- 2  引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG（烟草）13—2009  常规分析用吸烟机

JJG（烟草）20—2003  烟草专用吸烟机抽吸流量图

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 3  概述

吸烟机检定仪是常规分析用吸烟机的检定专用仪器，通过与吸烟机连接，测量并记录吸烟机抽吸动作时的气体流量和动作时间，得到吸烟机抽吸持续时间、抽吸频率、抽吸流量图、峰值流量、峰值时间的测量结果，其主要组成部分包括气体流量传感器、计时器、压力传感器、数据处理、显示和记录装置等，吸烟机检定仪结构和工作原理示意图见图1。

- 图1  吸烟机检定仪结构和工作原理示意图

- 4  计量特性

- 4.1  流量示值误差和重复性

- 4.1.1  流量示值误差应不超过±1.0%。

- 4.1.2  流量重复性应不超过示值最大允许误差绝对值的1/3。

- 4.2  时间示值误差

- 时间示值误差见表1。

- 表1 时间示值误差

| - 测量间隔（t） | - 最大允许误差 |
| --- | --- |
| - t≤10 s | - ±0.01 s |
| - 10 s＜t≤60 s | - ±0.1 s |

4.3  压力示值误差

压力示值误差应不超过±1.0%。

注：以上技术指标要求不用于合格性判定，仅供参考。

- 5  校准条件

5.1  环境条件

5.1.1  校准环境温度（22±2）℃。

5.1.2  校准环境相对湿度（60±5）%。

5.2  测量标准

5.2.1  气体流量标准装置：测量范围不低于30 mL/s，不确定度或最大允许误差不大于吸烟机检定仪流量示值最大允许误差的1/3。

5.2.2  标准时间间隔发生器：最大允许误差不超过±0.3 ms，能输出单个正、负脉冲信号。

5.2.3  压力标准装置：准确度不低于吸烟机检定仪压力示值最大允许误差的1/3。

5.2.4  流量调节装置：流量调节范围不低于（0～30）mL/s。

5.2.5  负压发生器：负压流量不低于30 mL/s。

- 6  校准项目和校准方法

- 6.1  校准项目

- 吸烟机检定仪校准项目见表2。

- 表2  校准项目

| - 序号 | - 校准项目 |
| --- | --- |
| - 1 | - 流量示值误差和重复性 |
| - 2 | - 时间示值误差 |
| - 3 | - 压力示值误差 |

- 6.2  校准方法

- 6.2.1  校准前准备

- 6.2.1.1  外观检查

目测检查吸烟机检定仪外观，铭牌应标有产品名称、型号、出厂编号、制造厂等信息，并清晰可辨。

6.2.1.2  工作正常性检查

目测和通电检查，吸烟机检定仪显示装置应无影响读数的划痕、污损等，显示清晰鲜明，显示亮度均匀；操作按键工作正常。

6.2.2  流量示值误差和重复性

a）在测量范围内选取5个大致均匀分布的流量为校准点，其中应包含25 ml/s和30 ml/s。将吸烟机检定仪与气体流量标准装置按图2所示连接在同一管路中，检查确保管路无泄漏。

- 图2 流量示值误差和重复性校准示意图

- 1—吸烟机检定仪；2—流量标准装置；3—流量调节装置；4—负压发生器。

b）调节气体流量到校准点，稳定后分别读取吸烟机检定仪流量示值和气体流量标准装置流量示值，按公式（1）计算流量示值误差。

%                                  （1）

式中：

E —— 流量示值误差，%；

q —— 吸烟机检定仪流量示值，mL/s；

qs —— 气体流量标准装置流量示值，mL/s。

每个校准点重复测量三次，取三次流量示值误差中的最大值为该校准点流量示值误差校准结果。

c）按公式（2）计算各校准点流量重复性。

（2）

式中：

—— 流量重复性；

—— 该校准点吸烟机检定仪流量示值误差最大值；

—— 该校准点吸烟机检定仪流量示值误差最小值；

—— 极差系数，取＝1.69。

6.2.3  时间示值误差

选取校准点为2 s、10 s、60 s，将吸烟机检定仪时间触发信号线与标准时间间隔发生器时间信号输出端连接，启动吸烟机检定仪计时功能，设置标准时间间隔为选取的校准点并输出，读取吸烟机检定仪时间测量示值，按式（3）计算时间示值误差。

（3）

式中：

Δt —— 时间示值误差，s；

t —— 吸烟机检定仪时间示值，s；

—— 标准时间间隔，s。

每个校准点重复测量三次，取三次时间示值误差中的最大值为该校准点时间示值误差校准结果。

6.2.4  压力示值误差

选取测量范围内5个大致均匀分布的校准点（含零点），将吸烟机检定仪与压力标准装置连接，压力标准装置发生标准压力，稳定后读取吸烟机检定仪压力示值，校准时应从零点起逐点进行，至上限后进行一次回程校准，按式（4）计算压力示值误差。

（4）

式中：

Δp —— 压力示值误差，kPa；

P —— 吸烟机检定仪压力示值，kPa；

—— 压力标准装置压力示值，kPa。

- 7  校准结果表达

7.1  校准结果处理

校准结果应在校准证书上反映，校准证书应至少包括以下信息：

a）标题，如“校准证书”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书或报告的唯一性标识（如证书编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性或应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h）如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i）校准所依据的技术规范的标识，包括名称和代号；

j）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k）校准环境的描述；

l）校准结果及测量不确定度的说明；

m）对校准规范的偏离的说明；

n）校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o）校准结果仅对被校对象有效的声明；

p）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

7.2  校准记录与证书内页、不确定度评定

校准原始记录格式见附录A，校准证书内页格式见附录B，校准结果的不确定度评定示例见附录C。

- 8  复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此使用单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。建议复校时间间隔不超过12个月。

附录A

校准原始记录格式

| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 地址 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计量器具名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号规格 |  |  |  |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  |  |  |  | 制造厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准环境温度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 相对湿度 |  |  |  |  |  |  |
| 1、流量示值误差和重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准点 （mL/s） | 吸烟机检定仪示值（mL/s） |  |  |  | 流量标准装置示值（mL/s） |  |  | 流量示值误差 （%） |  |  | 流量示值误差最大值（%） |  |  |  | 重复性 （%） |
| 2、时间示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准时间间隔（s） |  |  | 吸烟机检定仪示值（s） |  |  |  | 时间示值误差（s） |  |  |  |  | 时间示值误差最大值（s） |  |  |  |
| 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、压力示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（kPa） | 进程示值（kPa） |  |  | 回程示值（kPa） |  |  |  | 进程示值误差（kPa） |  |  |  |  | 回程示值误差（kPa） |  |  |
| 测量结果不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录B

校准证书内页格式

一、流量示值误差

| 校准点 | 校准结果 | 不确定度 |
| --- | --- | --- |

二、时间示值误差

| 校准点 | 校准结果 | 不确定度 |
| --- | --- | --- |

三、压力示值误差

| 校准点 | 校准结果 |  | 不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 进程 | 回程 |  |

附录C

校准结果的不确定度评定示例

C.1  概述

C.1.1  环境条件：温度（22±2）℃，相对湿度（60±5）%。

C.1.2  测量对象：吸烟机检定仪。

C.1.3  测量标准：气体流量校准器、时间检定仪、0.02级双活塞压力真空计。

C.2  流量示值误差的不确定度评定

C.2.1  测量方法

将吸烟机检定仪与流量发生器、气体流量校准器连接在同一管路中，检查确保管路无泄漏，启动流量发生器，稳定后分别读取吸烟机检定仪示值和气体流量校准器示值并计算示值误差。

C.2.2  测量模型

测量模型按式（C.1）建立。

（C.1）

式中：

E —— 吸烟机检定仪流量示值误差，mL/s；

q —— 吸烟机检定仪示值，mL/s；

qs —— 流量校准器示值，mL/s。

C.2.3  方差和灵敏系数

方差：

灵敏系数：；

C.2.4  各输入量的标准不确定度评定

C.2.4.1  输入量q的标准不确定度u（q）的评定

输入量q的标准不确定度主要来源于吸烟机检定仪示值分辨力和测量重复性。

a）示值分辨力引入的标准不确定度u1（q）

吸烟机检定仪的流量示值分辨力为0.01 ml/s ，区间半宽为0.005  ml/s，按均匀分布，则分辨力引入的标准不确定度为：

ml/s

b）测量重复性引入的标准不确定度u2（q）

以30 ml/s为校准点，在相同条件下，重复测量10次，流量测量结果见表C.1。

表C.1  流量测量结果

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量结果/ (ml/s) | 30.87 | 30.82 | 30.87 | 30.88 | 30.92 | 30.86 | 30.81 | 30.85 | 30.87 | 30.84 |

按贝塞尔公式法，则测量重复性引入的标准不确定度为：

u1（q）＝s＝0.031 ml/s

C.2.4.2  输入量qs的标准不确定度u（qs）的评定

输入量qs的标准不确定度主要由气体流量校准器不确定度引入，气体流量校准器不确定度U＝0.26%，k＝2，则输入量qs的标准不确定度为：

ml/s

C.2.4.3  不确定度分量汇总表

不确定度分量汇总表见表C.2。

表C.2  不确定度分量汇总表

| 不确定度来源 | 标准不确定度值u（qi） | 灵敏系数ci | ∣ci∣×u（qi） |
| --- | --- | --- | --- |
| 示值分辨力 | 0.0029 ml/s | 1 | 0.0029 ml/s |
| 测量重复性 | 0.031 ml/s | 1 | 0.031 ml/s |
| 气体流量校准器不确定度 | 0.046 ml/s | -1 | 0.039 ml/s |

C.2.5  合成标准不确定度

表C.2中各量互不相关，则合成标准不确定度为：

＝0.05 ml/s

C.2.6  扩展不确定度

取包含因子k＝2，则流量示值误差的扩展不确定度为：

U＝k× uc＝2×0.06 ml/s＝0.10 ml/s

C.3  时间示值误差的不确定度评定

C.3.1  测量方法

将吸烟机检定仪与时间检定仪连接，时间检定仪设置标准时间间隔并输出，读取吸烟机检定仪时间测量示值并计算示值误差。

C.3.2  测量模型

测量模型按式（C.2）建立。

（C.2）

式中：

Δt —— 吸烟机检定仪时间示值误差，s；

t —— 吸烟机检定仪时间示值，s；

—— 标准时间间隔，s。

C.3.3  方差和灵敏系数

方差：

灵敏系数：；

C.3.4  各输入量的标准不确定度评定

C.3.4.1  输入量t的标准不确定度u（t）的评定

输入量t的标准不确定度主要来源于吸烟机检定仪示值分辨力和测量重复性。

a）示值分辨力引入的标准不确定度u1（t）

吸烟机检定仪的时间示值分辨力为0.001 s，区间半宽为0.0005 s，按均匀分布，则分辨力引入的标准不确定度为：

s

b）重复性测量引入的标准不确定度u2（t）

以10 s为校准点，在相同条件下，重复测量10次，时间测量结果见表C.3。

表C.3  时间测量结果

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量结果/s | 9.999 | 9.999 | 10.000 | 10.000 | 9.999 | 9.999 | 9.999 | 9.999 | 10.000 | 10.001 |

按贝塞尔公式法，则测量重复性引入的标准不确定度为：

u2（t）＝s＝0.0007 s

C.3.4.2  输入量t0的标准不确定度u（）的评定

输入量的标准不确定度主要由时间检定仪准确度引入，校准用的时间检定仪的最大允许误差为±5×10-7×T＋3μs，10 s间隔最大允许误差±8×10-6 s，区间半宽为8×10-6 s，按均匀分布，则输入量t0的标准不确定度为：

s

C.3.4.3  不确定度分量汇总表

不确定度分量汇总表见表C.4。

表C.4  不确定度分量汇总表

| 不确定度来源 | 标准不确定度值u（ti） | 灵敏系数ci | ∣ci∣×u（ti） |
| --- | --- | --- | --- |
| 示值分辨力 | 0.00029 s | 1 | 0.00029 s |
| 测量重复性 | 0.0007 s | 1 | 0.0007 s |
| 时间检定仪准确度 | 4.6×10-6 s | -1 | 4.6×10-6 s |

C.3.5  合成标准不确定度

表C.4中各量互不相关，则合成标准不确定度为：

＝0.0008 s

C.3.6  扩展不确定度

取包含因子k＝2，则时间示值误差的扩展不确定度为：

U＝k×uc＝2×0.0008 s＝0.002 s

C.4  压力示值误差的不确定度评定

C.4.1  测量方法

将吸烟机检定仪与压力计压力泵连接，加载压力到校准点，读取吸烟机检定仪压力测量示值和压力计示值并计算示值误差。

C.4.2  测量模型

测量模型按式（C.3）建立。

（C.3）

式中：

Δp —— 吸烟机检定仪压力示值误差，kPa；

p —— 吸烟机检定仪压力示值，kPa；

—— 压力计示值，kPa。

C.4.3  方差和灵敏系数

方差：

灵敏系数：；

C.4.4  各输入量的标准不确定度评定

C.4.4.1  输入量p的标准不确定度u（p）的评定

输入量p的标准不确定度主要来源于吸烟机检定仪示值分辨力和测量重复性。

a）示值分辨力引入的标准不确定度u1（p）

吸烟机检定仪的压力示值分辨力为0.01 kPa，区间半宽为0.005 kPa，按均匀分布，则分辨力引入的标准不确定度为：

b）重复性测量引入的标准不确定度u2（p）

以5 kPa为校准点，在相同条件下，重复测量10次，压力测量结果见表C.5。

表C.5  压力测量结果

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量结果/ kPa | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.01 | 5.01 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |

按贝塞尔公式法，则测量重复性引入的标准不确定度为：

u2（p）＝s＝0.0042 kPa

C.4.4.2  输入量的标准不确定度u（）的评定

输入量的标准不确定度主要由压力标准装置准确度引入，校准用的压力标准装置双活塞压力真空计准确度0.02级，5 kPa测量点最大允许误差为±0.002 kPa，区间半宽为0.002 kPa，按均匀分布，则输入量的标准不确定度为：

kPa

C.4.4.3  不确定度分量汇总表

不确定度分量汇总表见表C.6。

表C.6  不确定度分量汇总表

| 不确定度来源 | 标准不确定度值u（pi） | 灵敏系数ci | ∣ci∣×u（pi） |
| --- | --- | --- | --- |
| 示值分辨力 | 0.0029 kPa | 1 | 0.0029 kPa |
| 测量重复性 | 0.0042 kPa | 1 | 0.0042 kPa |
| 压力标准装置准确度 | 0.0012 kPa | -1 | 0.0012 kPa |

C.4.5  合成标准不确定度

表C.6中各量互不相关，则合成标准不确定度为：

＝0.0053 kPa

C.4.6  扩展不确定度

取包含因子k＝2，则压力示值误差的扩展不确定度为：

U＝k×uc＝0.011 kPa

JJF(黔) XXXX-XXXX