单光子探测器量子效率校准实验报告

一、实验目的

为验证《单光子探测器量子效率校准规范》可行性和可操作性，以及校准结果的不确定评定的合理性。

二、实验地点及时间

地点：北京市昌平区中国计量科学研究院昌平院区23号楼1011

时间：2024年3月20日 、2024年8月20日

三、环境条件

温度：23 ℃

相对湿度：41 ％RH

四、校准设备

表一 校准用设备一览表

| 名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 计量特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准单光子探测器 | SPCM-AQRH-16 | 38405 | 测量不确定度0.5%（k=2） |
| 光子计数器 | SR400 | 002579 | -- |

五、实验人员

刘想靓 甘海勇

六、被校仪表信息

| 型号规格 | 出厂编号 |
| --- | --- |
| 单光子探测器SPCM-AQRH-16 | 38404 |

七、校准方法及结果

（一）校准项目

参照《单光子探测器量子效率校准规范》6.1。

（二）校准方法

参照《单光子探测器量子效率校准规范》6.3。

（三）校准结果

见附录。

八、结论

通过实验验证，表明《单光子探测器量子效率校准规范》校准项目合理、方法正确、可操作性强。

# 附录   实验数据记录结果

- 外观及工作状态检查

表1 外观及工作状态检查记录表

|  | 内容 | 有 | 无 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前次校准证书 |  | √ |  |  |
| 2 | 配件 | √ |  | 1 | 电源线 |
| 3 | 外观损失情况 |  | √ |  |  |

- 被校单光子探测器线性测量

表2 单光子探测器0.1M光子水平线性测量

| 条件 | A、B路同时开 | A路开，B路关 | B路开，A路关 | A、B路同时关 | 线性因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AVE | 206432.893 | 106488.24 | 100789.613 | 656.146667 | 1.00091756 |
| STD | 131.388225 | 57.2140154 | 44.6537643 | 6.75975016 |  |
| Rel.STD | 0.06365% | 0.05376% | 0.04430% | 1.03022% |  |

- 被校单光子探测器探测表面不均匀性

表3 被校单光子探测器均匀性测试记录

| 坐标 | 3.7 | 3.71 | 3.72 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.08 | 1.5736E+07 | 1.5702E+07 | 1.5701E+07 |
| 6.09 | 1.5678E+07 | 1.5762E+07 | 1.5728E+07 |
| 6.1 | 1.5711E+07 | 1.5793E+07 | 1.5732E+07 |

- 校准记录

表4 被校单光子探测器校准记录

| 序号 | 标准单光子探测器 |  |  | 被校单光子探测器 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 光子计数 | 暗计数 | 量子效率 | 光子计数 | 暗计数 | 量子效率 |
| 1 | 1.0587E+05 | 4.7311E+02 | 0.4793 | 1.1598E+05 | 4.6553E+02 | 0.5253 |
| 2 | 1.0577E+05 | 4.7547E+02 |  | 1.1594E+05 | 4.6718E+02 | 0.5256 |
| 3 | 1.0584E+05 | 4.7493E+02 |  | 1.1592E+05 | 4.6487E+02 | 0.5252 |
| 4 | 1.0583E+05 | 4.7726E+02 |  | 1.1602E+05 | 4.6393E+02 | 0.5257 |
| 5 | 1.0586E+05 | 4.7502E+02 |  | 1.1599E+05 | 4.6800E+02 | 0.5254 |
| AVE |  |  |  |  |  | 0.5254 |
| STD |  |  |  |  |  | 0.0002083 |
| Rel.STD |  |  |  |  |  | 0.03964% |

- 被校单光子探测器量子效率不确定度评定：

- 被校单光子探测器线性度引入的不确定度u1，由仪表技术指标可知，单光子探测器的线性度不同量程取不同的值，在0.1M光子水平下被校单光子探测器的线性度引入的不确定度u1=0.09%

- 被校单光子探测器探测表面不均匀性引入的不确定度u2，经对单光子探测器定标点附近10μm范围内的均匀性测量，得到u2=0.22%。

- 测量重复性引入的不确定度u3与n次测量结果有关，即

u3=1(n-1)×nj=1n(Pj-P)212=s(x)

其中，P=1nj=1nPj。

在0.1M光子水平下测量5次，量子效率分别为：0.5253、0.5256、0.5252、0.5257、0.5254，代入公式得u3=0.04%。

- 标准单光子探测器引入的不确定度u4，u4=0.50%。

- 不确定度合成

由于各标准不确定度分量间互不相关，根据相应的数学模型合成公式

uc=u12+u22+u32+u42=0.56%

取95%置信度，k=2，则扩展不确定度为U=1.12%（k=2）。