JJF

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXXX-XXXX

单光子探测器量子效率校准规范

Calibration Specification for Quantum Efficiency of

Single-Photon Detectors

（征求意见稿）

××××-××-××发布                          ××××-××-××实施

国家市场监督管理总局 发布

JJFXXXX-XXXX

单光子探测器量子效率

校准规范

Calibration Specification for Quantum

Efficiency of Single-Photon Detectors

归口单位：全国光学计量技术委员会

主要起草单位：中国计量科学研究院

中国电子科技集团公司第四十一研究所

本规范委托全国光学计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

甘海勇（中国计量科学研究院）

刘想靓（中国计量科学研究院）

徐  楠（中国计量科学研究院）

史学舜（中国电子科技集团公司第四十一研究所）

参加起草人：

刘长明（中国电子科技集团公司第四十一研究所）

刘志伟（中国计量科学研究院）

目    录

1范围	1

2引用文件	1

3概述	1

4计量特性	2

5校准条件	2

6校准项目和校准方法	3

7校准结果表达	4

8复校时间间隔	5

附录A	6

附录B	7

附录C	8

附录D	9

引   言

JJF1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001《通用计量术语及定义》、JJF1032《光学辐射计量名词术语及定义》和JJF1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范编制工作的基础性系列规范。

本规范为首次发布。

单光子探测器量子效率校准规范

1范围

本校准规范规定了光谱范围240 nm ~ 1700 nm的单光子探测器量子效率的校准方法和校准所用仪器设备的要求等内容，适用于单光子探测器的首次校准、后续校准和使用中检验。本规范适用于自由空间型单光子探测器在自由运行模式下的量子效率校准，其他类型单光子探测器可以参考本规范进行校准。单光子探测器的型式评价中有关特性的要求可参照本规范执行。其它波段的校准可参照本规范执行。

2引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF1150-2006《光电探测器相对光谱响应度校准规范》、JJG 813-2013《光纤光功率计》、《量子通信术语和定义》（报批稿）

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范。

3概述

单光子探测器是一种能够以一定概率将单光子级别的光脉冲信号转化为宏观可测量电信号器件或设备，当入射单个光子到单光子探测器上时能以一定概率产生响应。单光子探测器量子效率为在有一个光子进入探测器的前提下，探测器能探测到这个光子的概率。

单光子探测器的工作原理基于光子的量子特性，将入射光子转化为电子，并通过电学的探测读出电路来实现对光子的检测和计数。单光子探测器一般包含自由空间型单光子探测器和光纤耦合型单光子探测器，运行模式分为自由运行模式和门控运行模式。单光子探测器是用于量子光学、量子信息处理等领域科研和应用的重要仪器。使用已标定的单光子探测器可用于扩展量子技术的发展。

图1 单光子探测器探测器原理示意图

4计量特性

4.1 单光子探测器量子效率稳定性

单光子探测器量子效率稳定性≥10%。

以上指标不作为合格性判别，仅供参考。

5校准条件

## 5.1 环境条件

5.1.1环境温度：（23±5） ℃，校准期间温度变化不超过±2 ℃。

5.1.2湿度：≤80％RH。

5.1.3 电源电压：（220±11） V；频率：（50±1） Hz。

5.1.4 实验室无剧烈振动和影响测量结果的电磁场和杂散光干扰。

## 5.2 测量标准及其他设备

5.2.1 标准光源系统

- 用于标定单光子探测器量子效率的标准光源应具有良好的稳定性，实现这种标准光源的其中一种方法为利用标准单光子探测器标定光源，另一种方法为通过已知功率的光源和已知衰减倍率的衰减片实现。

- 波长范围： 240 nm ~ 1700 nm

- 波长带宽：≤10nm

- 输出功率稳定性

稳定性（1h）：≥0.5%

- 输出功率：≤单光子探测器最大探测速率10%，功率可调

- 光斑大小：≤校准过程中，所用探测器最小探测面积的50%

- 数值孔径：≤0.42

5.2.2 标准光功率计（非必需）

- 计数率：≥10MHz

- 分辨率：≤10ns

5.2.3 位移台与光学调整架

用于交替测量与光斑大小调整。

5.2.4 光路中放置光阑与挡屏，减少杂散光影响。

5.2.5 工作平台：平稳、抗震动

6校准项目和校准方法

## 6.1校准项目

校准项目见表1。

表1 单光子探测器量子效率校准项目

| 项目 | 首次校准 | 后续校准 | 使用中校准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | ＋ | ＋ | ＋ |
| 量子效率 | ＋ | ＋ | ＋ |

注：“+”表示校准；“-”表示不校准

## 6.2 校准前检查

- 被校准单光子探测器外观无破损；

- 被校准单光子探测器应注明规格、型号、制造厂名、设备编号及相应的警示标志等；

- 被校准单光子探测器应带有必要的附件、说明书及前次校准证书；

- 被校准单光子探测器各部件应安装牢固，能确保工作正常。

## 6.3 校准方法

6.3.1校准前准备

被校准的单光子探测器和校准所用设备均置于平稳的工作台上，并按说明书要求进行预热，被校准单光子探测器通电后能正常工作。

6.3.2 基于标准单光子探测器的单光子探测器量子效率的校准方案

按图2所示连接设备。

- 标准光源预热10 min以上，光源稳定性（30 min内功率值相对标准偏差）优于0.5%；

- 将被校单光子探测器与标准单光子探测器（量子效率ηs）放置在五维精密位移台上，通过调节位移台使两个探测器探测表面处于同一位置，且光斑最小（≤其中探测面积较小的单光子探测器探测面积的50%）；

- 打开开关，调节位移台，使校准装置光斑入射到标准单光子探测器定标点，调节衰减器，使标准单光子探测器光子计数为Ns, on<单光子探测器最大探测器速率的1%，并记录到原始记录中；

- 关闭开关，标准单光子探测器计数为Ns, off;

- 移动位移台，使稳定光源系统光斑入射到待校单光子探测器定标点；

- 打开开关，待校单光子探测器计数为Ni,on；

- 关闭开关，待校单光子探测器计数为Ni,off；

- 保持衰减倍率不变，重复步骤d) ~ g) n次，并计算得到单光子探测器量子效率ηi (i= 1,2,3,…,n)

ηi=Ni,on-Ni,offNs,on-Ns,off∙ηs

- n次测试值的平均值η作为单光子探测器量子效率的测试值

η=1ni=1nηi     (i= 1,2,3,…,n)

图2 基于标准单光子探测器的单光子探测器量子效率的校准方案连接图

7校准结果表达

经校准的单光子探测器发给校准证书。校准证书内页推荐格式见附录B。校准证书应至少包含以下内容：

- 标题：“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

- 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 客户的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

- 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

- 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述（包括校准时试验装置内的温度和湿度）；

- 校准的波长范围；

- 校准结果及测量不确定度的说明；

- 对校准规范的偏离的说明；

- 校准证书签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复印证书的声明。

8复校时间间隔

复校时间间隔建议一般不超过一年。由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。更换重要部件、维修或对仪器性能有怀疑时，应及时校准。

附录A

# 原始记录格式

# 校准证书编号：

- 记录

送 检 单 位 ：

校准器具名称：

校准器具型号：

制 造 厂 商 ：

- 外观及工作状态检查记录表

|  | 内容 | 有 | 无 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前次校准证书 |  |  |  |  |
| 2 | 配件 |  |  |  |  |
| 3 | 外观损失情况 |  |  |  |  |

- 校准记录

校准波长：               nm，光斑大小：               μm

| 序号 | 标准单光子探测器 |  | 单光子探测器 |  | 量子效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ns, on | Ns, off | Ni,on | Ni,off |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| 平均值 |  |  |  |  |  |
| 标准差 |  |  |  |  |  |
| 重复性 |  |  |  |  |  |

校准日期：

温度：                   相对湿度：                     电源电压：

核验人员（签名）：                         校准人员（签名）：

附录B

# 校准证书内页格式

证书编号：

第        页  共       页

校 准 结 果

校准波长点：        nm

|  | 量子效率 | 扩展不确定度 | 探测器设定工作条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 量子效率 |  |  |  |

说明：

- 单光子探测器量子效率单位：1

- 校准用标准器件：

其它有必要说明的事项

校准地点：                               校准日期：      年     月     日

校准人：                                 核验人：

附录C

# 后脉冲计数修正方案

当（雪崩二极管型）单光子探测器发生雪崩时，有一部分载流子会滞留在倍增层中，这些滞留的载流子随后释放的时候也会触发雪崩，产生非光子探测脉冲，这样的脉冲称为后脉冲。后脉冲会造成错误计数，因此，在对该类探测器进行量子效率校准时，需要进行后脉冲修正。

D.1 后脉冲计数测量

D.1.1 无脉冲信号采集

利用数据采集卡配合被校单光子探测器采集t1时间内的背景计数N1，背景计数率M1=N1t1，其中包括背景计数率和背景后脉冲计数。

D.1.2 脉冲信号采集

将光源设置为重频1MHz，脉冲宽度10ns的脉冲光源，占空比r，利用数据采集卡配合被校单光子探测器采集t2时间内的光子响应计数N2，计数率M2=N2t2，其中包括脉冲宽度内计数率Mi和脉冲宽度外计数率Mo。

P=Mi-M1∙r

Pf=Mo-M1∙1-r

f=Pf(P+Pf)

其中，P为单位时间内光子响应计数中真实光子响应计数（排除后脉冲），Pf为单位时间内光子响应计数中后脉冲数， f为后脉冲概率。

D.2 后脉冲计数修正

已知n次测试值的平均值为单光子探测器量子效率η，m次测量后脉冲概率为f，经后脉冲计数修正，单光子探测器量子效率ηf=η∙1-f。

D.3 后脉冲计数修正误差

# 后脉冲计数占比较小，相对误差50%，引起的绝对误差0.5*f。

附录D

标准单光子探测器溯源不确定度示例

本示例展示了利用单光子探测器溯源至标准功率计测量不确定度评定方法。被校器件为EXCELITAS公司生产的型号SPCM-AQRH-16的自由空间型单光子探测器（SAPD）。下面主要针对单光子探测器量子效率的不确定度进行分析。

C.1 单光子探测器量子效率校准

C.1.1 不确定度来源

C.1.1.1 单光子探测器线性度引入的不确定度u1

C.1.1.2 单光子探测器探测表面不均匀性引入的不确定度u2

C.1.1.3 由于测量重复性引入的不确定度u3

C.1.1.4 标准光功率计引入的不确定度u4

C.1.1.5 单光子探测器量子效率修正引入的不确定度u5

C1.1.6 单光子探测器后脉冲修正引入的不确定度u6

C.1.2 不确定度评定

C.1.2.1单光子探测器线性度引入的不确定度u1，由仪表技术指标可知，单光子探测器的线性度不同量程取不同的值，在10-13W水平下单光子探测器的线性度引入的不确定度u1=0.05%

C.1.2.2 单光子探测器探测表面不均匀性引入的不确定度u2，经对单光子探测器定标点附近10μm范围内的均匀性测量，得到u2=0.14%。

C.1.2.3 测量重复性引入的不确定度u3与n次测量结果有关，即

u3=1(n-1)×nj=1n(Pj-P)212=s(x)

其中，P=1nj=1nPj。

在10-13W水平下测量5次，量子效率分别为：0.4795、0.4788、0.4795、0.4793、0.4793，代入公式得u3=0.064%。

C.1.2.4 标准光功率计引入的不确定度u4，u4=0.10%。

C.1.2.5 单光子探测器量子效率修正引入的不确定度u5，在本示例中，为了减少测量中探测器窗口产生干涉效应，选用非相干光源作为稳定光源，利用玻色分布开展由功率引起的单光子探测器量子效率修正，引入的不确定为u5=0.10%。

C.1.2.6 单光子探测器后脉冲后脉冲概率为f=0.25%，修正引入的不确定度u6，u6=0.13%

C1.3 不确定度合成

C.1.3.1 合成标准不确定度

根据相应的数学模型合成公式

uc=u12+u22+u32+u42+u52+u62=0.25%

C.1.3.2 扩展不确定度

取95%置信度，k=2，则

U=0.50%

即单光子探测器量子效率不确定度U=0.50%。

附录E

单光子探测器量子效率测量不确定度评定示例

依据单光子探测器校准规范的校准项目和校准条件的规定，本示例展示了利用标准光单光子探测器校准单光子探测器量子效率的测量不确定度评定方法。被校器件为EXCELITAS公司生产的型号SPCM-AQRH-16的自由空间型单光子探测器（SAPD）。下面主要针对单光子探测器量子效率的不确定度进行分析。

C.1 单光子探测器量子效率校准

C.1.1 不确定度来源

C.1.1.1 被校单光子探测器线性度引入的不确定度u1

C.1.1.2 被校单光子探测器探测表面不均匀性引入的不确定度u2

C.1.1.3 由于测量重复性引入的不确定度u3

C.1.1.4 标准单光子探测器引入的不确定度u4

C.1.2 不确定度评定

C.1.2.1被校单光子探测器线性度引入的不确定度u1，由仪表技术指标可知，单光子探测器的线性度不同量程取不同的值，在0.1M光子水平下被校单光子探测器的线性度引入的不确定度u1=0.09%

C.1.2.2 被校单光子探测器探测表面不均匀性引入的不确定度u2，经对单光子探测器定标点附近10μm范围内的均匀性测量，得到u2=0.22%。

C.1.2.3 测量重复性引入的不确定度u3与n次测量结果有关，即

u3=1(n-1)×nj=1n(Pj-P)212=s(x)

其中，P=1nj=1nPj。

在0.1M光子水平下测量5次，量子效率分别为：0.5253、0.5256、0.5252、0.5257、0.5254，代入公式得u3=0.04%。

C.1.2.4 标准单光子探测器引入的不确定度u4，u4=0.50%。

C1.3 不确定度合成

C.1.3.1 合成标准不确定度

根据相应的数学模型合成公式

uc=u12+u22+u32+u42=0.56%

C.1.3.2 扩展不确定度

取95%置信度，k=2，则

U=1.12%

即被校单光子探测器量子效率不确定度U=1.12%。