中华人民共和国国家计量检定规程

JJG 312—202X

激光能量计

## Laser Energy Meters

（征求意见稿）

202X-XX-XX 发布	202X-XX-XX实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局  发 布

JJG 312—202X

代替JJG 312—1983

3

激光能量计

检定规程

Verification Regulation of

Laser Energy Meters

本规程经国家市场监督管理总局于202X年XX月XX日批准,并自202X年XX月XX日起施行。

归 口 单 位：全国光学计量技术委员会

主要起草单位：中国计量科学研究院

参加起草单位：中国测试技术研究院

北京市计量检测科学研究院

上海市计量测试技术研究院

湖北省计量测试技术研究院

本规程委托全国光学计量技术委员会负责解释

本规程主要起草人：

马  冲    （中国计量科学研究院）

邓玉强    （中国计量科学研究院）

张云鹏    （中国计量科学研究院）

参加起草人：

陈潇潇    （中国测试技术研究院）

贾亚青    （北京市计量检测科学研究院）

夏  铭    （上海市计量测试技术研究院）

徐  迅    （湖北省计量测试技术研究院）

目    录

引言

1 范围 ………………………………………………………………………………………（1）

2 引用文件 …………………………………………………………………………………（1）

3 概述 ………………………………………………………………………………………（1）

4 计量性能要求 ……………………………………………………………………………（1）

5 通用技术要求 ……………………………………………………………………………（1）

5.1 标志 ……………………………………………………………………………………（1）

5.2 技术资料及附件 ………………………………………………………………………（1）

5.3 外观 ……………………………………………………………………………………（1）

5.4 安全防护说明 …………………………………………………………………………（1）

6. 计量器具控制 ……………………………………………………………………………（2）

6.1 检定条件 ………………………………………………………………………………（2）

6.2 检定项目与检定方法 …………………………………………………………………（3）

6.3 检定结果处理 …………………………………………………………………………（7）

6.4 检定周期 ………………………………………………………………………………（7）

附录 A检定记录格式 ………………………………………………………………………（8）

附录 B 检定证书与检定结果通知书内页格式 …………………………………………（10）

附录 C激光能量计响应度和修正因子检定结果不确定度评定示例……………………（12）

附录 D省略激光器输出能量分束监测系统的检定装置的相关说明 …………………（17）

引言

JJF 1002 《国家计量检定规程编写规范》、JJF 1001 《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1 《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规程修订工作的基础性系列文件。

JJG 312《激光能量计》是对JJG 312-1983 的修订。与JJG 312-1983相比，除了编辑性修改外，主要内容变化如下：

－增加了引言；

－修改了检定条件中的“环境温度”“相对湿度”

－删除了激光能量计分级相关内容

－删除了检定装置中白炽灯模拟脉冲光装置

－删除了检定装置中变连续激光为脉冲激光装置

－删除了电校准灵敏度相关内容

－删除了时间常数相关内容

－修改了“修正系数”、“灵敏度”检定的相关内容

－增加了附录C不确定度评定示例

－增加了附录 D省略激光器输出能量分束监测系统的检定装置的相关说明

本规程历次版本发布情况为：

－JJG 312-1983。

激光能量计检定规程

1 范围

本规程适用于10 mJ~100 J能量范围，0.3 μm~11 μm波长范围内激光能量计的首次检定、后续检定和使用中检查。其它范围的激光能量计校准可参照本规程执行。

2 引用文件

本规程引用下列文件

JJG 2088激光能量计量器具检定系统

GB/T 6360-1995 激光功率能量测试仪器规范

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规程；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程。

3 概述

激光能量计是用于测量激光辐射能量量值的仪器。激光能量计通常由激光能量探测器和显示仪表组成。其工作原理是激光辐射能量被激光能量探测器探测后，直接或间接转换为电信号，由显示仪表显示。

激光能量计按测量原理可分为光电型、热电型和热释电型，按几何构造可分为平面型和空腔型，按光谱响应特性可分为光谱响应平坦型和光谱响应选择型，按测量结果读出方式可分为直读型和非直读型，按是否具有自校准功能还可分为绝对型和相对型。

4 计量性能要求

4.1 响应不均匀性：不超过±5%；

4.2 响应非线性：不超过5%；

4.3相对示值误差：不超过±5%；

4.4相对扩展不确定度：不超过20%；

4.5修正因子或响应度年变化：不超过±5%。

5 通用技术要求

5.1 标志

被检仪器应具有标牌，标明仪器的名称、型号、出厂编号及制造厂商等信息。

5.2 技术资料及附件

应提供必要的技术资料、附件、配件。其中技术资料的内容应包含（包括但不限于）探测器的光谱响应特性、探测器的损伤阈值、探测器适用的脉冲宽度和最高脉冲重复频率等。

5.3 外观

探测器应无影响工作性能的电气、光学及机械故障或损伤；显示屏可正确判读显示信息；开关、按键标识清晰、接触良好。

5.4 安全防护说明

使用时若可能产生危险辐射，需要明确的防护要求或安全说明。

6 计量器具控制

计量器具控制包括首次检定、后续检定和使用中检查。

6.1检定条件

6.1.1 环境条件

环境温度：23℃±5℃，检定期间内温度变化不超过±2℃；

相对湿度：≤85%；

其它要求：检定区域内应无影响测量结果的空气扰动，电磁干扰及杂散辐射。

6.1.2 计量标准器和主要设备

6.1.2.1 标准激光能量计

按JJG2088中4.2、4.3和4.4的规定，标准激光能量计应满足以下要求：

能量范围：10 mJ~100 J；

波长：0.3 μm~11 μm（或特定波长）；

相对扩展不确定度：1.6%；

响应不均匀性：不超过±1%；

修正因子或响应度年变化：不超过±1%。

注：当标准激光能量计的能量范围无法满足0.1mJ~200J时，可以采用标准衰减器外推

检定量程。

6.1.2.2 脉冲激光器（选配分束监测系统）

能量范围：10 mJ~100 J（或通过衰减等方式达到此范围内）；

波长：0.3 μm~11 μm（或特定波长）；

输出能量不稳定度或能量分束监测比测量重复性（1小时）：不超过0.3%。

注：输出能量不稳定度为1小时内的输出能量值的标准差。

6.1.2.3 监测激光能量计

监测激光能量计应满足以下要求：

能量范围：0.5 mJ~5 J；

波长：0.3μm~11μm（或特定波长）；

能量分束监测比测量重复性（1小时）：不超过0.3%；

非线性度：不超过0.5%。

注：非线性度的要求仅适用于使用标准激光衰减器外推检定量程时。

6.1.2.4 标准激光衰减器

波长范围：0.3μm~11μm（或特定波长）；

相对扩展不确定度：不超过1%。

注：使用标准激光衰减器时应注意其使适用波长及能量损伤阈值，且保证激光器输出窗

口、激光衰减器、探测器之间无引起辐射危害的反射和散射，并且无影响衰减量的干涉；

激光标准衰减器的相对扩展不确定度要求仅适用于使用标准激光衰减器外推检定量程

时；当激光器或检定系统具备的输出能量调节能力可以满足6.1.2.3对于能量范围的要

求且不需要外推检定量程时，标准激光衰减器并非必备项。

6.1.2.5激光扩束器和缩束器

激光扩束器和缩束器用于改变激光束的直径，以适应不同接收口径的激光能量计的检定需要，激光扩束器和缩束器使用时应注意其使适用波长及能量损伤阈值，且保证其在光路中不引起具有辐射危害的反射和散射；激光扩束器和缩束器并非必备项。

6.2 检定项目与检定方法

6.2.1 检定项目

检定项目见表1。

表1 检定项目一览表

| 检定项目 | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检查 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观与功能检查 | + | + | + |
| 响应不均匀性 | + | - | - |
| 响应非线性 | + | - | - |
| 相对示值误差（仅适用于直读型激光能量计） | + | + | + |
| 修正因子或响应度 | + | + | + |
| 注：“+”表示必检项目，“-”表示可不检项目。 |  |  |  |

6.2.2 检定方法

6.2.2.1 外观与功能检查

按照5.1~5.4条款规定的内容，通过目视观察和上电试验检查。

6.2.2.2 被检激光能量计接收器响应不均匀性检定

a. 检定装置框图

图1  被检激光能量计接收器响应不均匀性检定装置框图

b. 检定方法

按图1所示调整检定装置。通过调节激光器或标准激光衰减器，使入射到被检激光能量计接收器的激光能量处于检定范围内某一挡位的30%~80%之间，调整被检激光能量计接收器位置与角度，使接收面法线平行于激光束，且接收面处的激光光斑直径为被检激光能量计接收器直径或对角线的1/5~1/20。分别沿水平和垂直方向等间距移动被检激光能量计接收器，记录每一位置的被检激光能量计示值与监测激光能量计示值的比值。每一位置重复测量至少6次，计算平均值。各方向取奇数个等间距测量点（至少取3个），且每一方向上间隔最远的两个测量点的间距应不小于被检激光能量计接收器直径或对角线的2/3。接收器响应不均匀性检定测量点位置示意图如图2所示，其中实心圆点为测量点位置，空心圆点为可增加的测量点位置。

图2  被检激光能量计接收器响应不均匀性检定测量点示意图

当激光器输出能量不稳定度能够达到6.1.2.2的要求时，检定时可以省略激光器输出能量分束监测系统，相应的检定方法见附录D。

c. 数据处理

按公式（1）和（2）计算被检激光能量计接收器响应不均匀性ΔU。

Rm=(QDUTQm)/n  或  Rm=(UDUTQm)/n                 （1）

∆U=±Rm,max−Rm,min2Rm                            （2）

式中：

QDUT或UDUT-直读型和非直读型被检激光能量计示值；

Qm-监测激光能量计示值；

Rm-同一位置被检激光能量计示值与监测激光能量计示值比值的平均值；

Rm,max-各检定位置被检激光能量计示值与监测激光能量计示值比值的平均值中的最大值；

Rm,min-各检定位置被检激光能量计示值与监测激光能量计示值比值的平均值中的最小值。

6.2.2.3 修正因子/响应度检定

a. 检定装置框图

图3  被检激光能量计修正因子/响应度检定装置框图

b. 检定方法（基于标准能量计）

b1. 按图3所示调整标准激光能量计接收器，使激光束垂直入射接收面中心，且入射到接收面的激光光斑直径应不大于接收器有效直径（对于长方形或方形接收器，则为接收器短边有效边长）的1/2。通过调节激光器或激光衰减器，使入射到标准激光能量计接收器的激光能量处于检定能量范围内。触发激光器输出，记录标准激光能量计和监测激光能量计的示值，重复测量、记录至少6次，按公式（3）、（4）、（7）计算分束监测比平均值。

b2. 将标准激光能量计接收器替换为被检激光能量计接收器，使激光束垂直入射接收面中心，且入射到接收面激光光斑直径应不大于接收器有效直径（对于长方形或方形接收器，则为接收器短边有效边长）的1/2。

b3.触发激光器输出，记录被检激光能量计和监测激光能量计的示值，重复测量、记录至少6次。

b4. 通过调节激光器或激光衰减器改变入射到标准能量接收器和被检能量接收器的能量，在不同的检定能量点重复b1~b3的测量过程。

当激光器输出能量不稳定度能够达到6.1.2.2的要求时，检定时可以省略激光器输出能量分束监测系统，相应的检定方法见附录D。

c. 数据处理

对于直读型被检激光能量计可按公式（3）、（4）、（5）、（6）、（7）计算修正因子C

Ri=Cstd×Qs, iQm, i                               （3）

R=Rin                                 （4）

Ci=R×Q'm,iQDUT,i                              （5）

C=Cin                               （6）

对于非直读型标准能量计，式（3）中的Qs,i可按下式计算，同时Cstd取值为1

Qs, i=Us, iResstd                              （7）

对于非直读型被检激光能量计，可按公式（3）、（4）、（7）、（8）、（9）计算响应度ResDUT

ResDUT, i=UDUT, iR×Q'm,i                             （8）

ResDUT=ResDUT,in                            （9）

式中：Cstd-直读型标准激光能量计的修正因子；

R-分束监测比；

Qs,i和Us,i-直读型和非直读型标准激光能量计第i次测量示值；

Qm,i-标准激光能量计测量时监测激光能量计的第i次测量示值；

Q’m,i-被检激光能量计测量时监测激光能量计的第i次测量示值；

QDUT,i和UDUT,i-直读型和非直读型被检激光能量计第i次测量示值；

Resstd-非直读型标准激光能量计响应度；

n-测量次数。

d. 检定方法（基于标准能量计和标准激光衰减器）

d1. 按图3所示调整标准激光能量计接收器，使激光束垂直入射接收面中心，且入射到接收面激光光斑直径应不大于接收器有效直径（对于长方形或方形接收器，则为接收器短边有效边长）的1/2。通过调节激光器或激光衰减器，使入射到接收器的激光能量处于检定能量范围内。触发激光器输出，记录标准激光能量计和监测能量计的示值，重复测量、记录至少6次，按公式（10）、（11）、（14）计算分束监测比平均值。

d2. 将标准激光能量计接收器替换为被检激光能量计接收器，使激光束垂直入射接收面中心，且入射到接收面激光光斑直径应不大于接收器有效直径（对于长方形或方形接收器，则为接收器短边有效边长）的1/2。

d3. 通过调节激光器或激光衰减器，使入射到被检激光能量计接收器的激光能量处于检定能量范围内。触发激光器输出，记录被检激光能量计和监测能量计的示值，重复测量、记录至少6次。

d4. 通过调节激光器或激光衰减器改变入射到被检激光能量接收器的能量，在不同的检定能量点重复d3的测量过程。

当激光器输出能量不稳定度能够达到6.1.2.2的要求时，检定时可以省略激光器输出能量分束监测系统，相应的检定方法见附录。

e. 数据处理

对于直读型被检激光能量计可按公式（10）、（11）、（14）、（15）、（16）计算修正因子C

Ri=A×Cstd×Qs, iQm, i                             （10）

R=Rin                                （11）

Ci=R×Q'm,iA'×QDUT,i                               （12）

C=Cin                                 （13）

对于非直读型标准激光能量计，式（10）中的Qs,i可按下式计算，同时Cstd取值为1

Qs, i=Us, iResstd                               （14）

对于非直读型被检激光能量计，可按以下公式计算响应度ResDUT

ResDUT, i=A'×UDUT, iR×Q'm,i                           （15）

ResDUT=ResDUT,in                            （16）

式中：Cstd-直读型标准激光能量计的修正因子；

R-分束监测比；

Qs,i和Us,i-直读型和非直读型标准激光能量计第i次测量示值；

Qm,i-标准激光能量计测量时监测激光能量计的第i次测量示值；

Q’m,i-被检激光能量计测量时监测激光能量计的第i次测量示值；

QDUT,i和UDUT,i-直读型和非直读型被检激光能量计第i次测量示值；

Resstd-非直读型标准激光能量计响应度；

A-标准激光能量计测量时光路中所加入的激光标准衰减器的衰减比；

A’-被检激光能量计测量时光路中所加入的激光标准衰减器的衰减比；

n-测量次数。

6.2.2.4 相对示值误差检定

a. 检定装置框图

同6.2.2.3 。

b. 检定方法

同6.2.2.3。

c. 数据处理

基于标准激光能量计测量时，按式（17）计算示值相对误差：

∆=1nQDUT,i−R×Q'm,iR×Q'm,i                             （17）

基于标准激光能量计和标准激光衰减器测量时，按式（18）计算示值相对误差：

∆=1nQDUT,i−R×Q'm,i/A'R×Q'm,i/A'                           （18）式中：Q’m,i-被检激光能量计测量时监测能量计的第i次测量示值；

QDUT,i-直读型被检激光能量计第i次测量示值；

A’-被检激光能量计测量时光路中所加入的激光标准衰减器的衰减比；

R-分束监测比；

n-测量次数。

6.2.2.5 非线性检定

a. 检定方法

按6.2.2.3的检定装置和检定方法，测量并计算被检激光能量计在各检定能量点的修正因子或响应度（检定范围内每10倍挡位至少检定一个能量点）。

b. 数据处理

按式（19）、（20）计算被检激光能量计的非线性：

∆N=Cmax−CminC                               （19）

或

∆N=ResDUT,max−ResDUT,minResDUT                         （20）

式中：Cmax，Cmin-直读型被检激光能量计检定范围内各挡位修正因子的最大值，最小值；

ResDUT,max，ResDUT,min-非直读型被检激光能量计检定范围内各挡位响应度的最大值，最小值。

6.3 检定结果的处理

经检定合格的激光能量计出具检定证书；检定不合格的激光能量计出具检定结果通知书，并注明不合格项目。

6.4 检定周期

激光能量计检定周期一般不超过一年。

附录 A

检定记录格式

第  页/共  页

原始记录编号：                            证书编号：

- 被检激光能量计信息

| 仪器名称 |  | 仪器型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出厂编号 |  | 制造厂商 |  |
| 送检单位名称 |  | 送检单位地址 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |

- 检定所用计量标准装置及主要仪器设备

| 名称 | 测量范围 | 不确定度 | 证书编号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 检定环境及地点

| 温度 | ℃ | 地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 湿度 | % | 其他 |  |

- 检定项目及检定结果

1.外观与功能检查

| 检查内容 | 完备/完好 | 有缺陷 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标志 |  |  |  |
| 技术资料及附件 |  |  |  |
| 外观 |  |  |  |
| 安全防护说明 |  |  |  |

2.被检激光能量计接收器响应不均匀性

激光束直径：          mm   测量点间隔：           mm

| 位置 | 左 | 中 | 右 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上 | -- |  | -- |
| 中 |  |  |  |
| 下 | -- |  | -- |

最大值：         最小值：         平均值：         接收面响应不均匀性：       %

3.被检激光能量计修正因子/响应度/相对示值误差

激光波长：        nm  激光束直径：       mm  脉冲宽度：       ns 量程：        J

标准能量计修正因子/响应度：

| 测量序号 | 衰减器衰减比 | 标准能量计示值（ ） | 监测能量计示值 | 分束比 | 衰减器衰减比 | 被测能量计示值（ ） | 监测能量计示值 | 修正因子/响应度/相对示值误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均值 | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |
| 测量不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |

激光波长：        nm  激光束直径：       mm  脉冲宽度：       ns 量程：        J

标准能量计修正因子/响应度：

| 测量序号 | 衰减器衰减比 | 标准能量计示值（ ） | 监测能量计示值（ ） | 分束比 | 衰减器衰减比 | 被测能量计示值（ ） | 监测能量计示值（ ） | 修正因子/响应度/相对示值误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均值 | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |
| 测量不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. 被检激光能量计非线性检定

| 检定能量点 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正因子/响应度 |  |  |  |  |  |

最大值：         最小值：         平均值：         非线性：

检定员：                    核验员：

检定日期：       年      月      日

附录 B

检定证书/检定结果通知书内页格式

B1 检定证书内页格式

第  页/共  页

检定证书编号：

- 检定所用计量标准装置及主要仪器设备

| 名称 | 测量范围 | 不确定度 | 证书编号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 检定环境及地点

| 温度 | ℃ | 地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 湿度 | % | 其他 |  |

- 检定项目及检定结果

检定波长：          nm          量程：          J

| 检定项目 | 检定结果 |
| --- | --- |
| 外观与功能检查 |  |
| 响应不均匀性 |  |
| 响应非线性 |  |
| 相对示值误差 |  |
| 修正因子或响应度 |  |

检定结论：

检定员：                    核验员：

检定日期：       年      月      日

B2 检定结果通知书内页格式

第  页/共  页

检定证书编号：

- 检定所用计量标准装置及主要仪器设备

| 名称 | 测量范围 | 不确定度 | 证书编号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 检定环境及地点

| 温度 | ℃ | 地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 湿度 | % | 其他 |  |

- 检定项目及检定结果

检定波长：          nm          量程：          J

| 检定项目 | 检定结果 |
| --- | --- |
| 外观与功能检查 |  |
| 响应不均匀性 |  |
| 响应非线性 |  |
| 相对示值误差 |  |
| 修正因子或响应度 |  |

检定不合格项：

不合格项说明：

检定员：                    核验员：

检定日期：       年      月      日

附录 C

激光能量计修正因子和响应度检定结果不确定度评定示例

C.1激光能量计修正因子检定的测量模型：

C=QsQm×Cstd×A×Q'mQDUT×1A'×F1×F2×F3×F4              （C1）

式中：Qm―标准激光能量计测量过程中，监测能量计示值；

Qs ―标准激光能量计测量过程中，标准激光能量计示值；

Cstd―标准激光能量计修正因子；

A―标准激光能量计测量过程中，主光路中使用标准激光衰减器引入的衰减比；

QDUT ―被检激光能量计测量过程中，被检能量计示值；

Q’m―被检激光能量计测量过程中，监测能量计示值；

A’―被检激光能量计测量过程中，主光路中使用标准激光衰减器引入的衰减比；

F1―被检激光能量计数字显示仪表分辨力引入的修正值（该修正值的引入仅为了

模型的完整，其对测量结果的影响作为不确定度分量考虑，估计值取1.00）；

F2―监视激光能量计非线性修正值（该修正值的引入仅为了模型的完整，其对测量结果的影响作为不确定度分量考虑，估计值取1.00）；

F3―被检激光能量计接收器响应不均匀性修正值（该修正值的引入仅为了模型的完整，其对测量结果的影响作为不确定度分量考虑，估计值取1.00）；

F4―被检激光能量计非线性修正值（该修正值的引入仅为了模型的完整，其对测量结果的影响作为不确定度分量考虑，估计值取1.00）；

被检测激光能量计的修正因子的测量不确定度依据上述数学模型进行分析，其中各输入量引入的不确定度分量可分为两部分：1）标准装置引入的不确定度分量；2）被检激光能量计检定过程中引入的不确定度分量。本例中标准装置引入的不确定度分量包括：分束比的测量重复性；标准能量计修正因子的不确定度；分束比测量过程中，主光路中使用标准激光衰减器引入的衰减比的不确定度；监测激光能量计非线性修正值的不确定度。这几部分的合成标准不确定度为标准装置引入的测量不确定度分量。模型中其它输入量引入的不确定分量的合成标准不确定度为被检能量计检定过程中引入的不确定度分量。

C.2输入量、输入量估计值及其标准不确定度

C.2.1标准激光能量计示值与监测激光能量计示值之比QsQm

在分束比测量过程中，对QsQm进行至少6次独立测量，其估计值用6次测量结果的平均值表示，用平均值的相对实验标准差作为QsQm测量引入的标准不确定度u1（分束比的测量重复性）。

C.2.2标准激光能量计修正因子Cstd

标准激光能量计修正因子Cstd估计值及其标准不确定度由标准激光能量计的检定证书得到。检定证书一般给出相对扩展不确定度Urel，因此标准激光能量计修正因子Cstd的标准不确定度u2为：u2=Urelk。

C.2.3 被检激光能量计示值与监测激光能量计示值之比Q'mQDUT

对Q'mQDUT进行至少6次独立重复测量，其估计值用6次测量结果的平均值表示，用平均值的相对实验标准差作为Q'mQDUT重复测量引入的标准不确定度u3：

C.2.4 标准激光衰减器衰减比A及A’

标准激光衰减器衰减比的估计值及其标准不确定度由该标准激光衰减器的检定证书得到。检定证书一般给出相对扩展不确定度Urel，因此标准激光衰减器衰减比的标准不确定度u4为：u4=Urelk。

注：如在标准激光能量计和被检能量计测量过程中引入的衰减比不同；或在上述任何一个测量过程中加入多个标准激光衰减器，则每个标准激光衰减器的衰减比引入的不确定度都应分别计入。

C.2.5被检激光能量计数字显示仪表分辨力引入的修正值F1

被检激光能量计数字显示表分辨力可能引入的相对示值误差Δ为±1/2最小分辨位与示值的商（例如显示示值为30.0mJ，则该读数可能包含的相对示值误差Δ为±0.05/30.0=±0.17%），显示表分辨力引起的相对示值误差服从矩形分布， 因此F1引入的标准不确定度分量为：u5=∆3。

C.2.6监测激光能量计非线性修正值F2

监测能量计非线性为ΔN，则误差区间半宽度为ΔN/2，非线性误差服从均匀分布，因此F2引入的标准不确定度分量为：u6=∆N2×3。

注：在标准激光能量计测量及被检能量计测量过程中，监测能量计示值变化范围较小时由监测能量计非线性引入的不确定度分量可以不予考虑。

C.2.7被检激光能量计接收器响应不均匀性修正值F3

被检激光能量计响应不均匀性非线性为ΔU，响应不均匀性误差服从均匀分布，因此F3引入的标准不确定度分量为：u7=∆U3。当检定证书中被检激光能量计的修正因子明确表述特定的光斑接收位置（如中心位置入射）并注明入射光斑尺寸的情况下，该项不确定度分量不计入总不确定度的合成。

C.2.8被检激光能量计非线性修正值F4

被检激光能量计非线性为ΔN，则误差区间半宽度为ΔN/2，非线性误差服从均匀分布，因此F4引入的标准不确定度分量为：u8=∆N2×3。当检定证书中被检激光能量计的修正因子明确表述为某一特定能量点的修正因子时，该项不确定度分量不计入总不确定度的合成。

C.3相对合成标准不确定度和相对合成扩展不确定度

以上各不确定度分量互不相关，相对合成标准不确定度表示为以下公式

uC,rel=u12+u22+u32+u42+u52+u62+u72+u82            （C2）

相对合成扩展不确定度表示为以下公式

UC,rel=k×uC,rel   (k=2)                      （C3）

C.4 激光能量计响应度检定的测量模型

被测激光能量计修正因子：

ResDUT=QmQs×1Cstd×1A×UDUTQ'm×A'×F1×F2×F3×F4         （C4）

式中：Qm―标准激光能量计测量过程中，监测能量计示值；

Qs ―标准激光能量计测量过程中，标准激光能量计示值；

Cstd―标准激光能量计修正因子；

A―标准激光能量计测量过程中，主光路中使用标准激光衰减器引入的衰减比；

UDUT ―被检激光能量计测量过程中，被检能量计示值；

Q’m―被检激光能量计测量过程中，监测能量计示值；

A’―被检激光能量计测量过程中，主光路中使用标准激光衰减器引入的衰减比；

F1―被检激光能量计显示用数字多用表修正值（该修正值的引入仅为了模型的完

整，其对测量结果的影响作为不确定度分量考虑，估计值取1.00）；

F2―监视激光能量计非线性修正值（该修正值的引入仅为了模型的完整，其对测量结果的影响作为不确定度分量考虑，估计值取1.00）；

F3―被检激光能量计接收器响应不均匀性修正值（该修正值的引入仅为了模型的完整，其对测量结果的影响作为不确定度分量考虑，估计值取1.00）；

F4―被检激光能量计非线性修正值（该修正值的引入仅为了模型的完整，其对测量结果的影响作为不确定度分量考虑，估计值取1.00）；

被测激光能量计的修正因子的测量不确定度依据上述数学模型进行分析，其中各输入量引入的不确定度分量可分为两部分：1）标准装置引入的不确定度分量；2）被测能量计校准过程中引入的不确定度分量。标准装置引入的不确定度分量包括：分束比测量的重复性；标准能量计响应度的不确定度；分束比测量过程中，主光路中使用光学元件引入的衰减比的不确定度；监视能量计非线性修正因子的不确定度。这几部分的合成标准不确定度为标准装置引入的测量不确定度分量（即标准装置的测量不确定度）。模型中其它输入量引入的不确定分量的合成标准不确定度为被测能量计校准过程中引入的不确定度分量。

C.5输入量、输入量估计值及其标准不确定度

C.5.1标准激光能量计示值与监测激光能量计示值之比QsQm

在分束比测量过程中，对QsQm进行至少6次独立测量，其估计值用6次测量结果的平均值表示，用平均值的相对实验标准差作为QsQm测量引入的标准不确定度u1（分束比的测量重复性）。

C.5.2标准激光能量计修正因子Cstd

标准激光能量计修正因子Cstd估计值及其标准不确定度由标准激光能量计的检定证书得到。检定证书一般给出相对扩展不确定度Urel，因此标准激光能量计修正因子Cstd的标准不确定度u2为：u2=Urelk。

C.5.3 被检激光能量计示值与监测激光能量计示值之比Q'mUDUT

对Q'mUDUT进行至少6次独立重复测量，其估计值用6次测量结果的平均值表示，用平均值的相对实验标准差作为Q'mUDUT重复测量引入的标准不确定度u3：

C.5.4 标准激光衰减器衰减比A及A’

标准激光衰减器衰减比的估计值及其标准不确定度由该标准激光衰减器的检定证书得到。检定证书一般给出相对扩展不确定度Urel，因此标准激光衰减器衰减比的标准不确定度u4为：u4=Urelk。

注：如在标准激光能量计和被检能量计测量过程中引入的衰减比不同；或在上述任何一个测量过程中加入多个标准激光衰减器，则每个标准激光衰减器的衰减比引入的不确定度都应分别计入。

C.5.5被检激光能量计显示用数字多用表修正值F1

非直读型被检激光能量计通常采用数字多用表作为显示器，数字多用表检定结果一般用示值误差，这里修正值的估计量为1，其引入的标准不确定度由该数字多用表的检定证书得到。检定证书一般给出相对扩展不确定度Urel，因此数字多用表引入的标准不确定度分量u5为：u5=Urelk。

C.5.6监测激光能量计非线性修正值F2

监测能量计非线性为ΔN，则误差区间半宽度为ΔN/2，非线性误差服从均匀分布，因此F2引入的标准不确定度分量为：u6=∆N2×3。

注：在标准激光能量计测量及被检能量计测量过程中，监测能量计示值变化范围较小时由监测能量计非线性引入的不确定度分量可以不予考虑。

C.5.7被检激光能量计接收器响应不均匀性修正值F3

被检激光能量计响应不均匀性非线性为ΔU，响应不均匀性误差服从均匀分布，因此F3引入的标准不确定度分量为：u7=∆U3。当检定证书中被检激光能量计的修正因子明确表述特定的光斑接收位置（如中心位置入射）并注明入射光斑尺寸的情况下，该项不确定度分量不计入总不确定度的合成。

C.5.8被检激光能量计非线性修正值F4

被检激光能量计非线性为ΔN，则误差区间半宽度为ΔN/2，非线性误差服从均匀分布，因此F4引入的标准不确定度分量为：u8=∆N2×3。当检定证书中被检激光能量计的修正因子明确表述为某一特定能量点的修正因子时，该项不确定度分量不计入总不确定度的合成。

C.6相对合成标准不确定度和相对合成扩展不确定度

以上各不确定度分量互不相关，相对合成标准不确定度表示为以下公式

uRes,rel=u12+u22+u32+u42+u52+u62+u72+u82            （C5）

相对合成扩展不确定度表示为以下公式

URes,rel=k×uC,rel   (k=2)                      （C6）

附录 D

省略激光器输出能量分束监测系统的检定装置的相关说明

当激光器输出能量不稳定度能够达到6.1.2.2的要求时，检定装置可以省略包含楔镜和监测能量计的输出能量分束监测系统，构成更简洁的检定装置。

D.1 省略激光器输出能量分束监测系统时激光能量计接收器响应不均匀性检定

D.1.1检定方法

通过调节激光器或激光衰减器，使入射到被检激光能量计接收器的激光能量处于检定范围内某一挡位的30%~80%之间，调整被检激光能量计接收器位置与角度，使接收面法线平行于激光束，且接收面处的激光光斑直径为被检激光能量计接收器直径或对角线的1/5~1/20。分别沿水平和垂直方向等间距移动被检激光能量计接收器，记录每一位置的被检激光能量计示值。每一位置重复测量至少6次,计算平均值。各方向取奇数个等间距测量点（至少取3个），且每一方向上间隔最远的两个测量点的间距应不小于被检激光能量计接收器直径或对角线的2/3。

D.1.2 数据处理

按公式（D1）或（D2）计算被检激光能量计接收器响应不均匀性ΔU。

∆U=±Qm,max−Qm,min2Qm                            （D1）

或

∆U=±Um,max−Um,min2Um                            （D2）

式中：

QDUT或UDUT-直读型和直读型非被检激光能量计示值；

Qm-监测激光能量计示值；

D.2 省略激光器输出能量分束监测系统时激光能量计修正因子/响应度检定

D.2.1 检定方法（基于标准能量计）

调整标准激光能量计接收器，使激光束垂直入射接收面中心，且入射到接收面的激光光斑直径应不大于接收器有效直径（对于长方形或方形接收器，则为接收器短边有效边长）的1/2。通过调节激光器或激光衰减器，使入射到标准激光能量计接收器的激光能量处于检定能量范围内。触发激光器输出，记录标准激光能量计的示值，重复测量、记录至少6次，计算平均值作为标准激光能量计示值。

将标准激光能量计接收器替换为被检激光能量计接收器，使激光束垂直入射接收面中心，且入射到接收面激光光斑直径应不大于接收器有效直径（对于长方形或方形接收器，则为接收器短边有效边长）的1/2。

触发激光器输出，记录被检激光能量计的示值，重复测量、记录至少6次，计算平均值作为被检激光能量计示值。

按式（D3）、（D4）、（D5）计算该检定能量点的修正因子或响应度。

通过调节激光器或激光衰减器改变入射到标准能量接收器和被检能量接收器的能量，在不同的检定能量点重复上述的测量过程，并计算不同检定能量点的修正因子或响应度。

D.2.2数据处理

对于直读型被检激光能量计可按公式（D3）、（D5）计算修正因子C

C=Qs×CstdQDUT                              （D3）

对于非直读型被检激光能量计，可按公式（D4）、（D5）计算响应度ResDUT

ResDUT=UDUTQs×Cstd                         （D4）

对于非直读型标准能量计，式（D3）、（D4）中的Qs可按下式计算，同时Cstd取值为1

Qs=UsResstd                              （D5）

式中：Cstd-直读型标准激光能量计的修正因子；

Qs,和Us-直读型和非直读型标准激光能量计测量示值；

QDUT和UDUT -直读型和非直读型被检激光能量计测量示值；

Resstd-非直读型标准激光能量计响应度。

D.2.3检定方法（基于标准能量计和标准激光衰减器）

调整标准激光能量计接收器，使激光束垂直入射接收面中心，且入射到接收面激光光斑直径应不大于接收器有效直径（对于长方形或方形接收器，则为接收器短边有效边长）的1/2。通过调节激光器或标准激光衰减器，使入射到接收器的激光能量处于检定能量范围内。触发激光器输出，记录标准激光能量计的示值，重复测量、记录至少6次，计算平均值作为标准激光能量计示值。按公式（10）、（11）、（14）分束监测比平均值。

将标准激光能量计接收器替换为被检激光能量计接收器，使激光束垂直入射接收面中心，且入射到接收面激光光斑直径应不大于接收器有效直径（对于长方形或方形接收器，则为接收器短边有效边长）的1/2。

通过调节激光器或激光衰减器，使入射到被检激光能量计接收器的激光能量处于检定能量范围内。触发激光器输出，记录被检激光能量计的示值，重复测量、记录至少6次，计算平均值作为被检激光能量计示值。

按式（D6）、（D7）、（D8）计算该检定能量点的修正因子或响应度。

通过调节激光器或激光衰减器改变入射到被检激光能量接收器的能量，在不同的检定能量点重复上述的测量过程，并计算不同检定能量点的修正因子或响应度。

D.2.4数据处理

对于直读型被检激光能量计可按公式（D6）、（D8）计算修正因子C

C=A×Cstd×QsA'×QDUT                             （D6）

对于非直读型被检激光能量计，可按公式公式（D7）、（D8）计算响应度ResDUT

ResDUT=A'×UDUT, iA×Qs×Cstd                           （D7）

对于非直读型标准激光能量计，式（D6）、（D7）中的Qs可按下式计算，同时Cstd取值为1

Qs=UsResstd                               （D8）

式中：Cstd-直读型标准激光能量计的修正因子；

Qs和Us-直读型和非直读型标准激光能量计测量示值；

QDUT和UDUT-直读型和非直读型被检激光能量计测量示值；

Resstd-非直读型标准激光能量计响应度；

A-标准激光能量计测量时光路中所加入的激光标准衰减器的衰减比；

A’-被检激光能量计测量时光路中所加入的激光标准衰减器的衰减比。