JJF

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXXX-XXXX

可调谐窄带辐亮度源校准规范

Calibration Specification for Tunable Narrowband Radiance Sources

（征求意见稿）

××××-××-××发布                          ××××-××-××实施

国家市场监督管理总局 发布

JJFXXXX-XXXX

可调谐窄带辐亮度源

校准规范

Calibration Specification for Tunable

Narrowband Radiance Sources

归口单位：全国光学计量技术委员会

主要起草单位：中国计量科学研究院

参加起草单位：中国电子科技集团公司第四十一研究所

陕西省计量科学研究院

本规范委托全国光学计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

徐  楠（中国计量科学研究院）

甘海勇（中国计量科学研究院）

刘志伟（中国计量科学研究院）

参加起草人：

林延东（中国计量科学研究院）

赵伟强（中国计量科学研究院）

孙权社（中国电子科技集团公司第四十一研究所）

张颖欣（陕西省计量科学研究院）

目    录

引言	ΙΙ

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语	1

4 概述	1

5 计量特性	2

6 校准条件	2

7 校准项目和校准方法	3

8 校准结果表达	6

9复校时间间隔	7

附录A原始记录格式	8

附录B校准证书内页格式	10

附录C校准不确定度评定示例	11

引   言

JJF1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001《通用计量术语及定义》、JJF1032《光学辐射计量名词术语及定义》和JJF1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范编制工作的基础性系列规范。

本规范为首次发布。

可调谐窄带辐亮度源校准规范

范围

本规范适用于（300～2400）nm范围内光谱带宽小于1nm的可调谐辐亮度源的校准。基于复色光分光的辐亮度源的校准可参照本规范执行。

引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1990-2022 积分球式标准光源校准规范

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范。

术语

3.1 可调谐窄带辐亮度源  tunable narrowband radiance source

在一定光谱范围内输出波长可连续调谐的窄带光经由漫射体后形成的辐亮度源，窄带光源的光谱带宽通常小于1nm。

3.2 散斑效应  speckle effect

窄带光照射到漫射板等光学粗糙表面(即平均起伏大于波长数量级的表面)上时,由于表面上大量无规则分布面元所散射的子波相干叠加的结果,形成的反射光场具有随机的空间光强分布,呈现颗粒状的结构,称为散斑效应，在辐射测量中应进行抑制。

概述

可调谐窄带辐亮度源的基本结构由可调光源、光学系统、散斑抑制系统与匀光系统组成，如图1。可调谐光源输出的光，经过光学系统与散斑抑制系统后导入匀光系统（积分球、漫反射板、漫透射板等），形成波长可调谐的辐射测量用辐亮度源。

- 图1可调谐窄带辐亮度源基本结构示意图

可调谐窄带光源应输出波长连续可调的单色光，输出模式一般为连续或脉冲输出。光学系统通常包括光阑、光开关以及光功率稳定器等器件。散斑抑制系统是对辐亮度源输出口的散斑效应进行抑制的系统，该效应是窄带光在漫射后由于光的相干性而发生干涉从而形成的，通常采用光纤超声振动、光学振镜、旋转漫反射体与光作用的区域等技术方法实现散斑抑制。实际辐射测量中，通常在光源输出光的范围内放置监测光探测器，用于监测由入射光源辐射通量波动引入的输出辐亮度变化。

计量特性

5.1 输出波长：示值误差优于±0.5nm；波长调谐分辨率小于0.5nm。

5.2 输出稳定度：功率稳定度优于0.5%（15min）；波长稳定度优于0.1nm（15min）。

5.3 输出辐亮度：（10-5~102）Wm-2sr-1

5.4 辐亮度面均匀性：优于0.5%

以上指标不作为合格性判别，仅供参考。

校准条件

6.1 环境条件

环境温度：(23±5)℃；

相对湿度：≤80％；

供电电源：(220±11)V，(50±1)Hz；

校准过程中，周围无任何影响系统正常工作的振动、冲击及电磁干扰等。

6.2 测量标准及其他设备

6.2.1 光波长计

波长范围：覆盖被校可调谐窄带辐亮度源的工作波长或谱段。

测量不确定度：优于0.06nm（k=2）。

6.2.2 标准辐亮度探测器

可采用辐亮度响应度已知的基于硅与铟镓砷光电二极管的探测器。

波长范围：覆盖被校可调谐窄带辐亮度源的工作波长或谱段；

绝对辐亮度不确定度：优于0.5%（k=2）；

辐亮度响应度非线性：辐亮度测量范围内应小于0.1%。

6.2.3 电流电压放大器

标准辐亮度探测器为电流输出时使用电流电压放大器，放大倍数满足被校可调谐窄带辐亮度源的辐亮度水平。

6.2.4 数字电压表

六位半以上的数字电压表，0.01级。

6.2.5 光路中放置光阑与挡屏，减少杂散光影响。

校准项目和校准方法

7.1 校准项目

校准项目如表1所示。

表1 校准项目表

| 序号 | 校准项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | 输出波长 |
| 2 | 输出稳定度 |
| 3 | 输出辐亮度 |
| 4 | 辐亮度面均匀性 |

7.2 校准方法

7.2.1 外观及功能正常性检查

可调谐窄带辐亮度源应配有说明书和全部必备附件。可调谐窄带辐亮度源及全部附件外形结构应完好无损，各部件机械结构应安装牢固，调节正常。

7.2.2 输出波长

7.2.2.1可调谐窄带辐亮度源的输出波长校准装置框图见图2。

图2 可调谐窄带辐亮度源输出波长校准框图

校准步骤：按图2连接测试仪器。

- 开启光源与测试仪表，将光源波长调整至辐射测量所需的波长点并记录。

- 操作光开关打开光输出，用光波长计读出光源输出的中心波长值3次并记录。

- 改变光源的波长，重复b）～c）直至辐射测量所需的波长点测量完毕。

- 最小步进改变光源波长，直到用波长计能够读出波长的变化值并记录，得到波长调谐分辨率。

结果表述：

以输出波长为例，测量数据的平均值与波长设置值的差作为波长示值误差：

λC=1ni=1nλi                                          (1)

式中：

C——输出波长测量平均值，单位为纳米(nm)；

set——光源波长设置值，单位为纳米(nm)；

n ——测量次数，n=3；

i——波长第i次测量值，i=1,…n，单位为纳米(nm)。

7.2.3 输出稳定度

光输出功率稳定度校准框图见图3。

图3 可调谐窄带辐亮度源输出稳定度校准框图

- 按图3配置连接，光电探测器的响应光谱范围应对应光输出波长，其输出电流信号可直接连接静电计也可经过电流电压放大器连接数字电压表进行测量。

- 开启光源与测试仪表，将光源波长调整至辐射测量所需的波长点。

- 操作光开关打开光输出，设置仪表采样率和采样时间，连续采集15分钟内的电流或电压数据。

- 改变光源的波长，重复b）～c）直至辐射测量所需的波长点测量完毕。

测试结果表述：功率输出稳定度利用贝塞尔函数计算标准差获得。

光输出波长稳定度校准框图见图2。

设定某一特定波长，用波长计读出光输出的中心波长值，每隔1分钟记录1次波长值，15分钟记录15个波长值，参考公式2计算波长输出稳定度。

(2)

式中：

s——光输出波长稳定度；

MAX ——采样周期内波长的最大值，单位为nm；

MIN ——采样周期内波长的最小值，单位为nm。

7.2.4 输出辐亮度

可调谐窄带辐亮度源输出辐亮度校准框图见图4。

图4 可调谐窄带辐亮度源输出辐亮度校准框图

利用辐亮度探测器进行可调谐窄带辐亮度源输出辐亮度的校准。

校准步骤：按图4配置连接。

- 开启光源与测试仪表，将光源波长调整至辐射测量所需的波长点。

- 将辐亮度探测器的中心与光源的中心进行对准，调节辐亮度探测器的角度使探测器接收面垂直于光轴。

- 调整标准辐亮度探测器与辐亮度源输出平面的距离（为避免探测器反射光对辐亮度源的影响，间距应大于300mm），同时使辐亮度探测器的视场小于辐亮度源的输出面积（一般不应超过辐亮度源输出面积的90%）。

- 操作光开关打开光输出，读取数字电压表的值与放大倍数，计算输出光电流，将光开关关闭，读取数字电压表的值与放大倍数，计算背景光电流，将两者相减，得到信号光电流，根据辐亮度探测器的响应度计算此波长下的光源输出辐亮度。数据不少于6组。

Lλ=1ni=1nLi                             (3)

r=1n-1i=1n(Li-Lλ)2                       (4)

式中：

Lλ——输出辐亮度平均值，单位为Wm-2sr-1；

r ——测量重复性；

n ——测量次数，n≥6；

Li——输出辐亮度第i次测量值，i=1,…n，单位为Wm-2sr-1。

7.2.5 辐亮度面均匀性

辐亮度面均匀性可利用标准辐亮度探测器（或光谱辐射计）参照JJF 1990-2022 积分球式标准光源校准规范中7.2.3执行。

- 8 校准结果表达

可调谐窄带辐亮度源校准后，出具校准证书。校准证书至少应包含以下信息：

a) 标题：“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

m) 对校准规范偏离的说明；

n) 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

- 9复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

复校时间间隔建议为12个月。

# 附录A

# 原始记录格式

表A.1 外观及功能正常性检查

| 项目 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 外观及功能正常性检查 |  |

表A.2 输出波长

| 设置波长 | 测量次数 | 波长测量值 | 波长示值误差 | 波长调谐分辨率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 平均值 |  |  |  |
| 2 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 平均值 |  |  |  |

表A.3 输出稳定度

功率稳定度：

波长稳定度：

| 波长值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAX= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MIN= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| s= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表A.4 输出辐亮度

| 波长 | 测量次数 | 标准辐亮度探测器输出 | 标准探测器暗背景 | 标准辐亮度探测器响应度 | 标准辐亮度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |
|  | 平均值 |  |  |  |  |
| 2 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |
|  | 平均值 |  |  |  |  |

表A.5 辐亮度面均匀性

| x/mm y/mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 附录B

# 校准证书内页格式

表B.1 外观及功能正常性检查

| 项目 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 外观及功能正常性检查 |  |

表B.2 输出波长

| 设置波长 | 波长测量值 | 波长示值误差 | 波长调谐分辨率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

表B.3 输出稳定度

功率稳定度：

波长稳定度：

表B.4 输出辐亮度

| 亮度水平 | 波长 | 标准辐亮度 | 不确定度 U (k=2) |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
| L2 | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
| L3 | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |

表B.5 辐亮度面均匀性：

# 附录C

# 校准不确定度评定示例

C.1输出辐亮度校准不确定度评定

C.1.1 测量方法

输出辐亮度校准是利用标准辐亮度探测器进行直接测量。不确定度评定如下：

C.1.2 测量公式

（C.1）

式中：

L——被测可调谐窄带辐亮度源在当前波长处的辐亮度，单位为（Wm-2sr-1）；

I——光输出时标准探测器输出电流值，单位为（A）；

I 0——光关闭时标准探测器输出电流值，单位为（A）；

R——标准辐亮度探测器在当前波长处的辐亮度响应度，单位为（Am2srW-1）。

C.1.3 测量不确定度公式

将公式（C.1）两边取对数，求偏导后得出

（C. 2）

其中，灵敏系数c1=1，c2=1。

C.1.4 不确定度来源

不确定度分量包括标准辐亮度探测器的测量重复性、光源波长变化引入的不确定度分量、杂散光引入的不确定度分量以及标准辐亮度探测器辐亮度响应度的不确定度。

C.1.5 标准不确定度分量评定

C.1.5.1 标准辐亮度探测器辐亮度响应度的不确定度

标准辐亮度探测器辐亮度响应度的不确定度来源于上级溯源给出的测量不确定度。U=0.4%（k=2），则该项引入的标准不确定度u1=0.2%。

C.1.5.2探测器测量重复性引入的标准不确定度分量

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 /A | 0.8872 | 0.8874 | 0.8872 | 0.8874 | 0.8871 | 0.8873 |

采用A类评定方法，计算得到测量重复性引入的标准不确定度u2=0.02%。

C.1.5.3 杂散光引入的标准不确定度分量

杂散光引入的辐亮度最大差异为0.1%，按均匀分布，k=，则该项引入的标准不确定度u6=0.06%。

C.1.5.4 光源波长变化引入的标准不确定度分量

光波长变化测量引入的辐亮度最大差异为0.02%，按均匀分布，k=，则该项引入的标准不确定度u7=0.012%。

C.1.6合成标准不确定度

输出辐亮度标准不确定度汇总如表C.1.2所示

表C.1.2 输出辐亮度标准不确定度分量汇总表

| 不确定分量 | 不确定来源 | 评定方法 | 相对标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| u1 | 标准探测器溯源 | B类 | 0.2% |
| u2 | 测量重复性 | A类 | 0.02% |
| u3 | 杂散光 | B类 | 0.06% |
| u4 | 光源波长 | B类 | 0.012% |

由于各标准不确定度分量间互不相关，则合成标准不确定度为：

=0.21%

C.1.7 扩展不确定度

取k=2，则扩展不确定度 U = 2uC =0.42% (k=2)