# 校准不确定度评定示例

C.1输出辐亮度校准不确定度评定

C.1.1 测量方法

输出辐亮度校准是利用标准辐亮度探测器进行直接测量。不确定度评定如下：

C.1.2 测量公式

（C.1）

式中：

L——被测可调谐窄带辐亮度源在当前波长处的辐亮度，单位为（Wm-2sr-1）；

I——光输出时标准探测器输出电流值，单位为（A）；

I 0——光关闭时标准探测器输出电流值，单位为（A）；

R——标准辐亮度探测器在当前波长处的辐亮度响应度，单位为（Am2srW-1）。

C.1.3 测量不确定度公式

将公式（C.1）两边取对数，求偏导后得出

（C. 2）

其中，灵敏系数c1=1，c2=1。

C.1.4 不确定度来源

不确定度分量包括标准辐亮度探测器的测量重复性、光源波长变化引入的不确定度分量、杂散光引入的不确定度分量以及标准辐亮度探测器辐亮度响应度的不确定度。

C.1.5 标准不确定度分量评定

C.1.5.1 标准辐亮度探测器辐亮度响应度的不确定度

标准辐亮度探测器辐亮度响应度的不确定度来源于上级溯源给出的测量不确定度。U=0.4%（k=2），则该项引入的标准不确定度u1=0.2%。

C.1.5.2探测器测量重复性引入的标准不确定度分量

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 /A | 0.8872 | 0.8874 | 0.8872 | 0.8874 | 0.8871 | 0.8873 |

采用A类评定方法，计算得到测量重复性引入的标准不确定度u2=0.02%。

C.1.5.3 杂散光引入的标准不确定度分量

杂散光引入的辐亮度最大差异为0.1%，按均匀分布，k=，则该项引入的标准不确定度u6=0.06%。

C.1.5.4 光源波长变化引入的标准不确定度分量

光波长变化测量引入的辐亮度最大差异为0.02%，按均匀分布，k=，则该项引入的标准不确定度u7=0.012%。

C.1.6合成标准不确定度

输出辐亮度标准不确定度汇总如表C.1.2所示

表C.1.2 输出辐亮度标准不确定度分量汇总表

| 不确定分量 | 不确定来源 | 评定方法 | 相对标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| u1 | 标准探测器溯源 | B类 | 0.2% |
| u2 | 测量重复性 | A类 | 0.02% |
| u3 | 杂散光 | B类 | 0.06% |
| u4 | 光源波长 | B类 | 0.012% |

由于各标准不确定度分量间互不相关，则合成标准不确定度为：

=0.21%

C.1.7 扩展不确定度

取k=2，则扩展不确定度 U = 2uC =0.42% (k=2)