中华人民共和国国家计量技术规范

显色指数

实 验 报 告

（2024.9.2）

- 实验目的

使用色温标准灯，定标显色指数校准装置，校准显色指数标准光源，测试新制定规范的可行性。

- 实验地点及时间

试验地点：北京市朝阳区北三环东路18号13号楼214室。

试验时间：2024年9月2日。

- 环境条件

温度（23~24）℃，湿度（50~55）%

- 检定/校准设备

标准器由下列设备组成：

色温标准灯，型号BDQ-7，编号19-030和19-041，型号BDQ-8，编号2#等；标准灯的量值溯源至中国计量科学研究院的色温副基准灯组。

| 校准使用的计量基（标）准装置（含标准物质）/主要仪器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 测量范围 | 不确定度/ 准确度等级 | 证书编号 | 证书有效期至 (YYYY-MM-DD) |
| 色温标准灯 | (2353-3103)K | U=(5-8) K (k=2) | GXgd2024-04714 | 2025-07-19 |

- 检定/校准人：

校准人：闫劲云

- 被检/校样品信息：

自制的显色指数标准光源，显色指数调节范围为：20~95，色温调节范围为2500K~10000K。

- 检定/校准方法及结果：

校准方法见“显色指数”校准规范草稿。

使用19-030定标显色指数测量装置后，用19-041和2#号灯验证：

| 灯号 | 灯电流 (A) | 参考灯电压 (V) | 色温 (K) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测量值 | 标准值 |
| BDQ7 19-030 | 2.7279 | 90.12 | 2856 | 2856 |
| BDQ7 19-041 | 2.7715 | 89.46 | 2855 | 2855 |
| BDQ8 2# | 6.3905 | 98.77 | 2856 | 2856 |

可知，标准灯的色温测量值和标准值偏差小于6 K，满足要求，定标完成。

将标准灯取下，换上被测显色指数可调光源，设置被测光源的输出模式，使其显色指数覆盖20~95的范围，相关色温覆盖2700K、4100K和6500K。校准结果如下：

|  | 第一次 |  | 第二次 |  | 平均值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CCT (K) | Ra | CCT (K) | Ra | CCT (K) | Ra |
| 设置1 | 4103 | 18.1 | 4103 | 18.1 | 4103 | 18.1 |
| 设置2 | 6504 | 40.2 | 6505 | 40.2 | 6504 | 40.2 |
| 设置3 | 2725 | 58.5 | 2725 | 58.5 | 2725 | 58.5 |
| 设置4 | 6522 | 68.9 | 6523 | 68.9 | 6522 | 68.9 |
| 设置5 | 4264 | 80.4 | 4265 | 80.4 | 4264 | 80.4 |
| 设置6 | 4262 | 89.4 | 4262 | 89.4 | 4262 | 89.4 |
| 设置7 | 2738 | 95.3 | 2738 | 95.3 | 2738 | 95.3 |

说明：

- 使用基于光轨的显色指数校准装置进行校准。

- 一般显色指数的校准不确定度为: U = 0.4 (k = 2)。

- 校准结果不确定度分析示例：

8.1 校准方法

按照本校准规范的要求和步骤，采用一只标准灯定标校准装置的光谱密集度常数c1(λ)，用另外的标准灯验证通过之后，由附录D所示的显色指数计算方法得到被测光源的一般显色指数Ra。以设置5所示Ra=80.4为例评定不确定度，其它情况类似。

8.2 测量模型

被测光源的显色指数计算公式较为复杂，难以用简单公式显式表达，其测量模型:

|  | Ra=fEλ | (8.1) |
| --- | --- | --- |

式中：

| E(λ)—— | 光谱密集度 |
| --- | --- |
| λ—— | 波长，单位m |

8.3 不确定度分量评定

根据测量模型（8.1），合成相对标准不确定度按下式计算：

|  | urel2Ra=urel2Eλ | (8.2) |
| --- | --- | --- |

主要包含三个分量：参比施照体的相关色温u1、光谱密集度测量u2、光谱采样间隔u3和其它随机因素导致的u13。

8.3.1 参比施照体的相关色温u1

当参比施照体的相关色温与被测灯的相关色温相等时，所得到的显色指数R被认为是获得值，u1=0。

8.3.2 光谱密集度测量u2

根据经验，光谱密集度测量的差别可能产生Ra大约0.2个单位的不确定度，认为服从均匀分布，则u2=0.2/3=0.12。

8.3.2 光谱采样间隔u3

Ra受用于计算的光谱间隔的影响。经验表明，由于现代光谱辐射测量中使用计算机采集光谱数据，5 nm间隔成为工业标准。此时根据经验，u3=0.1。

C4其它不确定度来源u4。

灯的工作方式与光谱密集度测量(如光通量、光强、亮度或照度的测量)的几何特性等其它不确定度，根据经验，u4=0.1。

8.3.5 相对合成不确定度及扩展不确定度

各项不确定度来源及评定值见下表。

表 1 不确定度分量一览表

| 测量不确定度分量 | 不确定度来源 |  |
| --- | --- | --- |
| u1 | 参比施照体的相关色温 | 0 |
| u2 | 光谱密集度测量 | 0.12 |
| u3 | 光谱范围与光谱间隔 | 0.1 |
| u4 | 其它 | 0.1 |
| 合成不确定度 | —— | 0.19 |

8.4 测量不确定度的报告

显色指数测量结果的扩展不确定度为：

U = 0.4,（k=2）                   （8.3）

- 实验报告小结

实验数据表明，该校准方法可靠并切实可行。