中华人民共和国国家检定系统表

JJG20××-××××

放射性溶液活度计量器具

Metrological Instruments for activity of radionuclides in solution

202×-××-××发布　　　         202×-××-××实施

国家市场监督管理总局 发布

放射性溶液

JJG×××-××

替代JJG 2041-1989

活度计量器具检定系统表

Verification Scheme of Metrological Instruments

for Activity of Radionuclides in Solution

本检定系统表经国家市场监督管理总局202×年××月××日批准，并自201×年××月××日起施行。

归 口 单 位 ：全国电离辐射计量技术委员会

起 草 单 位 ：中国计量科学研究院

中国测试技术研究院

上海市计量测试技术研究院

国防科技工业电离辐射一级计量站

本检定系统表由全国电离辐射计量技术委员会负责解释

本检定系统表主要起草人：

梁珺成 （中国计量科学研究院）

黄  秋 （中国测试技术研究院）

刘皓然 （中国计量科学研究院）

参加起草人：

何林锋 （上海市计量测试技术研究院）

杨志杰 （中国计量科学研究院）

姚顺和 （国防科技工业电离辐射一级计量站）

目 录

引 言	5

1 范围	6

2 计量基准	6

2.1  4πβ（PC）-γ符合活度基准	6

2.2  4πX（PPC）-γ符合活度基准	6

2.3  4πβ（LS）活度基准	6

2.4  4πβ（LS）-γ符合活度基准	7

2.5  低本底活度基准	7

2.6  4πβ（PC）-γ符合活度副基准	7

2.7  4πX（PPC）-γ符合活度副基准	7

3 计量标准	7

3.1 绝对测量法活度标准	7

3.2 相对测量法α核素活度标准	8

3.3 相对测量法β核素活度标准	8

3.4 相对测量法X/γ核素活度标准	8

4 工作计量器具	8

4.1 绝对测量仪器	9

4.2 α核素活度测量仪	9

4.3 β核素活度测量仪	9

4.4 α/β核素活度测量仪	9

4.5 X/γ核素活度测量仪	9

5 放射性溶液活度计量器具检定系统表框图	10

- 引 言

本检定系统表依据JJF 1104-2003《国家计量检定系统表编写规则》编制。

本检定系统表代替JJG 2039-1989《高准确度测量活度及光子发射率计量器具》、JJG 2040-1989《医用核素活度计量器具》和JJG 2042-1989《液体闪烁放射性活度计量器具》，主要技术变化如下：

——将原三个检定系统表中合并，按照溶液测量对象统一规划量传方法；

——基准之间按照所测核素的衰变特点进行区分；

——计量标准取消了液闪标准源的分级。

本检定系统表的历次版本发布情况为：

——JJG 2039-1989；

——JJG 2040-1989；

——JJG 2042-1989。

放射性溶液活度计量器具检定系统表

# 1 范围

本检定系统适用于溶液体系（或能转入溶液体系）中放射性核素的活度计量器具的量值传递，不适用于处于气体状态的放射性核素活度计量器具的量值传递。本检定系统规定了放射性核素活度国家计量基准和计量标准的组成及关键计量性能要求，由国家基准通过计量标准向工作计量器具传递量值的程序与方法，并给出了相应的扩展不确定度。在开展放射性溶液活度计量器具校准项目时，本检定系统表也可作为量值溯源的依据。

# 2 计量基准

放射性溶液核素活度计量器具检定系统，由5套基准与2套副基准组成的计量基准系统、计量标准以及工作计量器具构成。放射性核素活度计量基准器具的量值，由绝对测量法活度标准和相对测量法活度标准向工作计量器具进行传递，支撑溶液体系（或能转入溶液体系）中的各种衰变类型放射性核素活度量值的准确和统一。

## 2.1  4πβ（PC）-γ符合活度基准

4πβ（PC）-γ符合活度基准由流气式正比计数器、γ探测器及相应的信号处理系统组成，复现β-γ级联衰变类型核素的活度量值，测量范围：(0.1~4)×104 Bq，扩展不确定度：Urel=(0.4~2.0)%  (k=2)。

## 2.2  4πX（PPC）-γ符合活度基准

4πX（PPC）-γ符合活度基准由高气压正比计数器、γ探测器及相应的信号处理系统组成，复现X(e)-γ级联衰变类型核素的活度量值，测量范围：(0.1~4)×104 Bq，扩展不确定度：Urel=(0.6~2.5)%  (k=2)。

## 2.3  4πβ（LS）活度基准

4πβ（LS）活度基准由三双符合比探测器及相应的信号处理系统组成，复现纯β衰变类型核素的活度量值，测量范围： (0.05~6)×104 Bq，扩展不确定度：Urel= (0.3~2.0)% (k=2)。

## 2.4  4πβ（LS）-γ符合活度基准

4πβ（LS）-γ符合活度基准由液闪探测器、γ探测器及相应信号处理系统组成，复现暂稳态核素的活度量值，测量范围：(0.05~6)×104 Bq，扩展不确定度：Urel=(0.5~2.5)% (k=2)。

## 2.5  低本底活度基准

低本底活度基准由液闪主探测器、反符合探测器及相应信号处理系统等组成，复现总α、总β核素的活度量值，测量范围：(0.001~4)×103 Bq，扩展不确定度：Urel=(0.4~3.0)% (k=2)。

## 2.6  4πβ（PC）-γ符合活度副基准

4πβ（PC）-γ符合活度副基准由流气式正比计数器、γ探测器及相应的信号处理系统组成，复现β-γ级联衰变类型核素的活度量值，测量范围：(0.2~2)×104 Bq，扩展不确定度：Urel=(0.3~2.7)%  (k=2)。

## 2.7  4πX（PPC）-γ符合活度副基准

4πX（PPC）-γ符合活度副基准由高气压正比计数器、γ探测器及相应的信号处理系统组成，复现X(e)-γ级联衰变类型核素的活度量值，测量范围：(0.2~2)×104 Bq，扩展不确定度：Urel=(0.3~2.7)% (k=2)。

# 3 计量标准

放射性溶液核素活度计量标准器具由绝对测量法活度标准和相对测量法活度标准构成。其中，相对测量法活度标准包括α核素活度标准、β核素活度标准和X/γ核素活度标准。标准装置可以是放射性溶液标准物质、固态基质放射性标准物质和标准溶液测量仪以及以上三种的排列组合。

## 3.1 绝对测量法活度标准

绝对测量法活度标准包括依据4πβ（PC）-γ符合法、4πX（PPC）-γ符合法、4πβ（LS）法、4πβ（LS）-γ符合法或小立体角方法等放射性核素活度绝对测量方法建立的活度计量标准。

绝对测量法活度标准的活度范围：(102~105) Bq，扩展不确定度：Urel=(0.3~4.5)% (k=2)，通过与活度基准比对实现量值溯源；通过替代法向工作级绝对测量仪器、α核素活度测量仪、β核素活度测量仪、α/β核素活度测量仪和X/γ核素活度测量仪进行量值传递。

## 3.2 相对测量法α核素活度标准

相对测量法α核素活度标准包括测量α核素活度的液体闪烁计数器及半导体α核素活度测量仪等计量器具。

相对测量法α核素活度标准的活度范围：(10-1~106) Bq，扩展不确定度：Urel=(0.5~5.0)% (k=2)，通过直接测量由4πβ(PC)-γ符合活度基准、4πX(PPC)-γ符合活度基准、4πβ(LS)-γ符合活度基准、4πβ(LS)活度基准和低本底活度基准定值的α-γ级联衰变核素和α衰变核素源实现量值溯源；通过替代法向α核素活度测量仪和α/β核素活度测量仪进行量值传递。

## 3.3 相对测量法β核素活度标准

相对测量法β核素活度标准包括测量β核素活度的液体闪烁计数器及塑料闪烁体β活度测量仪等计量器具。

相对测量法β核素活度标准的活度范围：(10-1~106) Bq，扩展不确定度：Urel=(0.5~5.0)% (k=2)，通过直接测量由4πβ(PC)-γ符合活度基准、4πX(PPC)-γ符合活度基准、4πβ(LS)液闪活度基准、4πβ(LS)-γ符合活度基准或低本底活度基准定值β-γ级联衰变核素、纯β衰变核素和EC核素实现量值溯源；通过替代法向β核素活度测量仪和α/β核素活度测量仪进行量值传递。

## 3.4 相对测量法X/γ核素活度标准

相对测量法X/γ核素活度标准至少由X/γ核素活度测量装置或量传标准源中的一种组成，具体包括4πγ电离室活度标准、半导体探测器X/γ谱仪标准、γ放射免疫计数器标准、闪烁探测器γ谱仪标准和X/γ核素识别仪标准等等。
    相对测量法X/γ核素活度标准的活度范围：(101~1010) Bq，扩展不确定度：Urel=(0.5~5.0)% (k=2)，通过直接测量由4πβ(PC)-γ符合活度基准、4πX(PPC)-γ符合活度基准和4πβ(LS)-γ符合活度基准定值的α-γ级联衰变核素、β-γ级联衰变核素和X/EC-γ级联衰变核素实现量值溯源；通过替代法向X/γ核素活度测量仪进行量值传递。

# 4 工作计量器具

放射性溶液核素活度工作计量标准器具包括绝对测量仪器、α核素活度测量仪、β核素活度测量仪、α/β核素活度测量仪和X/γ核素活度测量仪等。

## 4.1 绝对测量仪器

绝对测量仪器包括依据4πβ（PC）-γ符合法、4πX（PPC）-γ符合法、4πβ（LS）法、4πβ（LS）-γ符合法、小立体角方法等放射性核素活度绝对测量方法建立的活度计量仪器。

绝对测量仪器的测量范围：(0.01~10) ×104 Bq，扩展不确定度：Urel=(0.3~4.5)% (k=2)，通过替代法与绝对测量法活度标准实现活度量值的溯源。

## 4.2 α核素活度测量仪

α核素活度测量仪包括采用液闪、固闪、气体及半导体等探测器或方法的测量系统，是通过测量某一能量区间的α粒子计数确定核素活度的计量器具。

α核素活度测量仪的测量范围：(10-2~106) Bq，扩展不确定度：Urel=(1~10)% (k=2)，通过直接测量α核素活度标准装置定值的样品实现量值溯源。

## 4.3 β核素活度测量仪

β核素活度测量仪包括采用液闪、固闪、气体及半导体等探测器或方法的测量系统，是通过测量某一能量区间的β粒子计数确定核素活度的计量器具。

β核素活度测量仪的测量范围：(10-2~106) Bq，扩展不确定度：Urel=(1~10)% (k=2)，通过直接测量β核素活度标准装置定值的样品实现量值溯源。

## 4.4 α/β核素活度测量仪

α/β核素活度测量仪包括采用液闪、固闪、气体及半导体等探测器的测量系统，是通过同时测量某一能量区间的α和β粒子总计数确定核素活度的计量器具。

α/β核素活度测量仪的测量范围：(10-2~106) Bq，扩展不确定度：Urel=(1~10)% (k=2)，通过直接测量α/β核素活度标准装置定值的样品实现量值溯源。

## 4.5 X/γ核素活度测量仪

X/γ核素活度测量仪包括X、γ能谱仪，X、γ核素光子计数器，以及活度计等测量系统，是通过探测核素发射的X或γ射线确定核素活度的计量器具。

X/γ核素活度测量仪的测量范围：(10-2~1010) Bq，扩展不确定度：Urel=(1~10)% (k=2)，通过直接测量X/γ核素活度标准装置定值的样品实现量值溯源。

# 5 放射性溶液活度计量器具检定系统表框图