中华人民共和国国家检定系统表

JJG20××-××××

放射性气体活度计量器具

Metrological Instruments for activity of radionuclides gases

202×-××-××发布　　　         202×-××-××实施

国家市场监督管理总局 发布

放射性气体

JJG×××-××

替代JJG 2041-1989

活度计量器具检定系统表

Verification Scheme of Metrological Instruments

for Activity of Radionuclides gases

本检定系统表经国家市场监督管理总局202×年××月××日批准，并自201×年××月××日起施行。

归 口 单 位 ：全国电离辐射计量技术委员会

起 草 单 位 ：中国计量科学研究院

上海市计量测试技术研究院

国防科技工业电离辐射一级计量站

浙江省质量科学研究院

本检定系统表由全国电离辐射计量技术委员会负责解释

本检定系统表主要起草人：

梁珺成 （中国计量科学研究院）

何林锋 （上海市计量测试技术研究院）

张  明 （中国计量科学研究院）

参加起草人：

孙昌昊 （中国计量科学研究院）

姚顺和 （国防科技工业电离辐射一级计量站）

张朕朕 （浙江省质量检测科学研究院）

目 录

引 言	5

1 范围	6

2 计量基准	6

2.1 放射性气体活度基准	6

3 计量标准	6

3.1 氡标准装置	7

3.2 氪-85浓度标准装置	7

3.3 氙-133浓度标准装置	7

3.4 氢-3浓度标准装置	7

3.5 碳-14浓度标准装置	7

4 工作计量器具	7

4.1 测氡仪	8

4.2 惰性气体监测仪	8

4.3 氚监测仪	8

4.4 气态排出流检测仪	8

5 放射性溶液气体计量器具检定系统表框图	9

- 引 言

本检定系统表依据JJF 1104-2003《国家计量检定系统表编写规则》编制。

本检定系统表为首次制定。

放射性气体活度计量器具检定系统表

# 1 范围

本检定系统适用于放射性气体活度计量器具的量值传递。

本检定系统表规定了放射性气体活度国家计量基准和计量标准的组成及关键计量性能要求，由国家基准通过计量标准向工作计量器具传递量值的程序与方法，并给出了相应的扩展不确定度等技术指标。在开展放射性气体活度计量器具校准项目时，本检定系统表也可作为量值溯源的依据。

# 2 计量基准

放射性气体核素活度计量器具检定系统，由放射性气体活度基准、计量标准与气体标准物质组成的计量标准器具以及工作计量器具构成。放射性气体活度计量基准器具的量值，由基准直接测量定值的气体标准源通过直接测量法向工作计量器具进行量值传递，支撑气体状态下的各种衰变类型放射性核素活度量值的准确和统一。

## 2.1 放射性气体活度基准

放射性气体活度基准由内充气活度绝对测量装置和氡冷凝小立体角活度绝对测量装置组成，复现气态放射性核素的活度或活度浓度量值，单位为Bq或Bq/mL。放射性气体活度基准的体积参数通过衡量法溯源至容量计量基准，时间参数通过网络授时溯源至时间计量基准，通过直接测量法向下级计量标准进行量值传递。内充气计数法的测量范围为(10~1000)Bq/mL，扩展不确定度为3.0% (k=2)；小立体角法的测量范围为(1.0×103~5.0×105) Bq，扩展不确定度为0.6% (k=2)。

# 3 计量标准

放射性气体活度计量标准器具由氡标准装置、氪-85浓度标准装置、氙-133浓度标准装置、氢-3浓度标准装置和碳-14浓度标准装置组成。标准装置可以是标准放射性气体源、标准气体测量仪以及两者的组合。

## 3.1 氡标准装置

氡标准装置包括氡-222和氡-220测量仪校准装置。氡标准装置的活度范围为（1.0×103 ~ 5.0×105）Bq或（1×102~5×104）Bq/m3，扩展不确定度≤4.0% (k=2)，通过直接测量由基准绝对测量定值的氡-222/氡-220气体实现量值溯源；通过替代法向测氡仪和惰性气体监测仪等工作计量器具进行量值传递。

## 3.2 氪-85浓度标准装置

氪-85浓度标准装置包括核设施气态排出物中惰性气体（85Kr）监测仪校准装置。活度范围为（1×104~1×106）Bq/m3，扩展不确定度≤4.6% (k=2)，通过直接测量由基准绝对测量定值的氪-85气体实现量值溯源；通过替代法向惰性气体监测仪和气态排出流监测仪等工作计量器具进行量值传递。

## 3.3 氙-133浓度标准装置

氙-133浓度标准装置包括核设施气态排出物中惰性气体（133Xe）监测仪校准装置。活度范围为（1×103~1×109）Bq/m3，扩展不确定度≤5.0% (k=2)，通过直接测量由基准绝对测量定值的氙-133气体实现量值溯源；通过替代法向惰性气体监测仪和气态排出流监测仪等工作计量器具进行量值传递。

## 3.4 氢-3浓度标准装置

氢-3浓度标准装置包括气载氚监测仪校准装置。活度范围为（1×103~1×109）Bq/m3，扩展不确定度≤5.0% (k=2)，通过直接测量由基准绝对测量定值的氢-3气体实现量值溯源；通过替代法向氚监测仪和气态排出流监测仪等工作计量器具进行量值传递。

## 3.5 碳-14浓度标准装置

碳-14浓度标准装置包括核设施气态排出流中14C活度监测仪校准装置。活度范围为（1×103~1×108）Bq/m3，扩展不确定度≤5.0% (k=2)，通过直接测量由基准绝对测量定值的碳-14气体实现量值溯源；通过替代法向气态排出流监测仪等工作计量器具进行量值传递。

# 4 工作计量器具

放射性气体活度工作计量标准器具包括测氡仪、惰性气体监测仪、氚监测仪和气态排出流监测仪等。

## 4.1 测氡仪

测氡仪的测量范围为（1×102~5×104）Bq/m3，相对固有误差≤±20%，通过直接测量氡标准装置定值的样品实现量值溯源。

## 4.2 惰性气体监测仪

惰性气体监测仪包括放射性惰性气体（氪、氙等）监测仪等，测量范围为（1×103~1×109）Bq/m3，体积活度响应为0.85~1. 15，通过直接测量氡标准装置、测量氪-85浓度标准装置或氙-133浓度标准装置定值的样品实现量值溯源。

## 4.3 氚监测仪

氚监测仪的测量范围为（1×103~1×109）Bq/m3，体积活度响应为0.85~1. 15，通过直接测量氢-3浓度标准装置定值的样品实现量值溯源。

## 4.4 气态排出流监测仪

气态排出流监测仪包括核设施气态排出流中气体（惰性气体、碘同位素、氢-3、碳-14等）监测仪等，测量范围为（1×103~1×109）Bq/m3，相对固有误差≤±20%，通过直接测量氪-85浓度标准装置、氙-133浓度标准装置、氢-3浓度标准装置或碳-14浓度标准装置定值的样品实现量值溯源。

# 5 放射性溶液气体计量器具检定系统表框图