JJG

中华人民共和国国家计量检定规程

JJGXXXX－2022

γ放射免疫计数器

Gamma Radioimmunoassay Counters

(征求意见稿)

XXXX－XX－XX发布          XXXX－XX－XX实施

国家市场监督管理总局 发 布

伽马放射免疫计数器检定规程

JJG ***—2022

代替JJG 969—2002

Verification Regulation of

Gamma Radioimmunoassay Counters

归口单位: 全国电离辐射计量技术委员会

主要起草单位: 中国计量科学研究院

本规程委托全国电离辐射计量技术委员会负责解释

本规程主要起草人：

范富有（中国计量科学研究院）

刘皓然（中国计量科学研究院）

姚顺和（中国原子能科学研究院）

何林锋(上海市计量测试技术研究院)

唐方东 (上海市计量测试技术研究院)

王攀峰（河南省计量科学研究院）

杨柳（原子高科股份有限公司）

参加起草人：

刘傲然 （中国计量科学研究院）

张益豪 （哈尔滨工程大学）

目     录

引言	2

1 范围	3

2 引用文献	3

3 术语和计量单位	3

3.1 术语	3

3.2 计量单位	3

4 概述	4

5 计量性能要求	4

5.1 本底	4

5.2 探测效率	4

5.3 重复性	4

5.4 探测效率的非线性	4

6 通用技术要求	4

6.1 外观	4

6.2 机械特性及电气安全特性	4

6.3 测量室	5

7 计量器具控制	5

7.1 检定条件	5

7.2 检定项目和检定方法	5

7.3 检定结果的处理	7

7.4 检定周期	8

附录	9

1 检定条件	9

2 检定结果	9

二、检定原始记录格式	9

引言

本规程JJG ***-20**《γ放射免疫计数器》的修订工作遵循了国家计量技术规范的编写规则，主要依据JJF 1002—2010《国家计量检定规程编写规则》、JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》等基础性系列规范进行。本规程的修订旨在更新和完善γ放射免疫计数器的计量性能要求、技术规范和检定方法，以适应当前技术发展和实际应用的需求。

JJG ***-2022《γ放射免疫计数器》检定规程的修订，主要参考了GB/T 10255-1996《γ放射免疫计数器》和最新的国家标准GB/T 10255-2013《γ放射免疫计数器》。与JJG 969-2002相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

—— 扩展了规程的适用范围，以包含单探头和多探头的γ放射免疫计数器的首次检定、后续检定和使用中检验（见1）；

—— 更新了术语和计量单位，以符合最新的计量学实践和国际标准（见3）；

—— 提高了对本底计数率的要求，以确保新制造和使用中的放免计数器的本底计数率分别小于80计数/min和100计数/min（见5.1）；

—— 细化了对放免计数器的探测效率、重复性和非线性的要求，并提供了具体的检定方法（见5.2、5.3和5.4）；

—— 强化了对计量标准器的要求，包括对125I核素或129I核素γ标准源的活度范围和扩展不确定度的规定（见7.1.1）；

—— 增加了对放免计数器测量室的要求，确保其无放射性污染且易于去污（见6.3）；

—— 补充了检定证书和原始记录的格式，以规范检定结果的记录和报告（见附录）。

JJG 969-2002的历次版本发布情况为：

—— JJG 969-2002。

本规程的修订旨在确保γ放射免疫计数器的计量性能和检定质量，以满足临床核医学和放射免疫分析等领域的精确测量需求。通过这些更新，本规程将为γ放射免疫计数器的检定和使用提供更加科学、准确的指导。

γ放射免疫计数器检定规程

1 范围

本规程适用于单探头和多探头的γ放射免疫计数器的首次检定、后续检定和使用中检验。计数率范围为 3000/min~200000/min，常用核素为I-125。

2 引用文献

本规程引用下列文献:

GB/T 10255-2013《γ放射免疫计数器》

GB/T 4960.6-2008《核科学技术术语 第6部分：核仪器仪表》

GB/T 4078-2008 《放射性测量用样品托盘、瓶子和试管的尺寸》

使用本规程时，应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语和计量单位

3.1 术语

3.1.1 放射免疫分析 radioimmunoassayAnalysis

利用放射性核素标记的抗原与有限量的相应抗体的特异性结合反应，定量测定待测物质浓度的一种微量分析方法。

3.1.2 探测效率 detection efficency

γ计数器的测量值与被测检查源活度之间的关系。

3.2 计量单位

探测效率的符号:E，计量单位:%

本底的符号:C，计量单位:计数/min;

重复性的符号:S，计量单位:无量纲:

探测效率非线性的符号:L，计量单位:无量纲。

4 概述

γ放射免疫计数器（以下简称为“放免计数器”）主要由探头、计数装置和数据处理系统组成。NaI（Tl）晶体与光电倍增管构成的γ辐射探测器将γ辐射转换成电信号，经电子学线路处理，通过计数装置读出，或输入数据处理系统。放免计数器在放射免疫分析中用于γ放射性核素活度的测定，是临床核医学工作中重要的分析测量仪器。

5 计量性能要求

5.1 本底

首次检定时，新制造的放免计数器的本底计数率应小于80计数/min，使用中的放免计数器的本底计数率应小于100计数/min。

后续检定和使用中检验时，放免计数器的本底计数率应小于100计数/min。

5.2 探测效率

在（20±5）℃时放免计数器对125I核素或129I核素的探测效率应不低于70%。

5.3 重复性

放免计数器在其测量范围内，对同一被测样品连续测量10次，单次测量的相对标准偏差应不超过2%。

5.4 探测效率的非线性

放免计数器在125I能窗范围内，在500 ~ 5×103 Bq的活度范围内γ计数器探测效率的非线性不应大于8%。

6 通用技术要求

6.1 外观

放免计数器上必须有制造厂、型号、编号、国产仪器应有出厂日期等清晰标记，并附有使用说明书及上次检定证书，初检时应附有出厂检验证书。

6.2 机械特性及电气安全特性

放免计数器的机械特性及电气安全特性应符合GB10255-2013的要求。

6.3 测量室

放免计数器的测量室应无放射性污染且易于去污。

# 7 计量器具控制

计量器具控制包括：首次检定、后续检定和使用中检验。

7.1 检定条件

7.1.1 计量标准器

7.1.1.1 活度标准为125I核素或129I核素γ标准源。

7.1.1.2 γ标准源的活度范围为5×103Bq。

7.1.1.3 γ标准源的扩展不确定度≤5%(k=3)。

7.1.1.4 标准源容器（试管）的尺寸应符合表1的规定。

表1 试管的尺寸

| 外径/mm | 10 12 14 ±0.5 |
| --- | --- |
| 长度/mm | 对所有的直径 55±3 75±4 |
| 厚度/mm (塑料) | 对所有的直径 最小值0.6 最大值1.5(包括公差) |

7.1.2 检定环境条件

7.1.2.1 环境γ辐射本底：空气中吸收剂量率<0.25 μGy/h。

7.1.2.2 检定时环境温度为（20±5）℃，湿度< 75 %，应保证放免计数器正常工作。

7.1.2.3 电源供电稳定，无外界电磁场、磁感应和机械震动的干扰。

7.2 检定项目和检定方法

7.2.1 检定项目

表2 检定项目一览表

| 检定项目 | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本底 | + | + | + |
| 探测效率 | + | + | + |
| 重复性 | + | + | + |
| 探测效率非线性 | + | - | - |
| 注：“+”为应检项目，“-”为可不检项目。 |  |  |  |

7.2.2 本底

将无放射性的空样品管送入γ计数器的测量室内，测量3次，每次10 min，按（1）式求其算术平均值。

Cb=i=1nNin                       (1)

式中：Cb ─放免计数器本底计数率，min-1；

Ni ─第i次测量的读数值，min-1；

n ─测量次数。

7.2.3 探测效率

将校正后活度大于500 Bq的参考源放入γ计数器的测量室内，测量时间为60 s或选择适当测量时间使计数大于1×104，连续测量5次。在扣除本底计数后其平均值代入式（1）计算探测效率：

E=NA×100%                       (1)

式中：E ─探测效率，%；

N ─扣除本底后的计数平均值，单位为每秒（s-1）；

A ─参考源活度，单位为贝可（Bq）。

凡配备两个或两个以上探头的多探头γ计数器，从各探头的探测效率值中挑出偏离平均探测效率值最大者按式（2）计算其一致性：

δ=Emax−EE×100%                       (2)

式中：δ ─相对偏差值，%；

Emax ─偏离平均探测效率值最大者，%；

E ─平均探测效率值，%。

7.2.4 重复性

重复性以单次测量的相对标准偏差表示。

将活度值为500 Bq左右的125I标准源或129I标准源在放免计数器上进行测量，每次测量时间为60 s，连续测量10次，按式（3）计算单次测量的相对标准偏差。

S=1X1n−1i=1n(Xi−X)2×100%             (3)

式中：S ─重复性，%；

X ─ n次测量的算术平均值，min-1；

Xi ─第i次测量值，min-1。

7.2.5 探测效率的非线性

探测效率的非线性采用放射源活度等级法进行测试。用129I或125I放射源制备五个活度等级的参考源，其活度按1/2递减。参考源最大活度不小于5×103Bq。

将五个参考源依次送入γ计数器的测量室内，测量时间应使最小活度参考源的计数大于1×104，每个参考源连续测量5次，求其平均值。将五个计数平均值分别按式（4）计算出γ计数器对该五个参考源的探测效率并取其平均值。从五个探测效率值中挑出偏离平均探测效率值最大者按式（5）计算探测效率的非线性。

E=NA×100%                       (4)

式中：E ─探测效率，%；

N ─扣除本底后的计数平均值，单位为每秒（s-1）；

A ─参考源活度，单位为贝可（Bq）。

δ=Emax−EE×100%                       (5)

式中：δ─相对偏差值，%；

Emax ─偏离平均探测效率值最大者，%；

E ─平均探测效率值，%。

7.3 检定结果的处理

7.3.1 按本规程的规定和要求，检定合格的γ放射免疫计数器发给检定证书。

7.3.2 按本规程的规定和要求，检定不合格的γ放射免疫计数器发给检定结果通知书，并注明不合格项目。

7.4 检定周期

γ放射免疫计数器的检定周期一般不超过2年。

附录

检定证书和原始记录格式

一、检定证书正文内容

1 检定条件

1.1 检定用的γ标准源核素名称、活度范围和扩展不确定度

1.2 检定的环境条件

2 检定结果

2.1 本底

2.2 探测效率

2.3 重复性

2.4 探测效率非线性

## 二、检定原始记录格式

| 送检单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 样品名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格型号： |  |  |  |  |  |  | 编号： |  |  |  |  |  |  |  |  | 制造厂： |  |  |  |  |  |  |  |
| γ标准源核素： |  |  |  |  |  |  | 活度范围： |  |  |  |  |  |  |  |  | 扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境条件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 本底：（t = 60 s） Cb= min-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器读数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  |  |
| 二 探测效率（t = 60 s，A= Bq） E= % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器读数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  |  |
| 三 重复性：（t=60s） S= % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器读数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均值： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | σn-1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 探测效率非线性： E= % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ai | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  | Ri |