中华人民共和国国家计量检定规程

JJG ***-2022《γ放射免疫计数器》修订说明

规程起草小组

二零二四年九月

JJG ***-2022《γ放射免疫计数器》检定规程修订说明

一、任务来源

根据国家市场监督管理总局办公厅文件《市场监管总局计量司关于国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划有关事项的通知》（计量函[2019]42号），JJG ***-2022《γ放射免疫计数器》检定规程的修订被纳入2019年国家计量技术规范制修订计划项目。中国计量科学研究院和全国电离辐射计量技术委员会等单位共同负责本规程的修订。本次修订旨在更新和优化γ放射免疫计数器的计量性能要求、技术规范和检定方法，以适应当前技术发展和实际应用的需求。

二、修订过程

修订单位规程修订小组对γ放射免疫计数器的检定结果情况进行了整理分析，组织调研了国内外技术标准文献，并结合检定工作征询生产企业与使用单位的意见。针对计数率和探测效率的检定需求，组织了全国标准级γ放射免疫计数器的统一校准及测量比对，在此基础上形成规程修订总体思路和技术方案，经过多次研讨后确定了当前的征求意见稿。

三、规程修订参考的标准

本检定规程修订过程中参照、引用了以下规范、国家标准和国际标准：

JJF 1001—2011 通用计量术语及定义

JJF 1035—2006 电离辐射计量术语及定义

JJF 1033-2023 计量标准考核规范

JJG 969-2002 γ放射免疫计数器

GB/T 10255-1996 γ放射免疫计数器

GB/T 4080-1983 用于放射性测量的试管尺寸

GB/T 10255-2013 γ放射免疫计数器

四、修订的主要内容

与JJG 969-2002相比，除编辑性修改外，本规程主要技术变化如下：

—— 将规程的适用范围扩展到单探头和多探头的γ放射免疫计数器的首次检定、后续检定和使用中检验（见1）；

—— 更新了术语和计量单位，以符合最新的计量学实践和国际标准（见3）；

—— 提高了对本底计数率的要求，以确保新制造和使用中的放免计数器的本底计数率分别小于80计数/min和100计数/min（见5.1）；

—— 细化了对放免计数器的探测效率、重复性和非线性的要求，并提供了具体的检定方法（见5.2、5.3和5.4）；

—— 强化了对计量标准器的要求，包括对125I核素或129I核素γ标准源的活度范围和扩展不确定度的规定（见7.1.1）；

—— 增加了对放免计数器测量室的要求，确保其无放射性污染且易于去污（见6.3）；

—— 补充了检定证书和原始记录的格式，以规范检定结果的记录和报告（见附录）。

五、对修订内容的详细说明

扩展适用范围

原规程主要针对单探头γ放射免疫计数器，但随着技术的发展，多探头计数器的应用越来越广泛。因此，本规程扩展了适用范围，以覆盖单探头和多探头计数器，确保各类γ放射免疫计数器都能得到有效的计量检定。

更新术语和计量单位

随着科学技术的进步，新的计量术语和单位不断出现。本规程更新了相关术语和计量单位，以保持与国际标准和最新科技进展的一致性，提高规程的科学性和实用性。

提高本底计数率要求

本底计数率是影响γ放射免疫计数器测量准确性的重要因素。考虑到技术进步和实际应用需求，本规程提高了本底计数率的要求，以确保新制造和使用中的放免计数器具有更高的测量准确性。

细化探测效率、重复性和非线性要求

探测效率、重复性和非线性是评估γ放射免疫计数器性能的关键指标。本规程细化了这些指标的要求，并提供了具体的检定方法，以提高检定的准确性和可靠性。

强化计量标准器要求

计量标准器是保证量值准确传递的重要工具。本规程强化了对计量标准器的要求，特别是对γ标准源的活度范围和扩展不确定度的规定，以确保量值传递的准确性和一致性。

增加测量室要求

测量室的环境条件直接影响γ放射免疫计数器的测量结果。本规程增加了对测量室的要求，确保其无放射性污染且易于去污，以提高测量环境的安全性和可靠性。

补充检定证书和原始记录格式

检定证书和原始记录是检定工作的重要文档。本规程补充了检定证书和原始记录的格式，以规范检定结果的记录和报告，确保信息的完整性和可追溯性。

《γ放射免疫计数器检定规程》起草小组

2024年09月24日