中华人民共和国国家计量检定规程

JJG52—202×

弹性元件式一般压力表、压力真空表

和真空表

Elastic Element Pressure Gauges,Pressure-Vacuum

Gauges and Vacuum Gauges for General Use

(实验报告)

弹性元件式一般压力表检定记录

记录编号：202410501

送检单位:   上海市计量测试技术研究院  被检表名称:    压力表  制造商:上海自动化仪表有限公司

出厂编号:    20241121005     测量范围:     （0~2.5）MPa          准确度等级:   1.6   级

分度值:      0.05MPa        最大允许误差:     ±0.04MPa

检定温度:      （19.5~20.0）           ℃ 相对湿度:      （58~60）        %

标准器名称:      数字压力计         准确度等级:    0.05级       测量范围:    （0~6）MPa

1. 外观检查:       合格

2. 示值检定:                                                                         MPa

| 标准器的压力值 | 轻敲表壳后被检仪表示值 |  | 轻敲位移 |  | 最大示值误差 | 最大回程误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 升压 | 降压 | 升压 | 降压 |  |  |
| 0.00 | 紧靠止销 | 紧靠止销 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.01 | 0.00 |  |  |
| 1.50 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 2.00 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.01 |  |  |
| 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |  |  |

3. 指针偏转平稳性:      合格          4. 零位误差:       0.00

5.电接点压力表设定的偏差、切换差                                                        Pa

| 设定值 | 切换值 |  | 设定点偏差 |  | 切换差 | 检定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上切换值 | 下切换值 | 升压 | 降压 |  |  |
| / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / |

6.电接点压力表的绝缘电阻：   /      7.电接点压力表的绝缘强度：    /

8.其他：/

结论：根据以上各项检定结果，该压力表  1.6级 合格

检定员  徐煦  复核员  秦亭亭             2024年11月21日

弹性元件式一般压力表检定记录

记录编号：202410502

送检单位:   上海市计量测试技术研究院  被检表名称: 压力真空表 制造商: 上海自动化仪表有限公司

出厂编号:    20241121006     测量范围:     （-0.1~0.15）MPa          准确度等级:   1.6   级

分度值:      0.005MPa        最大允许误差:     ±0.004MPa

检定温度:      （19.5~20.0）           ℃ 相对湿度:      （58~60）        %

标准器名称:      数字压力计         准确度等级:    0.05级       测量范围:    （-100~250）kPa

1. 外观检查:       合格

2. 示值检定:                                                                         MPa

| 标准器的压力值 | 轻敲表壳后被检仪表示值 |  | 轻敲位移 |  | 最大示值误差 | 最大回程误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 升压 | 降压 | 升压 | 降压 |  |  |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| 0.050 | 0.051 | 0.051 | 0.000 | 0.001 |  |  |
| 0.100 | 0.101 | 0.101 | 0.001 | 0.000 |  |  |
| 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.000 | 0.000 |  |  |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |  |  |
| -0.050 | -0.049 | -0.049 | 0.000 | 0.000 |  |  |
| -0.100 | -0.099 | -0.099 | 0.000 | 0.000 |  |  |

3. 指针偏转平稳性:      合格          4. 零位误差:       0.000

5.电接点压力表设定的偏差、切换差                                                        Pa

| 设定值 | 切换值 |  | 设定点偏差 |  | 切换差 | 检定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上切换值 | 下切换值 | 升压 | 降压 |  |  |
| / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / |

6.电接点压力表的绝缘电阻：   /      7.电接点压力表的绝缘强度：    /

8.其他：/

结论：根据以上各项检定结果，该压力真空表  1.6级 合格

检定员  徐煦  复核员  秦亭亭             2024年11月21日

弹性元件式一般压力表检定记录

记录编号：202410503

送检单位:   上海市计量测试技术研究院  被检表名称:真空表 制造商: 上海自动化仪表有限公司

出厂编号:    20241121007     测量范围:     （-0.1~0）MPa          准确度等级:   1.6   级

分度值:      0.002MPa        最大允许误差:     ±0.0016MPa

检定温度:      （19.5~20.0）           ℃ 相对湿度:      （58~60）        %

标准器名称:      数字压力计         准确度等级:    0.05级       测量范围:    （-100~0）kPa

1. 外观检查:       合格

2. 示值检定:                                                                         MPa

| 标准器的压力值 | 轻敲表壳后被检仪表示值 |  | 轻敲位移 |  | 最大示值误差 | 最大回程误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 升压 | 降压 | 升压 | 降压 |  |  |
| 0.0000 | 紧靠止销 | 紧靠止销 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0004 | 0.0004 |
| -0.0200 | -0.0200 | -0.0200 | 0.0000 | 0.0004 |  |  |
| -0.0400 | -0.0400 | -0.0400 | 0.0004 | 0.0000 |  |  |
| -0.0600 | -0.0604 | -0.0600 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |
| -0.0800 | -0.0804 | -0.0804 | 0.0000 | 0.0004 |  |  |
| -0.1000 | -0.1000 | -0.1000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |

3. 指针偏转平稳性:      合格          4. 零位误差:       0.0000

5.电接点压力表设定的偏差、切换差                                                        Pa

| 设定值 | 切换值 |  | 设定点偏差 |  | 切换差 | 检定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上切换值 | 下切换值 | 升压 | 降压 |  |  |
| / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / |

6.电接点压力表的绝缘电阻：   /      7.电接点压力表的绝缘强度：    /

8.其他：/

结论：根据以上各项检定结果，该真空表  1.6级 合格

检定员  徐煦  复核员  秦亭亭             2024年11月21日